Praktické cvičení č.1          datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámení se s konstrukcí a funkcemi automatických analyzátorů na stanovení glukózy z kapilární krve

Přístroje a pomůcky:

Analyzátor glukózy SuperG-2

Analyzátor glukózy Glucoseanalyser Beckman

Předvážky Mettler

Laboratorní sklo (odměrná baňka 100ml, kádinka, nálevka, váženka, stříčka, skleněné pipety, pístové pipety, dávkovač)

Glukóza substance m.h.

Úkoly:

- Příprava základního roztoku 100ml glukózy o koncentraci 50,0 mmol/l

- Ředěním základního roztoku glukózy připravit vzorky o koncentraci

5,0;  10,0;  15,0; 20,0; . . . . . . . 50,0 mmol/l

- Zjistit měřící rozsah obou analyzátorů

- Ověřit správnost naměřené hodnoty koncentrace glukózy mimo měřící rozsah po vhodném naředění

- Stanovit opakovatelnost měření glukózy v krevní plazmě (v.k.)

SuperG2, Beckman

- Stanovit nepřesnost pipetování a nepřesnost analyzátoru SuperG2

ad a)

Příprava základního roztoku 100ml glukózy o koncentraci 50,0 mmol/l

- Vypočítat navážku glukózy na přípravu 100ml roztoku

- Navážku přenést kvantitativně do odměrné baňky 100ml a doplnit deionizovanou vodou po rysku.

- Bańku označit popisovačem.

ad b)

Ředěním základního roztoku glukózy připravit vzorky o koncentraci

5,0;  10,0;  15,0; 20,0; . . . . . . . 50,0 mmol/l

- Ředění provést do konečného objemu 1,0ml

ad c)

Zjistit měřící rozsah obou analyzátorů

- Seznámit se s pracovním návodem na obsluhu analyzátoru SuperG2 a Beckman

- Stanovit koncentraci glukózy v naředěných vzorcích

- Naměřené hodnoty vynést do grafu a vyznačit lineární část křivky (měřící rozsah přístroje)

- Orientačně do náčrtku; d.ú. graf Excel

| Číslo vzorku | Koncentrace mmol/l | Naměř. konc. SuperG2 mmol/l | Naměř.konc. SuperG2 Beckman mmol/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 |  |  |
| 2 | 10,0 |  |  |
| 3 | 15,0 |  |  |
| 4 | 20,0 |  |  |
| 5 | 25,0 |  |  |
| 6 | 30,0 |  | Beckman |
| 7 | 35,0 |  |  |
| 8 | 40,0 |  |  |
| 9 | 45,0 |  |  |
| 10 | 50,0 |  |  |

Vyhodnocení:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ad d)

Ověřit správnost naměřené hodnoty koncentrace glukózy mimo měřící rozsah po vhodném naředění

- Základní roztok glukózy (50,0mmol/l) naředit 1+1;   1+2;   1+3 a stanovit koncentraci glukózy

- Určit hodnotu správného ředění

| Ředění | Koncentrace glukózy | Naměřená koncentrace |
| --- | --- | --- |
| 1+1 |  |  |
| 1+2 |  |  |
| 1+3 |  |  |

Vyhodnocení:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ad e)

Stanovit opakovatelnost měření glukózy v krevní plazmě (v.k.)

SuperG2, Beckman

- 10x změřit koncentraci glukózy v jednom vzorku krevní plazmy

- Vypočítat směrodatnou odchylku (SD) a variační koeficient (VK)

| Číslo měření | SuperG2 | Beckman |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| Průměr |  |  |
| SD |  |  |
| VK |  |  |

Závěr:______________________________

____________________________________

Ad f)

Stanovit nepřesnost pipetování a nepřesnost analyzátoru SuperG2

- Stanovit 10x koncentraci glukózy z jednoho ředění krevní plazmy

- Vypočítat směrodatnou odchylku (SD) a variační koeficient (VK)

- Z rozdílu VK z bodu e) a zjištěného VK určit nepřesnost pipetování při ředění vzorku

Závěr:

| Číslo měření | SuperG2 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| Průměr |  |
| SD |  |
| VK |  |