Praktické cvičení č.9          datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámit se s konstrukcí a funkcí atomového absorpčního spektrofotometru – plamenová technika

Mineralizace vzorku vlasů mikrovlnným rozkladem (mineralizací)

Přístroje a pomůcky:

Atomový absorpční spektrofotometr SOLAR M6

Mikrovlnná mineralizační pec ETHOS Milestone

Analytické váhy Mettler

Pipety, laboratorní sklo

Úkoly:

- sanovení koncentrace Lithia ve vzorcích séra pacientů léčených preparáty Lithia plamenovou technikou na AAS SolarM6

- provést mikrovlnný rozklad (mineralizaci) vzorku vlasů za použití mikrovlnné mineralizační pece ETHOS Milestone

ad a)

Sanovení koncentrace Lithia ve vzorcích séra pacientů léčených preparáty Lithia

plamenovou technikou na AAS SolarM6

- Postupovat podle standardního operačního postupu

- Měření provádět ve dvojicích

Naměřené hodnoty koncentrace Lithia:

|  | mmol/l |
| --- | --- |
| Kontrola K1 |  |
| Kontrola K2 |  |
| Vzorek č. 1 |  |
| Vzorek č.2 |  |

ad b)

Provést mikrovlnný rozklad (mineralizaci) vzorku vlasů za použití mikrovlnné mineralizační pece ETHOS Milestone

- Na analytických vahách navážit vzorek promytých a vysušených vlasů (kolem 100mg)

- Navážku vlasů kvantitativně přenést do teflonové mineralizační nádobky

- Do nádobky s navážkou vlasů přidar 3,0ml konc. Kyseliny dusičné a 1,0ml Peroxidu vodíku

- Sestavit mineralizační kyvetu

- Kyvetu vložit do držáku a utáhnout momentovým klíčem

- Držáky s kyvetami vložit na otočný talíř mikrovlnné pece a zajistit horním krytem

- Zavřít dveře mikrovlnné pece

- Na ovladači pece nastavit rozkladný program č. 2

- Cca po 30 minutách vyjmout držáky s kyvetami z pece

- Uvolnit kyvety momentovým klíčem

- Čirý mineralyzát kvantitativně přenést do graduované skleněné zkumavky a doplnit deionizovanou vodou na objem 5,0ml