Přednáška č. 3, letní semestr

2. ročník VUT BMT

Ing. Oldřich Ott

Přehled témat:

vliv snímkových parametrů na výsledný obraz

základní rentgenové zobrazovací techniky

rozdíly v provozních podmínkách při skiagrafii a skiaskopii

měření na rentgence, polovrstva, VN

servis, časové rozložení kontrol

ochrana před IZ, osobní dávky,  ochranné pomůcky, polovrstva Pb

Vliv snímkových parametrů na výsledný obraz

Jako snímkové parametry uvažujeme anodové napětí  UA , expozici   E jako součin anodového proudu a doby expozice snímku  mAs  a konečně  vzdálenost mezi ohniskem a  povrchem zobrazovaného objektu  d .  Pro primární hodnocení  výsledného obrazu budeme posuzovat zčernání filmu  D. Současná digitalizace celého zobrazovacího procesu výrazným způsobem ovlivnila výsledný efekt prováděných změn snímkových parametrů na výsledný obraz uplatněním automatického vyrovnávání efektu těchto změn.

EXPOZICE   mAs           E1               D1

-----  =  ------

E2               D2                          zčernání je přímo a lineárně závislé na změně expozice

VZDÁLENOST    d          d12            D2

------  =    ------

d22           D1            zčernání je nepřímo a kvadraticky závislé na změně

vzdálenosti

NAPĚTÍ         U                U1n            D1

-------  =   -------

U2n           D2

n  =  3  pro  U≤  100 kV

n  =  4  pro   U>  100kV

zčernání je závislé přímo a s třetí nebo čtvrtou mocninou změny napětí

Základní rentgenové zobrazovací techniky

Skiagrafie

(záznam statického obrazu). Krátkým pulzem rtg záření se získává statické zobrazení nehomogenit zkoumaného objektu. Podle brzdných schopností různých artefaktů v poli záření se na záznamovém médiu zobrazí plošné uspořádání nad sebou ležících struktur.

Při  analogovém provozu je výsledkem rtg snímek na filmové folii. Méně propustné části (kosti) jsou světlejší, tkáně tmavší a okolí objektu (vzduch) je nejtmavší. Zčernání se hodnotí denzitou (průchodností  pro viditelné světlo). Čirá místa (neozářený film) mají denzitu blízkou nule, nejtmavší až hodnotu 3 (tisícinásobné zeslabení  světla za filmem). Pro zvýšení citlivosti rtg filmu na dopadající záření je filmová fólie v kazetě oboustranně obklopena dvojicí zesilovacích folií. Faktor zesílení zčernání filmu je v rozmezí  102  až 103 podle druhu použité folie.  Folie při ozáření rtg zářením vydává světlo ve viditelné části spektra a to buď v zelené nebo modré oblasti. Podle toho se musí požívané filmy volit v zeleném nebo modrém programu.

Při  digitalizovaném provozu  se v současnosti používá buď metoda přímé nebo nepřímé digitalizace. Nepřímá digitalizace je realizována u standardních rtg přístrojů. Kazeta s filmem je nahrazena specielním záznamovým médiem, na kterém se zachytí  latentní rtg obraz. Ten se následně vyvolá ve čtecím  zařízení laserovým svazkem. Výstupem je digitální obraz, uložený v paměti  počítače. Získaný údaj lze zobrazit na monitoru případně využít v počítačové síti  instituce. Přímá digitalizace předpokládá použití  specielního snímacího panelu s vysokým počtem detekčních míst, ve kterých dochází  k přímému převodu energie  rtg záření na elektrický signál a následnému uložení  již v digitální formě do paměti počítače. Výstupem je obraz na monitoru resp. převod na papírové nebo filmové médium.

Tomografické zobrazení  je specielní metoda plošného zobrazení vybrané roviny v podélné ose  objektu. Výšku sledované roviny od snímkovacího stolu a tloušťku  vrstvy je možné volit vzájemnou geometrií  tří zúčastněných elementů : zdroje záření, pacienta a záznamového materiálu.  V současné době je tento postup nahrazen počítačovou tomografií.

Specielní formou rtg tomografie je dentální panoramatický rentgen. který využívá stejný princip zobrazování.  Rentgenka spolu se záznamovým médiem obíhá kolem hlavy pacienta. Během pohybu se mění střed rotace systému tak, aby platila podmínka ostrého zobrazení požadované roviny . Ta postupně probíhá shodně s tvarem čelisti pacienta.

Štítový rentgen.

V současnosti již minimálně využívaná metoda získávání statických rtg snímků na filmový pás, široký 10 cm. Pacientem modifikovaný rtg svazek dopadá na fluorescenční stínítko velkých rozměrů (cca 40x40 cm2 ). Tam vytvořený slabý rtg obraz je snímán vestavěným fotografickým přístrojem. Osvitový automat   určuje délku rtg expozice. Výstupem je snímek 10x10 cm2 , ukládaný průběžně na kazetu s filmem.  Přístroj slouží především k vyšetření plic .  Byl používán k hromadnému snímkování některých skupin obyvatelstva.

Skiaskopie.

Sledování  zkoumaného objektu při dlouhodobém provozu rentgenky. Umožňuje dynamické hodnocení orgánů a jejich funkcí (např. zažívacího traktu). Provozní parametry rentgenky (anodový proud) jsou výrazně změněny oproti skiagrafickému provozu.  Při stejných anodových napětích (podle vyšetřované oblasti těla) je anodový proud snížen na maximálně 0,5mA ( při grafickém provozu dosahuje hodnot  v rozmezí 10 až 700 mA). Při tomto druhu vyšetření je nezbytnou součástí  rtg přístroje obrazový zesilovač.  Velice slabý rtg obraz na fluorescenčním stínítku je opticky zpracován a promítnut na fotokatodu televizní snímací elektronky (vidikon, ortikon, superortikon) a  následně zobrazen na TV monitoru. Záznam vyšetření může být proveden na videozařízení. Radiační zátěž je ve srovnání se skiagrafií  výrazně vyšší.  V průběhu vyšetřování je možné přejít na skiagrafický provoz a zvolené oblasti snímkovat na analogové nebo digitální záznamové médium.

Skiaskopický provoz se využívá i při standardním snímkování pro výběr polohy a velikosti snímkovacího pole.

Nejčastější nářadí pro skiaskopii:

sklopná stěna

C rameno

angiosystémy

specielní rentgen – simulátor. pro radioterapii

Proti grafickému provozu se mění parametry napájení rentgenky:

Anodový proud      graf  1 – 700 mA             skia     do 0,5 mA

Anodové napětí               45 – 125 kV                         do 100 kV

Expoziční časy                 0,01 -  0,1 sec	minuty

Dávka                                1 – 10 mSv/snímek              10 – 100 mSv podle délky expozice

Angiografie.

Pro zvýraznění cévního systému případně postupné plnění kontrastní látkou se používá angiografický postup. Sérií snímků se zjišťují potřebné informace o průběhu zvolené metody zvýraznění  sledovaného řečiště.

Digitální subtrakční angiografie DSA.

Z dvojice snímků, získaných před použitím kontrastní látky a po její aplikaci a vzájemným  počítačovým odečtem  obou získáme obraz pouze kontrastní látkou naplněného cévního systému.

Mammografie

Specielní jednoúčelový rentgen na vyšetření měkké tkáně.

Kompresní tubus vytváří homogenní vrstvu tkáně při tlaku 65 – 15 N. Pohyby rentgenky umožní přesnou lokalizaci cílového prostoru.

Ovladač je součástí přístroje, ochrana personálu je zajištěna deskou z olovnatého skla potřebné síly.

Specielní jemnozrnné filmy s denzitou až 4 D dávají vysokou rozlišovací schopnost, vyžadují ale vysoký jas  negatoskopu. Současná digitalizace umožňuje další snižování radiační zátěže pacientky.

Napájení

Odpovídá hodnotám pro snímky měkké tkáně. Anodové napětí je v rozmezí 25 -45 kV.

Molybdenová anoda a filtrace svazku beryliovým okénkem a molybdenovým filtrem .

Ostrý snímek je dále zajištěn malým ohniskem  0,1 až 0,3 mm.

Obsluha

Má k dispozici řadu pomůcek, sloužících k přesnému nastavení mechanických podmínek při snímkování. Řada fantomů s různými artefakty  usnadní jednak seřízení přístroje, jednak upřesní lokalizaci.

Automatika

Přístroje jsou vybaveny celoplošným dozimetrickým systémem na stanovení optimálních parametrů expozice. Po krátkém pulzu záření a následném vyhodnocení se nastaví napětí a expozice k dosažení správného snímku.

Seřizování

Kontroluje se přítlak a jeho rovnoměrnost pomocí spec. mřížky v kazetě. Řada fantomů s různými artefakty velikostí a hustot.

MEIK- elektroimpedanční mammograf bez IZ. Trojrozměrné zobrazení vodivosti tkáně.

Impulz 0,5mA, 50Hz. Matrice 256 elektrod, přikládaných k měřené tkáni.

Měření na rentgence

Filtrace

Změřením polovrstvy pro známé anodové napětí a použitím grafické závislosti (nomogramu) mezi napětím, polovrstvou a filtrací se odečte hodnota reálné filtrace. Pro různé typy rentgenů a provozní podmínky jsou doporučeny různé hodnoty minimální filtrace.

Polovrstva

I0 	                                0,693  .  d

I0 	Id  =   --------	d1/2     =     ----------------

2                                                                      I0

d                                                                               ln        ---------

Id

Velikost pole       indikace světlem se porovnává s naexponovaným nebo promítnutým polem záření přes pomocný přípravek s vyznačenou velikostí pole např. 10x10 cm. Povolená odchylka je 1% ze vzdálenosti OK. Korekce je možná nastavením zrcátka,  které směruje světlo na pacienta přes nastavené clony.

Napětí na rentgence

se zpravidla neměří přímo. Přesný vysokonapěťový voltmetr je složité technické zařízení. Vysoké napětí  /jeho signalizace/ je odvozeno od primární strany vysokonapěťového transformátoru. Občas se využívá specielní dělič a osciloskop, který s malou přesností měří  anodové napětí respektive vysokonapěťová sonda.

Nepřímé měření využívá znalosti naměřené polovrstvy a předpokladu známé filtrace svazku. Odečet napětí se uskuteční z garfického vyjádření vztahu mezi všemi třemi hodnotami. V praxi se používá neinvazivní automatické měření  např. přístrojem Nero. Měření je závislé na znalosti systému anodového napěťového zdroje  (typu usměrňovače).

Linearita

Kontroluje se linearita závislosti dávky na změnách expozice .  5mAs  = 1mGy,  10mAs = 2mGy.

Kolmost svazku záření vůči podložce

Pro měření se užívá válec z plexiskla, na jehož obou základnách jsou ve středu umístěny olověné bročky. Při exponování na film se musí být stíny obou kuliček soustředné.

Velikost ohniska

Pro měření se užívá Siemansova hvězdice, což je kruhově uspořádaná řada výsečí z olova. Pro stanovení velikosti ohniska v příčném a podélném směru je rozhodující rozměr obrazu, kde jsou jednotlivé výseče ještě odlišitelné.

Blokování vstupu do snímkovny – ověřením reálného zabezpečení snímkem při otevřených dveřích.

Mechanické aretace stolu, stativu, hlavice s rentgenkou po zapnutí přístroje.

Akustické hlášení  při skia provozu, dorozumívací zařízení snímkovna-obladovna.

Ochranné pomůcky – neporušenost, vhodnost pro daný dru provozu.

Dozimetrická kontrola  dle monitorovacího plánu – provádí akreditovaná organizace.

Temná komora: intenzita a správná filtrace červeného světla, zatemnění. Provádí se při denzitometrické kontrole ponecháním části filmu v temnu a při barevném světle. Hodnotí se velikost vzniklého závoje.

Negatoskop. Kontroluje se jas a homogenita osvětleného pole. Povolená odchylka středu a rohů je 30%.

Vyvolávací automat. Provádí servis, kontroluje se nastavení časů. teploty a množství regeneračního roztoku při průchodu filmu.

Servis

Servis: firemní (nyní nejčastější forma)

smluvní s jinou servisní organizací

Forma:  na zavolání – zakázková, u nových zařízení po záruce

paušální platby – u starších přístrojů

Záruka na kalendářní dobu  (zpravidla 2 roky)

na skutečný provozní čas (hodinový provoz, pokud je zabudován měřič provozní

doby).

Způsob hledání závady –    hlášení error s uvedením čísla

- barevná indikační tabulka s vyznačením dobrých a špatných bloků

- individuelní postup od vstupu X od konce obvodu

Komunikace s personálem. Kdy k závadě došlo, při jaké činnosti, jak se projevila.

Jednoduché indikace: zrakem    co je jinak než obvykle, kouř

čichem     specielní druhy zápachu podle typu poškozené součástky

sluchem    neběžné zvuky, místo poruchy

hmatem     teplo, vibrace, pohyb

Všechny závady se zapisují do provozního sešitu. Informace vedoucího, jeho písemné potvrzení o hlášení poruchy v provozním sešitu.

Po opravě vyjádření servisního technika s potvrzením o správnosti provozních podmínek.

Časové rozložení kontrol

Základní údaje jsou obsaženy v doporučení výrobce, dále v organizačním řádu pracoviště a popisu práce jednotlivých pracovníků.

Denní kontroly.

Provádí obsluha přístroje. Kontroluje se neporušenost ochranných pomůcek,funkčnost bezpečnostních a signálních obvodů, komunikační a indikační systém. Ověřuje se stav závěsů těžkých dílů a funkce aretace. V případě použití vodního chlazení správnost průtoku vody.

Měsíční kontroly.

Rozsah je dán doporučením výrobce a provozním řádem pracoviště. U složitějších přístrojů se pro celkovou kontrolu mohou vyhrazovat tzv. sanitární dny, kdy zařízení kontroluje pověřený technik pracoviště resp. pracovník smluvního servisu.

Roční kontroly.

Jsou prováděny v rámci kontrol dlouhodobé stability pověřenou akreditovanou organizací. Rozsah zkoušek je dán vyhláškou 307/2002 Sb. Součástí těchto kontrol je i ověření dat monitorovacího plánu. O kontrole a výsledcích je pořízen zápis s uvedením zjištěných dat a případným doporučením na odstranění zjištěných závad. Podle důležitosti závad se navrhuje buď okamžité odstranění nebo termín, do kterého se musí zjednat náprava.

Poznámka. Po zásazích do přístroje, které by mohly vést ke změně jeho parametrů, se vždy provádí měření dlouhodobé stability.

Pro instalaci a provoz rg přístrojů musí být zajištěny potřebné stavební a napájecí podmínky. Z hlediska ochrany před IZ musí být dodrženy požadavky stavebních ochran s ohledem na energie záření a doby provozu.

Napájecí síť musí být schopna dodat potřebný okamžitý výkon v době snímku. Předpokládáme-li standardní snímek 80kV a proud 100mA je krátkodobý výkon 8kW a při vstupním napětí 230V je odebíraný proud ze sítě 35A. Aby nedocházelo k poklesu napájecího napětí v důsledku vysokého vnitřního odporu zdroje (délka a průřez přívodních kabelů), jsou přísné požadavky na hodnotu vnitřního odporu napájecí sítě. Hodnoty se liší podle předpokládaných výkonů rentgenů .

Kontroly provozních parametrů rentgenových přístrojů jsou stanoveny vyhláškou 307/2002 Sb.  Ta požaduje zvláštní odbornou způsobilost osob, provádějících tyto kontroly. Provádějí se jednak pravidelných intervalech, doporučených výrobcem, jednak po každém zásahu do přístroje, který by mohl vést ke změně parametrů zařízení ( např. výměna rentgenky, VN trafa ).

- přejímací zkoušky   jsou prováděny při uvádění nového přístroje do provozu. Za spoluúčasti zástupců dodavatele se výsledky zkoušek, ověřující technické parametry zařízení, zapisují do předávacího protokolu. Ten obdrží jak předávající tak přebírající organizace.

- zkouška dlouhodobé stability   je svým rozsahem navržena výrobcem. Provádí se každých 12 měsíců resp. podle doporučení výrobce pro daný typ zařízení.  Dále se musí provést po každém zásahu, který by mohl ovlivnit správnou funkci přístroje nebo při zjištění odchylek při provádění zkoušek provozní stálosti. Zpravidla jsou zajišťovány akreditovanými společnostmi s pověřením SÚJB.

zkoušky provozní stálosti   Jejich intervaly jsou stanoveny při přejímacích zkouškách případně po výrazných zásazích do přístroje. Rozsah těchto zkoušek je upřesněn při zkouškách přejímacích a zkouškách dlouhodobé stability.

Ochrana před ionizujícím zářením.

.

Fyzikální ochrana před ionizujícím zářením

Připomeneme si základní principy ochrany před ionizujícím zářením. Obecná filozofie ochrany je definována ve vyhlášce 307 v paragrafu 17 „Optimalizace radiační ochrany“. Cituji: v rámci optimalizace radiační ochrany mají být všechna  ozáření  plánována  a udržována na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni se zohledněním hospodářských a společenských faktorů.  Někdy se tato filozofie označuje zkratkou  ALARA  (As Low As  Reasonably  Achievable ).

Ochrana  vzdáleností   je nejlevnější  způsob,  kdy využíváme základního fyzikálního principu šíření energie z bodového zdroje do  4π  prostoru. Prakticky to znamená  že pro dvojnásobnou vzdálenost se ozáření  zmenší  čtyřikrát.  Někdy  se  tento jev označuje jako „čtvercový zákon“.

Ochrana časem  spočívá na principu zkrácení práce se zářiči na co nejmenší dobu. Dávka je vždy přímo úměrná době ozáření. Minimalizace této doby je možná důsledným promyšlením nezbytných úkonů  v prostoru s radiací případně předchozím nácvikem  činnosti na neaktivním vzorku.

Ochrana  stíněním . V tomto případě je vždy nutné brát ohled na druh záření, jeho energii a dávkový příkon resp. aktivitu zářiče.  Záření alfa je v tomto ohledu při vnějším ozáření nejsnadněji stínitelné, stačí pouhá vrstva 12 cm vzduchu nebo silnější list papíru. Záření beta minus ( elektrony) se dobře stíní materiály jako je plexi, polystyren nebo jiné umělé hmoty. Nejsou vhodné kovové materiály, ve kterých vzniká interakcí pronikavé brzdné záření. Záření beta plus  (pozitrony) je nebezpečné z důvodu vzniku anihilačního záření s energii 511 keV, takže zde je nutné stínění těžkými kovovými materiály. Záření  fotonové  (monoenergetické z izotopových zdrojů nebo brzdné) se stíní materiály jako je olovo, wolfram nebo ochuzený uran.

U těchto typů stínění rozlišujeme stínění stavební, zajišťující bezpečný pobyt v okolí zdrojů záření a osobní ochranné pomůcky.

Stavební stínění je zpravidla realizováno pouze pevnou zdí, často opatřenou byrytovou omítkou nebo stěnou z barytového betonu.  Používají se i olověné plechy nebo průhledy z olovnatého skla .

Osobní ochranné pomůcky zahrnují ochranné zástěry, límce nebo přenosné zástěny, vyrobené z olovnaté gumy.  Stínící vlastnosti se charakterizují ekvivalentem olova. Ve zvláštních případech se používají ochranné brýle rovněž z olovnatého skla.  Jako absolutní novinka je zkoumána ochranná vrstva, využívající specifických vlastností nanočástic při interakci s ionizujícím zářením.

Záření neutronové  se nejlépe stíní materiály s vysokým obsahem vodíkových atomů.

Osobní dozimetry slouží k detekci  obdržené dávky u pracovníků s ionizačním zářením. Dřívější filmové dozimetry jsou nyní nahrazeny termoluminiscenčními .  Jejich distribuce a vyhodnocování je prováděno akreditovanými firmami.

Limity pro radiační pracovníky platí pro profesní ozáření. Nezapočítávají se do nich nezbytná lékařská ozáření stejně jako u obecných limitů.

- celotělové ozáření 50 mSv za kalendářní rok

- 100 mSv za 5 po sobě jdoucích kalendářních roků

- pro oční čočku 150 mSv za kalendářní rok

- na 1 cm2 kůže 500mSv za kalendářní rok

- na ruce po předloktí a nohy po kotníky 500 mSv za kalendářní rok

Limity pro učně a studenty mezi 16 a 18lety

- celotělově 6 mSv za kalendářní rok

- pro oční čočku 50 mSv za kalendářní rok

- na 1 cm2 kůže 150 mSv za kalendářní rok

- na roce a nohy 150 mSv za kalendářní rok

Samostatně je definováno povolené ozáření žen při těhotenství, které nesmí překročit při pro-

fesním ozáření 1 mSv za dobu těhotenství.

Obecné limity platí pro obyvatelstvo, které není profesně spojeno s činností s IZ. Do těchto limitů se nepočítá lékařské ozáření diagnostické nebo terapeutické.

-celotělové ozáření 1 mSv za kalendářní rok nebo výjimečně 5 mSv  za dobu 5 za sebou jdoucích kalendářních roků.

- ekvivalentní dávka v oční čočce 15 mSv za kalendářní rok

- ekvivalentní dávka v 1 cm2 kůže 50 mSv za kalendářní rok