Praktické cvičení č.7         datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámení se s konstrukcí a funkcí automatického biochemického analyzátoru

Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor MODULAR

Úkoly:

- Poznat a umět popsat konstrukci a funkci hlavních funkčních částí analyzátorů

- demonstrace hlavních funkčních částí analyzátorů

- označení hlavních funkčních částí analyzátorů  na obrázcích

Základní ovládání analyzátoru prostřednictvím dotykové obrazovky

| WORKPLACE | Test Selection | Sample |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type |  |
|  |  | Sample Cup, Sample Volume |  |
|  | Data Review |  |  |

| REAGENT | Position | Test | Reag Type | Pos. | Tests |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1 |  |  |  |
|  |  |  | R2 |  |  |  |
|  |  |  | R3 |  |  |  |
|  |  |  | R1 |  |  |  |
|  |  |  | R2 |  |  |  |
|  |  |  | R3 |  |  |  |

| CALIBRATION | Test | Module | Status | Calib. Method |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STATUS CALIBRATOR |  |  |  |  |  |

INSTALL

| QUALITY CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Individual |  |  | Target |  |  |  |  |
|  | Test | Control | Mean | SD | N | Mean | Result |
| Chart |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Time QC (2 hladiny) |  |  |  |  |  |  |  |

UTILITY/ MAINTENANCE

| Maintenance Item (kontrolní a údržbové funkce) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wash Cell |  | a) |
| Photometer Check |  | b) |
| Probe Adjust |  |  |
| ISE Prime |  |  |
| Air Purge |  |  |
| Inc.Water Exchange |  |  |
| Parameter Read/Write |  |  |
| Reset |  |  |
| Cell Blank |  | c) |
| Printer Check |  |  |
| Barcode Reader Check |  |  |
| Water Tank |  |  |
| FD Utilities |  |  |
| Mechanism Check |  | d) |
| ISE Check |  |  |

a) Wash

vyvolat mycí program

wash

cell

execute

sledovat činnost analyzátoru a popsat proces mytí kyvet.

b) Photometer Check (ověřuje intenzitu světelného zdroje a odezvu detektoru)

photometer check

select

execute

změřené absorbance při všech vlnových délkách nesmí přesáhnout hodnotu 16000.

Vyhodnotit test

c) Cell Blank (proměřuje hodnotu absorbance každé kyvety naplněné vodou při všech vlnových délkách. Uvádí rozdíl proti absorbanci kyvety č.1)

Cell Blank

Select

Execute

Výsledek v 1.kyvetě musí být při všech vlnových délkách menší než 16000

Výsledky 2.-160. kyvety se nesmí lišit proti kyvetě č.1 o víc než +/-800.

Vyhodnotit test.

d) Mechanism Check (prověřuje funkci a pohyblivost jednotlivých částí)

mechanism check

select

number        (počet cyklů)

execute

popsat procesy při testu.