Praktické cvičení č.7a datum__________ jméno__________________

Téma praktika: 
Seznámení se s konstrukcí a funkcí osmometru měřícího osmolalitu na principu snížení 
bodu tuhnutí (kryoskopie).

Přístroje a pomůcky. 
Osmometr Advanced Instruments, MO 310 
Osmometr Arkray (Osmostation OM-6050) 
Analytické váhy Mettler 
Laboratorní sklo (odměrná baňka 100ml, nálevka, kádinka, váženka, střička, skleněné pipety, 
pístové pipety, zkumavky) 
Chlorid sodný p.a. (NaCl, m.h. 58,44) 
glukóza (m.h. 180,16)

Úkoly: 
a) Ověření měřícího rozsahu (200-2000mmol/kg) 
b) připravit 100 ml roztoku NaCl o koncentraci l000 mmol/l. 
c) ředěním základního roztoku NaC1 připravit vzorky o koncentraci 
    100; 200; 300. . . . . l000mmol/l 
d) Sestrojit kalibrační křivku (závislost naměřené hodnoty osmolality na koncentraci roztoku

NaC1) pomocí tabulky a grafu Microsoft Excel                                            
e) Zjistit „aktivitní/osmotický koeficient“ pro vodný roztok NaCI o různé koncentraci

(100; 200; 300………. l000mmol/l) 
     Osmolalita [mmol/kg] / Konc. NaCl [mmol/l] 
f) Změřit osmolalitu 3 vzorků séra se známou koncentrací močoviny, glukózy, Na a K. 
g) Porovnat naměřené hodnoty osmolality s vypočítanou osmolalitou podle vzorce: 
    2x Na [mmol/l] +K [mmol/l] + močovina [mmol/l] + glukóza [mmol/l

h) změřit osmolalitu roztoku glukózy (100 mmol/l) a roztoku Na Cl ( 100 mmol/l),

porovnat výsledek a zdůvodnit rozdíl naměřených hodnot
h)  Zjistit osmotické okno (osmolalita naměřená - osmolalita vypočítaná)

| číslo vzorku | konc. NaCl mmol/l | osmolalita | osmotický koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Komentář:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| čís vzorku | Na mmol/l | K mmol/l | močovina mmol/l | glukóza mmol/l | Osmolalita vypočítaná | Osmolalita naměřená | Osmotické okno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Komentář:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________