Praktické cvičení č.          datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámit se s konstrukcí a funkcí atomového absorpčního spektrofotometru – plamenová technika

Stanovit koncentraci Ca ve vzorcích moče a v kontrolním vzorku.

Přístroje a pomůcky:

Atomový absorpční spektrofotometr PYE UNICAME SP9

Pracovní standard (Ca) 12,48 mmol/l

0,3% roztok Sr(NO3 )2  p.a. ( ředící roztok-stand.;vzorky;blank)

Pipety, laboratorní sklo, dávkovač

Úkoly:

- Obeznámení se se základními prvky AAS, jejich funkcí a optimálním nastavením

- Kalibrace přístroje a stanovení koncentrace Ca v kontrolním vzorku a ve vzorcích moče

  - změření absorbancí stand-1; stand-2; stand-3; kontrolní vzorek; vzorky sér. Výpočet faktoru a koncentrace Ca v kontrolním vzorku a v vzorcích sér

  - vytvoření kalibračního grafu (EXCEL) a odečtení koncentrace Ca ve vzorcích z grafu

  - nastavení módu AAS měřícího přímo koncentrace Ca ve vzorcích

    - Obeznámení se se základními prvky AAS, jejich funkcí a optimálním nastavením

PLYNY:

Acetylén-tlaková nádoba

Hlavní uzávěr; redukční ventil k nastavení redukovaného tlaku; uzávěr  výstupu redukčního ventilu

Vzduch-kompresor

Nádobka pro zachycení kondenzované vody; ukazatel tlaku

VÝBOJKA S DUTOU KATODOU

Karusel; zapnutí; nastavení žhavícího proudu; centrování paprsku

ŠTĚRBINA

0,2 nm; 0,5 nm (vliv na odezvu fotonásobiče)

VLNOVÁ DÉLKA

Nastavení monochromátoru (Ca 422,7 nm); hrubé; jemné; aretace

HOŘÁK

Zapalovač elektrickou jiskrou

Délka absorpčního prostředí

Ovládací prvky pro nastavení polohy hořáku

- vertikální

- předozadní

- v ose paprsku (rotační)

kontrola polohy paprsku z výbojky nad rovinou hořáku

NEBULIZÉR

Nasávací kapilára

Nastavení polohy tříštivé kuličky nebulizéru

Změřit rychlost sání (ml/min)

    - Kalibrace přístroje a stanovení koncentrace Ca v kontrolním vzorku a ve vzorcích  moče

Zapnutí přístroje:	POWER   OFF/ON

Optimalizace nastavení optické části

Vysunuté tlačítko AAS

Zapnuté tlačítko Bc (korekce pozadí) a D2 LAMP (zanutí Deuteriové lampy)

Zapnutí výbojky (Ca) pozice 1

Nastavit žhavící proud na hodnotu 7,5 mA

Nastavit štěrbinu 0,5 nm (0,2 nm)

Nastavit vlnovou délku (Ca) 422,7 nm (hledat maximální výchylku ručičkového ukazatele ENERGY. Po každém zásahu spojeném s pohybem ručičky doprava vrátit její polohu otáčením knoflíku GAIN do středu modrého pole

Vycentrovat výbojku (Ca) pomocí stavěcích šroubů na maximální odezvu ukazatele ENERGY.

ZAPÁLENÍ A NASTAVENÍ PLAMENE – (Acetylén/vzduch)

Přesvědčit se, zda v odpadní nádobce kompresoru není kondenzační voda, případně uvolnit spodní uzávěr nádobky a vodu vypustit.

Zapnout kompresor

Otevřít hlavní uzávěr tlakové nádoby s acetylénem a otevřít výstupní uzávěr redukčního ventilu (Manometr ukazuje na značku, případně upravit redukčním ventilem.)

SUPPORT Gas (vzduch)- průtok je nastaven automaticky

(AUX. SUPPORT GAS (např. N2O)

Zapálení plamene (elektrickou jiskrou)

Stisknout tlačítko SART (AIR / FUEL)

Úprava průtoku acetylénu na 18-20 mm (sledovat změnu charakteru plamene).

Nasávací kapilárou nasávat deionizovanou vodu (ustálení přístroje).

Příprava analytického vzorku

Moč / kontrolní vzorek	0,1 ml

Ředící roztok (dávkovač)	3,9 ml

**** důkladně promíchat******

MĚŘENÍ

Příprava standardních roztoků (Ca)

| Stand-č. | Koncentrace [umol/l] | Prac. standard [ml] | Ředící roztok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,25 | 10,0 | Doplnit do 100 ml |
| 2 | 5,00 | 40,0 | Doplnit do 100 ml |
| 3 | 12,50 | --- | --- |

Nasávat blank (0,3% roztok Sr(NO3 )2)

Vynulování – opakované krátké stisknutí tlačítka AUTOZERO

Nasávat Snad-1; Stand-2; Stand-3 a zapisovat hodnotu absorbancí

Nasávat kontrolní vzorek a vzorky – zapsat změřené absorbance.

| Ca | absorbance | Faktor = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand-1 |  |  |  |  |
| Stand-2 |  |  |  |  |
| Stand-3 |  |  |  |  |
|  |  | Konc. (faktor) | Konc. (graf) | Konc.(přímo) |
| Kontrola-K1 |  |  |  |  |
| Kontrola-K2 |  |  |  |  |
| Vzorek č.1 |  |  |  |  |
| Vzorek č.2 |  |  |  |  |

Po skončení měření nasávat deionizovanou vodu.

Přímé měření koncentrace Ca VE vzorcích.

Použijeme Stand-1 a Stand-2.

Přesvědčtese, že tlačítka CONC/ABS a FES/AAS jsou uvolněna (platí funkce ve jmenovateli) a knoflíky EXPANSION a CURVATURE jsou nadoraz v krajní poloze otáčení proti směru hodinových ručiček.

Nastavte DAMPING na 1,0 s.

Nasávejte blank

Po stabilizaci stiskněte tlačítko AUTOZERO a držte dokud se hodnoty na displey nepohybují v rozmezí 0,000+/-0,002.

Vytáhněte nasávací hadičku.

Nasávejte Stand-1 a po stabilizaci zapište absorbanci

Nasávejte Stand-2 a po stabilizaci zapište absorbanci.

Za stálého nasávání Stand-2 stlačte tlačítko CONC/ABS a knoflíkem EXPANSION nastavte na displey hodnotu absorbance Stand-2.

Knoflíkem CURVATURE nastavte na displey hodnotu  (Stand-2*) 0,078

Knoflíke EXPANSION nastavte na displey hodnotu koncentrace Stand-2.

K ověření správnosti nastavení kalibrační křivky nasávejte postupně Blank, Stand-1 a Stand-2

Na displey by se měly objevovat koncentrace standardů.

Nasávejte vzorky a zaznamenávejte  změřené hodnoty koncentrace Zn.

Po skončení měření nasávat deionizovanou vodu.

Výpočet hodnoty Stand-2*

(10 abs.Stand-1   -  l)

Stand-2* = 2log    x  ------------------------------ -

(1-10 abs.Stand-1 - abs.Stand-2 )

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Stiskneme tlačítko FLAME OFF

Přístroj řízeně uzavře přívod paliva a po několika vteřinách i vzduchu.

Uzavřeme hlavní uzávěr na tlakové nádobě s acetylénem, výstup z redukčního ventilu.

Vypneme kompresor.

Vypneme přístroj  ON/OFF.