# Praktické cvičení č.5                          datum________________  jméno__________________

Téma praktika:

## Seznámit se s konstrukcí a funkcemi analyzátoru Cobas 8000 a Cobas 6000, preanalytického systému Modular Preanalytics a glukometrů Beckman a SensoStar G.

Přístroje a pomůcky:

Automatický analyzátor Cobas 8000, Cobas 6000 (Roche)

Preanalytický systém Modular Preanalytics

Glukosový analyzátor Beckman 2 a SensoStarG

Úkoly:

- Na přístroji Cobas 8000:

a) Uveďte, z kterých modulů se přístroj skládá:

b) Uveďte, na jakém principu jednotlivé moduly pracují:

c) Vysvětlete, co je to Reflex Mode:

d) Projděte zvolené procedury spojené s provozem  Cobas 8000:

- Manuálně zadejte a změřte vzorek, u kterého zadáte požadavek na ALT a IgG.

- Promytí – pouze teoreticky: procedura se spouští pokynem Start – Start zelený mycí stojánek.

Do pozice 1 se ve stojánku umístí zkumavka s Multiclean (NaOH 1M), do pozice 2

zkumavku  s roztokem ISE Clearing Solution a do pozice 3 kelímek  s jakýmkoliv sérem

(kondicializace elektrod).

- Mazání výsledků:

Overview  a zvolíme Sample Data Clear -  OK. Are you sure – Yes.

- Maskování modulů a metod –

Start – Masking -  zamaskovat příslušnou jednotku nebo metodu – OK

Vysvětlete, co znamená T. mask a P. mask:

5)   Seznamte se s výměnou lampy:

Lampu vypnout softwarově v Utility – Maintenance – Change Photometr Lamp – Select

(vybrat modul) – Execute.

V přední části modulu vpravo (malý kryt zvednout) odpojit konektor, odháčkovat,

odšroubovat, vyměnit. Nakonec zrušit údržbu v Overview.

- Seznámení s přístrojem Cobas 6000

    - Proveďte automatické vložení reagenčního setu do přístroje.

2)   Seznamte se s funkcí vypuzení vzorku nebo stojánku z analyzátoru:

Přes ikony vlevo nahoře zvolte Sample Tracking – Sample Search – Unload – zvolit

Patient ID (kód vzorku) nebo Rack. No. (číslo stojánku), vyplnit  - OK.

- Seznámení s přístrojem SensoStar G

    - Stručně napište princip přístroje

- Seznámení s Glukózovým analyzátorem Beckman 2

    - Prohlídka přístroje

2)  Změření kontrolního materiálu

- Seznámení s preanalytickým systémem Modular Preanalytics

1) Napište alespoň dva důvody, proč se zkumavka dostane do výstupu pro chybové vzorky: