Praktické cvičení č.1          datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámení se základními laboratorními pomůckami

- Laboratorní sklo

- Pipety

- Dávkovače

- Váhy (dem.)

- Míchačky a třepačky (dem.)

- Měření a monitorování teploty (dem.)

Úkoly:

  - Ověření přesnosti pipetování za použití různých laboratorních pomůcek

K ověření přesnosti pipetování bude použito ředění základního roztoku NaCl (1.540 mmol/l, ř 11x....140 mmol/l; navážka 9,0 g NaCl/100 ml), který se bude ředit (1+10)

100ul + 1,0ml …………..(skleněná pipeta 1,0ml a 5,0ml)

100ul + 1,0ml………..…(automatická pístová pipeta 100ul a pístoventilový dávkovač 5,0ml)

20ul + 200ul……………(programovatelný automatický dávkovač HAMILTON 1000)

Po nácviku jednotlivých pipetovacích technik provede každý 5x naředění základního roztoku NaCl výše uvedenými třemi způsoby.

Ve zkumavkách s naředěnými vzorky se stanoví koncentrace Na  (MODULAR)

Zjištěné hodnoty koncentrace Na se z tištěného reportu analyzátoru přepíší do tabulky.

| označení | Skleněné pipety | označení | Pístová pipeta + dávkovkovač | označení | Automatický dilutor(Hamilton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr |  | Průměr |  | Průměr |  |
| SD |  | SD |  | SD |  |
| VK |  | VK |  | VK |  |

Vyhodnocení :

__________________________________________________________________________--_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - kontrola přesnosti a správnosti automatické pístové pipety vážkovým způsobem

Pracovní postup:

- Zjistit teplotu použité destilované vody ponořením teploměru na nejméně 3minuty a zapsat do pracovního protokolu

- Předvážit čistou, suchou kádinku (50ml) a vynulovat display analytických vah

- Do kádinky napipetovat vždy novou špičkou deklarovaný objem pipety, hodnotu hmotnosti odečíst, zaznamenat a vynulovat

- Postup dle bodu c)zopakovat 11x (t.j. získáme 12 hodnot)

- Vypočítat průměrnou hodnotu hmotnosti pipetovaného objemu, směrodatnou odchylku (SD) a variační koeficient (VK)

- Vypočítat objem vody dávkované danou pipetou podle vzorce:

V=  průměrná hmotnost / hustota vody při dané teplotě

(hustota vody se odečte z tabulky)

- Vypočítat správnost pipetovaného objemu (výpočet BIAS) podle vzorce:

Bias (%)= [(průměrná zjištěná hodnota objemu – deklarovaná hodnota)/deklar.hodnota x100]

Vyhodnocení pro pipetu s objemem 200ul:

Vyhovuje:

VK < 2%

Bias <2%

(Pokud překročí kterákoliv hodnota uvedený limit není možné pipetu používat.)

Závěr:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________