Praktické cvičení č.4          datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Laboratorní preanalytická fáze

- Laboratorní informační systém

- Příprava analytického vzorku

Přístroje a pomůcky:

Terminál LIS INFOLAB

Tiskárna čarových kódů

Laserová čtečka čarových kódů - ukázka

Centrifugy Hettich

UNIVERSAL 320R

ROTOFIX 32A

T 62.2

Cytofuga (cytospin) – HETTICH

Úkoly:

a)   Preanalytická laboratorní fáze

- Příjem  a identifikace biologického materiálu

- Centrifugace

- Zadání identifikace pacienta a požadavků na biochemické vyšetření do LIS Infolab

- Tisk štítků s čarovým kódem

- Nalepení štítků na zkumavky s krevní plazmou (po centrifugaci)

- Vložení odběrových nádobek do stojánku

- Vložení stojánku do analyzátoru MODULAR

- Start analyzátoru

- Kontrola výsledků na obrazovce analyzátoru

- Kontrola výsledků v LIS Infolab

- Tisk nálezu

Načtení elektronické žádanky pomocí čarového kódu (ukázka)

- Seznámení se s konstrukcí a funkcemi různých typů centrifug

  - Naprogramování centrifugačních programů (centrifuga ROTOFIX 32A)

2000 ot/min…….doba centrifugace 5 minut

3500 ot/min……..doba centrifugace 3 minuty

- A) Výpočítat RCF (Relativní centrifugační síly) pro centrifugy

T62.2, HETTICH  pro 2000ot/min. a  4000 ot/min., !A14 10000ot/min.!,

cytofuga   800ot./min.

- B)  Vypočítat počet ot/min. nutných k dosažení RCF 4000g a 8000g pro

centrifugy T62.2, HETTICH, 10000g A14 , 1500g cytofuga

- Výpočty porovnat s odečtem z nomogramu

- Použití cytocentrifugy (cytospin) ke zhotovení cytospinového cytologického preparátu z likvoru (postupovat podle pracovního návodu)

(Cytospinový preparát obarvit a orientačně prohlédnout pod mikroskopem)

Vzorec pro výpočet relativní odstředivé síly RCF (x g):

RCF = 1,118  x  10-3  x  n2   x   r

Vzorec pro výpočet počtu otáček za minutu n:

__________________________

N =  √   RCF  /  (1,118  x  10-3   x   r

n [min-1 ]	počet otáček za minutu (RPM – Rotation Per Minute)

RCF [x g]	relativní odstředivá síla – Relative Centrifugal Force)

r [m]		poloměr rotoru (údaj v metrech !!)

| Typ centrifugy | r | n (ot/min) | RCF (x g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočet | nomogram |
| T62.2 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 4000 |  |  |
| HETTICH 320R |  | 2000 |  |  |
|  |  | 4000 |  |  |
| HETTICH 32A |  | 10000 |  |  |
| cytofuga |  | 800 |  |  |

| Typ centrifugy | r | n (ot/min) | RCF (x g) |
| --- | --- | --- | --- |
| T62.2 |  |  | 4000 |
|  |  |  | 8000 |
| HETTICH 320R |  |  | 4000 |
|  |  |  | 8000 |
| HETTICH 32A |  |  | 10000 |
| cytofuga |  |  | 1500 |