# Praktické cvičení č.                           datum________________  jméno__________________

Téma praktika:

## Seznámit se s konstrukcí a funkcí imunochemických analyzátorů

Přístroje a pomůcky:

Architect  i2000SR a Architect Plus i1000SR (Abbott)

Cobas e411, Cobas 6000 modul e601, Cobas 8000 e 602 (Roche Diagnostic)

Immulite 2000 (Siemens)

Úkoly:

- Na přístroji Architect:

Proveďte kalibraci vzorkové jehly:

Systém – Maintenance – As needed – Sample pipetor Calibration –Perform – OK –Proseed – dále postupujte dle návodu na obrazovce.

- Na přístroji Cobas e 411 (Elecsys) a Cobas 6000 modul e601:

a) Uveďte, jaká verze přístroje Cobas e 411 (Elecsys) je v laboratoři:

b) V jakém poměru jsou špičky a kyvety na palubě tohoto přístroje:

c) na modulu e601 – proveďte automatické nastavení jehel k ručnímu čištění a návrat do původních

pozic:

Utility – Maintenance – z Maintenance vybrat Manual Cleaning  - Select - Execute (příprava jehel)

-  „   -               vybrat Reagent Probe Wash – Select – Execute (návrat do původní polohy)

- Na přístroji Architect Plus i1000SR:

a) Změřte jeden vzorek dle momentálně ordinovaného požadavku a zapište výsledek:

b) Z obrazovky Zásoby vypište počet zbývajících RV a zbývající množství roztoku Trigger:

- Immulite 2000 (Siemens):

Pro provedení úkolů musí být přístroj ve stavu Run nebo Pause ( nápis svítí – v pravé části obrazovky):

a) Zapište stav jedné reagencie:

Hlavní reagencie: Reagents – zvolit reagencii – pro zbytek informací poklepat na čtverec

Šarže:               expirace:                      poslední kalibrace:                počet stanovení:

Kuličky: Beads – zvolit reagencii – pro zbytek informací poklepat na čtverec

Šarže:               expirace:                      poslední kalibrace:                počet stanovení:

b) Vytiskněte kontroly pro určitou šarži, hladinu a období:

c) Prohlídka reagencii – hlavních i nádobek s kuličkami

5)  Prohlídka dalších imunoanalyzátorů v laboratoři – uveďte, které přístroje jste viděli: