## Slide 1: Krevní buňky a principy jejich vyšetřování na hematologických analyzátorech a mikroskopicky
Bourková L., OKH FN Brno

## Slide 2: Příklady webových stránek
hematologický atlas
  http://www.hematocytologie.eu/
  http://www.hematologyatlas.com/
  http://www.grsmu.by/files/file/university/cafedry/klinicheskaya-immynologiya/files/fiu/atlas.pdf
RBC
  https://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=908&q=erythroblasts&oq=erythrob&gs_l=img.1.3.0i19l10.6606.9583.0.12410.8.8.0.0.0.0.68.208.8.8.0....0...1ac.1.64.img..0.8.201.NRIoSeIUgdk
  http://www.sekk.cz/infoservis/2006_Morfologie_erytrocytu.pdf
WBC https://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=908&q=leukocytes&oq=leukocy&gs_l=img.1.2.0l3j0i30l7.1937.12377.0.15795.7.6.0.1.1.0.244.565.5j0j1.6.0....0...1ac.1.64.img..0.7.577.pvdZx9LlCHk
PLT https://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=908&q=platelets&oq=platelets&gs_l=img.1.0.0i19l10.1770.5225.0.7869.9.7.0.2.2.0.207.325.6j0j1.7.0....0...1ac.1.64.img..0.9.349.CiouVP0aXo0

## Slide 3: Vyšetřování krevních buněk v periferní krvi
nesrážlivá periferní krev
antikoagulační činidlo: K3EDTA, K2EDTA nebo Na2EDTA
vyšetření:
  hematologické analyzátory
  mikroskop

## Slide 4
myeloblast
promyelocyt
neutrofilní
myelocyt
eozinofilní
myelocyt
bazofilní
myelocyt
neutrofilní
metamy
eozinofilní
metamy
bazofilní
metamy
neutrofilní
tyč
eozinofilní
tyč
neutrofilní
segment
bazofilní
segment
proerytroblast
středně zralý erytroblast
(polychromní normoblast)
pozdní erytroblast
(ortochromní/oxyfilní normoblast)
retikulocyt
erytrocyt
monoblast
promonocyt
monocyt
magakaryoblast
promegakaryocyt
megakaryocyt
trombocyty
lymfoblast
prolymfocyt
lymfocyt
bazofilní
tyčí
eozinofilní
segment
časný erytroblast
(bazofilní normoblast)
PERIFERNÍ KREV
KOSTNÍ DŘEŇ
plazmat. b.
makrofág

## Slide 5
Leukocyty
blast
promyelocyt
myelocyt
meatamyelocyt
neutrofilní segment
eozinofilní segment
bazofilní segment
lymfocyt
lymfocyt
monocyt
neutofilní tyč

## Slide 6
Erytrocyty
Trombocyty
proerytroblast
bazofilní NRBC
polychromní NRBC
oxyfilní NRBC
oxyfilní NRBC
megakaryocyt

## Slide 7: Hematologické analyzátory

## Slide 8: Principy měření hematologických analyzátorů
hydrodynamická fokusace
principy měření:
  impedanční analýza
  optická analýza
  kombinace různých principů analýzy
spektrofotometrická analýza hemoglobinu
Principy měření umožňují vyšetření:
kvantitativní – počet buněk
kvalitativní – morfologie buněk
  tvar buňky
  tvar a velikost jádra
  obsah cytoplazmy

## Slide 9: Hydrodynamická fokusace
usměrnění buněk proudem nosné izotonické kapaliny (diluent) při průchodu měřícím kanálem „po jedné“

## Slide 10: Impedanční analýza
ředění buněčné suspenze
  diluent - vodivý
  krevní buňka – nevodivá
průchod buněk mezi elektrodami (stejnosměrné elektrické pole) → impulz
  počet impulzů = počet buněk
  velikost impulzů = velikost buněk
možné doplnění vysokofrekvenční analýzou
  na buňku superponováno vysokofrekvenční elektrické pole
  analýza vysokofrekvenčního napětí buňky = morfologie buňky

## Slide 11: Optická analýza
ředění buněčné suspenze
  diluent – opticky inaktivní
  krevní buňka – opticky aktivní
interakce buněk s monochromatickým laserovým paprskem
po interakci buňky s paprskem se provádí analýza:
  prošlého světla (0°)
  odraženého světla
  depolarizovaného světla
  fluorescence
  cytochemické barvení enzymu (peroxidáza) v buňkách, doplňková analýza absorbce a rozptylu světla dle stupně probarvení cytoplazmy (u některých typů přístrojů)
vyšetření:
  kvantitativní a velikost buňky → detekce ve směru (0°)
  kvalitativní/morfologie buňky → detekce odraženého a depolarizovaného světla, fluorescence, případně kombinace s cytochemickou analýzou

## Slide 12
http://www.eclinpath.com/hematology/tests/hemoglobin/rbc-analysis-2/

## Slide 13: Spektrofotometrická analýza hemoglobinu
hemolýza všech erytrocytů lyzačním (bezkyanidovým) roztokem
uvolněný HGB je převeden na chromogenní formu s nejvyšší hodnotou absorbance při λ = 540 nm
  HGB je převeden na chromogenní formu reagencií (např. imidazolem nebo sodium lauril sulfátem), která vytváří hemoglobinový komplex
měření absorbance hemolyzovaného vzorku a blanku (lyzační roztok)
  měření cca 8x (dle typu přístroje)
z rozdílu absorbancí je vypočítána koncentrace HGB

## Slide 14
Mikroskopovací zařízení

## Slide 15: Zhotovení nátěru krve
roztírací sklíčko položit před kapku krve na podložním skle pod úhlem cca 30 - 40° (nikdy ne do kapky krve); po doteku krve a roztíracího skla se krev rozlije podél hrany skla; po té rychle krev rozetřít po podložním skle
sílu nátěru zvažovat – čím větší úhel, tím silnější nátěr
  úhel se řídí hodnotou HCT: čím ↑HCT, tím ↓úhel; čím ↓HCT, tím ↑úhel
nátěr musí být: rovnoměrný, přiměřeně tenký, dlouhé okraje musí být rovné, na konci přechází „do ztracena“

## Slide 16: Mikroskopování
mikroskop
  suchý objektiv: mezi preparátem a objektivem je vzduch (přehledné prohlížení a buněčnost preparátu)
  imerzní objektiv: mezi preparátem a objektivem je imerzní olej (morfologie buněk)
    imerzní olej má podobný index lomu jako sklo – vznikne opticky homogenní prostředí, zvýší se index lomu prostředí mezi preparátem a objektivem imerzí může být: voda, parafinový olej, glycerol, cedrový olej, kanadský balzám (voda má vyšší index lomu než vzduch, ale nižší než imerzní olej)
digitální morfologie nové generace analyzátorů svým softwarovým vybavením digitálně zpracovávají a vyhodnocují krevní nátěry, hovoří se o virtuální mikroskopii (telehematologie), digitální analýza vytváří databázi digitálních fotografií krvinek, které lze i exportovat e-mailem nebo po internetu odborníkům ke konzultaci

## Slide 17: Barvení nátěrů periferní krve a aspirátů kostní dřeně
Panoptická barvící technika:
  fixační roztok May-Grunwald – složení: eozin Y, metylenová modř, metylalkohol, glycerol
  barvící roztok Giemsa-Romanowsky – složení: metylenová modř, azur-eozin, azur II, metylalkohol, glycerol, fosfátový pufr pH 6,8-7,0
Základní principy barvení:
  Aniontové (kyselé) barvivo eosin Y se váže na kationtové části molekul proteinů a barví oranžovočerveně hemoglobin a eozinofilní granula
  Kationtové (zásadité) barvivo azur B, se váže na aniontové části molekul a barví modrošedě zbarvení nukleové kyseliny (DNA nebo RNA), nukleoproteiny, granula bazofilů a sekundární granula neutrofilů.
Celkové obarvení nátěru je výsledkem řady různých kombinací těchto barevných reakcí, které nakonec dávají výsledný vzhled nabarveného preparátu.
Poznámka: preparáty lze také připravovat na nátěrových a barvících automatech.