## Slide 1: Laboratorní diagnostika diabetu mellitu
Ondřej Wiewiorka
2019

## Slide 2
https://doi.org/10.2337/dc19-SppC01

## Slide 3: Diabetes mellitus (DM)
Heterogenní onemocnění, jehož hlavním znakem je nedostačující regulace glykémie
  Diabetes mellitus I. typu (imunitně podmíněný; idiopatický)
  Diabetes mellitus II. typu
  Gestační diabetes mellitus
  Ostatní specifické typy diabetu
American Diabetes Association, 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2019, Diabetes Care. 42 (2019) S13–S28. doi:10.2337/dc19-S002.
Created by Isaac Yonemoto created with en:pymol, en:inkscape, and en:gimp from NMR structure 1ai0 in the en:pdb. Ref: Chang, X., Jorgensen, A.M., Bardrum, P., Led, J.J.
Inzulín
Notes: DM1- autoimunitní destrukce b-buněk – totální deficientce inzulínu
DM2 – postupná ztráta sekrece b-buněk v důsledku rezistence vůči inzulinu
DM gestační – diagnostikován ve druhém nebo třetím trimestru, přičemž diabetes nebyl přítomný před těhotenstvím
Ostatní specifické DM – novorozenecký diabetes, maturity-onset diabetes of the young [MODY], diabetes exokrinního pankreatu (cystická fibróza a pankreatitida); lékově indukovaný diabetes (glukokortikoidy, léčba HIV/AIDS, transplantace)
Dřívější klasifikace, že DM1 je pouze u mladých a DM2 pouze u starších neplatí... Obě věkové skupiny mohou onemocnět obým druhem DM

## Slide 4: Diagnóza diabetu
Glukóza
Na lačno (alespoň 8 hodin bez příjmu potravy)
  ≥ 7,0 mmol/l
Náhodný odběr nebo OGTT (75g glukózy ve vodě, odběr po 2 hodinách)
  ≥ 11,1 mmol/l
HbA1c
  ≥ 48 mmol/mol
Dle současného doporučení
O diagnóze lze rozhodnout pouze na základě opakovaného odběru!
Dle ADA (2019)
O diagnóze lze rozhodnout z jednoho odběru, pokud je hyperglykémie nezaměnitelná (unequivocal)

## Slide 5: Prediabetes
Termín používaný u osob se zvýšenou glykémií, ale ne tolik, aby překročili kritéria pro diagnózu diabetu
-> riziková populace pro diabetes 2. typu (≥ 45 let;BMI ≥ 25 kg/m2)
u obézních adolescentů (BMI ≥ 85 percentilu)
HbA1c (39-47 mmol/mol)
-> riziko rozvoje kardiovaskulárních
Notes: Dle ADA (2019)
O diagnóze lze rozhodnout z jednoho odběru, pokud je hyperglykémie nezaměnitelná (unequivocal)

## Slide 9: Laboratorní diagnostika
Glykémie
HbA1c
Glykovaný albumin

## Slide 10: Stanovení glykémie
Referenční metoda: ID-GC/MS (izotopová diluce a stanovení GC s MS)
Certifikovaný referenční materiál: SRM 909 NIST, NIST/SRM 917, NIST/SRM 965 (USA)
Alespoň 2x ročně účast v EHK

## Slide 11: Stanovení glykémie
Mezilehlá preciznost | CV < 2,5 %
Pravdivost (Bias) | B < 2,0 %
Celková chyba | TE < 3,1 %
Metrologická návaznost | referenční metoda
Intraindividuální biologická variabilita | 4,9 | Preciznost odvozená z biologických variabilit | 2,5
Interindividuální biologická variabilita | 6,9 | Pravdivost odvozená z biologických variabilit | 2,2
Celková biologická variabilita | 8,9 | Celková chyba odvozená z biologických variabilit | 6,9
Doporučení ČDS a ČSKB; vydáno v únoru 2012, aktuální korekce 18.2.2015
www.westgard.cz

## Slide 12: Stanovení glykémie
Analyzovaný materiál:
B, S, P, U, CSF, výpotek
Preanalytické požadavky:
pro diagnostiku diabetu mellitu je nevhodný odběr krve bez antiglykolitických přísad; ČSKB a Česká diabetol. společnost (2005) doporučují:
odběr krve nalačno (min. 8h lačnění)
stanovení v plazmě žilní krve (EDTA + NaF); (EDTA + NaF + citrát sodný)
oddělení plazmy od krevních elementů ideálně do 60 min po odběru
při sběru moče uchovávat moč do doby analýzy při 4-8°C, je třeba zabránit bakteriální kontaminaci

## Slide 13: Stanovení glykémie –plazma/sérum/moč/CSF
Hexokinázová metoda
Glukózaoxidázová metoda

## Slide 14: Glukóza v moči
glykosurie: stanovení ztráty glukózy močí
pro diagnostiku DM není stanovení doporučeno
má jen orientační význam
prakticky byla nahrazena selfmonitoringem glykémií
Spektrofotometricky nebo orientačně suchou chemií (glukózaoxidázová reakce)

## Slide 15: Stanovení glykémie
Elektrochemické metody
  Clarkova kyslíková elektroda
  Biosenzory s membránou s GOx
automatický stolní analyzátor ke stanovení glukózy a laktátu (Biosen)
lanceta
glukometry

## Slide 16: Glykémie elektrochemicky
Princip: přímé elektrochemické stanovení glukózaoxidázou
1. glukóza + O2 glukonolakton + H2O2 (glukózaoxidáza)
2. elektrochemická redukce H2O2 na H2O
3. vzniklý elektrický proud nebo náboj je úměrný koncentraci glukózy (amperometrické nebo coulometrické stanovení)
H2O2 2H+ + O2 + 2e- reakce na anodě
2e- + 2H+ + ½ O2 H2O reakce na katodě

## Slide 17: Glykémie elektrochemicky
Princip: přímé elektrochemické stanovení glukózadehydrogenázou
1. glukóza + NAD + glukonolakton + e + NADH (glukózadehydrogenáza)
2. glukóza + e-akceptor glukonolakton + redukovaný e-ac (FAD dependentní GLU dehydrogenáza)
Jako transducery elektronů slouží např. hexokyanoželezitan

## Slide 18
Glukometry nemocniční
  AccuChek Inform, Hemocue, Stat Strip
Umožňují přenos dat do LIS, monitoring kontroly kvality, do jisté míry vzdálenou správu

## Slide 19
Glukometry:
jsou určeny k selfmonitoringu pacientů s DM, dále pro ambulantní měření koncentrace glukózy
použití glukometrů k dg. DM se nedoporučuje
proti referenční metodě nesmí chyba měření překročit:
± 0,83 mmol/l pro koncentrace < 5,6 mmol/l
± 15% pro koncentrace ≥ 5,6 mmol/l
kontroly osobních glukometrů srovnáním s měřením v laboratoři se doporučuje provádět v pravidelných časových intervalech minimálně jednou ročně

## Slide 20: Glykovaný hemoglobin
Vazba na N-terminální valin betařetězce hemoglobinu

## Slide 22: Glykovaný hemoglobin
rutinní a efektivní nástroj sledování průběhu DM (diabetu)
HbA1c ukazatel dlouhodobé průměrné koncentrace glukózy v krvi (období cca 6-8 týdnů nazpět) umožňuje posoudit dlouhodobou kompenzaci diabetu
diagnostické kritérium DM
kontrola terapie
včasné odhalení hrozících komplikací
hodnocení vyšetření:

## Slide 23: HbA1c vs. glykémie
není třeba konzervovat krev (větší stabilita)
menší intraindividuální variabilita (CV<2%)
HbA1c není ovlivněn krátkodobou glykémií
nemocný nemusí být lačný
využití pro diagnostiku i kontrolu léčby

## Slide 24: Jednotky HbA1c
od 1.1. 2012: mmol/mol dle IFCC
V USA % (NGSP/DCCT) používají se paralelně, přepočet jednotek dle vzorce

## Slide 25
Preanalytické požadavky:
Analyzovaný materiál: B – odběr do EDTA
stabilita: 2d (+20 až +25°C); 1 týden (+4 až +8°C); 1rok (<-20°C lépe při -80°C)
Poznámky:
snížená hodnota doby života erytrocytů
hemoglobinopatie, karbamylace (uremičtí pacienti) – ovlivnění koncentrace HbA1c v rutinních metodách

## Slide 26: Požadavky na analytickou kvalitu
Mezilehlá preciznost | CV < 1,0 %
Pravdivost (Bias) | B < 1,5 %
Celková chyba | TE < 6,9 %
Metrologická návaznost | referenční metoda LC-ESI/MS
Doporučení ČDS a ČSKB; vydáno v únoru 2012, aktuální korekce 18.2.2015
Intraindividuální biologická variabilita | 1,9 | Preciznost odvozená z biologických variabilit | 1,0
Interindividuální biologická variabilita | 5,7 | Pravdivost odvozená z biologických variabilit | 1,5
Celková biologická variabilita |  | Celková chyba odvozená z biologických variabilit | 3,1
www.westgard.cz

## Slide 27: HbA1c – metody stanovení
Referenční metody (2001):
1) izolace a hemolýza erytrocytů (+ odstranění labilních pre-HbA1c)
2) enzymové štěpení hemoglobinu (endoproteináza Glu-C)
3) analytické měření (detekce glykovaných hexapeptidů) pomocí
a) HPLC/ESI-MS:
Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je ze směsi peptidů separován, detekován, identifikován hmotnostní spektrometrií a kvantifikován na podkladě rozdílných hodnot m/z. Z poměru hodnot m/z analyzovaných vzorků a kalibrátorů se vypočítá hodnota HbA1c.
b) HPLC/CE/UV:
První separace se provede pomocí HPLC, jednotlivé frakce se sbírají, následuje další separace této směsi pomocí CE. Glykovaný a neglykovaný hexapeptid jsou odděleny na základě různých elektromigračních časů a kvantifikovány UV detektorem.

## Slide 28: HbA1c – rutinní metody stanovení
Kapalinová chromatografie s výměnou iontů (IEC)
separace hemoglobinů a jeho složek na slabě kyselých ionexech
jednotlivé frakce hemoglobinu jsou rozděleny podle jejich různých fyzikálně-chemických vlastností (velikost náboje) v měnícím se prostředí (změna koncentrace iontů, změna pH)
frakce se po rozdělení detekují v mobilní fázi detektorem, který měří absorbance při 415 nm
koncentrace HbA1c se zjistí z velikosti plochy příslušného píku na chromatogramu podle kalibrační křivky pomocí softwaru chromatografu
HPLC (Vysokoúčinná kapalinová chromatografie)

## Slide 29: HbA1c – rutinní metody stanovení
HPLC

## Slide 30: HbA1c – rutinní metody stanovení
HPLC

## Slide 31: HbA1c – rutinní metody stanovení
HPLC
Biorad - Variant
Biorad – D10

## Slide 32: HbA1c – rutinní metody stanovení
HA-8180V ADAMS™ A1c

## Slide 33: HbA1c – rutinní metody stanovení
2. Doporučené rutinní metody - elektroforetické:
elektroforéza v agarózovém gelu (ELFO)
kapilární elektroforéza (HPCE)
izoelektrická fokusace (IEF)

## Slide 34: HbA1c – rutinní metody stanovení
CE
Sebia - Capillarys

## Slide 35: HbA1c – rutinní metody stanovení
Chromatografické:
Afinitní chromatografie (aminofenylboronátová):
založena na interakci glykovaného hemoglobinu s imobilizovaným boronátovým aniontem
po eluci neglykovaných frakcí hemoglobinu, dojde k uvolnění vazby a po eluci se stanoví hemoglobinové frakce detektorem, který měří absorbance při 415 nm
koncentrace HbA1c se zjistí z velikosti plochy příslušného píku na chromatogramu

## Slide 36: HbA1c
HbA1c – rutinní metody stanovení
(fructosylvalineoxidase)
Direct enzymatic HbA1c method

## Slide 37: HbA1c
HbA1c – rutinní metody stanovení

## Slide 38: HbA1c – POCT
Boronátová afinitní chromatografie/ fotometrie
Infopia Clover
U nás v současnosti nejčetnější

## Slide 39: HbA1c – POCT
Boronátová afinitní chromatografie/ fotometrie
Alere (Abbott) - Afinion
FDA schválila používání pro diagnózu diabetu mellitu 2. typu

## Slide 40: HbA1c – POCT
Imunochemický (aglutinace)
Siemens - DCA Vantage
Pozitivní hodnocení v rámci NGSP
Latex enhanced immunoassay method

## Slide 41: HbA1c - nevýhody
doba života erytrocytů (120 ± 10 d) !
přítomnost vzácnějších typů hemoglobinu (1165 variant Hb, např. HbS, HbC, HbE, HbD)
hemolýza, ikterus
těžké krvácení
věk, rasa, terapie,…

## Slide 42: C-peptid a inzulin
Stanovení C-peptidu a inzulinu není zakotveno v žádném doporučení pro diagnostiku diabetu a nemá význam při rutinním sledování pacientů s DM. Stanovení C-peptidu se provádí při rozhodování o vhodnosti volby terapie inzulinem u diabetu 2. typu, tj. při podezření na selhání sekrece inzulinu. Vyšetření inzulinu má význam při podezření na inzulinovou rezistenci u syndromu polycystických ovárií a při diagnostice inzulinomu.

## Slide 43: C-peptid a inzulin
Standardizace probíhá
Používají se imunoanalytické metody
C-peptid – standard WHO IRR 84/510

## Slide 44: Autoprotilátky
Nejsou doporučovány k diagnóze diabetu
Jsou vhodné při podezření na kontrolu původu DM (LADA)
Kombinované vyšetření 3 autoprotilátek – anti IAA, anti-GAD a anti IA-2

## Slide 45: Glykovaný albumin
V doporučeních není zmiňován
Lze použít při snížení životnosti erytrocytů (nedostatek Fe, B12; hemolytická anémie, gestační diabetes...)
Glykace na ε-aminoskupinách lyzinu (12 vazebných míst)
Enzymatická metoda zakončená Trinderovou reakcí + stanovení celkového albuminu bromkresolovým purpurem
-> přepočet na % podíl
Lucica GA-L (Asahi Kasei Pharma) ;quantlLab IL (Werfen);
Ref. Metoda: ID-LC-MS/MS
Refereční materiál: JCC RM611

## Slide 46: Albumin v moči
Včasná detekce predikuje diabetickou nefropatii
  Mikroalbuminurie
Doporučené vyšetření 1x ročně u diabetiků

## Slide 47: Děkuji za pozornost