## Slide 1: Technika v anesteziologické péči
MUDr. Jitka Zemanová

## Slide 2
Titanic 1912
Titanic in 2020

## Slide 3
https://is.muni.cz/el/1411/podzim2012/MIOA011c/um/e-kurz/anesteziologicke-pracoviste.html

## Slide 4: Anestezie slouží k tomu, aby umožnila jiné medicínské výkony, operace, diagnostické výkony.
Anestezie s nulovým rizikem
není možná
Keatse:
bezrizikovost lze dosáhnout
jen tehdy, když se anestezie nebude provádět

## Slide 5: Obava z anestézie
Obava ze ztráty vědomí a sebekontroly
Obava z vyzrazení starostí a tajemství
Obava z bolesti při předčasném zahájení operace
Obava ze zadušení během anestézie
Obava z procitnutí během anestézie
Obava, aby se po anestézii probudili
Přes 80% pacientů, kteří čekají na operační výkon
v anestézii, projevuje strach

## Slide 6: Z čeho má obavy anesteziolog?
Mám dost informací ? Jsou pravdivé?
Farmakodynamické interakce ?
Alergie – anafylaktický šok?
Zajistím dýchací cesty?
Udržím oběhovou stabilitu?
KOMPLEXNOST - NEJISTOTA - RIZIKO - DYNAMIKA

## Slide 7
Pokorný J, Stárková A.
Anesteziologická technika
Praha 1961, Státní zdravotnické nakladatelství
„ Výbava anesteziologova dnešní doby je neporovnatelně bohatší ve srovnání s pomůckami, kterých se používalo ještě před několika málo desítkami let.“

## Slide 10
                Schimmelbusch mask

## Slide 11: Vysokofrekvenční ventilátor

## Slide 12: Anesteziologický přístroj
- počítačem řízené systémy, fyziologický monitor, přístrojový monitor a integrace elektronických lékařských záznamů
  vysokotlaký systém
  střednětlaký systém
  nízkotlaký systém
jehlové ventily = rotametry
elektronické ventily (digitální)
proporcionální dělič (průtok / % O2) - slouží k prevenci podání hypoxické směsi

## Slide 13: Odpařovače = vaporizéry
Bezpečnostní kritéria:
kvantitativní
termostabilní stálá teplota anest. směsi
(key-filling) barevné označení dle normy
„interlock“ – v chodu vždy jen 1 odpařovač
stabilita (nesmí se převrhnout)
vždy stejné ovládání (při pohledu shora)
  přidávám v protisměru hodin. ručiček

## Slide 14: Přístrojová technika
monitoring
monere
hloubka
anestezie
neuromonitoring
hemodynamika
míra analgézie

## Slide 15: Sledování a monitorování
„Aby někteří mohli spát, musí jiní bdít.“
motto světového anesteziologického kongresu
Nejlepším monitorem je pozorný a erudovaný anesteziolog a sestra
Pozornost by měla být kontinuální
Stejná pravidla platí pro CA / RA / ANS
O průběhu monitorace je nutné vést pečlivé záznamy

## Slide 16: Monitoring

## Slide 17: Je něco špatně?

## Slide 18: Co se bude určitě monitorovat a čím
EKG
Tepová frekvence
TK
Pulsní oxymetrie
Dechové parametry

## Slide 19
EKG

## Slide 21: Neinvazivní tlak krve
Metoda:
  auskultačně: Korotkov/Riva-Rocci
  oscilotonometrie: v. Recklinghausen
Manžeta vhodné šíře!
šířka vnitřní gumové části manžety odpovídá 40 % obvodu paže, měřeného v polovině paže.
délka vnitřní gumové části manžety by měla být 80 % až 100 % obvodu paže, měřeného ve středním bodě. Příliš malá manžeta může zapříčinit naměření falešně zvýšených hodnot TK.
nejdéle po 5 minutách !!!

## Slide 23: Pulzní oxymetrie
měření absorpce světla o vlnové délce 660 (červená) a 940 (infračervená) nm
metoda pletysmografické pulsní oxymetrie
Rozdílná absorpce IR záření oxyHb a deoxyHb, spektrofotometrický princip (Lamber-Beerův zákon)
Rozlišuje pouze mezi redukovaným Hb a ostatními Hb (CAVE: karboxyHb a methemoglobin!!)
SpO2
systémová arteriální saturace hemoglobinu kyslíkem

## Slide 25: Monitorace ventilace
Poruchy dýchání patří k nejčastějším komplikacím
Klinika (pohled – zvedá se hrudník, barva kůže, poslech – fonendoskop..)
Monitor: SpO₂, P, V, flow, P-V křivka, analýza plynů
Koncentrace kyslíku ve vdechované směsi (FiO2)
  kyslíková čidla (využívá se paramagnetických vlastností O₂) – kontrola hypoxické směsi

## Slide 26: Kapnometrie (ETCO2)
monitorace vydechovaného oxidu uhličitého,
norma: 38-42 mm Hg; 4,5-5 obj.%
Kapnografie – křivka měnící se koncentrace CO2
infračervená spektrometrie
Měření ve vedlejším proudu (tzv. side stream)
Důležitá pro identifikaci správného umístění tracheální rourky, zhodnocení fyziologických parametrů (ventilace paCO₂, srdečního výdeje, metabolické aktivity)
Využíváme korelace ETCO₂ = paCO₂

## Slide 28: Neléčíme monitor - léčíme pacienta !

## Slide 29: Invazivní monitorování arteriálního tlaku
    rozsáhlý operační výkon (cévní, kardio, mimotělní oběh, neurochir, thorakochir.…)
    výkony spojené s oběhovou nestabilitou nebo
    s předpokladem velké krevní ztráty
    řízená hypotenze
    oběhová nestabilita, aplikace vazoaktivních látek
    hypertenzní krize
    intraaortální balonková kontrapulzace
Indikace:
Allenův test
    komprese a.radialis a a.ulnaris
    vyčkat nástupu známek ischemie
    uvolnit kompresi a. ulnaris

## Slide 30
Invazivní monitoring
Peroperační odběr krve

## Slide 32: Předpoklad hemodynamické monitorace
Neinvazivní
Monitorace u zdravých spíše kontraproduktivní, kardiální rezerva dovolí tekutinové přelití při využití maximalizace SV
Ideální pacient
  ASA III a výše, pacienti s MET <6 , ICHS, CHRI, DM II, elevace kreatinu, urey

## Slide 33: NIRS - Near- infrared spectroscopy
Neinvazívní metoda monitorace tkáňové perfuze / oxygenace
Cerebrální, intestinální, renální perfuze
Detekce ischemických epizod
Šokové stavy
End-point resuscitace oběhu

## Slide 34: Princip NIRS
Snímání infračervených paprsků pronikajících tkání
2 fotodetektory měří intenzitu odraženého světla ( 30mm a 40mm od emitoru)
Spektrální absorpce Oxy/deoxy Hgb
Poměr DO2 /VO2
Hloubkový
fotodetektor
Pokožka
Lebka
LED
emitor
Mozková
kůra
Povrchový
fotodetektor
SomaSensor
infračervené světlo 730 a 810nm
hloubka 4cm

## Slide 35: Neurochirurgické indikace
intrakraniálně uložené tumory
kraniocerebrální traumata
ruptura aneurysmatu mozkové tepny
operační poloha vsedě
Sledování rSO2 je součástí celkové peroperační monitorace, může být kombinováno se sledováním elektropotenciálů.

## Slide 36: Kazuistika
žena, 28 let, meningeom F vlevo
bez anamnézy epileptického záchvatu a bez medikace
úvodní parametry: 138/76 mmHg, 54/min.
TIVA
2x epiparoxysmus v CA, dobrá reakce na ledovou tříšť
bez neurologie po vyvedení z CA

## Slide 37: Monitorování hloubky anestézie
KLINICKY:
Pohyb, grimasování,
kolísání dechové frekvence
Vegetatívní známky
  Hypertenze
  Tachykardie
  Lakrimace
  Pocení

## Slide 38: Historie EEG
1875 anglický lékař Richard Caton
- objevil elektrický proud v mozku králíků a opic
- využil zrcadlový galvanometr
světlo odrážel na zeď
1912 ruský fyziolog
Vladimir Vladimirovič Pravdich-Neminsky
- první obrazový záznam EEG

## Slide 39
1924 německý neuropsychiatr Hans Berger
první lidský EEG záznam
pacienti s velkými defekty lebky – v poválečném německu dostatečně velký soubor

## Slide 40
1935 Gibbs
Popis EEG vln
Výzkum epileptických záchvatů
Základ klinické elektroencefalografie
Zapojení výpočetní techniky do hodnocení EEG signálu

## Slide 41: Monitoring hloubky anestezie
1991 – Van de Velde – hloubka anestézie u kočky
1992 – první přístroj a komerční algoritmy
Chloral Hydrate
Caffeine
Benzodiazepiny

## Slide 42: Monitorování hloubky anestézie
    náročná matematická korelace
    "průměruje" aktivitu EEG
    lépe vypovídá o hloubce anestézie
BIS Bispectral Index
0 - 100%

## Slide 43: Anesteziologův 6. smysl
Q CON | 
99 80 | bdění sedace
40 -60 | CA
0 | hluboká anestezie izoelektrické EEG
Q NOX - reakce na bolest | 
60 - 99 | pravděpodobná
40 -60 | nepravděpodobná
0 - 40 | Velmi nízká

## Slide 44
Bispektrální index je typickým příkladem
tzv. “popisných indexů”.
Tyto indexy nejsou skutečné fyzikální veličiny.
Jde o uměle vytvořené empirické parametry, jejichž hodnoty jsou určovány z mnoha měřených parametrů
velmi složitým způsobem.

## Slide 45
Popisné indexy nevychází jen z výpočtů,
ale také z tzv. znalostních databázích.
Úplné algoritmy výpočtů a zejména znalostní databáze nejsou plně publikovány (tajemství výrobce).
Uživatelé se pouze musí seznámit s významem
indexu a s hodnotami, které může nabývat

## Slide 46
Monitorování bolesti
ANI – Analgesia Nociception Index
Pupilární index

## Slide 47: Metody hodnocení intenzity bolesti
Verbální škála bolesti: Pacient intenzitu bolesti hodnotí verbálně dle kategorií, např. žádná – mírná – středně silná – silná – nesnesitelná bolest.
Vizuální analogová škála (VAS): Pacient vyznačí intenzitu bolesti např. na úsečce.
Numerická škála (Numerical Response Scale - NRS): Pacient zhodnotí intenzitu bolesti pomocí čísel v rozmezí od 0 do 10
ANI (Analgesia Nociception Index):
Index pupilární reakce na bolest: Intenzita bolesti je vyhodnocena dle míry dilatace pupily.
Conox: Přístroj pro měření hloubky anestezie a reakce pacienta na zevní podněty.

## Slide 48: ANI (Analgesia Nociception Index)
ANI je jeden ze způsobů měření analgesie u pacientů v celkové anestezii
?? ?pacienti při vědomí, na dospávacím pokoji, na jednotce intenzivní péče ???
Index odráží aktivitu parasympatické komponenty autonomního nervového systému pomocí analýzy respirační sinusové arytmie
Index nabývá hodnot 0 - 100, kdy:
  70 - 100 = pacient je bez bolesti
  50 - 70 = mírná bolest
  30 - 50 = střední bolest
  0 - 30 = silná bolest
U koho to nebude fungovat:
  Pacienti s FiSi
  Pacienti užívající betablokátory,
  Kardiostimulátor
  Stav po dekurarizaci
  po podání atropin/efedrin <30 minut před monitorací,
  aminophylin
  ketamin

## Slide 49
Flash – reakce zornice na světelný záblesk
PPI - dilatační reflex zornice na kalibrovanou el. stimulaci
RDP - 60 s záznam zornice

## Slide 50
Má to ale opravdu význam…. nebo jsou to jen metaanalýzy, kterým věříme….. a které často v poslední době někdo zpochybní ?

## Slide 51: Monitorace nervosvalové blokády
Sledování odpovědi na elektrickou stimulaci
Elektrody na průběh n. ulnaris – monitorace odpovědi na m. addductor pollicis
Variantou je obličejové svalstvo- m. orbicularis oculi elektrody v místě n. facialis

## Slide 52: Stimulační režimy
Single twitch TW – jednorázový impuls T=0,2 ms
Tetanická stimulace TET – vysoká frekvence 50Hz nejčastěji v trvání 5 s
při parciální blokádě klesá s časem síla kontrakce
Train – of – four (TOF série čtyř) – zlatý standard
4 supramaximální impulzy frekvence 2Hz
T1
procentuální snížení svalové odpovědi na 1.stimul
ve srovnání s reakcí před podáním myorelaxancia
TOF – ratio
Poměr mezi odpovědí na poslední a první impulz
1,0 - nerelaxovaný

## Slide 53: POCT Point – Of – Care - Testing
Glukóza
Hemoglobin
AB-rovnováha
Laktát
Quick, APTT,TT (tromboelastografie)
Ionty (Na, K, Cl, ionizovaný Ca, Mg)
Troponin I, T, myoglobin
Toxikologické vyšetření

## Slide 54: ROTEM
Detekuje stav hemostázy (zejména ve vztahu ke krvácení)
Umožní určit příčinu koagulopatie (dysfunkce fibrinogenu a/nebo destiček, hyperfibrinolýza, heparin,…)
 Monitoruje účinek léčby (aplikace terapeutik na základě výsledků průběžného měření ROTEM)

## Slide 55
"Kosmickou loď tvoří 5,6 milionů pohyblivých
částí.
Takže i když bude všechno fungovat
na 99,9 %, můžeme očekávat 5600 poruch „
prohlásil bezpečnostní technik NASA.
Apollo

## Slide 56
The page can be loaded once you connect to a network.
Wi-fi and mobile data are turned off.