Patofyziologie UPV.

Tlak (P) je síla (F) působící na jednotku plochy (S) : (1) P= F/S . Proud ( Flow) je změna objemu(V) za čas (T) : (2) Flow = V/T . Mechanika UPV se zajímá o tlak , který je nutný k vytvoření proudu , který vstoupí do plic a zvýší jejich objem. Compliance (C) je změna objemu připadající na změnu tlaku(P): (3) C = V/P , odpor = rezistence je změna tlaku připadající na změnu proudu: (4) Rezistence =P/Flow .

Poznámky z mechaniky UPV, respirační rovnice

K rozpětí plíce je nutné překonat elastický tah plíce a hrudní stěny , z rovnice (3) vypočteme  tlak k tomu nutný P= V/C , zjednodušeně (a) P = objem/compliance . Tlak nutný k překonání odporu dýchacích cest vypočteme z rovnice (4) P= rezistence x Flow, zjednodušeně (b) odpor x proud . Celkový tlak nutný k rozpětí plic je součet výrazu a+b:(5) objem/compliance + odpor x proud.

Tento tlak je vytvořen svaly prostřednictvím transrespiračního tlaku ( = tlak v dýchacích cestách minus tlak na povrchu těla) a je dodán ventilátorem - ventilátorový tlak.

Tímto jsme se dostali k pohybové rovnici respiračního systému:

tlak svalů+ ventilátorový tlak = objem/compliance + odpor  x  proud.

Tlak v těchto rovnicích je tlak nad PEEP, objem je objem nad FRC.

Ventilátory lze klasifikovat podle  základní řídící veličiny, tedy podle toho co řídí na  tlakové nebo proudové či objemové, v některých případech na časové. V jednotlivém dechu může ventilátor řídit jen jednu proměnnou: tlak, objem nebo proud , čas. Tato proměnná se nazývá řídící proměnná.

Řídící proměnné

## Tlak

je-li řídící proměnnou tlak, generuje ventilátor nastavený tlak ( samozřejmě mluvíme o pozitivním tlaku), po dodání proudu do plic jsou ostatní veličiny = zejména dechový objem závislé na poddajnosti a rezistenci dýchacího systému.

## Objem

V případě objemu, jako řídící proměnné, ventilátor udržuje přibližně konstantní objemovou křivku a měří přímo objem . Samozřejmě tlak v tomto případě bude proměnnou , která je závislá na mechanických vlastnostech dýchacího systému. Jako příklad objemového ventilátoru je píst nebo vak Pozor: celá řada ventilátorů měří objem nepřímo - integrací proudu, a i když zde nastavujeme objemově řízenou ventilaci, není zde řídící proměnná objem ale proud, ventilátor je proudový.

## Proud

Když  dechový objem zůstává shodný při změnách poddajnosti a rezistence a když není objem přímo měřen a používán k řízení, je ventilátor považován za proudový. Příkladem jsou dětské ventilátory, u Siemens Servo 900C ventilátor měří proud a nastavuje podle něj inspirační chlopeň ( nůžková chlopeň), tak udržuje inspirační proudovou křivku v  konstantní bez ohledu na zátěži.

## Čas

je-li jedině čas řízenou veličinou - to jest ventilátor řídí jen inspirační a expirační čas, tlak a objem jsou měněny v závislosti na plícní mechanice. Příkladem je high- frequency ventilation.

Období mezi začátkem jednoho dechu a začátkem dalšího dechu lze podle Maplesona rozdělit  4 fáze:  změna expirace na inspiraci, inspirace, změna inspirace na expiraci a expirace.  V každé této fázi je měřena proměnná , která slouží k zahájení , udržení a ukončení fáze, nazývá se fázová proměnná.

Fázové proměnné

## Spouštěč- trigger.

Trigger určuje co zahájí inspiraci, proměnná trigger popisuje zahájení ventilace, nebo-li isnpirium je zahájeno je-li dosaženo hodnot, které byly nastaveny ( pro trigger). Triggerování u řízené ventilace  je časové, to znamená že dech je zahájen po uplynutí nastaveného času , čas je většinou nepřímo nastaven dechovou frekvencí a poměrem I:E. Další typické spouštění je tlakové, ventilátor zahájí inspírium po vyvinutí určitého negativního tlaku pacientem. Spuštění dechu může být také manuální. Přístroje nověji mají spouštění proudové a některé objemové ( inspirium je zpuštěno nadechne-li pacient jistý objem.

## Limitování.

Inspirace je definována jako časový interval od zahájení inspiračního proudu do zahájení expiračního proudu. Během tohoto intervalu narůstají hodnoty tlaku, objemu a proudu nad hodnoty měřené na konci výdechu. Jestli-že jedna, nebo více těchto hodnot nenarůstá nad nastavenou hodnotu hovoříme o limitující proměnné. Limit se často plete klinikům s cyklováním. Dosáhne-li limitní proměnná nastavenou hodnotu, neznamená to, že dojde k ukončení inspiria.  Příklad : u tlakově řízeného dechu s plateau 35 cm H20 je limitní proměnná plateau 35 cm H2O, ventilátor během inspíria téměř okamžitě dosáhne této hodnoty tlaku v dýchacích cestách a nedojde kvůli tomu k přepnutí na expírium, ventilátor jen již nejde nad tuto hodnotu. Další co je matoucí, je fakt, že někdy je tlak měřen ve vztahu k atmosféře jindy ve vztahu k basálnímu tlaku ( tlak nad PEEP). Navíc na celé řadě ventilátoru se nastavuje tlakový limit, což není limitem ve výše popsaném slova smyslu, ale vlastně nastavení alarmu vysokého tlaku.

## Cyklování

Inspirace končí , když jistá proměnná dosáhne určité hodnoty. Cyklování určuje , za jakých podmínek má ventilátor přepnout na expirium, to jest jaká hodnota určité proměnné ( čas, tlak, proud, objem) má ukončit expirium. Zde opět by mohly vzniknout zmatky. Například objemově řízený dech, by se mohl zdát, že je objemově cyklovaný. Ve skutečnosti u klasické řízené objemové ventilace je cykovaný časově, klinik nastaví čas inspiria ( většinou nepřímo na základě DF a I:E) a ventilátor po uplynutí času přepne na expirium. Mimo časového cyklování je dále velmi časté proudové u PSV, kdy ventilátor přepne na expirium poklesne-li prous na 25% proudu špičkového, možné ( méně časté) je i cyklování tlakové, objemové.

## Výchozí proměnná.

Tato fázová proměnná je řízena během expirace,lze ji stotožnit s PEEPem. Je nutné si uvědomit že na některý ventilátorech jsou tlakové hodnoty uvaděny  jako " cm H2O nad PEEP", v tomto případě je vychozí proměnná (PEEP) pro vedntilátor chápan jako nula. U některých jsou vztaženy hodnoty k atmosférickému tlaku, PEEP je pak chápan jako pozitivní tlak.

Řídící a fázové proměnné určují různé ventilační režimy . ventilační režimy lze rozdělit na plně kontrolovaná ventilace ( PCV, CMV)částečně popdorované ventilace (IMV, SIMV, PSV, BIPAP, MMV) a nepodporovaná ventilace (CPAP).

Ventilační režimy a nastavení ventilátoru.

## Controlled mechanical ventilation, CMV

Dechy jsou triggerovaný časově, mohou být objemově nebo tlakově řízené.

- Je-li řídící proměnou objem ( Volum Controlled, VC), režim je pak VC - CMV, ale často se užívá se popisuje jen jako CMV.

- V případě tlakově řízeného dechu se jedná o Pressure Controlled (PC), tedy PC-CMV, užívá se však většinou zkratky PCV ( pressure control ventilation).

U CMV nastavujem objem u PCV tlak ( plateau pressure), u obou režimů pak DF, I:E a tím vlastně nepřímo délku inspiria a expiria.

- Je li I>E hovoříme i Invers ratio CMV, které může být nastavena u objemových dechů: IR-CMV, nebo u tlakově řízených dechů IR-PCV( nebo PCIRV).

Obecný rozdíl mezi CMV a PCV je, že u CMV se dosahuje vyšší špičkových tlaků, ale pacient má zaručený minutový objem (MV). U tlakově řízených dechů nedojde k překročení nastavených tlaků, ale MV je závislý na elastických vlastnostech dýchacího systému. U řízených dechů při zachování dechového úsilí dochází k interferenci pacienta s ventilátorem.

## Assist/control, Assisted mechanical ventilation.

Assist control označuje control mechanical ventilation ( viz výše) s tím že dechy jsou triggerovány pacientem, minimální dechová frekvence ( pro případ , že by pacient neměl spontánní dechové úsilí) je nastavena klinikem.

U Assisted mechanical ventilation (AMV, AV) jsou všechny dechy spouštěné pacientem, nemá-li pacient dechové úsilí ventilátor nedýchá.

## IMV, SIMV

Při Intermittent mandatory ventilation pacient dostává nastavený počet řízených dechů, mezi nimiž je pacientovy umožněno dýchat spontánně ( při spontánním dechů se otevře !!! isnpirační chlopeň, CPAP, u velmi starých přístrojů se nadechoval z atmosféry). U SIMV je navíc řízený dech triggerován pacientem a tak sladěn s jeho dechovým úsilím. Při SIMV po uplynutí doby vymezené pro spontánní dýchání čeká přístroj na dechové úsilí pacienta, dojde-li k nádechu pacienta přístroj spustí dech,  pokud v "časovém okně nespustí pacient ventilátor, přístroj dodá nesynchronizovaný dech. Spontání dechy mohou být podporovány v režimu PSV. Řízené dechy mohou být objemové ( VC-SIMV) nebo tlakové ( PC-SIMV).

## Pressure support ventilation, PSV

Při PSV je dodán tlakově řízený dech, triggerovaný pacientem, přepnutí na expirium je když poklesne proud ( klesá pacientovo dechové úsilí) na určité procento špičkového proudu ( na 25 % procent u Siemns, nebo u jiných ventilátoru lze toto procento nastavit). Strmost nárust tlaku lze ( jako u PCV) nastavit, čím větší strmost tím rychleji pacient přepne na expirium, čím nižší strmost ( natlakování) tím větší riziko zvýšené práce pacientem. U toho režimu pacient sám určuje dechovou frekvenci, při pokračujícím nádechu pacienta vykonává sám dechovou práci a zvyšuje tím TV. Například máli pacient velké  dechové úsilí ( měřeno pleurálním tlakem např. -lO cm H20)  při inspiriu  stihne  "nasát" z ventilátoru určitý objem ( např.  300ml, za podmínky ),  k tomu ještě ventilátor dodá dalších  objem ( naříklad dalších 500ml, celkem 1000ml). Při velkém úsilí pacienta tak dojde k velkým dechovým objemům a rychlejšímu přepnutí na expirium (je rychleji ukončeno pacientovo usílí po dosažení velkého dechového objemu), což vede k tachypnoe a velkému  MV. V tomto případě přidáme-li tlakové podpory tachypnoe a vysoký TV ještě prohloubíme. Má-li pacient normální dechové úsilí, pak příliš vysoko nastavená podpora povede k bradypnoe a apnoickým  pausám . Při naopak nízko nastavené podpoře dochází k poklesu MV , tachypnoe - v tomto případě je nutno podporu přidat. Konečně nemáli pacient dechové úsilí, nespustí tlakově podporovaný dech, dojde k apnoe.

PSV je dobře tolerován, obecně je používán ke snížení dechové práce. Často se malá podpora ( 3-5 cm H2O) používá k  překonání průtočného odporu TR ( avšak věc je složitá, protože odpor není lineární, závisí na průtoku, lepší na překonání odporu TR je snad režim tracheal tube compensation), dále k odvykání od ventilátoru, u lehčího postižení plic.

## Mandatory minute ventilation , MMV

Režim umožňuje pacientovi ventilovat spontánně, ale je zajištěn nastavený MV. Zajištění jisté úrovně MV je dosaženo buď zvýšení frekvence řízených dechů, nebo zvýšením PS. U různých ventilátorů je jiný algoritmus  tohoto mechanismu. Hlavní problém je, že zpětná vazba je u těchto režimů na základě minutové ventilace, to znamená ventilátor nerozezná máli pacient 6 dechů po 6OO ml nebo 40 dechů po 150 ml, vždy to bude hodnoceno jako minutová ventilace 6 000ml, může tak při tomto režimu dojít k tachypnoe.

## CPAP

Je režim ( nezaměňovat s PEEPem) spontánního dýchání při kontinuálmím přetlaku, nejsou při  něm mechanicky řízené dechy. Ideální CPAP okruh by měl zajišťovat konstatní tlak v okruhu. Aplikuje se TR, nebo obličejovou maskou, nosní maskou. Z hlediska konstrukce jej lze seatavit z jednoduchých komponent systémy s kontinuálním proudem. Zvhlčená směs kyslíku a vzduchu ( zvlhčovač) kontinuálně plní vak ( 10 litrů), z kterého pacient nadechuje, a vydechuje přes PEEP ventil. Mimo tuto konstrukcí existují speciální ventilátory na principu on demand, kdy je inspirační proud dodán po trigeringu s otevřením isnpirační chlopně, některé ventilátory mají demand ventil, který je zároveň isnpiračním a expiračním ventilem.

CPAP zvýší FRC, sníží dechovou práci, zlepší oxygenaci snížením zkratu. Sníží preload, zvýší nitrohrudní tlak, zvýší plícní cévní rezistenci. Užívá se u městnavé srdeční slabosti, u COPD, po extubaci pacientů.

## Bipap, Biphasic Positive Airway Pressure.

Je popisován jako střídání dvou úrovní přetlaku( PEEP a Pinsp, Pdolní a P horní) v dýchacích cestách, na obou úrovních přetlaku je pacientovy umožněno dýchat. Je nutné si uvědomit , že přechod ze spodní úrovně (PEEPu např 5 cm H20) na horní tlakovou úroveň (například 15 cm H2O) není pasivní proces, ale ventilátor musí insuflovat plíce ( v daném příkladě o 10 cm H2O). Jedná se tedy PCV ( nebo SIMV) s tím rozdílem, že je pacientovi umožněno na tlakovém plateau spontánně dýchat.

## Pressure regulated volum control,

Tyto režimy jsou formou zpětnovazebné ventilace s cílem zajistit dostatečný MV. U  Pressure regulated volum control ( PR-VC) se jedná o PCV, s tím že ventilátor upraví plateau tak , aby bylo dosaženo nastaveného dechového objemu. U Volume support se jedná o PSV, kde opět úroveň tlakové podpory (PS) je upravena ventilátorem tak , aby bylo dosaženo žádaného TV.

Je arteficiální udržování positivního ( supratmosférického) tlaku po dokončení expirace. PEEP je  zejména účinný u plícniho edémů, kdy při jeho aplikaci dochází k znovuotevření uzavřených alveolů ( recruitement), zvýší se FRC, sekundárně ( při dobrém nastavení) se zlepší plícní poddajnost, dojede k vzestupu oxygenace. Za jistých okolností může snížit dechovou práci ( u COPD), používá se i  prevenci VILI ( ventilátor induced injury),i když tato indikace je sporná. Výška PEEPu je nastavována individuálně v rozsahu většinou v rozsahu 5- 2O cm H2O ,PEEP by neměl překročit dorsoventrální vzdálenost mezi sternem a páteří,  5 cm H20 je relativně malý PEEP ( "profylaktický"), 5-15 cm H2O je střední výška PEEPu, nad 15 cm H2O lze hovořit o relativně vysokém PEEPu, za best PEEP někteří označují PEEP při kterém je doaženo nejvyšší hodoty dodávky kyslíku (DO2). Aplikace PEEPu má i samozřejmě své negativní důsledky a rizika: zvýšení středního alveolární tlaku může vést k barotraumatu a volumotraumatu (PNO,hpneumoperikard, bronchopleur. fistule atd.) což vede k ventilatory induced injury. Jeho oběhové účinky spočívají zejména ve snížení venosního návratu, je možný i vliv na zvýšení plícní rezistence, další účinek může spočívat ve vytlačení septa pravé komory do komory levé. Výsledkem všech mechanismů je pokles kardiálního výdeje. PEEP také interferuje s měřením tlaku v zaklínění, kdy PEEP může převýčit PAOP, bude-li konec katetru v zóně I.

PEEP, auto PEEP

Auto PEEP  (= intrinsic PEEP) je  rozdíl mezi alveolárním tlakem a externím PEEPem na konci expiria. Může vzniknout tak, že je obstrukce kladena proudu v expiriu (COPD, asthma ), pacient není schopen pro tuto limitaci vydechnout vše, a na konci expiria zůstane vzduch v alveolech, a s tím spojený tlak. Druhou možností je, že expirium nebude dokončeno ( IRV) a opět zůstane v alveolech nevydechnutá část( dynamický auto- PEEP). V obou případech to znamená , že je mezi alveolem a externím PEEPem tlakový gradient(= auto PEEP) směřující od alveolu do ústí TR, tento gradient vede také k tomu, že na konci expiria stále proudí proud směrem k ústí TR, kde je tlak roven nastavenému externímu PEEPu, což je tlak který ventilátor naměří ( obr. A). Kdybychom prodloužili nějakým způsobem trvání expiria došlo by k vyrovnání mezi alveolárním tlakem a externím PEEPem( na hodnotu externího PEEPu)(obr. B). Ucpeme-li na konci však expirační větev dýchacího systému, dojde k vyrovnání tlaku  mezi alveolem a ústím TR na hodnotu Auto PEEPu (obr.C).

9

5

A

5

5

B

9

9

C

Tento princip je využit k měření autoPEEPu ,při použití end expirační okluze například na Simens ventilátorech, nebo s užitím Braschiho ventilu. Další možnost jak měřit autoPEEP vychází z toho, že při existenci auto PEEPu v době kdy  pacient triggeruje inspirium lze zaznamenat na proudové přetrvávající expirační proud. Tlak ( záporný , pleurální) který pacient musel vyvinout, aby došlo změně expiračního proudu na inspirační je roven Auto PEEPu, tento tlak se změří pomocí tlaku snímaného v jícnu.

Auto-PEEP: zvyšuje dechovou práci u stavu s obstrukcí dýchacích cest tím že pacient musí nejprve vyvinout podtlak rovnající se Auto PEEPu, teprve po té další podtlak povede k insuflaci plic, řešením je aplikace externího PEEPu. Auto PEEP navíc zvyšuje střední alveolární tlak, při velkých hodnotách je riziko barotraumatu poklesu kardiálního výdeje, navíc auto PEEP interferuje s měřením compliance  a určováním dolního inflexního bodu a tlaku v zaklínění.

P

T

Inspirační Pausa

Peak

Plateau

PEEP

Pelast

Prezist

Během objemově řízeného dechu za konstantního proudu u  zrelaxovaného pacienta získáme na tlakové křivce během dechu výše znázorněný průběh tlaku, vřadíme-li do inspiria pausu (=  dýchací okruh je  utěsněn a dojde k zástavě proudu) , můžeme identifikovat špičkový tlak P peak, tlak po tlakovém vyrovnání Plateau. Rozdíl špičkového tlaku a pletau je odrazem odporu dýchacích cest ( proud "narazí na odpor"), plateau je tlak po vyrovnání a odpovídá tlaku na překonání elastických vlastností plic. Compliance lze vypočítat jako Objem ( V, získaný při tomto dechu)/Pelast. Pelast je roven Plateau - PEEP, rovnice pak bude následující:

Plícní compliance a střední tlak v dýchacích cestách

V

C =   -------------

Plateau- PEEP

Při měření touto metodou získáme statickou compliance plic,( normální hodnoty 100ml/ 1 cm H2O)  při měření poměru V/P, které provádí software ventilátoru v reálném čase i bez dosažení ekvilibria tlaků hovoříme o dynamické compliance, při ní většinou ventilátor dosazuje do vzorce Ppeak (  tedy do tlaku je zahrnuta i Prezist) , výsledná dynamická compliance je pak nižší než statická. Inversní hodnotou compliance je elastance ( P/V).

Odečtení Prezsit z křivky  může sloužit k určení odporu v dýchacích cestách, jeho zvýšení nad  10 cm H2O většinou odráží  obturaci TR.

Střední  tlak v dýchacích cestách ( mean airway pressure), je důležitou hodnotou v uváhach o ventilačních parametrech a oxygenaci. Odpovídá ploše pod tlakovou křivkou v průběhu celého dechového cyklu. Je vyšší: je-li větší dechový objem ( u objemové ventilace), zvýšen Plateau tlak u PCV, zvýšena frekvence dechů, zvýšen PEEP, je-li delší inspirium, je-li zvolena decelerační proudová křivka ( u objemové ventilace), je-li prodloužena end expirační pausa( u objemové ventilace).

Dechová práce je práce zejména proti elastickým silám plic (nahrudníku) a proti odporu proudu dýchcích cest. Obecně ji lze vypočítat jak PxV (tlak krát objem), vyjadřuje se v J/min, nebo v J/l (litr).

Dechová práce

Tlak (síla), který rozpína plíce je roven: tlak v alveolech minus tlak pleurální ( transalveolární tlak), u spontánně ventilujícího pacienta tlak alveolární je 0 ( rovná se atmosférickému, na rozdíl od UPV), rozhodující pak pro úvahy o dechové práci při spont. ventilaci bude jen pleurální tlak. Tlak , který rozpíná hrudní stěnu je roven : tlak pleurální - tlak atmosferický ( na povrchu těla). Pleurální tlak se v klinice měří pomocí tlaku oesophageálního ( spec. oesophag. čidlo).

Dechová práce se stanovuje z tlakově objemových křivek ( P-V).

500

400

300

200

100

0

V

P

51015

A

D

C

B

500

400

300

200

100

0

V

P- esofageální

-5               0

CL,dyn

Ccw

D

Přístroje nastavují většinou průměrnou compliance hrudníku ( neměří ji). Změření dechové práce u podporované ventilace je obtížné, je nutno pacienta zrelaxovat a řízeně ventilovat a změřit dechovou práci ventilátoru,  po té změřit dechovou práci u asistované ventilace, po odečtení dostaneme práci pacienta. Normální dechová práce v klidu je 4 j/l nebo 0.5 J/l. Pacienti neúspěšně odpojení od ventilátoru  mívají dechové práce  10-15 J/ min, nebo větší než 1-1.5 J/l.

Řízená ventilace.

Tlak P je v tomto případě tlak v dýchacích cestách, Křivka ADC ( šrafovaně ) představuje inspirační dechovou práci ventilátoru proti odporu v dýchacích cestách, křivka ACB ( šedě) je práce proti elastickým silám.

Spontánní ventilace.

V případě spontánní ventilace je na ose x tlak esofageální ( v průběhu inspiria jde do záporných hodnot). Dále jsou zde 2 křivky : dynamická compliance plic CL,dyn a statická compliance hrudní stěny CCW. Oblast uzavřená inspir křivkou a čárou compliance plic ( šrafovaná) je inspirační práce při spont. ventilaci proti odporu dýchacích cest, trojúhelník vymezený oběma křivkami compliance ( šedý) je práce proti elastickým silám.

ARDS je indikací k UPV. Z hlediska mechaniky je to stav spojený s nížší poddajností plic, s existencí kolabovaných alveolů, kolabs je způsoben únikem tekutiny a buněčnou infiltrací intersticia plic a alveolů a ztrátou surfaktantu. Otázky spojené s umělou plícní ventilací tohoto stavu zahrnují: Objemová nebo tlaková ventilace, nastavení PEEPu ( dolní a horní inflexní bod) , FiO2, recruitment manévry,  rescue postupy.  ( pronační poloha).

ARDS

## Objemová nebo tlakově řízená ventilace u ARDS.

Lze užít objemově i tlakově řízené UPV. U objemové ventilace je větší riziko vysokých inspiračních tlaků a s tím spojené riziko barotraumatu, výhodou je, že zajištěn nastavený minutový objem. U tlakově řízené ventilace nepřesáhneme nastavené tlaky, ale minutový objem bude proměnná závislá na poddajnosti respir. systému. Existuje konsenzus, že by tlaky neměly přesáhnout 35 cm H2O,neboť ARDS není homogenní porucha, lze ( na CT ) indentifikovat populace alevolů "zdravých" a populaci alveolů "kolabovaných" ( zejména dorsálně ) , při vyššich tlacích dochází k hyperinflaci alveolů zdravých a jejich volumo či barotraumatu.

PEEP

PEEP je použit s cílem udržet otevřené alveoly ( ne "vytlačit" edématosní tekutinu !!). Jeho nastavení je možné empiricky ( 8-15 cm H2O), nebo lze užit metody vyházející z identifikace dolního inflexního bodu na statické nebo pseudo statické P-V křivce.

Dolní inflex.bod

Horní inflex.bod

V

P

PEEP

Ke stanovení statické křivky je nutno pacienta zrelaxovat a postupně aplikovat různé objemy a změřit příslušný tlak ( například metodou velké stříkačky- super syringe), získáme tak body ( označené křížkem). U stanovení za pseudostatických podmínek aplikujeme na ventilátoru u opět zrelaxovaného pacienta různé objemy (CMV) a měříme Plateau tlaky, nebo použijeme-li  PCV aplikujeme různé tlaky a měříme objemy. Na takto stanovené křivce se snažíme identifikovat dolní inflexní bod a horní inflexní bod. Tyto oblasti odrážejí patofyziologii ARDS: U kolabovaných alveolů je nízká poddajnost, aplikovaný tlak insufluje plíce jen malými objemy. Při aplikaci tlaku na úrovní dolního inflexního bodu dojde k otevření alveolů a prudce vzroste objem, následuje pak relativně lineární vzestup objemu v závislosti na tlaku, až do horního inflexního bodu, kdy opět poddajnost systému klesá, z důvodu hyperinflace. Ventilace by měla probíhat v lineární části této P-V křivky. PEEP je nutno nastavit nad dolní inflexní bod, plateu tlaky by neměly dosahovat nad horní inflexní bod.

## FiO2

Snahou je vzhledem k toxixitě O2 nastavit nejnižší koncentraci kyslíku. Akcetována je hranice 0.6, což však neznamená, že krátkodobě lze akceptovat i FiO2 1.0 při závažné hypoxemii.

## Otevírací manévry

Otevírací manévr( opening maneuvers ), jsou opakované ( 1 x i vícekrát denně), krátkodobé (5-10 minut) aplikace vyšších objemů a tlaků s cílem otevřit kolabované alveoly. Tento koncept předpokládá, že po otevření kolabovaných alveolů je nutno k udržení otevřených alveolů  již menších tlaků než bylo před tímto manévrem. Krátká aplikace vyšších tlaků nezpůsobí barotrauma. Doposud není stanoven jednotný postup, Amati například aplikuje PEEEP 40 Cm H20 po dobu 40 sekund. Postupy jsou v souladu s konceptem "open the lung and keep it open". Někteří řadí i použití pronační polohy do těchto manévrů. Patofyziologickým podkladem je fakt, že u ARDS je často kondenzace plícní tkáně zejména v dorsálních částech plic ( dependentích částech), při pronaci dojde k lepší distribuci ventilace do těchto kondenzovaných části( stanou se nondependentní ), navíc se ukazuje,  že  v pronační poloze je poměr ventilace-perfuze obecně příznivější( není na rozdíl v supiní poloze tak graitačně distribuován ).

## Rescue postupy

Jsou poslední možnosti terapie ARDS při selhání konvenční ventilace, zpravidla kdy i při vysoké FiO2 a maximálních lacích nelze doasáhnout adekvátní oxygenace. Zde lze zařadit: vysokofrekvenční nebo oscilační ventilaci, ECMO ( extracorporal membrane oxygenation), liquid ventilation.

UPV přetlakem působí svými tlaky na cévy a srdce, jako orgány hrudníku. Nejdůležitějším ovlivněním je snižení venosního návratu, který vede ke snížení peloadu a tím kardiálního výdeje. Dalším mechanismem , který snižuje kardiální výdej při UPV je zvýraznění mechanismu tkzv. pulsus paradoxus, kdy při expiraci je  zvýšen venosní návrat, septum pravé komory se vyklene do levé komory, čímž sníží její výdej, při invazivním měření tlaku v artérii v případě UPV zaznamenáme pokles tlaku během expiria.  Dále UPV má klinicky relativně nevýznamný vliv na zvýšení rezistence v plícním řečišti ( utlačení alveolárních kapilár). UPV snižuje afterload, neboť afterload je dán napětím vláken v systole, přetlak působením tlaku na srdce z venku sníží toto napětí.

Oběhové účinky UPV

Skupiny komplikací tvoří komplikace spojené s tracheální intubací a se vznikem ventilátorové pneumonie.

Nežádoucí účinky UPV

Dalšími komplikacemi je: barotrauma a volumotrauma = aplikace vysokých tlaků vede k poškození alveolů , obdobně aplikace vysokých objemů. V extrémním případě dojde k úniku vzuchu do pleurální dutiny se vznikem PNO, pneumomediastina, podkožního emphysemu.

Poškození plic UPV ( i při relativně nízkých tlacích) je označováno ventilatory induced lung injury (VLI), mechanismem jsou střižné síly mezi alveoly ( poškozené a nepoškozené alveoly jsou mechanicky svázány) a cyklické otevírání alveolů při inspiraci.