Praktické cvičení č.                                     datum___________ jméno__________________

Téma praktika:

Seznámení se s konstrukcí a funkcí analyzátoru na stanovení acidobazických parametrů vnitřního prostředí a krevních plynů

Analyzátor ABR a krevních plynů

Okruhy k nastudování a dotazy:

1) pH elektroda – typ membrány, základní princip, měřené parametry

2) Severinghausova elektroda – typ membrány, základní princip, měřené parametry

3) Clarkova elektroda – typ membrány, základní princip, měřené parametry

4) Jaké typy krve analyzujeme?

Přístroje a pomůcky: 
Analyzátor ABR a krevních plynů ABL 800 Radiometer 
Analyzátor ABR a krevních plynů ABL 800 Radiometer

Předvážky Mettler 
Laboratorní sklo (odměrná baňka 100ml, nálevka, kádinka, váženka, stříčka, skleněné pipety) 
Na2HPO4 . 12 H2O
KH2PO4 
Vzorek nesrážlivé krve ve stříkačce

Úkoly: 
a) příprava fosfátového pufru o pH 7,38 
b) změření pH připraveného pufru 
c) ověření vlivu vzduchové bubliny ve vzorku krve na hodnoty PO2, Oxyhemoglobinu a

saturaci Hemoglobinu kyslíkem

ad a) 
příprava fosfátového pufru o pH 7,4 
• vyhledat v tabulkách navážku Na2HPO4 a KH2 PO4 na přípravu 100 ml pufru

(Na2HPO4 . 12 H2O  2,07g/l00ml; KH2PO4  0,95g/l00ml) 
• navážit potřebná množství na předvážkách Mettler 
• připravit 100ml pufru

ad b) 
změření pH připraveného pufru na analyzátoru ABL 800 
• srovnání naměřené hodnoty pH mezi skupinami

|  | I. skupina | II. skupina | III. skupina |
| --- | --- | --- | --- |
| pH fosfátového pufru |  |  |  |

ad c) 
ověření vlivu vzduchové bubliny ve vzorku krve na hodnoty pO2, Oxyhemoglobinu a 
saturaci Hemoglobinu kyslíkem 
• ke vzorku nesrážlivé žilní krve přisát 0,2ml vzduchu 
• 1 Ox za minutu obrátit stříkačku se vzduchovou bublinou o 90° 
• V 7 minutových intervalech změřit ve vzorku krve PO2 
• Načrtnout graf závislosti pO2 na čase promíchávání se vzduchovou bublinou 
• Zhotovit grafickou závislost v Excelu (dom. úkol)

Závěr:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________