## Slide 1: EXTRAKORPORÁLNÍ A INTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE
Vladan Bernard
Biofyzikální ústav LF MU
rev. 2020

## Slide 2
Urolitiáza – tvorba konkrementů v močových cestách
Léčba:
extrakorporální litotrypse ráz.vlnou (ESWL)
mechanické odstranění (nefroskop, uteroskop) limitováno průměrem tubusu
otevřená operatíva
intrakorporální (endoskopická) litotrypse (cystolitiáza, ureterolitiáza)

## Slide 3: Rázová vlna
Narozdíl od zvukové vlny, která má charakter sinusoidy s periodickým střídáním pozitivní a negativní vlny o určité vlnové délce, má rázová vlna neharmonickou a nelineární tlakovou charakteristiku. Je aperiodická a její významnou vlastností je prudký nárůst tlaku ve velmi krátkém čase. V procesu rozmělnění konkrementů jsou takovéto rázové vlny (r.v.) aplikovány v sériích až tisíců po sobě jdoucích.

## Slide 4: Rázová vlna
časový průběh rázové vlny
Rázová vlna není ultrazvuk!!!
Tlak okolo 100 MPa, podtlaková fáze 5-10 MPa
KPa MPa

## Slide 5: ESWL - Rázová vlna
Rázovou vlnu lze vytvořit několika způsoby. Pro klinické použití je třeba, aby generátor umožnil opakované generování a fokusaci.
Používané systémy generování rázové vlny:
elektrohydraulický generátor
laser
piezoelektrický generátor
elektromagnetický generátor

## Slide 6: Rázová vlna – ESWL elektrohydraulický generátor

## Slide 7: Rázová vlna – ESWL piezoelektrický generátor
deformace piezoel. elementu

## Slide 8: Rázová vlna – ESWL elektromagnetický generátor
Elektromagnetické buzení rázové vlny
WIKKON - Čína
rázová vlna generována pohybem membrány v proměnném elektromagnetickém poli cívky

## Slide 9: ESWL - Rázová vlna - fokusace
ESWL fi Wolf
RTG
Zdroj r.v.

## Slide 10: ESWL - Rázová vlna - kontraindikace

## Slide 11: Extrakorporální litotrypse - začátky

## Slide 12: Extrakorporální litotrypse - současnost
www.uni-duesseldorf.de/.../Urologie/ Klinik/lithotry.htm.

## Slide 13: Extrakorporální litotrypse - použití
fi Medicpec

## Slide 14: ESWL – současné přístroje
Hide-medical
Wikkon
RTG
UZ

## Slide 15: Intrakorporální litotrypse
proces nitrotělní fragmentace konkrementů
možná kombinace s endoskopickým odstraněním rozmělněných konkrementů
Dělení:
mechanická frakmentace
– ultrasonografická / pneumatická / elektrokinetická
rázová vlna
– elektrohydraulická
laserový paprsek

## Slide 16: Ultrasonografická intrakorporální litotrypse
Fragmentace konkrementu vysokofrekvenčními vibracemi konce rigidní sondy
Generování vibrací pomocí piezoelektrického generátoru (cca 20 kHz)
Nevýhodou rigidní sonda a možnost výrazného ohřevu konce sondy při déle trvající dezintegraci
Olympus LUS-2 Ultrasonic Lithotriptor

## Slide 17: Pneumatická a elektrokinetická litotrypse
Pneumatická:
obdoba pneumatické sbíječky
fragmentace - náraz projektilu hnaného stlačeným vzduchem na kovovou sondu, která je v přímém kontaktu s konkrementem
frekvence řádově Hz
http://www.medwow.com, přístroj Swiss LithoClast®

## Slide 18: Pneumatická a elektrokinetická litotrypse
Elektrokinetická:
obdoba pneumatické sbíječky
fragmentace - pohyb kovové sondy, která je v přímém kontaktu s konkrementem, kinetický impuls přenášený tuhou tyčí je generovaný elektromagnetickým polem
http://www.walz-el.de/en

## Slide 19: Pneumatická a elektrokinetická litotrypse
Nevýhody:
rigidní charakter sondy
u většiny přístrojů nemožnost odsávat drť konkrementů - nutnost dalšího mechanického odstranění úlomků konkrementů (existence i přístrojů s odsáváním)
balistická podstata účinku vedoucí v některých případech k relokaci konkrementu
pdf.directindustry.com

## Slide 20: Elektrohydraulická litotrypse
Princip:
r.v. šířící se ve vodním prostředí. R.v. je generována elektrickým výbojem na konci sondy
sonda v blízkosti konkrementu bez nutnosti přímého dotyku
existence kavitačních jevů
Výhody a nevýhody:
flexibilní sondy
nižší účinnost u tvrdých konkrementů
velké riziko poranění okolních struktur

## Slide 21: Elektrohydraulická litotrypse
http://www.walz-el.de/en
sondy
generování r.v. výbojem na konci sondy

## Slide 22: Laserová litotrypse
Princip:
fotoakustický a fotomechanický
- energie laser. paprsku je absorbována konkrementem za vzniku plynné plazmy na jeho povrchu, která expanduje a tvoří r.v. fragmentující konkrement
nevýhodou jsou větší úlomky konkrementu
představiteli jsou např. Nd:YAG laser (Yttrium Aluminium Granát dopovaný Neodymem) 1064 nm, Q switched Alexandrite laser 755nm
pulzní režim o trvání mikro či nano sekundy
výhodou jsou flexibilní vlákna různých průměrů
možnost poranění okolních tkání a personálu při neopatrné manipulaci

## Slide 23: Laserová litotrypse
Princip:
fototermický a fotochemický
- energie laser. paprsku je absorbována konkrementem, což vede ke zvýšení jeho teploty – následně dochází k jeho vaporizaci, tání a a chemické změněn konkrementu
představiteli jsou např. Ho:YAG laser, erbium:YAG laser 2790 nm
pulzní režim o délce pulsů nad 100 mikrosekund
výhodou jsou flexibilní vlákna různých průměrů
možnost poranění okolních tkání a personálu při neopatrné manipulaci

## Slide 24: Laserová litotrypse
article.wn.com
Lumenis VersaPulse PowerSuite

## Slide 25
M. Babjuk, Urologické listy 2, 2004

## Slide 26
Pro „vstup“ pracovní části litotryptorů jsou nutné endoskopické přístroje (přednáška endoskopie)
Zde limity v podobě průměru pracovního kanálu, rigidity litotryptoru
Možnost odsávání malých úlomků pracovním kanálem endoskopů