## Slide 1: 4. Sterilizace, dezinfekce. Provozní protiepidemický řád
Kolářová Marie
mkolar@med.muni.cz
podzim 2014

## Slide 2
PROCES ŠÍŘENÍ NÁKAZY
Protiepidemická opatření
ZDROJ
NÁKAZY
PŘENOS
VNÍMAVÝ
JEDINEC
MYTÍ , (DEZINFEKCE) RUKOU,
Praní prádla, větrání, úklid na vlhko, malování
Kvalitní pitná voda, tepelná úprava stravy,
Likvidace odpadů, …….
Dezinfekce, sterilizace

## Slide 3
PACIENT
ČISTÁ
STRANA
NEČISTÁ STRANA
PRANÍ,
MYTÍ NÁDOBÍ,
DEZINFEKCE,
STERILIZACE
ODPAD
A) JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY
B) Pomůcky pro opakované použití

## Slide 4: STERILIZACE je proces, který vede k usmrcování všech mikroorganizmů schopných rozmnožování včetně spór, k nezvratné inaktivaci virů a usmrcení zdravotně nebezpečných červů a jejich vajíček.
Nedílnou součástí sterilizace jsou:
předsterilizační příprava předmětů,
kontrola sterilizačního procesu a sterilizovaného materiálu,
monitorování a záznam nastavených parametrů ukazovacími a registračními přístroji zabudovanými ve sterilizátoru a
kontrola účinnosti sterilizace nebiologickými a biologickými indikátory.
Každý sterilizační cyklus se dokumentuje.

## Slide 5: Způsoby sterilizace
A. Fyzikální sterilizace
A.1. Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou) v parních přístrojích je vhodná především pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace.
A.2. Sterilizace proudícím horkým vzduchem - je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky a kameniny. Horkovzdušná sterilizace se provádí v přístrojích s nucenou cirkulací vzduchu .
A.3. Sterilizace plazmou - využívá plazmy vznikající ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli, které ve vysokém vakuu působí na páry peroxidu vodíku nebo jiné chemické látky.
A. 4. Sterilizace radiační - účinek vyvolává gama záření v dávce 25 kGy. Používá se při průmyslové výrobě sterilního jednorázového materiálu, případně ke sterilizaci exspirovaného zdravotnického materiálu. Postupuje se podle ČSN EN 552.

## Slide 6: Způsoby sterilizace
B. Chemická sterilizace - je určena pro materiál, který nelze sterilizovat fyzikálními způsoby. Sterilizačním médiem jsou plyny předepsaného složení a koncentrace.
B.1. Sterilizace formaldehydem - je založena na působení plynné směsi formaldehydu s vodní párou při teplotě 60 až 80 oC v podtlaku při parametrech stanovených výrobcem
(ČSN EN 14 180).
B.2. Sterilizace ethylenoxidem - je založena na působení ethylenoxidu v podtlaku nebo přetlaku při teplotě 37 až 55 oC při parametrech stanovených výrobcem. Postupuje se podle ČSN EN 550.

## Slide 7: Sterilizační obaly
Obaly slouží k ochraně vysterilizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití: * Jednorázové obaly - papírové, - polyamidové a - kombinované papír - fólie * Pevné, opakovaně používané sterilizační obaly jsou kazety a kontejnery. Na každý pevný sterilizační obal je nutno umístit procesový test. Skladování a transport vysterilizovaného materiálu Obaly s vysterilizovaným materiálem se převáží v uzavřených přepravkách či skříních, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním.

## Slide 8: Exspirace sterilního materiálu

## Slide 9: Kontrola sterilizace
Kontrola sterilizace zahrnuje:
monitorování sterilizačního cyklu,
kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů a
kontrolu sterility vysterilizovaného materiálu.

## Slide 10: Vyšší stupeň dezinfekce (VSD). Postup zaručuje usmrcení baktérií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spór, nezaručují však usmrcení ostatních mikroorganizmů (např. vysoce rezistentních spór).
Vyšší stupeň dezinfekce je určen především pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány. Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Do roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce se ponoří suché předměty tak, aby byly naplněny všechny duté části. Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou k odstranění reziduí dezinfekčních prostředků.
Dezinfekční roztoky se musí ukládat do uzavřených nádob.

## Slide 11: Dvoustupňová dezinfekce (DD)
První stupeň je dezinfekce přístroje ihned po použití přípravkem s virucidním účinkem,
pak následuje mechanická očista a
poté se provádí druhý stupeň dezinfekce.
Závěrečný oplach se provádí upravenou vodou.
O dezinfekčních přípravcích se vede zápis v deníku s datem přípravy pracovního roztoku, koncentrací a expozici.

## Slide 12: DEZINFEKCE - je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé fyzické osobě.
Způsoby dezinfekce: Fyzikální dezinfekce:
a) Var za atmosférického tlaku po dobu nejméně 30 minut
b) Var v přetlakových nádobách po dobu nejméně 20 minut
c) Dezinfekce v přístrojích při teplotě vyšší než 90 oC a vyšší po dobu 10 min
d) Ultrafialové záření o vlnové délce 253,7 nm - 264 nm
e) Filtrace, žíhání, spalování.

## Slide 13: DEZINFEKCE Chemická dezinfekce:
Při použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce (pracovní koncentrace, doba expozice).
Účinky baktericidní, virucidní (x obalené, neobalené viry), fungicidní, tuberkulocidní.
Při kontaminaci biologickým materiálem je nutný virucidní účinek = chemické báze nebo kombinace :
1. Alkoholy (60-80%) – k dezinfekci suchých rukou, sušení nástrojů
+ rychlá dezinfekce (30 sec); - hořlavina, příp. výbušná směs po odpaření
2. Přípravky na bázi chlóru – na plochy, předměty i na pokožku lze
+ dobrá účinnost); - zápach, koroduje kovové materiály použít
3. Přípravky na bázi jódu – dezinfekce pokožky před vpichem, předoperačně na
+ dobrá účinnost); - zabarvuje, alergie pokožku
4. Peroxosloučeniny - na plochy, předměty i na pokožku
+ dobrá účinnost v nízkých % - nestabilní v nízkých %, složité skladování, koroduje kovy
5. Aldehydy - pouze na neživé plochy, předměty ne na pokožku !!!!
+ dobrá účinnost - kancerogenní, mutagenní

## Slide 14: Kontrola dezinfekce
Používají se metody:
a) chemické
kvalitativní a kvantitativní ke stanovení aktivních látek a jejich obsahu v dezinfekčních roztocích,
b) mikrobiologické
ke zjištění účinnosti dezinfekčních roztoků
nebo mikrobiální kontaminace vydezinfikovaných povrchů (stěry, otisky, oplachy aj.).

## Slide 15
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
2) Osoba poskytující péči je povinna stanovit opatření podle odstavce 1
v provozním řádu. Osoby provozující nestátní zvláštní dětská zařízení a zvláštní dětská zařízení státu /Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů/ jsou povinny v provozním řádu dále upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a režim stravování. Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - KHS.