# Praktické cvičení

# datum:............................         jméno:..........................................................

Téma:  Carryover (zavlečená chyba měření) - příklad stanovení

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Přečtěte si protokol a zopakujte vzorec pro výpočet navážky z údajů v úkolu 1).

- Připravte si vzorec potřebný při ředění roztoků (úkol 2).

- Co je to carryover?

- Bude-li na přístroji carryover přítomno – ve které skupině naměříme vyšší koncentraci – C nebo D?

Přístroje a pomůcky:

Automatický analyzátor cobas 8000 (Roche)

Diagnostická souprava Gluk 3 (Roche)

Standardní roztok glukózy

Stojánky, zkumavky, mikropipety, dávkovače, špičky, odměrné baňky,

Úkoly:

- Vypočítejte navážku glukózy na přípravu 500 ml standardního roztoku glukózy s koncentrací glukózy 200 mmol/l.

Mr (glukóza.H2O) = 198,18

| Navážka glukózy je: | ......................... g |
| --- | --- |

| 5,00 mmol/l roztok N |  | 22,00 mmol/l roztok V |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objem standardního roztoku | ................. ml | Objem standardního roztoku | ................. ml |
| Objem destilované vody | ................. ml | Objem destilované vody | ................. ml |

- Vypočítejte kolik ml standardního roztoku glukózy s koncentrací glukózy 200 mmol/l a kolik ml destilované vody je potřeba na přípravu dvou roztoků  s koncentraci glukózy 5,00 mmol/l a 22,00 mmol/l (označené N a V), aby výsledný objem byl 100 ml a roztoky připravte.

.

- Připravte 61 vzorků glukózy do vzorkových nádobek (cup) - objem 250-300 µl,  podle následující tabulky:

| Vzorek č. | Vzorek glukózy | Vzorek č. | Vzorek glukózy | Vzorek č. | Vzorek glukózy | Vzorek č. | Vzorek glukózy | Vzorek č. | Vzorek glukózy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V | 13 | V | 25 | V | 37 | V | 49 | V |
| 2 | V | 14 | V | 26 | V | 38 | V | 50 | V |
| 3 | V | 15 | V | 27 | V | 39 | V | 51 | V |
| 4 | N | 16 | N | 28 | N | 40 | N | 52 | N |
| 5 | N | 17 | N | 29 | N | 41 | N | 53 | N |
| 6 | N | 18 | N | 30 | N | 42 | N | 54 | N |
| 7 | V | 19 | V | 31 | V | 43 | V | 55 | V |
| 8 | V | 20 | V | 32 | V | 44 | V | 56 | V |
| 9 | V | 21 | V | 33 | V | 45 | V | 57 | V |
| 10 | N | 22 | N | 34 | N | 46 | N | 58 | N |
| 11 | N | 23 | N | 35 | N | 47 | N | 59 | N |
| 12 | N | 24 | N | 36 | N | 48 | N | 60 | N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | V |

- Vzorky vložte do analyzátoru a stanovte koncentraci glukózy v jednotlivých vzorcích na dvě desetinná místa. Výsledky zapište do tabulky:

| Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 13 |  | 25 |  | 37 |  | 49 |  |
| 2 |  | 14 |  | 26 |  | 38 |  | 50 |  |
| 3 |  | 15 |  | 27 |  | 39 |  | 51 |  |
| 4 |  | 16 |  | 28 |  | 40 |  | 52 |  |
| 5 |  | 17 |  | 29 |  | 41 |  | 53 |  |
| 6 |  | 18 |  | 30 |  | 42 |  | 54 |  |
| 7 |  | 19 |  | 31 |  | 43 |  | 55 |  |
| 8 |  | 20 |  | 32 |  | 44 |  | 56 |  |
| 9 |  | 21 |  | 33 |  | 45 |  | 57 |  |
| 10 |  | 22 |  | 34 |  | 46 |  | 58 |  |
| 11 |  | 23 |  | 35 |  | 47 |  | 59 |  |
| 12 |  | 24 |  | 36 |  | 48 |  | 60 |  |

5)  Výsledky nyní uspořádejte do čtyř skupin  označených A - B - C - D

| A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) |
| 3 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  |
| 9 |  | 13 |  | 12 |  | 10 |  |
| 15 |  | 19 |  | 18 |  | 16 |  |
| 21 |  | 25 |  | 24 |  | 22 |  |
| 27 |  | 31 |  | 30 |  | 28 |  |
| 33 |  | 37 |  | 36 |  | 34 |  |
| 39 |  | 43 |  | 42 |  | 40 |  |
| 45 |  | 49 |  | 48 |  | 46 |  |
| 51 |  | 55 |  | 54 |  | 52 |  |
| 57 |  | 61 |  | 60 |  | 58 |  |

6) Data uspořádejte pomocí počítačového programu Excel a statisticky vyhodnoťte a rozhodněte, zda se hodnoty ve sloupcích A a B liší. Stejným způsobem vyhodnoťte hodnoty ve sloupcích C a D.

Postup:

- Otevřete Excel

- Data - Analýza dat ( v případě, že tato položka není v nástrojích: Soubor – Možnosti – Doplňky – Anal. nástroje – přejít – Anal. nástroje – OK)

- Vybereme: Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů - OK

- Vstup 1.soubor: označíme hodnoty v prvním souboru (např. soubor A) - OK

- Vstup 2.soubor: označíme hodnoty v druhém souboru (např. soubor B) - OK

- Možnosti výstupu: Nový list

- Hodnoty vytisknout, vyhodnotit data

| Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Soubor 1 | Soubor 2 |
| Střední hodnota (průměr) |  |  |
| Rozptyl (s2) |  |  |
| Pozorování |  |  |
| t stat |  |  |
| t krit(2) |  |  |
| Je vypočítaná hodnota (t stat) větší než hodnota tabelovaná (t krit(2))? |  |  |
|  | ANO | NE |

| Pokud ANO: můžeme zamítnout nulovou hypotézu, máme 95% jistotu, že mezi souborem 1 a souborem 2 je významný rozdíl |  |
| --- | --- |
| Rozdíl mezi soubory A a B: | ...................... mmol/l |
| Rozdíl mezi soubory C a D: | ...................... mmol/l |

Závěr: