## Slide 1: Automatizace laboratorního provozu, konsolidace a integrace
Miroslava Beňovská

## Slide 2: Automatické biochemické analyzátory
do praxe v 70. letech minulého století
prvky mechanizace - pístové pipety a dávkovače
bez zásahu obsluhy - jednotlivé kroky analýzy dle naprogramovaného algoritmu
transport vzorku, pipetování, dávkování reagencií, promíchání, inkubace, měření změn absorbance, výpočet koncentrace, zobrazení a tisk výsledku, případně jeho přenesení do LIS

## Slide 3: Automatické (biochemické) analyzátory
Princip – 1. fotometrie, (imuno)turbidimetrie
2. potenciometrie (ISE)
3. chemiluminiscence, fluorrescence
(<konc.)

## Slide 4: 1. Princip analyzátoru - fotometr
Obr.1 Optická dráha fotometru modulu c501 systému Cobas 6000, Roche
A Lampa fotometru F Štěrbina (vstupní) K Štěrbina
B Vodní plášť G Reakční lázeň L Fotometr
C Filtr k eliminaci IČ H Reakční kyveta s obsahem M Mřížka
D Maska I Štěrbina (výstupní) N Detektor
E Čočky kondenzoru J Zobrazovací čočka diod. pole

## Slide 5: Zdroj světelného záření-monochromátor- absorpční prostředí-detektor

## Slide 6: Princip analyzátoru - fotometr
Zdroj světelného záření-monochromátor- absorpční prostředí-detektor
zdroj - halogenová lampa nebo xenonová výbojka
Světelný paprsek spojitého spektra je po průchodu absorpčním prostředím (kyvetou) rozložen monochromátorem (optická mřížka)
paprsky s definovanou vlnovou délkou (monochromatické záření)
detektor - diodové pole (diode array)
změny absorbance zaznamenány

## Slide 7
Podle konstrukce | kontinuální | Technicon
 | diskrétní | LX20, Hitachi, Olympus
Podle způsobu zpracování vzorků | po metodách | Epos, Centrifichem (pouze jedna metoda, pak výměna reagencií)
 | po vzorcích pacientů | Random access
Podle provozu | selektivní | Výběr metod pro jednotlivé vzorky
 | neselektivní | 
Podle vazby na reagencie | uzavřené | 
 | otevřené | 
Podle výkonu | velkokapacitní | 
 | nízkokapacitní | 
Rozdělení analyzátorů

## Slide 8: Kontinuální analyzátory
Procesy kontinuálně v hadičkovém systému
Oddělení vzorku a reagencií bublinami
V místě rozšíření hadičky smíchání a start reakce
Temperace dalšího úseku hadiček
Měření v průtokové kyvetě
Pouze po metodách (ne další vývoj)

## Slide 9: Diskrétní automatické analyzátory
Napodobení jednotlivých kroků manuální analýzy
Mezitím krátké zastavení
První typy – po metodách
V současnosti – diskrétní selektivní „random access“ analyzátory – výběr z řady metod

## Slide 10: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Transportní systém
dopravuje vzorky ze vstupu analyzátoru do pracovního prostoru a na výstup z analyzátoru (nově i pohyb na magnetickém polštáři)
posun stojánků se vzorky lineárním nebo otáčivým pohybem
Vzorky umístěny ve stojanu, RFID nosiči, vyjimečně v kruhu
na vstupu laserová čtečka čarových kódů
Pipetor vzorků
zajišťuje pipetování vzorku do kyvety, je z inertního materiálu
při kontaktu se vzorkem hladinový senzor zastaví pohyb pipetoru, nasátí vzorku těsně pod hladinou
pipetovací objemy 2-20 ul
detekce sraženiny
V případě přiucpání se zvýší podtlak - systém detekuje chybu pipetování
Zabránění kontaminaci (cary over) –
omytí pipetovací jehly zevně i vnitřně
pipetovací špičky

## Slide 14: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Dávkovače reagencií
pracují na stejném principu včetně hladinových senzorů a mycí stanice k zabránění vzájemné kontaminace reagencií.
objemy např. 20-100 µl (reakční kyveta)
Přesné odměřování objemu vzorku a dávkování reagencií zajišťují pístové dávkovače, s koncovými pipetory jsou spojeny hadičkami naplněnými vodou
Reakční kyvety
objem (asi100 µl)
jednorázové
opakovaně používané po automatickém vymytí
propustnost materiálu pro UV záření (340 nm)
syntetické materiály, křemenné sklo

## Slide 16: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Inkubační lázeň
umístěny reakční kyvety
37 °C s přesností ± 0,1 °C (enzymy)
teplotní prostředí zajišťuje cirkulující voda, olej nebo vzduch
Zdroj světelného záření-monochromátor- absorpční prostředí-detektor
zdroj - halogenová lampa nebo xenonová výbojka
světelný paprsek spojitého spektra je po průchodu absorpčním prostředím (kyvetou) rozložen monochromátorem (optická mřížka)
paprsky s definovanou vlnovou délkou (monochromatické záření)
detektor - diodové pole (diode array)
změny absorbance zaznamenány

## Slide 17: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Reagencie
Kazeta s dvěmi reagenciemi či dvě jednotlivé reagencie na jednu metodu
tekuté (ready to use)
chlazené (stabilita)
označeny čarovým kódem - nezáleží na pozici v kruhu
otáčení reag. kruhu před pipetováním
Míchadlo
zajišťuje promíchání reakční směsi v kyvetě
rotačním pohybem lopatky míchadla,
ultrazvuk, pohyby kyvety, probubláním vzduchovými bublinami aj.
Mycí stanice
po měření odsává reakční směs, myje a suší kyvety

## Slide 19: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Parametry-definice metod
způsob měření-end point&kinetika
vlnové délky
objem pipetovaného vzorku a dávkovaných reagencií
měřící body - měření vzestupu nebo poklesu absorbance
hodnoty pro opakování analýzy s větším nebo menším objemem
Zobrazení a přenos výsledků
výsledky v databasi na obrazovce
tištěny na tiskárně analyzátoru
přenášeny do LIS a NIS do dokumentace pacienta

## Slide 20: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Průběh reakce
Změny absorbance reakční směsi v kyvetě průběžně monitorovány a graficky zaznamenány (enzymy)
Chybová hlášení, autodiagnostika
Všechny činnosti analyzátoru naprogramované v řídícím PC
pohyb pohyblivých součástí zajišťují krokové motory
funkce pohyblivých součástí - monitorována pomocí speciálních čidel -kontrola koncové polohy i času dosažení
při nedodržení se analyzátor zastaví s chybovým hlášením

## Slide 21: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Interní kontrola kvality
správnost kontrolována pravidelně
kontrolní vzorky s deklarovanou hodnotou
kontroly na dvou hladinách
vyhovující výsledky ±2 SD
Grafické zobrazení - Yodenova grafu pro aktuální výsledky
Levey-Jenningově graf
Westgardova pravidla
Validace výsledků (nálezů)
tisíce analýz - nejprve tzv. elektronická validace
výsledky v referenčním rozmezí bez chybových hlášení a delta checku - vydány automaticky
ostatní nálezy k validaci supervizorovi – posouzení souladu s ostatními testy, předchozí vyšetření, diagnózou
při pochybnostech o správnosti - opakované stanovení

## Slide 22: Levey-Jenningův graf

## Slide 23: Zavedení automatických analyzátorů do klinické laboratorní praxe umožnilo:
Zvládnout enormní nárůst požadavků
zkrátit časovou odezvu (TAT) - statim desítky minut, vysoce speciální metody hodiny
Zajistit vyhovující přesnost a správnost analýz
Zavedení mikrometod - snížení spotřeby reagencií (náklady, životní prostředí)
Snížení potřeby biologického materiálu
Zvýšení hygienického standardu
Elektronické zpracování získaných dat

## Slide 24: Globální rozložení diagnostického průmyslu

## Slide 25: Integrace
Spojení přístrojů (modulů) pracujících na různém principu
Nejčasteji přístroje (moduly) na klinickou chemii a imunochemii
Spojení analytické a preanalytické techniky

## Slide 26: Modular PPE, Roche

## Slide 28: Cobas 6000 , Roche

## Slide 29: Cobas 6000 , Roche
Modul c 501 Absorpční fotometrie: Enzymy, substráty
Turbidimetrie: Specifické proteiny, DAT ISE modul Výkon až 1170 testů/hodinu
Stojánkový systém
Identifikace vzorku BC Detektor sraženiny
Automatické vkládání a vykládání reagencií
Možnost instalace metody jiné firmy
Modul e 601-Elektrochemiluminiscence a) detekce sraženiny a pěny b) jednorázové špičky eliminující přenos c) pravidelné promíchávání paramagnetických mikročástic
Reagencie kazetové

## Slide 30
Cobas 6000 – Efektivní způsob distribuce stojánků

## Slide 31
Cobas 8000, Roche

## Slide 32: Cobas pro
Na trhu od konce roku 2018
Složení: ISE, c503 (1000 testů/hod), e801
C503 – 60 reagenčních pozic
- stabilita kazet 6 měsíců na palubě
- některé údržbové kroky na pozadí
- ultrazvukové mytí vzorkového
pipetoru
- menší pipetovací objemy
- pouze úprava kalib. křiv.

## Slide 33: Robotické vkládání reagencií do cobas pro robot Kenji na kongresu Euromedlab 2019

## Slide 34: Cobas 8000, Roche
Kombinace klinických a imunochemických testů
Multimodularita
Klinický modul – 2000 testů/hod.
Dynamika pohybu vzorků
Software detailně plní akreditační požadavky

## Slide 35
Zásobník vzorků - Sample Buffer

## Slide 36
Kazetové reagencie - modul c 70x a c50x

## Slide 37
Cobas 8000, Roche – modul c 701

## Slide 38
• Automatické vkládání a
odstraňování reagencií za
chodu
•Automatické odzátkování
reagencií
Cobas 8000, Roche – modul c 702

## Slide 39
Cobas 4000, Roche
Cobas e 311 - klinická chemie
Cobas c 411 – imunochemie
300 testů/hod – pro malé laboratoře
45 reagenčních pozic

## Slide 40: ADVIA® 2400 , Siemens

## Slide 41: ADVIA® 2400, Siemens
2400 tests/hod
Fotometrie, turbidimetrie, ISE
Univerzální pětipoziční stojánek
Reflex Testing - provádět testy na základě výsledků
Detekce sraženiny
Sérové indexy
Předředění vzorků 1:5
Objem reagencií 80-120 µL / test
Kapacita na palubě 20,000 testů
Plastové kyvety
14 vlnových délek

## Slide 42: Propojení 2x Advia 1600 a Advia Centaur - Siemens

## Slide 43
Dimension RxL Max – Integrovaný System , Siemens
Klinické a imunochem.
testy – široké spektrum
léků a drog
800 testů/hod
Zatavené kyvety na
jedno použití
Reagencie bez přípravy
Doplňování reagencií za
chodu
Minimální údržba

## Slide 44
Integrovaný systém - kombinuje princip fotometrie, turbidemetrie,
nephelometrie, IMT (integrované multisenzorové technologie) a
LOCI(moderní homogenní chemiluminiscence)
Všechny testy v jednom systému
1500 testů/hod
Možnost spojení dvou systému – 3000 testů/hod
Dimension Vista 1500 - Inteligentní Lab Systém, Siemens

## Slide 45: Attelica, Siemens

## Slide 46: Atellica, Siemens
Integrovaný systém pro imuno i klinickou chemii – nová řada Siemens, jméno Atellica pro všechny analyzátory (hematologie, močová analýza)
Posun vzorků (Sample Handler) pomocí patentované Atellica Magline™ - posun vzorků na magnetickém polštáři
Kontroly a kalibrátory jsou chlazené na palubě, automaticky prováděné dle nastavení a mohou je využívat všechny spojené analyzátory

## Slide 47: Atellica, Siemens
Při pipetování se vytvoří vnitřní alikvot s objemem dle požadovaných testů a vzorek hned pokračuje dál k další analýze
ISE elektrody integrované – čip, který se mění za 2 týdny; roztoky vzůru dnem – stékají, netřeba prime; diluent s hovězím albuminem – proteinová chyba konstantní
Kontroly a kalibrátory jsou chlazené na palubě, automaticky prováděné dle nastavení (např. po vožení nové kazety) a mohou je využívat všechny spojené analyzátory
Připravuje se: odzátkovač

## Slide 48: Atellica, Siemens
https://www.siemens-healthineers.com/cz/integrated-chemistry/systems/atellica-solution-analyzers

## Slide 49: Aliniti, Abbott
Integrovaný systém pro imuno (Aliniti i) i klinickou chemii (Aliniti c)
Novinka firmy, dostává se na trh
Až čtyři moduly v jedné sestavě
Zabírá malou plochu

## Slide 50: ARCHITECT c8000, Abbott

## Slide 51: ARCHITECT c8000
Otevřený systém pro klinickou biochemii
Možnost integrace s imunoanalytickým systémem Architect i2000 SR
Výkon až 1 200 testů za hodinu
Detekce kapalin a sraženin
Univerzální stojánky pro 25 vzorků
Teflonová piezoelektrická míchadla
Unikátní technologie mytí vzorkové jehly – deklarován přenos vzorku do 0,1 ppm
Rozšířená linearita FlexRate pro fotometrii - vlnové délky (od 340 do 804 nm)
Kyvety z křemenného skla
Integrovaný ISE Chip (ICT) pro Na, K, Cl
Smart Wash - technologie pro 8krokové mytí kyvet a dávkovacích jehel

## Slide 52
až 1800 klinických
testů/hod
65 reagencií na
palubě
kombinace s imunochem.
modulem i 2000 SR
Architect c 16000, Abbott

## Slide 53
Alcyon, Abbott
Stolní analyzátor pro malé laboratoře
300 fotometrických and 450 ISE testů/ hod.
První výsledek za 3 až 6 min.
Integrovaný kyvetové centrum
pro automatické vkládání
a vykládání kyvet

## Slide 54: AU5800, Beckman (vlastní Danaher)

## Slide 55: AU5800, Beckman
nový vysokokapacitní biochemický systém
výkon 2 000 fotometrických testů/hod na modul
až čtyři moduly
široké spektrum testů včetně léků, drog křemenné kyvety

## Slide 56: Biochemický analyzátor DxC 700 AU, Beckman (novinka)
Pro střední laboratoře – 800 fotom. a 400 ISE testů/hod
Kombinuje nejlepší charakteristiky analyzátorů řady DxC a AU
Široké portfolio léků s EMIT 2000 technologií

## Slide 57: Biochemické analyzátory řady UniCel® DxC, Beckman

## Slide 58: Biochemické analyzátory řady UniCel® DxC
pracuje samostatně či v napojení s dalšími analyzátory Beckman Coulter (linka)
řízení SW REMISOL 2000 System Data management
částečně otevřený systém
nevyžaduje denní údržbu, nemění se lampy
detekce a odstranění sraženiny, detekce a určení kvality séra
UniCel® DxC 600 - 65 metod na palubě s výkonem 990 testů za hodinu

## Slide 59
Specifikace:
výkon 300 fotometrických testů/hod.
180 ISE testů/hod.
50 pozic na reagencie + 4 ISE (Na+,
K+, Cl -, Li+ )
9 fixních vlnových délek: 340, 405,
450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 nm
objem dávkovaného vzorku: 3 – 45 μl,
krok po 0,5 μl
reakční objem: 180 – 500 μl
vzorkový kruh s 60-ti pozicemi
jednorázové reakční kyvety a
automatickým podavačem
BS-300, MINDRAY, Čína – dodává Medesa

## Slide 60: CS-6400, Dirui
Plně automatizovaný, random access
1600testů/hod. každý modul, maximum 4 moduly a 1 ISE modul
67 reagenčních pozic
330 reakčních kyvet

## Slide 61
Analyzátory řady Vitros, Ortho
Pracují bez kapalných reagencií
Reakční zónu tvoří tzv. „slide“, na kterém je
zabudována suchá reagenční multivrstva na podložce z polystyrenu
Princip - reflexní fotometrie - výpočet koncentrace využívá Williams – Clapperova vztahu – pro kalibrační křivku nutné tři koncentrační hladiny
- potenciometrie
Doba analýzy - test do 5 minut
J a J Vitros 950, Ortho

## Slide 62: Znaky moderních analyzátorů -trendy
Detekce sraženiny
Výměna reagencií za chodu
Integrovaná chemie a imunochemie
Efektivní distribuce vzorků – krátký TAT
Malý objem kyvety, malý mrtvý objem
Kazetové reagencie bez přípravy
Minimální doba údržby – za chodu?
Široká nabídka vyšetření
Instalace metod s využitím webu
Možnost nainstalovat metodu jiného výrobce
Měření sérových indexů

## Slide 63: Konsolidace laboratoří
Proces spojování laboratoří pracujících v různých oborech do jednoho celku
Spojení oddělení biochemie, hematologie a mikrobiologie
Zachování samostatnosti jednotlivých oborů – interpretace výsledků specialistou - v čele laboratorního celku manažer
Analýza některých testů na společném přístroji (imunochemické analyzátory - testy biochemické i sérologické)
Flexibilní personál
V malých nemocnicích v ČR již proběhla před mnoha lety
V současnosti v soukromých velkých laboratořích

## Slide 64: Centralizace
Spojování pracovišť stejného oboru s ní vytvořením větších laboratorních celků
Možnost provádět široké spektrum laboratorních vyšetření
Přísun vzorků často svozem biologického materiálu
Proces centralizace a konsolidace bývá s výhodou kombinován