## Slide 1: Analytická automatizace
Miroslava Beňovská
KLM LF MU

## Slide 2: Automatické biochemické analyzátory
do praxe v 60.-70. letech minulého století
prvky mechanizace a automatizace - pístové pipety a dávkovače
bez zásahu obsluhy - jednotlivé kroky analýzy dle naprogramovaného algoritmu
transport vzorku, pipetování, dávkování reagencií, promíchání, inkubace, měření změn absorbance, výpočet koncentrace, zobrazení a tisk výsledku, případně jeho přenesení do LIS

## Slide 3: Automatické (biochemické) analyzátory
Princip – 1. fotometrie, (imuno)turbidimetrie
2. potenciometrie (ISE)
3. chemiluminiscence, fluorrescence
(<konc.)

## Slide 4: 1. Princip analyzátoru - fotometr
Obr.1 Optická dráha fotometru modulu c501 systému Cobas 6000, Roche
A Lampa fotometru F Štěrbina (vstupní) K Štěrbina
B Vodní plášť G Reakční lázeň L Fotometr
C Filtr k eliminaci IČ H Reakční kyveta s obsahem M Mřížka
D Maska I Štěrbina (výstupní) N Detektor
E Čočky kondenzoru J Zobrazovací čočka diod. pole

## Slide 5: Princip analyzátoru - fotometr
Zdroj světelného záření-monochromátor- absorpční prostředí-detektor
zdroj - halogenová wolframová lampa nebo xenonová výbojka
Světelný paprsek spojitého spektra je po průchodu absorpčním prostředím (kyvetou) rozložen monochromátorem (optická mřížka)
paprsky s definovanou vlnovou délkou (monochromatické záření)
detektor - diodové pole (diode array)
změny absorbance zaznamenány

## Slide 6: 2. Princip analyzátoru - Iontově selektivní elektrody (potenciometrie)
Jednotlivé ISE elektrody
Elektrody integrované - integrovaná chipová technologie

## Slide 8: Aeroset – firma Abbott: Čip na stanovení Na+, K+,Cl-

## Slide 9: 3. Princip analyzátoru – chemiluminiscence Automatické imunochemické analyzátory
Spojení luminiscenčních technik a imunoanalýzy
Na nich většina imunoanalytických metod v laboratorní medicíně - biochemie, sérologie, transfúzní stanice
Automatizace koncem 80. let
Pro analyty s nízkou koncentrací (nmol/l, pmol/l)
Využití reakce antigen – protilátka
Značená protilátka (případně antigen)
Většinou heterogenní imunoanalýza (pevný povrch – paramagnetické částice, kulička)
Doba analýzy 15 – 60 min
Detekce s vysokou citlivostí (chemiluminiscence, elektrochemiluminiscence, fluorescence..)
Kazetový systém reagencií
Cena imunochemických vyšetření poměrně vysoká - řádově mezi 50 – 200 Kč

## Slide 10: Automatické analyzátory - diskrétní
Napodobení jednotlivých kroků manuální analýzy
V současnosti – diskrétní selektivní „random access“ analyzátory – výběr z řady metod
Kontinuální analyzátory - procesy kontinuálně v hadičkovém systému, oddělení vzorku a reagencií bublinami, v místě rozšíření hadičky smíchání a start reakce, měření v průtokové kyvetě, pouze po metodách – vývoj nepokračuje

## Slide 11: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Transportní systém
dopravuje vzorky ze vstupu analyzátoru do pracovního prostoru a na výstup z analyzátoru (posun stojánků se vzorky lineárním nebo otáčivým pohybem)
na vstupu laserová čtečka čarových kódů
Pipetor vzorků
zajišťuje pipetování vzorku do kyvety, je z inertního materiálu
při kontaktu se vzorkem hladinový senzor zastaví pohyb pipetoru, nasátí vzorku těsně pod hladinou
pipetovací objemy 1-20 ul
detekce sraženiny
při ucpání se zvýší podtlak - systém detekuje chybu pipetování
Zabránění kontaminaci (cary over) – omytí pipetovací jehly zevně i vnitřně, případně využití pipetovací špičky (imunoanalýza)

## Slide 14: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Inkubační lázeň
umístěny reakční kyvety
37 °C s přesností ± 0,1 °C (enzymy)
teplotní prostředí zajišťuje cirkulující voda, olej nebo vzduch

## Slide 15: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Dávkovače reagencií
pracují na stejném principu včetně hladinových senzorů a oplachu
objemy např. 20-200 µl (reakční kyveta)
Přesné odměřování objemu vzorku a dávkování reagencií zajišťují pístové dávkovače, s koncovými pipetory jsou spojeny hadičkami naplněnými vodou
Reakční kyvety
objem (asi 100 µl)
jednorázové
opakovaně používané po automatickém vymytí
propustnost materiálu pro UV záření (340 nm)
syntetické materiály, křemenné sklo

## Slide 16: Hlavní součásti automatického analyzátoru
Reagencie
běžně dvě reagencie na jednu metodu (často v kazetě)
tekuté (ready to use)
chlazené (stabilita)
označeny čarovým kódem nebo RFID
otáčení reag. kruhu před pipetováním
Míchadlo
zajišťuje promíchání reakční směsi v kyvetě
rotačním pohybem lopatky míchadla,
ultrazvuk, probubláním vzduchovými bublinami aj.
Mycí stanice
po měření odsává reakční směs, myje a suší kyvety

## Slide 18: Hlavní součásti automatického analyzátoru - software
Parametry-definice metod
způsob měření, vlnové délky
objem pipetovaného vzorku a dávkovaných reagencií
měřící body - měření vzestupu nebo poklesu absorbance
hodnoty pro opakování analýzy s větším nebo menším objemem
Zobrazení a přenos výsledků
výsledky v databasi na obrazovce
možnost tisku
přenášeny do LIS a NIS do dokumentace pacienta

## Slide 19: Zavedení automatických analyzátorů do klinické laboratorní praxe umožnilo:
Zvládnutí enormního nárůstu požadavků
Zkrácení časové odezvy (TAT) - statim desítky minut, vysoce speciální metody hodiny
Zajištění vyhovující přesnosti a správnosti analýz
Snížení spotřeby reagencií - zavedení mikrometod - náklady, životní prostředí
Snížení potřeby biologického materiálu
Zvýšení hygienického standardu
Elektronické zpracování získaných dat

## Slide 20: Integrace
Spojení přístrojů (modulů) pracujících na různém principu
Nejčastěji přístroje (moduly) na klinickou chemii a imunochemii
Spojení analytické a preanalytické techniky

## Slide 21
Modular PPE, Roche
Modular PPE, Roche – první rozšířený integrovaný analyzátor

## Slide 22: Cobas 6000 , Roche

## Slide 23: Cobas 6000 , Roche
Modul c 501 Absorpční fotometrie: Enzymy, substráty
Turbidimetrie: Specifické proteiny, DAT ISE modul Výkon až 1170 testů/hodinu
Automatické vkládání a vykládání reagencií
Možnost instalace metody jiné firmy
Modul e 601-Elektrochemiluminiscence a) detekce sraženiny a pěny b) jednorázové špičky eliminující přenos c) pravidelné promíchávání paramagnetických mikročástic
Reagencie kazetové

## Slide 24
Cobas 8000, Roche

## Slide 25: Cobas 8000, Roche
Kombinace klinických a imunochemických testů
Multimodularita
Klinický modul – 2000 testů/hod.
Dynamika pohybu vzorků
Software detailně plní akreditační požadavky

## Slide 26
Zásobník vzorků - Sample Buffer

## Slide 27
• Automatické vkládání a
odstraňování reagencií za
chodu
•Automatické odzátkování
reagencií
Cobas 8000, Roche – modul c 702

## Slide 28: ADVIA® 2400 , Siemens

## Slide 29: ADVIA® 2400, Siemens
Biochemický analyzátor
2400 tests/hod
Fotometrie, turbidimetrie, ISE
Univerzální pětipoziční stojánek
Reflex Testing - provádět testy na základě výsledků
Detekce sraženiny , sérové indexy
Předředění vzorků 1:5
Objem reagencií 80-120 µL / test
Plastové kyvety
14 vlnových délek

## Slide 30
Integrovaný systém - kombinuje princip fotometrie, turbidemetrie,
nephelometrie, IMT (integrované multisenzorové technologie) a
LOCI(moderní homogenní chemiluminiscence)
Všechny testy v jednom systému
1500 testů/hod
Možnost spojení dvou systému – 3000 testů/hod
2 hod uchovává alikvoty, které lze využít pro doordinovaná vyšetření
(alikvotační destičky)
Dimension Vista 1500 - Inteligentní Lab Systém, Siemens

## Slide 31: ARCHITECT c8000, Abbott

## Slide 32: ARCHITECT c8000
Otevřený systém pro klinickou biochemii
Možnost integrace s imunoanalytickým modulem Architect i2000 SR
Výkon až 1 200 testů za hodinu
Teflonová piezoelektrická míchadla
Rozšířená linearita FlexRate pro fotometrii - vlnové délky (od 340 do 804 nm)
Kyvety z křemenného skla
Integrovaný ISE Chip (ICT) pro Na+, K+, Cl-
Smart Wash – unikátní technologie pro 8 krokové mytí kyvet a dávkovacích jehel – deklarován přenos vzorku do 0,1 ppm

## Slide 33
až 1800 klinických
testů/hod
65 reagencií na
palubě
kombinace s imunochem.
modulem i 2000 SR
Architect c 16000, Abbott

## Slide 34
Alcyon, Abbott
Stolní analyzátor pro malé laboratoře
300 fotometrických and 450 ISE testů/ hod.
První výsledek za 3 až 6 min.
Integrovaný kyvetové centrum
pro automatické vkládání
a vykládání kyvet

## Slide 35: Olympus AU5400, Beckman
Vhodný pro laboratoře zpracovávající velký objem vzorků

## Slide 36: Olympus AU5400, Beckman
nový vysokokapacitní biochemický systém
výkon až 4 800 fotometrických testů/hod., jednotka ISE až 1 800 testů/hod.
pracuje jako konsolidovaná pracovní stanice s kapacitou až 99 různých analytů
široké spektrum testů včetně léků, drog hormonů štítné žlázy
křemenné kyvety

## Slide 37: AU5800, Beckman

## Slide 38: AU5800, Beckman
nový vysokokapacitní biochemický systém
výkon 2 000 fotometrických testů/hod na modul
až čtyři moduly
široké spektrum testů včetně léků, drog křemenné kyvety

## Slide 39
Specifikace:
výkon 300 fotometrických testů/hod.
180 ISE testů/hod.
50 pozic na reagencie + 4 ISE (Na+,
K+, Cl -, Li+ )
9 fixních vlnových délek: 340, 405,
450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 nm
objem dávkovaného vzorku: 3 – 45 μl,
krok po 0,5 μl
reakční objem: 180 – 500 μl
vzorkový kruh s 60-ti pozicemi
jednorázové reakční kyvety a
automatickým podavačem
BS-300, MINDRAY, Čína – dodává Medesa

## Slide 40: CS-6400, Dirui
Plně automatizovaný, random access
1600testů/hod. každý modul, maximum 4 moduly a 1 ISE modul
67 reagenčních pozic
330 reakčních kyvet

## Slide 41
Analyzátory řady Vitros, Ortho
Pracují bez kapalných reagencií
Reakční zónu tvoří tzv. „slide“, na kterém je
zabudována suchá reagenční multivrstva na podložce z polystyrenu
Princip - reflexní fotometrie - výpočet koncentrace využívá Williams – Clapperova vztahu – pro kalibrační křivku nutné tři koncentrační hladiny
- potenciometrie
Doba analýzy - test do 5 minut
J a J Vitros 950, Ortho

## Slide 42: Znaky moderních analyzátorů
Detekce sraženiny
Výměna reagencií za chodu
Integrovaná chemie a imunochemie
Efektivní distribuce vzorků – krátký TAT
Malý objem kyvety, malý mrtvý objem
Kazetové reagencie bez přípravy
Minimální doba údržby – za chodu?
Široká nabídka vyšetření
Instalace metod s využitím webu
Možnost nainstalovat metodu jiného výrobce
Měření sérových indexů

## Slide 43: Konsolidace laboratoří
Proces spojování laboratoří pracujících v různých oborech do jednoho celku
Spojení oddělení biochemie, hematologie a mikrobiologie
Zachování samostatnosti jednotlivých oborů – interpretace výsledků specialistou - v čele laboratorního celku manažer
Analýza některých testů na společném přístroji (imunochemické analyzátory - testy biochemické i sérologické)
Flexibilní personál
V malých nemocnicích v ČR již proběhla před mnoha lety
V současnosti v soukromých velkých laboratořích

## Slide 44: Centralizace
Spojování pracovišť stejného oboru s cílem vytvořit větší laboratorní celky
Možnost provádět široké spektrum laboratorních vyšetření
Přísun vzorků často svozem biologického materiálu
Proces centralizace a konsolidace bývá s výhodou kombinován

## Slide 45: Význam konsolidace, centralizace a integrace
Ekonomický přínos
efektivní využití přístrojové techniky
sjednocení příjmu a přípravy biologického materiálu a technického zázemí laboratoře (sklady, chladících boxy, úpravny vody nebo umývárny skla)
úspora nákladů na vybavení i mzdu, celkovému zvýšení produktivity práce
Význam odborný
Bezprostřední kontakt specialistů usnadní komplexní hodnocení pacienta
Úspora biologického materiálu
velký počet vyšetření z jedné zkumavky