Datum				jméno

_________________		____________________________

Téma praktika:

Chemické a mikroskopické vyšetření moče, manuálně a na přístroji FUS-3000 Plus (Dirui)

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Reflexní fotometrie

- Metody používané pro analýzu moči pomocí diagnostických proužků

- Jaký je rozdíl mezi 1. ranní močí a náhodnou močí? V čem může být 1. ranní moč pro chemické a mikroskopické moče výhodnější? V čem je výhodnější náhodný odběr?

- Proč se pro stanovení bílkoviny v moči používá mimo diagnostický proužek ještě zkouška kyselinou sulfosalicylovou i když je na proužcích zóna pro protein?

Přístroje a pomůcky:

Analyzátor moče FUS-3000 Plus

Centrifuga

Mikroskop Nikon

Destičky Fast Read 102

Laboratorní sklo

Automatická pipeta 20ul, 3,6 ml, 4,0 ml

Vzorky močí

Močové proužky DekaPHAN, DIRUI FUS-10 II

Úkoly:

- Manuální vyšetření moče

  - vyšetření moče chemicky multistripem s manuálním odečtem

  - vyšetření moče mikroskopicky – močový sediment, nebarvený preparát

  - vyhodnocení močového sedimentu – obrazový atlas, barvený preparát, vzorky SEKK

- Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky na analyzátoru

  - vyšetření moče chemicky na analyzátoru FUS-3000 Plus

  - vyšetření moče mikroskopicky na přístroji FUS-3000 Plus – optická analýza nativní moče

ad 1.a.

Manuální vyšetření moče

vyšetření moče proužkem Dekaphan, DIRUI FUS-10 II a manuálním odečtem

- zpracujte 3 vzorky moče:

do vzorku promíchané moče ponořte testovací proužek, v časovém intervalu  proveďte odečet

pracujte s použitím OOP (osobní ochranné pomůcky)

stripy odkládejte na buničitou vatu

- proveďte manuální vyhodnocení  dle přiložené stupnice pro hodnocení

- zapište výsledky do pracovního protokolu:

| Vzorek č. | pH | Prot Arb.j. | Glu Arb.j. | Ket Arb.j. | Bil Arb.j. | Ubg. Arb.j. | Krev Arb.j. | Leu Arb.j. | Nit | SG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | . |  |

ad 1.b.

Manuální vyšetření moče

Vyšetření moče mikroskopicky – močový sediment, nebarvený preparát

- Seznámení s jednotlivými elementy a jejich obrazem v nativní moči – močový atlas

- Zpracujte 3 vzorky moče :

- Vzorky močí důkladně promíchejte, používejte OOP

- Do centrifugační zkumavky napipetujte automatickou pipetou 4,0 ml moče ( na každou moč nová špička)

- Centrifugujte 5 min při 2000 ot/min

- Automatickou pipetou odeberte 3,6 ml supernatantu nad sedimentem- zkumavku držte v úrovni očí a pracujte tak, aby nedošlo ke zvíření  sedimentu (pro odsátí supernatantu je možno použít jednu špičku pro více močí)

- Sediment ve zbylém objemu moče (0,4 ml) zviřte poklepáním na zkumavku prstem

- Do bočního otvoru destičky Fast Read napipetujte 20μl pipetou zvířený sediment

- Při zvětšení 400x spočítejte částice v 16-ti malých čtvercích ( meandrovitý pohyb)

- Výsledek  odpovídá počtu částic / ul

- Výsledky vyjádřete v rozmezí dle doporučení ČSKB (viz tabulka)

- Proveďte zápis do pracovního protokolu:

| Vzorek | ERY | LEU | Další elementy |
| --- | --- | --- | --- |

ad 1.c.

Manuální vyšetření moče

Vyhodnocení barveného močového sedimentu supravitálním barvením dle Sternheimera

- Seznámení s jednotlivými elementy a jejich obrazem v barveném preparátu

- obrazový atlas barvených preparátů

- Vyhodnoťte 3 vzorky barveného močového sedimentu ( použijte obrazové materiály SEKK) a zapiště jejich hodnocení do protokolu:

| Vzorek | Buňka A | Buňka B |
| --- | --- | --- |

- Vyhodnoťte 2 vzorky barveného močového sedimentu po obarvení dle přiloženého návodu

| Vzorek | ERY | LEU | Další elementy |
| --- | --- | --- | --- |

ad 2.a.

Vyšetření moče na analyzátoru

vyšetření moče chemicky na analyzátoru FUS-3000 Plus

- seznámení s přístrojem

  - proveďte interní  kontrolu kvality na analyzátoru s použitím výrobcem dodaných kontrol vyhodnoťte ji

  - zpracujte 3 vzorky moče:

označte vzorky čárovým kódem

promíchejte vzorky močí s použitím OOP

vložte vzorky do měřícího stojánku

spusťte analyzátor

proveďte vyhodnocení výsledků a zápis do pracovního protokolu

| Vzorek č. | pH | Prot Arb.j. | Glu Arb.j. | Ket Arbj. | Bil Arb.j. | Ubg Arb.j. | Krev Arb.j. | Leu Arb.j. | Nit Arb.j. | SG | barva | zákal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |

- Seznamte se s použitím LIS při práci analyzátoru

ad 2.b.

Vyšetření moče na analyzátoru

Vyšetření moče na přístroji FUS-3000 Plus – optická analýza nativní moče

- Seznámení s přístrojem

- Proveďte  kontrolu kvality na přístroji FUS-3000 Plus a vyhodnoťte ji s použitím softwaru přístroje

- Zpracujte 3 vzorky moče na přístroji:

označte vzorky čarovým kódem

promíchejte vzorky močí s použitím OOP

vložte vzorky do měřícího stojánku

spusťte analyzátor

proveďte vyhodnocení výsledků a zápis do pracovního protokolu

| Vzorek | ERY | LEU | Další elementy |
| --- | --- | --- | --- |

- Seznamte se s použitím LIS při práci analyzátoru

- Porovnejte výsledky analýzy chemicky a mikroskopicky a okomentujte