Katedra laboratorních metod                                                                Bakalářské studium Zdravotní laborant

2.ročník (Z semestr)

LF MU Klinická biochemie cvičení

Praktické cvičení č.

Datum …………………                     Jméno …………………………………………..

Téma: Ověření některých vlastností analytické metody

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Přečtěte si protokol a zopakujte si, co je to kalibrační křivka.

- Co je to End point měření?

- K čemu slouží a jak se provádí orální glukózový toleranční test (o-GTT)?

- Připravte si princip stanovení bilirubinu s DPD a glukózy s hexokinázou.

Úkol:

- sledování průběhu reakce metody pro stanovení glukózy

- určení vhodných měřících bodů

- vymezení horní hranice pracovního rozsahu metody

- analýza vzorků s koncentrací analytu nad pracovní rozsah metody – rerun funkce analyzátoru

– manuální ředění vzorku

Přístroje a pomůcky:

Automatický analyzátor Cobas 8000 (Roche),

Glukosa, reagencie pro stanovení glukózy  s hexokinázou Roche, zkumavky, pipety, destilovaná voda

Provedení:

- sledování průběhu reakce metody použité pro stanovení glukózy

- v databázi analyzátoru cobas 8000 prohlédněte průběh reakce vzorku sérové glukózy o koncentraci cca 10 mmol/l

- z průběhu reakční závislosti určete o jaký typ reakce se jedná

Závěr:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- určení vhodných měřících bodů

- na základě znalosti průběhu reakce určete body (čas) vhodné pro měření absorbance vzorku

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________

- vymezení horní hranice pracovního rozsahu metody

- ze zásobního standardu glukózy koncentrace 200 mmol/l připravte ředěním destilovanou vodou řadu vzorků o koncentracích uvedených v tabulce 1 tak, aby výsledný objem naředěných vzorků byl 2,0 ml

- vzorky dobře promíchejte, rozdělte na dva podíly a oba analyzujte za podmínek určených v bodě 2

- naměřené hodnoty koncentrací a jejich průměrné hodnoty zapište do tabulky 1 (bez opakování po  ředění)

- v Excelu sestrojte graf závislosti průměrných koncentrací glukózy nalezených ve vzorcích na teoretických koncentracích z tabulky 1

- ze znázorněné závislosti odhadněte horní hranici pracovního rozsahu analytické metody

Tabulka 1

| Číslo vzorku | Koncentrace glukózy | Objem zásobního standardu | Objem destil. vody | Naměř. Konc. gluk. (mmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mmol/l) (teoretická) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

- analýza vzorků s koncentrací analytu nad pracovní rozsah metody

- nařeďte vzorky 2 - 8 manuálně v poměru 1 + 3 destilovanou vodou a k analýze použijte nekorigovaný objem vzorku v kyvetě, výsledky vynásobte stupněm ředění

- analyzuje neředěné vzorky 2 – 8, použijte automatického ředění vzorku analyzátorem – funkce rerun => ředění 3,14x.

- výsledky obou měření zapište do tabulky 2 a porovnejte je

- do grafu přidejte závislost hodnot koncentrací glukózy z tab.2 – rerun na teoretických koncentracích z tabulky 1.

Tabulka 2

| Číslo vzorku | Koncentrace glukózy mmol/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | naměř. konc. gluk. (mmol/l) | nekorigovaný objem vzorku - vzorky ředěné 1 + 3 | korigovaný objem vzorku - rerun |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Závěr:______________________________________________________________________               ____________________________________________________________

____________________________________________________________

Katedra laboratorních metod                                                                Bakalářské studium Zdravotní laborant

2.ročník (Z semestr)

LF MU Klinická biochemie cvičení

Praktické cvičení č.

Datum …………………                     Jméno …………………………………………..

Téma: Ověření některých vlastností analytické metody

Úkol:

- sledování průběhu reakce metody pro stanovení celkového bilirubinu

- určení vhodných měřících bodů

- vymezení horní hranice pracovního rozsahu metody

- analýza vzorků s koncentrací analytu nad pracovní rozsah metody – rerun funkce analyzátoru

– manuální ředění vzorku

Přístroje a pomůcky:

Automatický analyzátor Cobas 8000 (Roche),

zásobní standard bilirubinu o koncentraci 1566 umol/l, reagencie pro stanovení celkového bilirubinu T Bili (Roche Diagnostic), zkumavky, pipety, destilovaná voda

Provedení:

- sledování průběhu reakce metody použité pro stanovení bilirubinu

- na analyzátoru analyzujte vzorek bilirubinu o koncentraci cca 200 umol/l

- z průběhu reakční závislosti určete o jaký typ reakce se jedná

Závěr:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- určení vhodných měřících bodů

- na základě znalosti průběhu reakce určete body (čas) vhodné pro měření absorbance vzorku

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________

- vymezení horní hranice pracovního rozsahu metody

- ze zásobního standardu bilirubinu koncentrace 1566 umol/l připravte ředěním destilovanou vodou řadu vzorků o koncentracích uvedených v tabulce 1 tak, aby výsledný objem naředěných vzorků byl kolem 200 ul.

- vzorky dobře promíchejte a oba analyzujte za podmínek určených v bodě 2

- naměřené hodnoty koncentrací a jejich průměr zapište do tabulky 1 (bez opakování po ředění)

- sestrojte v Excelu graf závislosti průměrných koncentrací bilirubinu nalezených ve vzorcích na teoretických koncentracích z tabulky 1

- ze znázorněné závislosti odhadněte horní hranici pracovního rozsahu analytické metody

Tabulka 1

| Číslo vzorku | Koncentrace bilirubinu (umol/l) (teoretická) | Objem zásobního standardu (ul) | Objem destilované vody (ul) | Konc. bilirubinu naměřené (umol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

- analýza vzorků s koncentrací analytu nad pracovní rozsah metody

- nařeďte vzorky 2 - 8 manuálně v poměru 1 + 9 destilovanou vodou a k analýze použijte nekorigovaný objem vzorku v kyvetě, výsledky vynásobte stupněm ředění

- analyzuje neředěné vzorky 2 – 8, použijte automatického ředění vzorku analyzátorem (1,5x) – funkce rerun => do kyvety je pipetován snížený objem vzorku

- výsledky obou měření zapište do tabulky 2 a porovnejte je

- do grafu přidejte závislost hodnot koncentrací bilirubinu z tab.2 – rerun na teoretických koncentracích z tabulky 1

Tabulka 2

| Číslo vzorku | Koncentrace bilirubinu umol/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | konc. bilirubinu naměřené (umol/l) | nekorigovaný objem vzorku - vzorky ředěné 1 + 9 | korigovaný objem vzorku - rerun |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Závěr:______________________________________________________________________               ____________________________________________________________

____________________________________________________________