## Slide 1: Kalibrace analytických metod
Miroslava Beňovská

## Slide 2
Měřící zařízení + přístroje
pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná
Objem: pipety
Teplota (+37°C ± definovaná přesnost)
Hmotnost: váhy
Pro účely akreditace:verifikace (ověření) - certifikát (Český metrologický institut)
- v laboratoři

## Slide 3: Směrnice rady IVD 98/79/ES
Soubor pravidel pro způsobilost výrobců laboratorních diagnostik a zařízení
Je vyžadována návaznost hodnot pracovních kalibrátorů a povinnost poskytnutí dat výkonnostních charakteristik měřících postupů, včetně postupu kalibrace
Grafickým symbolem shody vlastností výrobku s požadavky
formulovanými Směrnicí 98/79/ES je „CE“ značka
(realizace návaznosti je popsána v normě ISO 18153)

## Slide 4
Definice:
Soubor úkonů, kterými se za specifických podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřícím přístrojem nebo měřícím systémem nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami kalibrátorů
Kalibrace

## Slide 5
Zjednodušeně:
Kalibrace určuje vztah mezi měřeným signálem (např.absorbancí) a množstvím (koncentrací) zjišťované látky (analytu).
Tento vztah je definován matematickým modelem (kalibrační funkcí)
Zajišťuje přenos hodnot z referenčních materiálů/metod do rutinní laboratoře
Je nástrojem návaznosti
Ne pro všechny analyty existují referenční materiály

## Slide 6: Kalibrátory
Primární kalibrátory - připraveny z čisté substance
Sekundární kalibrátory - hodnota přiřazena pomocí referenčního měřícího postupu (např. multikalibrátory v klinické laboratoři jsou sekundární matricové kalibrátory pro základní analyty)

## Slide 7: Kalibrátory
Primární kalibrátory - připraveny z čisté substance
Certifikované referenční materiály (CRM) – návaznost, nejistota
Pracovní kalibrátory výrobce
Kalibrátory dodávané výrobci - včetně multikalibrátorů

## Slide 8
Ideální kalibrátor v laboratoři
Hodnoty odvozené srovnáním s CRM (certifikovaný referenční materiál) nebo stanovenými referenčními metodami
Komutabilní (matrice shodná s matricí biologických vzorků)
S udanou nejistotou hodnot

## Slide 9: Nejčastější nedostatky kalibrátorů pocházející od výrobce
Hodnoty bez návaznosti na referenční materiál (metody)
Návaznost není řádně provedena a dokumentována
Rozdíly mezi šaržemi
Různé hodnoty v závislosti na použité metodě

## Slide 10
Kalibrační funkce
Lineární
Nelineární
Vyhodnocení:
Manuální
Software

## Slide 11: Způsoby kalibrace
Automatické analyzátory umožňují např. tyto typy
kalibrace:
Lineární dvoubodovou – pro fotometrické metody
Nelineární – pro turbidimetrické, imunoturbidimetrické,
imunonefelometrické a imunoanalytické
metody
Příklady: Logit-log 4P
Logit-log 5P
RCM2T2 exponenciální funkce
Spline
ISE (tříbodová)
Na analyzátor je třeba nainstalovat každou šarži kalibrátoru
Kalibrátory Roche a Siemens mají pro každou šarži jedinečné čárové kódy využívané při analýze

## Slide 12: Kalibrační křivka
Je grafickým znázorněním závislosti měřeného signálu na měřené vlastnosti analytu (např. koncentraci)

## Slide 13
Přednost se dává lineárním funkcím
Průběh křivky se vypočítá regresní analýzou

## Slide 14
Ca = Ckal . Aa/Akal = Aa . faktor
 =A/c.l

## Slide 15
Rovnice lineární regresní analýzy
Y = a + b.X
Y…. signál (např.absorbance)
X…. koncentrace analytu
a…. úsek na ose y (intercept)
b…. směrnice přímky(slope)
(a…by měla být blízká nule)

## Slide 17
Lineární regresní analýzou můžeme kontrolovat (ověřovat) linearitu kalibrace
Pomáhají i metody korelační analýzy (= metoda, která studuje vztah mezi dvěma proměnnými hodnotami)
Pasing-Bablokova regrese
Demingova regrese

## Slide 23
Nelineární funkce
Typická pro imunoanalytické metody – imunoturbidimetrie, imunonefelometrie,imunoanalýza
Kalibrace v klinické laboratoři obvykle realizována šesti kalibrátory
Proložení kalibrační křivky
spline
logit-log-1, logit-log-2, logit-log-3
RCM2T2 exponenciální funkce
kvadratický model
kubický model

## Slide 28
Kalibrace na imunochemických analyzátorech
(Roche)
K výpočtu koncentrace stanovovaných analytů - nelineární kalibrační závislosti
Využití kubických polynomů
Master křivka od výrobce - zákazník ji při kalibraci pouze koriguje na aktuální podmínky (dvě hladiny)

## Slide 33: Nové pojetí nelineární kalibrace na klinických modulech/analyzátorech (včetně ISE)
Na přístroji cobas pro – cobas Autocal pro turbidimetrické
metody
Při první instalaci metody – provede se šestibodová kalibrace (full kalibrace)
S každou novou šarží se kalibrační křivka automaticky upraví pomocí tzv. podílu šarže
Omezení počtu kalibrací, úspora testů

## Slide 34
Rozsah kalibrace
(pracovní rozsah měření)
Interval koncentrací, v němž lze dosáhnout požadované hodnoty přesnosti a pravdivosti měření
Meze: dolní a horní mez stanovitelnosti

## Slide 35
Rekalibrace
- nová šarže reagencií
- doporučené údaje výrobce
- výsledky kontrolních vzorků mimo povolené rozmezí, …
- výměna některých částí měřícího zařízení (např. dávkovače,elektrody)

## Slide 36: Kontrola kalibrace a četnost kalibrací (rekalibrace)
Analýza kontrolních materiálů
Dodržovat doporučení výrobců
IKK
Kontrolní grafy (regulační diagramy)

## Slide 37: Počet a rozmístění kalibrátorů, rozsah kalibrace
dodržovat postup kalibrace výrobcem IVD MD 98/79 EC
Počet kal. bodů: lineární1-3 (L-M-H); nelin. 6
(při validaci 10 – 15)

## Slide 38: Zamítnutí kalibrace
Naměřené signály/měřené veličiny kalibrátorů nesplňují předepsané hodnoty od výrobce
Častá chyba - Duplicate limit error (všechny kalibrační body se měří 2x (až 4x) – příliš velký rozdíl vede k chybovému hlášení a zamítnutí kalibrace

## Slide 39
Analyt | Typ kalibrace | Počet bodů (při kalibraci v klinické laboratoři)
ALT |  | 
transferin |  | 
fosfáty |  | 
IgG |  | 
troponin T |  | 
urea |  | 
bilirubin |  | 
folát |  | 

## Slide 40
Analyt | Typ kalibrace | Počet bodů (při kalibraci v klinické laboratoři)
ALT | lineární | 2-3
transferin | nelineární | 6
fosfáty | lineární | 2-3
IgG | nelineární | 6
troponin T | nelineární | 2 (Siemens, Roche); 6 (ost.)
urea | lineární | 2-3
bilirubin | lineární | 2-3
folát | nelineární | 2 (Siemens, Roche); 6 (ost.)