Okruh č. 10, 11 – sluchová protetika

Sluchadla

- elektroakustický přístroj, který zesiluje a moduluje zvuky podle typu a stupně sluchové vady

- musí být dokonale přizpůsobeno vadě sluchu

- typ a nastavení sluchadla doporučuje foniatr nebo odborný lékař – ušní oddělení (ORL)

- na zakoupení sluchadla částečně přispívá pojišťovna (zákon č. 48/1997 Sb. – o veřejném zdravotní pojištění)

- sluchadla s analogovým zpracováním

- výhodou je technické zpracování, možnost použití velkých - tedy silných součástek a jednoduchý fitting

- nevýhodou jsou mírné, ale přesto zřetelné deformace výstupního zvuku, které vznikají jako šum při zpracování zvuku ve sluchadle a menší akustická flexibilita

- sluchadla s digitálním zpracováním

- uvnitř sluchadla není klasický zesilovač, ale mikročip podobně jako v počítači, všechny modulace zvuku jsou naprogramovány

- výhodou je daleko čistší výstupní zvuk, tedy lepší srozumitelnost

- nevýhodou pak nutnost speciálního technického zařízení k programování

Dělení podle tvaru sluchadla:

- sluchadla krabičková

- (kapesní, kapsičková)

- sluchadla závěsná mají tvar půlměsíčku či háčku, který se zavěsí za boltec ucha. Zvuk je do zvukovodu veden  hadičkou a ušní olivkou.

- sluchadla individuální  - jsou vyráběna přímo podle otisků boltce a vnějšího zvukovodu.

Podle hloubky zavedení do zvukovodu rozlišujeme:

- boltcová – vyplňuje dutinku boltce

- zvukovodová- jsou vkládána až do vchodu zvukovodu

- brýlová – závěsné sluchadlo ve  straničce od brýlí

Problémy při užívání sluchadel:

- vybitá baterie

- tvarovka ucpaná ušním mazem

- špatně těsnící tvarovka či prasklá zvukovodová hadička – pískání sluchadla = akusticky zpětná vazba

- okluze – jestliže mluví sám SP, rozechvívá svým hlasem chrupavčité stěny zvukovodu, vibrace směřují na bubínek, SP popisují zvuk svého hlasu jako nepřirozený a jako dunění v sudu

BAHA sluchadla (Bone Anchored Hearing Aid)

- u výrazných převodních vad sluchu při zachovaném kostním vedení (kostní sluchadla)

- implantát - titanový čep - zapuštěný šroub s velkou plochou dotyku „spojí“ se s okolní kostí

- do implantátu se zašroubovává spojka, do níž se upíná vlastní kostní vibrátor

- zapouštěné šrouby mají délku 3 a 4 mm

- kongenitální anomálie (malformace)

- převodní porucha při oboustranném chronickém zánětu středouší - persistující výtok znemožní použití vzdušných sluchadel

- otoskleróza - pacienti nemohou mít, nebo nechtějí operační zákrok na ploténce třmínku a nechtějí (nebo nejsou vhodná) klasická sluchadla

Kochleární implantát

- Zvuk je přijímán mikrofonem v horní části řečového procesoru. Tam je zvuk zpracováván do zakódovaných signálů, které jsou vedeny do vysílací cívky. Vysílací cívka vysílá signály přes kůži do implantátu (přijímače/ stimulátoru), kde jsou převedeny na elektrické impulsy. Impulsy jsou posílány do svazků elektrod v hlemýždi, kde stimulují vlákna sluchového nervu. Sluchový nerv vede výslednou informaci do vyšších sluchových drah a dále do mozku.

Předoperační vyšetření v CKID

- ušní chirurg-otolaryngolog

- foniatr, audiolog

- logoped

- psycholog

- klinický inženýr

- sociální pracovnice

Tým spolupracuje s dalšími odborníky: radiolog, neurolog, pediatr a dalšími.

- podrobné vyšetření sluchu

- hodnocení přínosu sluchadel

- testy rozvoje řeči a jazyka

- hodnocení komunikačních schopností, včetně odezírání

- psychologické vyšetření

- CT a MRI vyšetření (speciální zobrazení vnitřního ucha a sluchového nervu) + podrobné lékařské vyšetření

- V ČR nejčastěji - Nucleus Freedom, Nucleus 5 (firma Cochlear)

- Rehabilitace po voperování KI – fáze detekce, diskriminace, identifikace, porozumění

- Nottinghamská stupnice CAP - 7 stupňová  škála
(Vymlátilová in Škodová, Jedlička a kol., 2003)

- Identifikační karta uživatele KI

- Nositel této karty používá kochleární implantát. Systém se skládá ze zevně nošeného řečového procesoru, stimulátoru chirurgicky zavedeného do hlavy a mikrofonu s vysílací cívkou, které se nosí za uchem. Kochleární implantát vyvolává sluchové vjemy elektrickou stimulací.

- Omezení pro uživatele KI

- zvuky poskytované implantátem mohou být zpočátku velmi zvláštní, mozek si osvojuje nové vjemy -  zvuky se stávají přirozenější

- KI je pouze v jednom uchu - je obtížné rozeznat, ze které strany přicházejí okolní zvuky jako se sluchadlem, tak i s KI je obtížnější rozumět řeči, je-li v okolí rušivý šum

- KI je technické zařízení a závisí na zdroji energie

- řečový procesor a ušní souprava KI potřebuje údržbu, příp. opravu nebo výměnu

- doporučuje se vyvarovat se aktivitám a nebezpečným sportům, kdy může hrozit silný náraz do hlavy

- kontraindikace při vyšetření MRI - odstranitelný magnet

- zabezpečující a detekční systémy vytvářejí silné elektromagnetické pole – mohou vyvolat zkreslené zvukové vjemy, příp. uvedené systémy mohou být aktivovány během startování a přistávání letadla by měl být řečový procesor vypnutý

Nukleus Hybrid

- zjednodušeně – kombinace KI a digitálního sluchadla

- určen SP s mírnou až střední sluchovou ztrátou na hlubokých frekvencích a závažnou až velmi závažnou poruchou sluchu na vysokých frekvencích

- elektrická stimulace implantátem poskytuje sluchové vjemy na vysokých frekvencích

- hluboké frekvence jsou zesilovány akustickou složkou Hybridu – zvukovodovým sluchadlem

- sluchadlo je spojeno se zvukovým procesorem

- ve zvukovém procesoru je digitálně zpracováván jak elektrický, tak i akustický vjem

- operace - nedělá se nový otvor do kochley pomocí vrtání, ale elektroda se zavádí přirozeným otvorem, tzv. okrouhlým okénkem, kde se jen otevře blanka

- Austrálie, USA a Evropa – přibližně 100 lidí

Kmenový implantát

- zkratka ABI (Auditory Brainstem Implant)

- sluchový implantát NucleusABI je určen k obnovení sluchových vjemů prostřednictvím elektrické stimulace kochleárních jader

- elektrody mají tvar terčíků na plochém nosiči,  aby se mohly "položit" na sluchová jádra v mozkovém kmeni

- Další kompenzační pomůcky pro SP:

- jednorázový příspěvek na opatření zvláštní pomůcky lze čerpat ze zákona č. 182/1991 Sb., § 33 – vyřizuje sociální odbor MÚ v místě bydliště osoby s SP

Např.:

- Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace (100 %)

- Světelný nebo vibrační budík (50 %)

- Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění (75 %, nejvýše 7000 Kč)

- Televizor s teletextem (50 %, nejvýše 7 000 Kč)

- Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku (50%)

- Individuální indukční smyčka (50%)

- ……

- teletext a skryté titulky

- textová telekomunikace (mobilní telefon – SMS, psací telefon, fax

- počítače - Internet (E-mail)

- multimediální programy

- signalizační pomůcky pro neslyšící

- vibrační a světelné budíky, hodinky a minutky pro neslyšící

- indukční smyčky

- pomůcky pro zesílení televize

- pomůcky pro zesílený poslech telefonu

- Pomůcky usnadňující tvoření mluvené řeči:

- logopedické pomůcky

Další zdroje informací:

- www.ckid.cz

- Sdružení uživatelů kochleárního implantátu - www.suki.cz

- Stránky dospělých implantovaných - www.kochlear.unas.cz

- www.kompone.cz