SLUCHADLA

Základní mechanické komponenty:

- mikrofon

- zesilovač

- reproduktor

- regulátor hlasitosti

- indukční cívka

- přímý audiovstup

Rozdělení sluchadel

- Dle způsobu zpracování akustického signálu

- Dle charakteru přenosu zvuku

- Dle tvaru

A) Dle způsobu zpracování akustického signálu:

1. Sluchadla analogová – mikrofon, který zachytí zvuk, jej převede do formy elektrického proudu, předá ho k dalšímu zpracování do zesilovače a jeho obvodu a takto upravený elektrický signál je následně veden do reproduktoru, v němž je zpětně změněn do zvuku.

Analogová sluchadla v současné době tvoří kategorii nejlevnějších a nejjednodušších modelů, které nejsou dále vyvíjeny. Přesto mnohým pacientům slouží k plné spokojenosti.

2. Sluchadla digitální – zpracovává signál digitálně. Digitalizace signálu je realizována pomocí analogově-digitálního převodníku. Po zpracování je třeba, aby digitální signál byl zpět převeden na analogový, což zajistí převodník digitálně-analogový.

B) Dle charakteru přenosu zvuku:

1. Přenos vzduchem – při této koncepci zvuk opouští sluchadlo ve formě akustické energie. Součástí každého sluchadla se vzdušním vedením zvuku je ušní vložka, která umožní akustické energii, aby vstoupila do zvukovodu.

2. Přenos kostí – elektrický signál vycházející ze zesilovače je předáván vibrátoru, který je přiložen na spánkovou kost. Vibrace jsou vedeny kostí do vnitřního ucha, přičemž dochází ke střídavé kompresi a dekompresi pouzdra labyrintu a tím k rozkmitání nitroušních tekutin a Cortiho orgánu.

C) Dle tvaru:

- rozlišujeme sluchadla zvukovodová, závěsná, kapesní, brýlová a sluchadla zakotvená do kosti (BAHA)

1. Sluchadla zvukovodová (nitroušní) – je pro ně typické, že skořepina, která je zhotovená podle přesného otisku zevního ucha, v sobě obsahuje celou elektroniku.

Zvuková provedení se děli podle velikosti na několik podtypů.

a) CIC (Completely In the Canal) – kanálová: V naprosté většině případů nemají ani možnost regulace, ani vybavení telefonní cívkou.

b) ITE ( In Tne Ear) - zvukovodová: jsou větší, zasahují až do zvukovodového vchodu. Mohou být vybaveny jak regulátorem hlasitosti, tak telefonní cívkou, případně i duálním mikrofonem.

c) ITC (In The Concha) - boltcová: je ještě větší, velikost skořepiny umožňuje u vybraných modelů použít nejen větší baterii, ale i výkonnější elektroniku. Je také nižší riziko vzniku akustické zpětné vazby.

2. Sluchadla závěsná – zvuk je veden do zvukovodu ušní vložkou, která je napojena plastovou hadičkou na hák sluchadla.

3. Sluchadla kapesní – dnes je již skoro vůbec nepoužívají. Praktického využití mohou doznat především v kombinaci s kostním vibrátorem u osob s chronickým středoušním zánětem a u atrezií zvukovodů.

4. Sluchadla brýlová – existují ve dvojím provedení: se vzdušním a kostním přenosem vzduchu. V obou případech je elektronika uložena v branži brýlí, která je napojena na standardní obroučky.

a) Přenos zvuku vzduchem: na výstup od reproduktoru je napojena hadička ušní vložky, která se vkládá do zvukovodu stejně jako u závěsných sluchadel.

b) Přenos zvuku kostí: na konci branže je umístěn kostní vibrátor, který musí dobře doléhat na spánkovou kost, odkud se vibrace převádějí do labyrintu vnitřního ucha.

5. Sluchadla ukotvená do kosti (BAHA) – jedná se o speciální zařízení s kostním přenosem zvuku, a to pomocí titanového implantátu částečně zasazeného do spánkové kosti – odtud název (Bone Anchored Hearing Aid). Protože vibrace nejsou tlumeny kůží, poslech je ve srovnání s použitím klasického vibrátoru čistší a srozumitelnost lepší.

Technika otisku zvukovodu