Příloha 1.

STANOVENÍ KYSELINY MOČOVÉ V KREVNÍM SÉRU MEKC

Kyselina močová je konečným produktem metabolismu purinů, z čehož plyne diagnostický význam jejího stanovení v krevním séru. Pro stanovení  kyseliny močové v krevním séru byla použita metoda kapilární zónové elektroforézy CZE, a to jedna z jejích modifikací - micelární elektrokinetická chromatografie. Vzorky krevního séra byly před vlastní analýzou deproteinovány.

# Příprava vzorků

200 l krevního sera bylo smícháno se 400 l acetonitrilu, protřepáno a vyprecipitované bílkoviny byly odstraněny 10 minutovou centrifugací při 12 000 ot. za minutu a teplotě 4 oC. Získané supernatanty byly převedeny do vzorkových nádobek a přímo použity k analýze.

# Kapilární zónová elektroforéza

Kapilární zónová elektroforéza byla prováděna na zařízení HP 3D CE firmy Hewlett Packard. Toto zařízení je vybaveno spektrofotometrickým detektorem s diodovým polem pro rozsah 190 - 600 nm, zdrojem napětí obojí polarity do 30 kV, autosamplerem pro 48 vzorků, temperací kapiláry i vzorkového prostoru, elektrokinetickým a hydrodynamickým tlakovým dávkováním a vyhodnocovací jednotkou vybavenou softwarem ChemStation na počítači VECTRA  VL5.

Separace byly prováděny v 50 m křemenné kapiláře o délce 64.5 cm (efektivní délka 56 cm). Kapilára byla termostatována na 30 oC. Jako základní elektrolyt byl použit 20 mM fosfát 20 mM tetraboritan pH 8.8 obsahující 50 mM SDS a 5 % methanol.  Pro zvýšení reprodukovatelnosti analýz byla kapilára promývána před každou sadou analýz 10 minut 0.1 M NaOH, 10 minut deionizovanou vodou a 15 minut základním elektrolytem, před každou analýzou pak byla promývána 1 minutu 0.1 M NaOH, 1 minutu deionizovanou vodou a 3 minuty základním elektrolytem, po analýze 1 minutu deionizovanou vodou.  Vzorky byly uchovávány při pokojové teplotě a dávkovány tlakem 50 mbarů po dobu 6 sekund. Detekce byla prováděna při vlnové délce absorpčních maxim kyseliny močové 200 a 295nm. Separace probíhaly při konstantním napětí 28 kV positivní polaritě.

Všechny roztoky byly připravovány z 18 M deionizované vody získané systémem Milli Q firmy Milliporre, použité chemikálie byly p.a. čistoty firmy Sigma.

# Vyhodnocení analýz

Pro kvantitativní analýzu byla použita metoda vnějšího standardu. Zařízení bylo před  každou sadou měření kalibrováno na dva standardy kyseliny močové 75 a 250 M. Standardy byly připravovány identickým způsobem jako vzorky, t.j. ředěny acetonitrilem v poměru 1 : 2. Každý standard byl analyzován 3 x.

Jednotlivé vzorky byly analyzovány 2x. Identifikace kyseliny močové byla prováděna na základě srovnání migračních časů standardů a na základě srovnání spekter analyzovaných látek a spektra standardu uloženého ve spektrální knihovně získané pomocí detektoru vybaveného diodovým polem.