Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

### 1 Úvod

Indukčně vázané plazma (ICP) je využíváno v chemické prvkové analýze již téměř po čtyři desítiletí. Výboj ICP byl nejdříve použit jako budicí zdroj pro atomovou emisní spektrometrii (ICP-AES), později jako rezervoár atomů pro atomovou fluorescenční spektrometrii (ICP-AFS) a počátkem 80. let jako zdroj iontů pro hmotnostní spektrometrii (ICP-MS). V dalším pojednání bude soustředěna pozornost výhradně na atomovou emisní spektrometrii s ICP zdrojem, označovanou také jako ICP-OES (optická emisní spektrometrie s ICP).

Schéma optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmovým zdrojem je uvedeno na (obr. 1). Atomová spektrometrie s ICP zdrojem je převážně používána pro analýzu kapalných vzorků. Z roztoku je generován zmlžovacím zařízením jemný aerosol, který je nosným plynem vnášen do indukčně vázaného plazmového zdroje generovaného v proudu pracovního plynu, nejčastěji argonu. Prstencovitý tvar ICP výboje s centrálním kanálem umožňuje účinné vnášení vzorku (obr. 2). Tato ojedinělá geometrie výboje je příčinou mimořádně příznivých analytických vlastností ICP. Ve výboji je aerosol vysušen, odpařen, atomizován a volné atomy jsou excitovány, případně ionizovány a excitovány. Excitace a emise probíhají na úrovni valenčních elektronů. Záření je tvořeno čarovou emisí excitovaných atomů a iontů a pásovou či spojitou emisí dalších částic. Analytický signál představuje čarová emise atomů a jedenkrát nabitých iontů (X+) analytu, pozadí je tvořeno spojitým rekombinačním zářením iontů argonu, pásovou emisí molekulárních částic z obklopující atmosféry a vzorku a dále spojitou emisí volných elektronů,. Záření z ultrafialové (UV) a viditelné (Vis) oblasti spektra je dispergováno podle vlnových délek v mřížkovém spektrálním přístroji a detekováno různými typy fotodetektorů. Intenzívní a spektrálně složitá emise složek osnovy vzorku je příčinou četných spektrálních interferencí, některé z nichž lze vyloučit při použití spektrálního přístroje s dostatečně vysokým optickým rozlišením.

Analytické vlastnosti ICP-AES výboje lze charakterizovat v několika bodech. Jsou to: a) použitelnost pro více než 70 prvků; b) rychlé simultánní stanovení c) v principu vysoká selektivita; d) vysoká citlivost; e) nízké meze detekce, typicky 1-10 ng/ml; f) široký lineární dynamický rozsah 5-7 řádů, g) nízké nespektrální interference  5 % rel. ; h) možnost analýzy kapalných, plynných i pevných vzorků; i) možnost analýzy i mikrovzorků (objemy ve stovkách l); j) přesnost od 0,2 % RSD a vysoká správnost; k) vysoká kapacita měření (102-103 stanovení/h); l) automatizovatelný provoz.

Uvedené přednosti nebývají v praxi vždy splněny, neboť při analýzách reálných vzorků jsou pozorovány přes řadu opatření nespektrální interference. Stabilita signálu, přesnost a správnost výsledků a meze stanovitelnosti v reálných vzorcích jsou parametry, u nichž lze nadále očekávat zlepšení v důsledku zdokonalování instrumentace.

V současné době představuje ICP-AES rutinní analytickou techniku, která nalezla uplatnění v laboratořích nejrůznějších průmyslových odvětví při analýze surovin, kontrole jakosti produktů a hodnocení odpadů. ICP-AES je využívána v environmentálním a agrochemickém monitoringu, při kontrole kvality vod a potravin. Zdroj ICP patří do skupiny tzv. plazmových zdrojů buzení, jež jsou výsledkem vývoje započatého v 19. století [1].

### 2 Z historie plazmatu

Pojem plazma je historicky spjat s vedením elektrického proudu v plynech, t.j. s elektrickými výboji. První elektrický obloukový výboj realizoval v roce 1802 anglický fyzik Davy a systematicky se začal elektrickými výboji v plynech zabývat od roku 1830 M. Faraday. W. Crookes (1879) označil výboj za čtvrtý stav hmoty. Bezelektrodové plazma jako první studoval Hittorf (1884) a po objevení elektronu J. J. Thomsonem (1897) popsal J.W. Strutt lord Rayleigh v roce 1906 tzv. kolektivní chování elektronů, které je základem definice plazmatu. První obloukový výboj, který splňoval podmínky definice plazmatu, vytvořili v roce 1922 Gerdien a Lotz. Termín „plazma“ byl pro označení čtvrtého stavu hmoty poprvé použit I. Langmuirem a Tonksem (1928) na základě analogie mezi oscilacemi elektronového oblaku a želatinovou konsistencí krevní plazmy. Plazmovým výbojem za atmosférického tlaku se zabýval v roce 1942 G. I. Babat [2] a první analytické aplikace plazmových zdrojů buzení uvádějí v roce 1959 M. Margoshes a B. F. Scribner [3] a nezávisle V. V. Koroljev a E. E. Vajnštajn [4]. Indukčně vázané plazma použil poprvé pro chemickou aplikaci v roce 1960 T. B. Reed [5].

První analytické práce s ICP publikovali V. A. Fassel a R. H. Wendt [6] a nezávisle S. Greenfield, I. Jones a C. T. Berry [7]. V 60. a 70. letech 20. století byla technika ICP rozvíjena především v evropských laboratořích [8-10]. V 1. polovině 70. let 20. století vznikají první komerční ICP spektrometry a výzkum se rozšiřuje i na další pracoviště V 70. letech se v Evropě věnují výzkumu v ICP spektroskopii například P. W. J. M. Boumans, F. J. de Boer, J. A. C. Broeakaert, K. Dittrich, L. de Galan, G. F. Kirkbright, K. Laqua, K. Niebergall a další. V Severní Americe patří k předním odborníkům R. M. Barnes, G. Hieftje, G. Horlick a mnoho dalších. V Československu se jako první zabývali ICP v letech 1969-71 I. Kleinmann, V. Svoboda a J. Čajko [11-13].

V osmdesátých letech 20. století dochází k rychlému rozvoji instrumentace, především ke zdokonalování optických systémů, zavádění polovodičových detektorů a k propracování programového vybavení počítačů. Nové možnosti přináší spojení ICP a hmotnostní spektrometrie [14] a rozšíření technik zavádění vzorku do výboje, které byly vyzkoušeny již koncem 70. a začátkem 80. let (elektrotermická vaporizace [15-19], jiskrová abraze [20-22], abraze stejnosměrným obloukem [17, 23] laserová ablace [24-26], přímé vnášení pevného vzorku do plazmatu [27-29], technika suspenzí [30-32], generování těkavých hydridů [33-35] a další). Současnou etapu vývoje ICP spektrometrie vystihl V. A. Fassel v monografii [36].

### 3 Postavení ICP mezi ostatními plazmovými zdroji buzení

Plazmové zdroje buzení pro spektrální analýzu lze rozdělit na stejnosměrné (ss) a vysokofrekvenční (vf). Plazmata jsou generována za atmosférického nebo sníženého tlaku. Kromě rutinně používaných obloukových a jiskrových výbojů se v analytické praxi setkáváme při přímé analýze pevných vzorků (zejména povrchů) se stejnosměrným doutnavým (Grimmovým) výbojem. Katodovým odprašováním vzorku a jeho excitací v nízkotlakém výboji v argonu se analyzují vodivé materiály a získávají se hloubkové koncentrační profily. Velmi omezeného rozšíření v praxi dosáhlo ss plazma DCP (Direct Current Plasma) pro analýzu roztoků, generované mezi dvěma anodami a katodou s uspořádáním tvaru písmene Y [36, 38].

Vysokofrekvenční plazmata se rozdělují na mikrovlnná (mw) a radiofrekvenční (rf). Mikrovlnná plazmata jsou buzena v oboru frekvencí 0,3-10 GHz a podle přenosu energie z generátoru do plazmatu se rozdělují na indukovaná-MIP (Microwave Induced Plasma) [39-42] a kapacitně vázaná-CMP (Capacitively Coupled Microwave Plasma) [43, 44]. Tyto výboje se vyznačují malou spotřebou energie a pracovního plynu, avšak jsou zatíženy nespektrálními interferencemi a vyžadují proto podobně jako DCP přídavky spektrálních tlumičů. Nejvhodnější jsou jako detektory pro plynovou chromatografii [45]. V oboru frekvencí 4-100 MHz se generuje indukčně vázané rf plazma, které je v současné době v emisní spektrální analýze nejrozšířenější. Pro přímou analýzu povrchů vodivých nevodivých vzorků se stále častěji používá Grimmův doutnavý výboj s rf buzením.

### 4 Generování indukčně vázaného plazmatu

##### .4.1 Princip výboje, typy ICP a nomenklatura

Plazma je ionizovaný, makroskopicky neutrální plyn, v němž volné elektrony a ionty vykazují tzv. kolektivní chování, za které jsou považovány pohyby částic závisející nejen na lokálních podmínkách, ale i na stavu plazmatu ve vzdálenějších oblastech [37]. Na rozdíl od plamene, kde je kinetická energie částic potřebná pro srážkové procesy (disociaci, atomizaci, excitaci) získávána ze spalného tepla paliva, do ICP výboje je dodávána energie volným elektronům z vnějšího zdroje, kterým je vf elektromagnetické pole indukční cívky. Výboj ICP je iniciován ionizací jiskrovým výbojem z Teslova transformátoru (obr. 2). Vytvořené elektrony jsou urychlovány vf elektromagnetickým polem a způsobují další, lavinovitou ionizaci pracovního plynu (např. Ar):

vf  e- + Ar  e- + e- + Ar+                                    (1)

: Vzniklý ionizovaný plyn postupuje dále tzv. plazmovou hlavicí a v prostoru indukční cívky (se dvěma až šesti závity) začne vodivý plyn fungovat jako sekundární zkratované vinutí transformátoru. Vzniklý sekundární vf proud zahřeje proudící plyn na teplotu, kdy přejde na dobře vodivé plazma, které se dále samo udržuje indukovaným vf proudem. Vhodnými podmínkami (konstrukce plazmové hlavice, vhodné průtoky plynů) lze dosáhnout toho, že plazma získá prstencovitý tvar (annulus, toroid). V prstenci je nejvyšší teplota a jeho středem prochází relativně chladnější analytický kanál, kam je možno zavádět vzorek, aniž by se zhoršila stabilita plazmatu. Důsledkem tohoto uspořádání jsou dobré meze detekce a vysoká linearita kalibrací.

Plazma je ohraničeno plazmovou hlavicí, kterou proudí tři toky pracovního plynu. Tato je tvořena soustavou tří koncentricky uspořádaných žárupevných trubic, zpravidla křemenných. Na obr. 3 jsou znázorněny typické plazmové hlavice pro argonové a argon-dusíkové plazma a je zde uvedeno názvosloví. Vzhledem k tomu, že Ar plazma je běžnější, bude dále používáno názvosloví plynů pro Ar-ICP. Výboj ICP v argonu má typicky průměr přibližně 14-16 mm a délku 30-40 mm. Plazmová hlavice je uložena koaxiálně v indukční cívce a má tyto funkce:

- izoluje plazma od indukční cívky

- usměrňuje tok vnějšího plazmového plynu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro iniciaci a udržení stabilního výboje

- umožňuje ovlivnění polohy výboje v axiálním směru prostřednictvím středního plazmového plynu

- umožňuje zavádění vzorku do plazmatu pomocí nosného plynu vytékajícího z trysky injektoru.

Intenzita indukovaných proudů v důsledku skin-efektu klesá směrem k ose výboje. Při vhodné kombinaci rozměrů plazmové hlavice, frekvence vf pole a dostatečné rychlosti proudění nosného plynu lze prorazit do výboje kanál o průměru 3 až 4 mm, do nějž lze zavést aerosol, aniž se indukční vazba, a tedy i přenos energie do výboje, podstatně ovlivní. Analyticky používané ICP výboje se rozdělují podle příkonu a pracovních plynů.

Argonové ICP (Ar-ICP, ICAP) je nízkovýkonové (< 2,5 kW), bylo zavedeno V. A. Fasselem [6, 47-51] a dále rozvíjeno J. Robinem, J.-M. Mermetem a spol. [10, 52, 53] a P. W. J. M. Boumansem a spol. [54-58]. Generátory pracují typicky v rozsahu 1-1,7 kW při průtocích 10-15 l/min Ar. Argon-dusíkové ICP, označované jako vysokovýkonové, bylo zavedeno S. Greenfieldem a spol. [7, 59-64], a dále rozvíjeno J. A. C. Broekaertem [65-67] a dalšími [68, 69]. Výkon > 2,5 kW je nezbytný pro ICP v plynech s diatomickými molekulami.

Podle použitých pracovních plynů se ICP výboje dělí na:

- ICP ve vzácných plynech (Ar, výjimečně He [70]), kde je přenos energie zajišťován ionty a excitovanými atomy vzácného plynu a elektrony

- ICP ve směsích argonu s molekulárními plyny (O2, N2, vzduch, H2), které modifikují procesy přenosu energie i chemické rekce v plazmatu [59-69]

- ICP v molekulárních plynech (O2, N2, vzduch) [71-73].

V současné době jsou komerční ICP spektrometry vybaveny prakticky výhradě argonovým ICP (Ar/Ar ICP, ICAP). Argon-dusíkové ICP bylo používáno v menší míře, a to v prvních dvou desítiletích historie analytického ICP. Označení obou typů výbojů je tvořeno chemickými symboly vnějšího a středního toku pracovního plynu, tj. Ar/Ar a Ar/N2. V obou případech je plazma tvořeno argonem; dusík má jen chladicí funkci, tj. disociací svých molekul spotřebovává a konvekcí odvádí přebytečnou energii. Plazmata generovaná v ostatních plynech jsou předmětem základního výzkumu.

Vnější plazmový plyn v Ar/Ar výboji je nositelem výboje. Střední plazmový plyn v Ar/Ar výboji izoluje plazma od prostřední trubice. Jako nosný plyn se používá Ar. Při použití dusíku jako nosného plynu pro Ar/Ar ICP bylo pozorováno zhoršení analytických vlastností výboje [63, 74-76]. Názvy a funkce toků pracovních plynů v Ar/Ar ICP jsou uvedeny v Tab. 1. Parametry ICP jsou uvedeny v Tab. 2.

Tabulka 1 Označení jednotlivých toků plynů v Ar/Ar ICP

| Prostor | mezi plazmovou a prostřední trubicí | mezi prostřední trubicí a injektorem | injektor |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení plynu | vnější plazmový | střední plazmový | nosný |
| Funkce plynu | vytváří výboj | stabilizuje výboj | vytváří analytický kanál a vnáší aerosol |

Tabulka 2 Parametry výbojů ICP

| Frekvence (MHz) | 27-64 |
| --- | --- |
| Příkon (kW) | 0,7-2 |
|  | vnější 7-20 |
| Průtoky (l/min) | střední do 1 |
|  | nosný 0,5-1,5 |

.4.2 Generátory ICP

Vysokofrekvenční (vf) generátor dodává výboji ICP energii potřebnou k vykonání ionizační práce. Generátor se skládá ze tří základních částí: i) zdroje stejnosměrného napětí, ii) vf oscilátoru a iii) obvodu impedančního přizpůsobení s indukční cívkou pro generování ICP [78, 133]. Oscilátor je zdroj elektrických kmitů s ustálenou amplitudou a určitou frekvencí a je tvořen resonančním (laděným) obvodem a zesilovačem. (obr. 4). Výkonové vf zesilovače generátorů ICP jsou převážně elektronkové. Ve druhé polovině devadesátých let se však začaly uplatňovat i generátory polovodičové.

Frekvence ICP generátoru určuje do značné míry vlastnosti výboje: teplotu, intenzitu rekombinačního kontinua, poměry intenzit atomových a iontových čar, poměry signálu k pozadí a tedy i hodnoty mezí detekce, a dále nespektrální i spektrální interference. Generátory pracují na kmitočtech vyhrazených pro průmyslové použití v pásmech 27, 36, 40, 50 a 64 MHz. Byla také studována plazmata s frekvencí oscilátoru 80 a 100 MHz. Vyšší frekvence poskytují vyšší poměry signálu k pozadí, nižší meze detekce, menší nespektrální interference, snadnější zavádění vzorku a snížení spotřeby argonu i energie.

Při zavedení vzorku do ICP výboje se změní jeho impedance, což vyžaduje impedanční přizpůsobení vf generátoru. Podle způsobu, jak se generátor vyrovnává se změnou zátěže plazmatu, rozeznáváme 2 typy oscilátorů: volně kmitající (s plovoucí frekvencí, free-running) a krystalově řízené (s pevnou frekvencí-fixed frequency).

Generátor s volně kmitajícím oscilátorem přizpůsobí svou resonanční frekvenci komplexnímu odporu zátěže, je stabilizován výkonově. To znamená, že při změně zátěže (aerosoly koncentrovaných roztoků solí, organická rozpouštědla, molekulární plyny) se frekvence tohoto oscilátoru nepatrně změní a výkon předávaný do plazmatu zůstane stabilní. U generátorů s oscilátorem řízeným krystalem se vyžaduje v takovém případě rychlé impedanční přizpůsobení změnou parametrů přizpůsobovacího členu, například změnou kapacity proměnného kondenzátoru řízeného servomotorem, jinak plazma z důvodu nedostatečného výkonu zhasne. V praxi se generátor dolaďuje rychlou změnou impedance přizpůsobovacího členu tak, aby zůstaly zachovány podmínky pro resonanci vazebního obvodu při frekvenci krystalu. Generátor je vybaven měřením odraženého výkonu, což je rozdíl mezi výstupním výkonem oscilátoru a výkonem absorbovaným plazmatem. Doladěním se odražený výkon minimalizuje a dosahuje se opět maximální účinnosti vazby.

4.3 Plazmové hlavice

Původní plazmová hlavice podle Fassela (Ar/Ar) je popsána v kapitole 5.7.4.1. Ačkoliv se plazmová hlavice v průběhu vývoje techniky ICP principielně nezměnila, výrobci modifikují základní konstrukci s ohledem na specifické rysy konkrétní instrumentace. Přitom zůstávají v platnosti požadavky na vlastnosti konstrukčního materiálu a provedení výrobku: vysoká teplota měknutí materiálu, dobrá tepelná vodivost, odolnost proti tepelnému šoku, nízká elektrická vodivost, chemická odolnost a vysoká symetrie tvaru a uspořádání trubic.

Plazmové hlavice mohou být buď kompaktní, kdy všechny tři trubice tvoří pevný celek, rozebiratelné, kdy jednotlivé trubice jsou samostatně fixovány v plastovém nebo keramickém bloku opatřeném přívody argonu, nebo kombinované, kdy prostřední a vnější trubice tvoří celek a injektor je samostatný. Každá z konstrukcí má své výhody a nedostatky.

Poškozená celokřemenná kompaktní hlavice je obvykle dále nefunkční a její případná oprava nemusí být úspěšná. Nejčastějším poškozením je deformace nebo roztavení vnější plazmové trubice při vzniku deformovaného výboje. Také běžné opotřebení vnější trubice limituje životnost plazmové hlavice. Křemenný injektor neumožňuje zavádění roztoků obsahujících kyselinu fluorovodíkovou. Na rozdíl od rozebiratelné hlavice je však výraznou výhodou kompaktní hlavice její stabilní geometrie.

Výhoda rozebiratelné plazmové hlavice spočívá v možnosti nezávislé výměny jednotlivých trubic v případě jejich poškození, což je příznivé z hlediska provozních nákladů. V tom případě je však také třeba prověřit pracovní podmínky ICP (výšku pozorování, průtok nosného plynu), neboť v důsledku výměny trubice se může změnit geometrie plazmové hlavice. Záměna křemenného injektoru za korundový umožňuje analyzovat roztoky obsahují HF. Výzkumy z  poloviny 90. let naznačují, že pro zajištění dostatečné doby pobytu vzorku v plazmatu je třeba použít injektory o průměru ústí 3 mm při průtoku nosného plynu 0,5-0,6 l.min-1. Rozebiratelná plazmová hlavice tedy umožňuje použitím injektoru s vhodným průměrem ústí optimalizovat pracovní podmínky ICP. Symetrie komerčních rozebiratelných hlavic je zajištěna přesnou konstrukcí báze, v níž jsou jednotlivé trubice fixovány pomocí O-kroužků. Existují také rozebiratelné hlavice s nastavitelnou symetrií. Jejich justace je však obvykle náročná a vyžaduje zručnost a zkušenost.

Někteří výrobci používají prodlouženou vnější plazmovou trubici (extended sleeve), která stabilizuje výboj a současně snižuje pronikání plynů z okolní atmosféry do plazmatu. Tato úprava se používá například při axiálním pozorování výboje. Delší plazmová trubice však klade větší nároky na přesnost koaxiálního uspořádání a její opotřebení je výraznější, neboť vzorek se díky expanzi nosného plynu v oblasti chvostu výboje dostává do kontaktu s křemennou plazmovou trubicí, která se pak stává po určité době opakní. Při použití prodloužené plazmové trubice se analytická zóna nachází uvnitř plazmové hlavice, a proto je pro laterální pozorování trubice opatřena výřezem. Spektrometry s axiálním pozorováním výboje mají podobně jako hmotnostní spektrometry plazmovou hlavici umístěnu v horizontální poloze, což má za následek gravitační usazování nevypařeného materiálu vzorku a výraznější lokální opotřebení trubice. Tato skutečnost je významná zejména při analýze roztoků s vysokým obsahem solí a ve spojení s laserovou ablací pevných vzorků.

Při axiálním pozorování ICP leží v optické ose také chvost výboje, v němž nejsou ustaveny optimální podmínky pro měření analytického signálu. Proud horkého argonu navíc směřuje proti vstupní optice spektrometru. Výrobci řeší problém buď „odstřihnutím“ chvostu výboje a horkého argonu proudem vzduchu (shear gas) směřovaným kolmo na výboj, rozfukováním chvostu protiproudem plynu, nebo vnořením kovového kuželu s aperturou ve vrcholu do plazmatu, podobně jako u uspořádání v ICP-MS.

Energetická bilance ukazuje, že pouze velmi malá část z výkonu  generátoru je využita pro soubor procesů v plazmatu od vypaření vzorku až po excitaci. Do plazmové hlavice je dodáno asi 70-80 % vf výkonu generátorue Zbývající výkon je rozptýlen v obvodech oscilátoru a v indukční cívce v podobě tepla. Výkon dodaný do plazmové hlavice je jen částečně využit pro udržení výboje, atomizaci, ionizaci a excitaci. V závislosti na konstrukci plazmové hlavice je část výkonu odváděna konvekcí proudem argonu a kondukcí stěnou vnější plazmové trubice. Výkonová bilance je vyjádřena vztahem

0,75 Pg = Pt = Pp + Ps + Pc + Pw                                                     (2)

kde Pg je výkon generátoru, Pt je příkon do plazmové hlavice, Pp je příkon potřebný na udržení kinetické teploty plynu 3500 K (65 W) a na spojité záření plazmatu (25 W),  Ps je příkon potřebný na odpaření, disociaci, atomizaci, ionizaci a excitaci vzorku (25 W pro vodné roztoky, 200 W pro organická rozpouštědla). Při výkonu generátoru 1000 W připadá na ztráty konvekcí proudem Ar, Pc, a přestupem tepla stěnou hlavice, Pw, přibližně 450 až 600 W. Teoreticky by proto stačilo na udržení výboje pouze 100 až 300 W příkonu do plazmové hlavice, tj. asi 150-400 W výkonu generátoru [80]. Ve skutečnosti je třeba pro vytvoření tzv. robustního ICP výboje (tj. plazmatu s minimálními nespektrálními interferencemi)  výkonu generátoru asi 1300 W při průtoku nosného plynu 0.6 l min-1.

Vysoká spotřeba argonu se významně podílí na provozních nákladech a cenách analýz. Pro udržení stabilního výboje je třeba, aby vnější plazmový plyn dosahoval při daném příkonu do plazmatu alespoň určité minimální lineární rychlosti proudění vc (kritická rychlost). Průtok plazmového plynu je potom určen vztahem

Fp=vcSP                                                       (3)

kde SP je průřez, kterým proudí vnější plazmový plyn, tedy plocha mezikruží vymezená vnějším průměrem prostřední plazmové trubice a vnitřním průměrem vnější plazmové trubice. Tato minimální rychlost je pro 27,12 MHz a 40,68 MHz generátory rovna 3.3 m s-1 a s rostoucí frekvencí klesá. Snížit spotřebu lze tedy zmenšením šířky anulární štěrbiny mezi prostřední a vnější plazmovou trubicí [183-186]. Dříve byla geometrie plazmové hlavice charakterizována pomocí tzv. konfiguračního faktoru, který je definován jako poměr vnitřního průměru vnější plazmové trubice k vnějšímu průměru prostřední plazmové trubice.

5 Fyzikální vlastnosti ICP

Přestože lze plazma vytvořit z libovolného plynu, v praxi se dává přednost vzácným plynům, které mají jednoduchá spektra a netvoří stabilní sloučeniny, a nemusí disociovat na atomy. Jejich vysoké hodnoty ionizační energie navíc umožňují účinnou ionizaci většiny prvků. Helium je zajímavé díky své nejvyšší 1. ionizační energii (24,6 eV) a výborné tepelné vodivosti (140,5 mW. m-1K-1při 293 K), avšak vzhledem k vysokým provozním nákladům se dává přednost argonu, který představuje kompromis z hlediska jeho fyzikálních vlastností a ceny. Se svou 1. ionizační energií 15,8 eV je schopen ionizovat všechny prvky s výjimkou He, Ne a F, což je velmi výhodné i pro ICP ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Největší nevýhodou Ar je jeho nízká tepelná vodivost (16,2 mW.m-1K-1při 293 K) omezující účinnost atomizačních procesů. Tento nepříznivý stav lze zlepšit přídavkem vodíku, plynu s nejvyšší tepelnou vodivostí (169,9 mW. m-1K-1 při 293 K) nebo dusíku (24,3 mW. m-1K-1 při 293 K) [77,78]. Přídavek kyslíku umožňuje dokonalé spálení uhlíku při rozkladu organických látek (např. rozpouštědel), čímž se zabrání usazování uhlíku v plazmové hlavici [79].

Viskozita plazmatu vzácných plynů roste významně s teplotou. Při zvýšení teploty z 293 K na 6000 K vzroste viskozita Ar o jeden řád, což klade značné nároky na zavádění aerosolu do výboje.

Koncentrace elektronů v ICP dosahuje v oblasti výboje v níž je měřen analytický signál hodnot 1020-1021m-3, což je významně více než v plameni (1014-1017m-3), tj. stupeň ionizace analytického ICP je přibližně 0,1 %. Důsledkem vysoké elektronové hustoty je jednak malý vliv i vysoké koncentrace snadno ionizovatelných prvků na ionizační rovnováhy, jednak významné pozadí v UV a Vis oblasti spektra, vyvolané zářivou rekombinací argonu

Ar+ + e-  Ar0 + hνcont                                                        (4)

Toto spojité pozadí prochází maximem při 450 nm, což vysvětluje modrou barvu argonového plazmatu [77,78].

Teplota plazmatu závisí podobně jako koncentrace elektronů na pozorované oblasti výboje. Kromě toho je obtížné přiřadit plazmatu jedinou termodynamickou teplotu, neboť to předpokládá, že všechny druhy částic mají stejnou kinetickou energii. Mezi střední kinetickou energií Est částic s maxwellovským rozdělením rychlostí a kinetickou teplotou je vztah

Est=12kTkin                                                               (5)

pro jednorozměrný pohyb. Hmotnost iontů a elektronů je značně rozdílná a rozdílná je i jejich kinetická energie. Základní teploty definované v plazmatu jsou:

- Kinetická teplota těžkých částic Tg

- Kinetická teplota elektronů Te

- Maxwellovo trojrozměrné rozdělení F(v) rychlostí v všech druhů částic je dáno vztahem

- Fv=dnn0dv=4πm32(2kTkin)32v2exp−mv22kTkin                                   (6)

- kde Tkin je kinetická teplota Tg nebo Te, n0 je počet částic v jednotkovém objemu a m je hmotnost těžké částice nebo elektronu.

- Excitační teplota Texc vystupuje v Boltzmannově rozdělení, které vyjadřuje distribuci populace excitovaných hladin atomů a iontů:

npnq=gpgqexp−Ep−EqkTexc                                                      (7)

kde np a nq jsou počty atomů nebo iontů v horním (p) a dolním (q) energetickém stavu, gp a gq jsou statistické váhy stavů dané multiplicitou g = 2J + 1, kde J = S + L, přičemž J, S a L jsou v uvedeném pořadí celkové, spinové a orbitální kvantové číslo a Ep a Eq jsou energie horní a dolní hladiny uvažovaného spektrálního přechodu.

- Ionizační teplota Tion je parametrem Sahovy rovnice, která popisuje ionizační rovnováhu:

ninena=2πmekTionh3322ZiZaexp−EikTion                                            (8)

kde ni ,ne, na jsou koncentrace iontů, elektronů a neutrálních atomů, me je hmotnost elektronu a Zi a Za jsou partiční funkce iontového a atomového stavu daného prvku, Ei je ionizační energie atomu. Jsou-li výše uvedené procesy včetně disociace molekul a je-li rozdělení zářivé energie ve spektru exaktně popsáno Planckovým vyzařovacím zákonem

u=8hν3c31exphνkT−1                                                           (9)

kde u je hustota zářivé energie, je daný systém v termodynamické rovnováze. Laboratorní plazmové zdroje s omezenými rozměry tento zákon obecně nesplňují a jsou proto v tzv. částečné termodynamické rovnováze (pTE-partial Thermodynamic Equilibrium). Částečná termodynamická rovnováha je tedy stav, kdy existuje chemická rovnováha mezi všemi druhy částic včetně iontů a elektronů, stejně jako rovnovážné rozdělení mezi kinetickou a vnitřní energií částic. Je-li změna teploty v plazmatu podél střední volné dráhy částice zanedbatelná ve srovnání se střední teplotou v odpovídajícím objemovém elementu plazmatu, je vliv teplotního gradientu na rovnovážné podmínky nevýznamný a plazma se nachází ve stavu částečné lokální termodynamické rovnováhy (pLTE-partial Local Thermodynamic Equilibrium) [13, 81-85].

Topografie výboje ICP rozlišuje dvě zásadně odlišné oblasti, a to indukční zónu, v níž dochází k přenosu energie elektromagnetického pole cívky do plazmatu, a analytický kanál, v němž je soustředěn vzorek transportovaný nosným plynem. Významné odchylky od pLTE jsou pozorovány především na rozhraní plazmového prstence s teplotou 10000 K a analytického kanálu s tokem chladného argonu, v němž je kinetická teplota Tg atomů a iontů přibližně 3500 K [86]. Podle procesů probíhajících v analytickém kanálu a podle prostorového rozdělení intenzity emise čar se tento člení na předehřívací zónu (PreHeating Zone-PHZ), počáteční zářivou zónu (Initial Radiation Zone-IRZ), analytickou zónu (Normal Analytical Zone-NAZ) a chvost výboje (Tailflame-T), (obr. 5) [87].

Největší pozornost je věnována analytické zóně-NAZ, která je oblastí preferenční excitace iontů. Důvody supratermické koncentrace iontů analytu a tedy i výrazné emise iontových čar, kdy poměry intenzity iontové čáry k intenzitě atomové čáry téhož prvku převyšují rovnovážné hodnoty až o 3 řády, jsou uvedeny v kapitole 5.7.6. V NAZ jsou pozorovány odchylky od pLTE [88, 89], přičemž teploty jednotlivých procesů klesají v pořadí

Te > Tion > Texc > Tg                                                             (10)

Excitační teplota měřená v ose kanálu přitom nabývá maximální hodnoty právě v NAZ [86,89,90-94]. Excitační teplota Texc klesá se zvyšováním frekvence [89, 95]. Koncentrace elektronů roste v analytické zóně se vzdáleností od horního okraje indukční cívky, ve vzdálenosti 16 až 20 mm dosahuje maximální hodnoty 5×1020 m-3 a pak opět klesá, přičemž ještě ve vzdálenosti 30 mm nad cívkou dosahuje hodnoty 1×1020 m-3 [90,96,97]. Energetické podmínky v analytické zóně jsou dostatečné pro disociaci stabilních sloučenin, čímž se potlačují chemické interference. V počáteční zářivé zóně IRZ jsou rovněž pozorovány odchylky od pLTE [97-102]. teplota je zde však nižší než v NAZ a koncentrace elektronů je 1×1020 m-3 [86, 91-94, 101].

Rozdílná kinetická teplota analytického kanálu a indukční oblasti (plazmového prstence) má značný význam pro analytické vlastnosti ICP. Plazmový prstenec má vyšší viskozitu než chladnější nosný plyn a omezuje tím jeho expanzi a mísení s vnějším plazmovým plynem. Atomy a ionty vzorku proto zůstávají soustředěny v analytickém kanálu a nedostávají se do chladných periferních oblastí výboje, jak je tomu naopak v případě obloukového výboje nebo plamene. Z tohoto důvodu není pozorován v ICP samozvrat  a kalibrační závislosti mají velký lineární dynamický rozsah [77, 78].

Plazmata generovaná v diatomických plynech se liší svými fyzikálními i analytickými vlastnostmi od argonového plazmatu. Pozadí výboje je sice komplikováno molekulovými spektry, avšak vyšší tepelná vodivost dusíku (24,3 mW. m-1K-1) a kyslíku (24,6 mW. m-1K-1) ve srovnání s argonem (16,2 mW. m-1K-1) má za následek rychlejší vypaření aerosolů. Vzduchové ICP vykazuje lepší meze detekce a poměry signálu k pozadí než čisté dusíkové plazma [72, 73]. Na rozdíl od argonového ICP existuje v ICP výbojích generovaných v diatomických plynech zřejmě stav blízký pLTE [72, 73].

### 6 Excitační mechanismy

V současné době zůstávají stále ještě nezodpovězeny některé otázky týkající se přenosu energie mezi částicemi plazmatu pracovního plynu a částicemi analytu. Doposud bylo pro argonové plazma navrženo několik excitačních mechanismů, které vycházejí ze zjištěných odchylek od lokální termodynamické rovnováhy.

V laboratorních plazmatech jsou zářivé procesy mimo rovnováhu, protože úplná absorpce fotonů vyžaduje vysoké optické hustoty pro všechny zářivé přechody, což je podmínka, kterou tato plazmata nesplňují. Kritériem pLTE je tedy proto požadavek, aby srážkové excitační a srážkové ionizační procesy převažovaly nad procesy zářivými [77, 78, 83]. Ze spektroskopických měření vyplývá, že Texc > Tion , tj. intenzita iontových čar je vyšší než odpovídá rovnováze a Texc roste se zvyšující se hodnotou energie horní hladiny spektrálního přechodu, tj. populace vyšších energetických hladin jsou četnější než odpovídá Boltzmannovu zákonu [104]. Na základě těchto a dalších zjištění byly navrženy excitační mechanismy, v nichž se uplatňují částice e-, Ar+, Ar, Ar0, Ar2+,Ar2. Praktický význam mají reakce částic e-, Ar+, Ar [77, 78].

6.1 Reakce elektronů

#### 6.1.1 Reakce s částicemi Ar plazmatu

Elektrony mají význam především pro vytváření plazmatu. Jsou urychlovány vf polem a ionizují atomy Ar. Elektrony musí mít kinetickou energii rovnou minimálně ionizační energii Ar (15,8 eV).  Změna rychlosti elektronů v elektrickém poli iontů Ar+ je spojena s nekvantovaným energetickým přechodem, který je označován jako přechod volně-volný (free-free) a projevuje se emisí při vlnových délkách nad 500 nm. Další reakcí je zářivá rekombinace, což je přechod elektronu z nekvantovaného stavu na některou energetickou hladinu (přechod volně-vázaný, free-bound) při němž se uvolňuje spojité rekombinační záření

Ar+ + e- Ar+ hνcont                                                        (11)

Maximální intenzita Ar kontinua je při 450 nm. Excitované atomy argonu podléhají zářivé deexcitaci

Ar(2)Ar(1)+ hνline2                                                           (12)

Ar(1) Ar(0)+ hνline1                                                        (13)

kde νcont a νline jsou frekvence spojitého záření a čárové emise a dolní indexy (2), (1) různé excitované stavy, případně základní stav (0). Intenzivní atomové čáry argonu se nacházejí v oblasti vlnových délek 400 až 450 nm, ve vzdálené UV oblasti  100 nm se nacházejí další resonanční čáry argonu [77, 78, 83].

#### 6.1.2 Reakce elektronů s atomy a ionty vzorku

Existuje celá řada ionizačních a excitačních reakcí, např.:

e(1)−+X→e(2)−+X                                                          (14)

e(1)−+X→e(2)−+e(3)−+X+                                                 (15)

e(1)−+X+→e(2)−+X+                                                      (16)

e(1)−+X(2)→e(2)−+X(1)                                                  (17)

e(1)−+X(2)+→e(2)−+X(1)+                                                (18)

e(1)−+X+→X+hνcont                                                   (19)

2e(1)−+X+→e(2)−+X                                                     (20)

kde dolní indexy v závorkách u symbolu elektronu rozlišují elektrony s různou energií.  Rovnice (14) a (16-18) popisují srážkové excitace elektronem, rovnice (15) srážkovou ionizaci elektronem, rovnice (19) pak zářivou rekombinaci a rovnice (20) rekombinační excitační reakci trojnou srážkou. V reakcích (14–20) se uplatňují elektrony s kinetickou energií nižší než 30 eV. Nad tuto hodnotu klesá pro uvedené reakce účinný srážkový průřez [77, 78, 81, 83].

6.2 Reakce iontů argonu

Základní stav iontu Ar+ má energii 15,76 eV nad základním stavem neutrálního atomu Ar při celkovém kvantovém čísle J = 3/2 a 15,94 eV při J = 1/2. Základní reakcí je přenos náboje (charge transfer), který je příčinou vzniku excitovaných iontů analytu

Ar++X→Ar+X++ΔE                                                (21)

Tato reakce probíhá účinně v případě, že ΔE< 2 eV, a proto se uplatňuje u těch čar, jejichž součet ionizační energie atomu a excitační energie spektrálního přechodu Esum = Ei + Eexc je větší nebo roven 14 eV a menší než cca 16 eV [103, 105]. Na nižší energetické hladiny přechází ion analytu postupnou zářivou deexcitací těchto stavů. Jako příklad lze uvést excitaci čáry Ca II 396,8 nm, u níž je součet Ei+ Eexc = 9,2 eV. Přenosem náboje se excituje hladina Ca+ s energií Ei+ Eexc = 15.1 eV

Ar++Ca→Ca++Ar+0,65eV                                        (22)

a zářivou deexcitací tohoto stavu (Ca II 210,3 nm) se dosáhne horní hladiny spektrálního přechodu Ca II 396,8 nm (Ei+ Eexc = 9,2 eV). Pak následuje emise Ca II 396,8 nm:

Ca(2)+→Ca(1)++hνline CaII 210,3 nm                              (23)

E21=E2−E1=15,1−9,2=5,9 eV

Ca(1)+→Ca(0)++hνline CaII 396,8 nm                             (24)

E10=E1−E0=9,2−6,1=3,1 eV

Reakce přenosu náboje je jednou z příčin , že poměr koncentrací částic n(X+)/n(Ar+) je vyšší než odpovídá rovnovážným podmínkám a proto také poměry intenzit iontových a atomových čar téhož prvku jsou vyšší než odpovídá pLTE [77, 106, 107].

##### 6.3 Reakce excitovaných atomů Ar*

V analytickém kanálu, a to především v analytické zóně, je pozorována supratermická koncentrace excitovaných atomů Ar. Příčinou tohoto nadbytku je pravděpodobně absorpce záření resonančních čar argonu (106,7 a 104,8 nm) emitovaných především z indukční oblasti, atomy argonu v analytickém kanálu [97-100]. Excitované atomy argonu zvyšují prostřednictvím reakce

Ar→Ar++e−                                                                   (25)

koncentraci elektronů nad rovnovážnou hodnotu vyplývající z ionizace atomů argonu v základním stavu [99]. Zářivou deexcitací Arv oblasti spektra 390-470 nm vznikají metastabilní energetické stavy Arm, které nemohou podle výběrového pravidla (změna kvantového čísla J) deexcitovat optickým přechodem.

Ar→Arm+hνline                                                              (26)

Metastabilní atomy Arm jsou přítomny v koncentracích 1018 m-3, což je o 3 řády méně než bylo zjištěno pro elektrony a ionty Ar+ [108-110]. Koncentrace Arm je v NAZ vyšší než odpovídá termodynamické rovnováze [57, 105]. Příčinou je jednak supratermická koncentrace Ar, která se uplatňuje v reakci (26), jednak pravděpodobně difuse Arm z indukční oblasti do kanálu [57]. Arm předávají srážkami druhého řádu (srážkami prvého řádu se přenáší kinetická energie translačního pohybu) svou energii atomům analytu. Tato reakce se nazývá Penningova a probíhá jako ionizačně-excitační nebo ionizační.

Arm+X→Ar+X++e−+ΔE                                          (27)

Arm+X→Ar+X++e−+ΔE                                           (28)

Energie metastabilních hladin Ar mají hodnoty 11,55 eV a 11.72 eV, a proto postačují k ionizaci atomů s Ei< 11,55 eV nebo Ei< 11,72 eV. Vzniklé ionty X+ jsou potom excitovány obvykle srážkami s elektrony [112]. Metastabilními atomy argonu mohou být excitovány iontové stavy také přímo, pokud je Ei+ Eexc < 11,55 (11,72 eV). Penningova reakce patří k často uváděným excitačním mechanismům [111, 112].

Uvedené excitační a ionizační mechanismy se uplatňují různou měrou v různých oblastech ICP výboje. Nejdůležitější oblasti pro analytická měření je (normální) analytická zóna NAZ. Analytická zóna je oblastí maximální intenzity emise iontových analytických čar a zóna počáteční radiace je oblastí významných nespektrálních interferencí, které se mohou uplatnit při neoptimálních podmínkách měření. Z výše uvedených ionizačních a excitačních reakcí se v NAZ významně uplatňuje pět mechanismů.

Jedenkrát nabité ionty se v NAZ excitují:

- přenosem náboje a zářivou deexcitací na nižší hladiny (reakce 21 až 24), [106, 107]

- Penningovou reakcí v kombinaci se srážkovou excitací elektrony (reakce 27, 28, 16), [108-112, 116]

- srážkovou ionizací a excitací elektrony (reakce 14-20), [102, 113, 114, 116].

Atomy se v NAZ excitují:

- zářivou rekombinací (reakce 19), [102, 112, 116]

- trojnou srážkou (reakce 20) [102, 112, 116].

V počáteční zářivé zóně IRZ se excitují především atomy s nízkými a středními prvními ionizačními energiemi. Odpovídající atomové čáry zde vykazují maximální intenzitu emise. Stupeň ionizace v IRZ s rostoucí výškou nad cívkou roste a proto intenzita emise těchto atomových čar klesá. Při excitaci atomových čar se uplatňují mechanismy iv) a v). V IRZ je nižší stupeň ionizace než v NAZ, a proto je zde iontová emise nižší a je dána mechanismy i) a iii) [56, 57, 92, 100].

Některé atomové čáry s vysokými excitačními energiemi (P I 253,6 nm, S I 469,4 nm, C I 247,9 nm, Hβ 486,1 nm a některé čáry Ar) jsou emitovány z indukční oblasti v blízkosti cívky. Excitované stavy vznikají srážkami s elektrony o energii 5 až 10 eV [102]. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v ICP není žádný z uvažovaných mechanismů převažující. Z analytického hlediska jsou však podstatné ty mechanismy, které se týkají analytických čar. Podle Esum lze rozdělit analytické čáry do tří skupin.

První skupina (Esum = 0-16 eV) obsahuje všechny významné atomové čáry a dále iontové čáry (II), jejichž součet Ei+ Eexc < 16 eV. Ionty se excitují přenosem náboje (14 eV < Esum < 16 eV) spojeným s generováním nižších excitovaných stavů zářivou deexcitací (Esum < 14 eV) nebo Penningovou reakcí (Esum < 11,5 resp. 11,7 eV) spojenou v některých případech s excitací elektrony. Atomy se excitují převážně přes základní stavy iontů rekombinačními reakcemi. Druhá skupina (Esum = 16-30 eV) zahrnuje iontové čáry jedenkrát nebo dvakrát nabitých iontů. Tyto ionty se budí srážkami s elektrony o Ekin > 16 eV , odpovídající čáry jsou však málo citlivé, a proto nemají pro analýzu význam. Při vysokých koncentracích prvků jsou však tyto čáry příčinou četných spektrálních interferencí. Jako příklad lze uvést spektra prvků vzácných zemin. Ve třetí skupině (Esum > 30 eV) čáry nebyly pozorovány. [77]

Toto schematické rozdělení umožňuje vysvětlit spektra různých skupin prvků. Alkalické kovy jsou snadno ionizovatelné, avšak energie excitujících částic není dostačující pro excitaci jejich iontů, a proto lze pro analýzu využívat pouze čáry atomové. Vzhledem k vysokému stupni ionizace jsou však meze detekce alkalických kovů horší než v plameni. Iontové stavy vyzařující čáry např. B II a As II jsou excitovány při E > 16 eV, a proto jsou tyto čáry pozorovány jen při vysokých koncentracích. Také iontové čáry (II) C, Br, Cl, N a O leží v oblasti nad 16 eV. Nejcitlivější atomové čáry těchto prvků mají vysoké excitační energie a leží ve vakuové oblasti UV (< 175 nm). Častější jsou případy, kdy se v ICP excitují atomy a jedenkrát nabité ionty v oblasti pod 16 eV. Odpovídající atomové i iontové čáry jsou velmi citlivé, přičemž lepší meze detekce poskytují většinou  čáry iontové. Iontové čáry prvků vzácných zemin poskytují meze detekce o 3 řády nižší než čáry atomové.

7 Prostorové rozdělení intenzity emise ve výboji ICP

Energie [J] vyzářená excitovanými atomy nebo ionty při přechodu z horní hladiny spektrálního přechodu p na dolní hladinu q za jednotku času [s], z jednotkového objemu [m3] a do jednotkového prostorového úhlu [sr] se nazývá emisivita a je vyjádřena vztahem

Jpq=hνpq4πApqnpq=hc4πλpqApqnpq                                      (29)

kdeνpq,λpq jsou frekvence, resp. vlnová délka záření, 4π je plný prostorový úhel, Apq je Einsteinův koeficient spontánní emise (přechodová pravděpodobnost spontánní emise p→q), tj. počet přechodů za jednotku času (v jednotkách s-1), a np je koncentrace atomů nebo iontů na hladině p, [m-3], [82-85]. Z hlediska popisu prostorového rozdělení intenzity emise ve výboji pak emisivita odpovídá tzv. radiálnímu rozdělení intenzity emise (rozdělení emisivity), viz dále [83].

Energie vyzářená za jednotku času do jednotkového prostorového úhlu vrstvou plazmatu tloušťky d je pak rovna

Ipq=Jpqd   [W sr-1m-2]                                                       (30)

Z rozměru dále vyplývá, že se jedná o výkon vyzářený do jednotkového prostorového úhlu jednotkovou plochou povrchu plazmatu, tedy o intenzitu vyzařování (obr. 6). Tato veličina je pak ve vztahu k laterálnímu a axiálnímu rozdělení intenzity emise. Tato rozdělení budou dále definována a používána pro popis chování čar a pozadí ve výboji [82-85] (obr. 7).

Výkon vyzářený určitým povrchem plazmatu měříme v čase (integrace) a jako intenzitu signálu pak označujeme odpovídající elektrickou veličinu (fotoelektrický proud, napětí, elektrický náboj).

Výboj ICP je prostorově nehomogenní útvar, tj. koncentrace částic v daném energetickém stavu je v různých místech výboje různá. Toto prostorové rozdělení vychází z prostorového rozdělení hustoty energie a ze zavádění vzorku do výboje. Frekvence oscilátoru ovlivňuje rozdělení i hodnoty koncentrace elektronů a excitační teploty [89, 95]. Intenzita emise pro daný ICP generátor závisí na geometrii plazmové hlavice, příkonu do plazmatu, průtocích plynů a jejich chemickém složení, množství a složení vzorku transportovaného do výboje a na ionizačních a excitačních energiích částic a přechodů. Měřený analytický signál závisí na pozorované oblasti výboje. V zásadě jsou možné dva směry pozorování vzhledem k rotační ose symetrie ICP:

  - kolmo k ose výboje, neboli side-on view,

  - podél osy výboje, neboli end-on view.

Měření a) se provádí v určité výšce nad indukční cívkou (obr. 5, 7). Tato výška pozorování, hp, je jedním s optimalizačních parametrů. V poslední době se ujalo pro uspořádání ad a) komerční označení „radial torch“.

Laterální rozdělení intenzity emise je rozdělení emise napříč výbojem ve směru přímky kolmé na optickou osu a současně kolmé na rotační osu symetrie. Každý bod tohoto laterálního rozdělení emise představuje integrovanou emisivitu přes hloubku výboje (rozměr výboje podél optické osy), viz obr. 6, 7.

Radiální rozdělení intenzity emise je závislost emisivity podél přímky protínající osu symetrie a ležící v rovině kolmé na osu symetrie, obr. 6. Rozměry pozorovaného laterálního úseku výboje jsou závislé na způsobu zobrazení ICP do spektrálního přístroje, tj. na použité osvětlovací soustavě. Je žádoucí, aby do spektrometru vstupovalo záření především z kanálu výboje, kdežto záření z indukční oblasti tvořené prakticky pouze emisí pozadí (rekombinační kontinuum Ar, molekulová emise složek atmosféry z periferie výboje) by mělo být eliminováno. Na způsobu zobrazení ICP do spektrometru tedy závisí poměry signálu k pozadí (S/B).

Soubor laterálních intenzit pro různé výšky pozorování nad indukční cívkou vytváří axiální rozdělení intenzity emise, viz obr. 6, 7. Výška pozorování je obvykle definována jako vzdálenost středu pozorované oblasti výboje od horního okraje indukční cívky. Změnou výšky pozorování lze měřit emisi z IRZ, NAZ i z chvostu výboje, identifikovat tak tyto zóny při určitém nastavení příkonu a průtoků plynů a zajistit optimální podmínky měření analytického signálu. Výrobci spektrometrů dodávají aplikační programy s knihovnami obsahujícími optimální (tzv. standardní) podmínky a optimalizační programy, které na základě specifikování analytické úlohy tyto účelové optimální podmínky určí.

Počátkem devadesátých letech se objevily na trhu komerční přístroje několika firem, využívající pozorování ad b), tj. při ztotožnění optické osy s rotační osou symetrie výboje. Toto uspořádání, označované komerčně jako „axial torch“, umožňuje eliminaci příspěvku záření pozadí z indukční oblasti odcloněním plazmového prstence (obr. 8). Odcloněním záření z rozhraní indukční oblasti a analytického kanálu se minimalizují také nespektrální interference vyvolané přítomností nadbytku solí alkalických kovů a případně některých dalších hlavních složek osnovy vzorku. Tyto interference, spočívající ve zvýšení intenzity čáry analytu za přítomnosti interferentu, existují především v oblasti IRZ, která při měření ad a) není z principu snímána, na rozdíl od měření ad b). O nespektrálních interferencích je podrobně pojednáno v kapitole 8. Vzhledem k několikanásobně větší hloubce zdroje ve srovnání s pozorováním kolmo k ose výboje poskytuje "axial torch" vyšší hodnoty poměrů S/B a lepší meze detekce.

Při měření signálu kolmo k ose výboje bereme v úvahu existenci 4 oblastí kanálu, viz obr. 7 a kap. 5.

V předehřívací zóně PHZ dochází k desolvataci aerosolu, vypařování pevných částic a atomizaci většiny molekul a radikálů. V počáteční zářivé zóně IRZ a v analytické zóně NAZ probíhá ionizace a excitace atomů a iontů. V každé z obou naposledy jmenovaných oblastí převažují jiné excitační mechanismy, viz kap. 5.7.6, což vede k odlišným spektrálním přechodům. Obě oblasti se proto také odlišují v původu a velikosti nespektrálních interferencí. Znalost axiálního rozdělení intenzity atomových a iontových čar, molekulových pásů a spojitého rekombinačního záření je proto podstatná pro nalezení optimálních podmínek měření.

Axiální rozdělení intenzity čáry má maximum, jehož poloha nad cívkou je při daném prostorovém rozdělení koncentrace elektronů, atomů Ar, Arm a iontů Ar+ určována ionizačními energiemi částice Ei a Ei+1 a excitační energií spektrálního přechodu Eexc. Ei je 1. ionizační energie, která omezuje intenzitu atomové čáry při vzrůstu teploty nad určitou hodnotu-tzv. normovou teplotu [78, 82, 83], a současně v součtu Ei+ Eexc udává nárok iontové čáry (II) na celkovou energii Esum potřebnou k její excitaci. Ei+1 je 2. ionizační energie, která omezuje intenzitu emise iontové čáry (II) jedenkrát nabitého iontu. U stabilních sloučenin, například monoxidů prvků vzácných zemin, rozhoduje i disociační energie molekuly [79]. Po dosazení Boltzmannova vztahu (31)

nap=nagpaZaexp−EpakT                                                   (31)

kde nap je koncentrace atomů na excitované hladině p, na je celková koncentrace atomů, gpa je statistická váha stavu p, Epa je excitační energie uvažovaná od základního stavu atomu E = 0 a Za je partiční funkce atomů

Za=j=1kgjaexp−EjakT                                                       (32)

neboli součet po j = 1···k stavech (symboly mají analogický význam jako ve vztahu (31), do výrazu pro intenzitu emise (intenzitu vyzařování) (30), dostáváme pro intenzitu atomové spektrální čáry

Ipq=hc4πλpqApqnagpaZaexp−EapkT                                        (33)

kde na je celková koncentrace neutrálních atomů. Tato je ovlivněna ionizační rovnováhou, která je popsána Sahovou rovnicí (8). S použitím vztahu pro stupeň ionizace

α=nina+ni                                                          (34)

lze psát výraz pro intenzitu atomové čáry takto

Ipq=hc4πλpqApqn0(1−α)gpaZaexp−EapkT                                   (35)

kde n0=na+ni je celková koncentrace částic (atomů a iontů) daného prvku. Podle vztahu (35) tedy roste intenzita atomové čáry s teplotou v exponenciálním členu exp−EpakT, současně však klesá koncentrace atomů, neboť s teplotou roste stupeň ionizace. Závislost Ipq= f(T) prochází pro danou čáru maximem při její normové teplotě.

Pro intenzitu iontové čáry (II) byla experimentálně ověřena platnost vztahu

Ipq=KgpiApqniλpqZiexp−Ei+EexckT                                               (36)

kde K je konstanta, Ei je ionizační energie, Eexc je excitační energie horní hladiny přechodu měřená od základního stavu iontu E = 0 eV, ostatní symboly s indexy i mají obdobný význam jako v případě atomové čáry [77].

Nejvýznamnější složkou pozadí argonového ICP je spojité rekombinační záření argonu. Intenzita rekombinačního kontinua je úměrná součinu koncentrací elektronů a iontů Ar+, nezávisí na frekvenci tohoto záření pro frekvence nižší než je určitá limitní hodnota νL

Iν<νL=KnenikTe                                                                   (37)

a exponenciálně klesá pro frekvence vyšší směrem ke kratším vlnovým délkám

Iν>νL=KnenikTeexph(νL−ν)kTe                                                      (38)

Protože koncentraci ni iontů Ar+ lze ztotožnit prakticky s koncentrací elektronů ne, je intenzita rekombinačního kontinua Ar úměrná druhé mocnině koncentrace elektronů.

Optimální výška pozorování hp závisí především na příkonu do plazmatu P a průtoku nosného plynu Fc. Optimalizačním kritériem je obvykle poměr signálu S čáry (při jednotkové koncentraci analytu) k pozadí B, tedy S/B, nebo jeho převrácená hodnota koncentrace ekvivalentní pozadí (Background Equivalent Concentration -BEC), viz obr. 9.

BEC=1(SB)=IB(ILcA)                                                (39)

kde IB je intenzita emise pozadí, IL je intenzita emise čáry a cA je koncentrace analytu, při níž je intenzita IL naměřena [133]. Toto kritérium má význam především pro stanovení nízkých koncentrací, neboť mez detekce cL definovaná jako koncentrace odpovídající trojnásobku standardní odchylky pozadí je vyjádřena pomocí BEC vztahem

cL=3RSDB×BEC                                                   (40)

kde RSDB je relativní směrodatná odchylka pozadí ve formě zlomku [133]. Nejnižší meze detekce je tedy dosaženo při maximálním poměru S/B, resp. při minimální hodnotě BEC. Pro požadovanou vysokou přesnost a opakovatelnost měření signálu při stanovení koncentrací hlavních složek je vhodnější optimalizovat podmínky měření s ohledem na dosažení maximální hodnoty poměru signálu čáry k jeho šumu, S/N. Při pracovních podmínkách ICP zdroje pro maximální hodnoty poměru S/B jsou také pozorovány pouze malé nespektrální interference osnovy; změny signálu analytu vlivem osnovy bývají menší než 10 %. Maximálního poměru S/B se dosahuje při měření v analytické zóně [47, 50, 57, 79, 115-119].

V NAZ převažuje excitace iontů a atomů s vysokými hodnotami prvních ionizačních energií. Polohy maxim axiálních rozdělení intenzity emise odpovídajících atomových čar (např. Cd I 228,802 nm, Zn I 213,856 nm) a iontových čar (např. Ba II 455,403 nm, Mn II 294,920 nm, Zn II 206,200 nm) nad indukční cívkou příliš nezávisejí na celkové excitační energii spektrálního přechodu, ani na ionizační energii atomů a jedenkrát nabitých iontů. Při optimalizovaných pracovních podmínkách zdroje ICP nepřesahuje rozdíl vzdáleností těchto maxim od cívky zpravidla hodnotu 4 mm. Optimální výška pozorování obvykle odpovídá poloze maxim axiálního rozdělení intenzity iontových čar (obr. 10). Intenzita takových čar je výrazně závislá na Fc a P a jejich chování neodpovídá koncepci normových teplot [94, 119, 120]. V závislosti na použité instrumentaci je NAZ obvykle lokalizována mezi 12 až 18 mm nad indukční cívkou v Ar plazmatu.

Některé atomové čáry prvků s vysokými excitačními energiemi (P I 253,6 nm, S I 469,4 nm, C I 247,9 nm, Hβ 486,1 nm a některé čáry Ar) se excitují v indukční oblasti v blízkosti cívky a výška pozorování maxim axiálních rozdělení jejich intenzit je nepřímo úměrná normové teplotě, neboť teplota v indukční oblasti roste směrem k cívce [86]. Axiální rozdělení některých čar této skupiny jsou na (obr. 10).

V IRZ převažuje excitace atomů s nízkými a středními hodnotami ionizační energie [86]. Maxima axiálních rozdělení intenzity odpovídajících atomových čar (např. Ca I 422,673 nm, Cu I 324,754 nm, Ni I 341,476 nm, Ba I 553,548 nm a Pb I 283,306 nm) leží v IRZ a výšky pozorování těchto maxim jsou úměrné normovým teplotám těchto čar [56, 79, 86, 94, 116, 120]. Jako příklad je uvedeno axiální rozdělení Ba I 553,548 nm na (obr. 10). Intenzita takových čar je málo závislá na Fc a P. V IRZ jsou pozorovány nízké hodnoty poměrů S/B analyticky využívaných iontových čar a značné nespektrální interference, a proto tato oblast kanálu není vhodná pro analytická měření. Intenzita atomových čar prvků s nízkými a středními prvními ionizačními energiemi je přitom v NAZ dostatečně vysoká, aby ji bylo možno analyticky využívat, a jejich poměr S/B je zde vyšší než v IRZ.

Axiální rozdělení intenzity rekombinačního kontinua Ar monotónně klesá s rostoucí výškou pozorování.

U radiálního rozdělení intenzity emise (emisivity) atomových i iontových čar se objevuje buď maximum ve středu kanálu nebo prstencovité maximum na rozhraní plazmového annulu (prstence) a analytického kanálu. V průmětu (osovém řezu) tedy dostáváme buď jedno nebo dvě maxima, viz (obr. 11).,[101, 110, 121-125]. Je zřejmé že tvar radiálního rozdělení závisí na výšce pozorování, a podobně jako v případě axiálního rozdělení, i na příkonu, průtocích plynů (především Fc) a na excitačních a ionizačních energiích a na mechanismech excitace. Radiální rozdělení intenzity atomových čar s nízkými a středními prvními ionizačními energiemi (např. Ba II 553,6 nm, Ca I 422,7 nm) má maximum v ose kanálu s výjimkou oblasti IRZ, kde jsou 2 maxima po stranách kanálu, (obr. 11) [89, 112, 116]. Některé atomové čáry prvků s vysokými excitačními energiemi (P I 253,6 nm, S I 469,4 nm, C I 247,9 nm, Hβ 486,1 nm a např. Ar I 415,9 nm) se excitují v indukční oblasti v blízkosti cívky a řezy radiálním rozdělením při malých výškách pozorování vykazují 2 maxima, (obr. 11), [86, 116, 119]. Radiální rozdělení intenzity emise iontových čar jsou podobná radiálním rozdělením intenzity emise atomových čar s nízkými a středními prvními ionizačními energiemi, avšak maximum v NAZ je širší a dvojité maximum v IRZ je podstatně méně intenzivní, (obr. 11).

Radiální rozdělení intenzity rekombinačního kontinua Ar má naopak v ose kanálu minimum (je chladnější) a prstencovité maximum obklopující kanál.

Rozdíly v prostorovém rozdělení intenzity různých spektrálních čar a jejich odlišnosti v chování při změně pracovních podmínek zdroje ICP vedly k jejich klasifikaci do dvou skupin. Ve starší literatuře je možné nalézt rozdělení na "hard lines" a "soft lines" [56]. Jako "soft lines" se označují atomové čáry prvků s nízkými a středními prvními ionizačními energiemi, jako "hard lines" atomové čáry prvků s vysokými prvními ionizačními energiemi a převážná většina iontových čar. Přechod mezi oběma skupinami tvoří iontové čáry s nízkými a středními druhými ionizačními energiemi, např. Ba II 455.403 nm a La II 408.672 nm [79]. Změny emise lze popsat následujícími trendy, přičemž mezi čarami soft a hard je plynulý přechod.

- Intenzita čar typu soft:

  - v optimální hp při konstantním Fc s rostoucím P se nemění nebo klesá

  - při konstantním P při optimální hp s rostoucím Fc roste.

- Intenzita čar typu hard:

  - v optimální hp při konstantním Fc s rostoucím P vzrůstá tím výrazněji, čím je vyšší Esum pro iontové čáry a ionizační energie Ei+1 pro ionizaci iontu X+ do vyššího stupně X2+ a čím vyšší je Eexc pro atomové čáry a Ei pro ionizaci do prvního stupně X+.

  - při konstantním P při optimální hp se u závislosti na Fc objevuje maximum, které se s rostoucí normovou teplotou (tj. s přibývajícím charakterem hard) posouvá k nižším Fc.

Příkon do plazmatu a průtok nosného plynu ovlivňují prostorové rozdělení intenzity prostřednictvím teplotních a tokových polí. S rostoucím průtokem nosného plynu se zvyšuje koncentrace analytu v kanálu a proto intenzita čar roste. Nad určitou hodnotu Fc však převládne ochlazování kanálu a intenzita čar klesá. Sledujeme-li intenzitu čar v závislosti na Fc a P podél celého axiálního rozdělení, pozorujeme změny ve velikosti a poloze maxim axiálních rozdělení intenzit:

- s rostoucím Fc se maximum posouvá k větším hp. Tento posun závisí na lineární rychlosti transportu vzorku analytickým kanálem, na době potřebné k odpaření a atomizaci a na excitačních a ionizačních energiích [89, 126]

- s rostoucím P se maxima

  - atomových čar posouvají k menším výškám pozorování,

  - iontových čar příliš neposouvají a rozšiřují se k menším i větším hp [127, 128].

Podrobné studie axiálních rozdělení intenzit čar jsou uvedeny v literatuře [94, 101, 102, 110, 116, 128, 127, 129]. Na obr. 12 je znázorněn posun axiálního rozdělení intenzity emise iontové čáry Y II 371.030 nm (Esum = 10.01 eV ) v závislosti na Fc v rozsahu 0.8-1.7 l.min-1 Ar. Je zřejmé, že se maximum s rostoucím Fc posouvá k větším hodnotám hp [130, 131]. NAZ je oblastí maximální emise iontových čar, neboť ze všech zón analytického kanálu je zde nejvyšší teplota. V souhlase s touto skutečností je zde také pozorována minimální emise molekul, jak je zřejmé z obr. 13. Minimum intenzity emise molekulového pásu YO 597,2 nm se s rostoucím Fc posouvá k větším hodnotám hp stejně jako maximum rozdělení emise Y II 371,030 nm, [130-132].

S rostoucí výškou pozorování a s rostoucím Fc klesá intenzita rekombinačního kontinua argonu v důsledku poklesu kinetické teploty a koncentrace elektronů. Na obr. 14 je uvedeno axiální rozdělení intenzity pozadí čáry Y II 371,030 nm, které je tvořeno pouze tímto spojitým zářením. Jestliže však k pozadí přispívá i molekulová emise, je při vyšších hodnotách Fc a ve větší výšce hp pozorován vzrůst pozadí, jak je tomu například u pozadí čar Gd II 335,862 nm a Gd II 336,223 nm, které jsou ovlivněna emisí pásu NH 336,0 nm. Spektrum v okolí tohoto pásu je znázorněno pro několik hodnot hp na obr. 15 Ze spektra je zřejmé, že zatímco při vlnových délkách vzdálených od hlavy pásu převládá trend charakteristický pro spojité rekombinační kontinuum Ar, v opačném případě intenzita pozadí s rostoucí hp vzrůstá, což je nejvýraznější v maximu pásu. Takovou skutečnost je třeba mít na paměti při měření pozadí v okolí čáry za účelem korekce pozadí [130-132].

Také průtoky vnějšího plazmového plynu Fp a středního plazmového plynu Fa ovlivňují axiální rozdělení intenzity čar a pozadí. Volba průtoku Fp je vázána na příkon a provádí se s ohledem na dosažení stabilního výboje. Střední plazmový plyn se částečně mísí s nosným plynem a proto závisí intenzita emise čar, především typu hard, na jeho průtoku. Intenzita emise rekombinačního kontinua Ar s rostoucím Fa klesá. Změny intenzity jsou však menší než v případě změn vyvolaných Fc [130-132].

Z uvedených trendů intenzit čar a pozadí v závislosti na podmínkách zdroje ICP vyplývají i průběhy axiálních rozdělení hodnot poměrů S/B, případně průběhy jejich reciprokých hodnot BEC. Průběhy poměrů S/B lze zobecnit pro případy, kdy se uplatňuje jako pozadí jen spojité rekombinační záření argonu takto [78, 79, 130-133]:

- Poměr S/B čar typu soft s rostoucí hp vzrůstá podél celého analytického kanálu při daném P a Fc.

- Poměr S/B čar typu hard s rostoucí hp prochází maximem v analytické zóně při daném P a Fc. Toto maximum je při optimálních hodnotách P a Fc vhodné pro analytická měření.

- Poměr S/B se s rostoucí hodnotou P obvykle snižuje.

Průtok nosného plynu, příkon do plazmatu a výška pozorování jsou označovány za hlavní faktory ovlivňující intenzitu čar a pozadí. U některých systémů je přidáván k nosnému plynu v trase mezi mlžnou komorou a injektorem „přídavný plyn“ (fr. gaz de gainage) neboli také „stínící plyn“ (angl. sheath gas). Tento tangenciálně zaváděný proud Ar obklopuje proud nosného plynu a minimalizuje tak usazování aerosolu v injektoru (paměťový efekt), současně však ovlivňuje podmínky v analytickém kanálu [77, 78, 133].

Menším vlivem se uplatňují průtoky vnějšího a prostředního plazmového plynu. K těmto dvěma vedlejším faktorům se řadí také rychlost transportu roztoku do pneumatického zmlžovače pumpou. Zvyšováním průtoku roztoku nad hodnotu tzv. volného odběru určovanou sacím efektem zmlžovače (týká se především koncentrického zmlžovače Meinhardova typu) se mírně snižuje intenzita signálu a vzrůstá šum. Omezením průtoku roztoku pod hodnotu volného odběru lze dosáhnout zvýšení intenzity a zlepšení poměru S/N [77, 78, 133].

Optimalizace podmínek (hp, Fc, Fa, Fp, P) relaxační metodou (změna jednoho parametru při zachování konstantních hodnot ostatních) za účelem dosažení maximální hodnoty S/B (minimální hodnoty BEC) nebo maximální hodnoty intenzity emise čáry IL je poměrně pracná a nezajišťuje spolehlivé nalezení optima. Efektivní je Nelder-Meadova varianta metody simplexu, která využívá změny tvaru a velikosti simplexu v závislosti na strmosti růstu účelové funkce [87].

Při optimalizaci podmínek měření pro stanovení středních a vyšších obsahů složek, u nichž je kladen důraz na přesnost a správnost stanovení, jsou účelovými funkcemi poměr S/NS signálu S k šumu signálu NS, velikost signálu S (citlivost), a velikost nespektrálních (multiplikativních) interferencí osnovy (viz kap. 8).

Při optimalizaci podmínek měření pro stanovení nízkých a stopových obsahů je účelovou funkcí poměr signálu k pozadí S/B, jehož souvislost s mezí detekce vyplývá ze vztahů 39 a 40. Z uvedených vztahů je také zřejmé, že další účelovou funkcí je relativní standardní odchylka intenzity pozadí, RSDB, nebo její převrácená hodnota, t.j. poměr B/NB pozadí B k jeho šumu NB.

Vzhledem k rozdílnému průběhu závislostí intenzity čáry a intenzity pozadí na pracovních parametrech ICP (především na P, Fc a hp) lze očekávat, že při dosažení maximálního poměru S/B je velikost signálu S (čisté intenzity IL) zpravidla mimo své maximum a tedy měření není robustní. V takovém případě je třeba rozhodnout, zda není výhodnější snížit riziko driftu signálu za cenu poněkud horší meze detekce. Při optimalizaci pro víceprvkovou analýzu se obvykle klade důraz na klíčový prvek a volí se kompromisní podmínky (jednotná výška pozorování, průtok nosného plynu a příkon do plazmatu). Je-li například stanovována skupina tzv. toxických kovů, pak se optimalizují podmínky pro dosažení nejnižší meze detekce olova, neboť ta při přímé analýze s ICP-AES obtížně splňuje normativní požadavky [78]. Objektivní přístup k optimalizaci pro víceprvkovou analýzu představuje použití kombinované účelové funkce tvořené váženým průměrem účelových funkcí jednotlivých prvků. Statistické váhy jednotlivých prvků odrážejí jejich relativní důležitost a dále rozdíl mezi skutečnými a požadovanými parametry stanovení.

Řada přístrojů je vybavena optimalizačními programy nebo nabídkou standardních podmínek pro určité typy analýz (vodné roztoky, organická rozpouštědla). Protože výška pozorování hp měřená od indukční cívky je údaj charakteristický jen pro konkrétní přístroj (a to navíc jen s konkrétní plazmovou hlavicí), byl zaveden tzv. vnitřní vztažný bod (Internal Reference Point). Tento bod obvykle udává rozhraní mezi IRZ a NAZ. Pro jeho vizuální indikaci bylo využíváno intenzivní červené emise molekul YO nebo emise čar Na [117] a v případě organických rozpouštědel zelených Swanových pásů (C2) v IRZ [87]. Měřením se tento bod určuje jako průsečík axiálních rozdělení intenzity atomové a iontové čáry. Optimální výška pozorování je pak udávána 5 mm nad tímto vztažným bodem. Pro diagnostiku ICP se používá poměr intenzit čar Mg II 280.270 nm a Mg I 285.213 nm.

8 Nespektrální interference

Přes veškeré pozitivní vlastnosti, kterými se budicí zdroj ICP odlišuje od řady dalších, v něm existují nespektrální interference (interference osnovy vzorku) [54, 55, 57, 87, 96, 115, 134-136]. Nespektrální interference se často vyjadřuje jako poměr

X=ILMIL                                                                   (41)

kde IL je čistá, tj. na pozadí korigovaná intenzita čáry analytu naměřená s čistým roztokem a ILM je čistá intenzita naměřená za přítomnosti interferentu o určité koncentraci. Běžné je také vyjádření rozdílu (zvýšení, snížení) v %:

X=ILMIL−1×100                                                             (42)

Nespektrální interference jsou multiplikativní. Při konstantní koncentraci interferentu X zpravidla nezávisí na koncentraci analytu a vyjadřuje tak poměr směrnic kalibračních závislostí analytu v čistém roztoku a za přítomnosti interferentu. Při konstantní koncentraci analytu však X zpravidla závisí na koncentraci interferentu. Tyto interference ovlivňuje řada parametrů ICP:

- konstrukce a frekvence oscilátoru,

- konfigurace plazmové hlavice,

- složení a průtoky plynů,

- příkon do plazmatu,

- zobrazení výboje a výška pozorování.

Při optimálních podmínkách (NAZ) nejsou pozorovány vypařovací interference známé z plamenové fotometrie, například depresivní vliv fosforu nebo hliníku při stanovení vápníku [117]. Z hlediska trasy zavádění vzorku do výboje lze pozorované nespektrální interference rozdělit na:

  - interference transportní,

  - interference v plazmatu.

Vliv těchto interferencí na správnost výsledků lze eliminovat přibližným modelováním kalibračních roztoků a použitím porovnávacího prvku („vnitřního standardu“). K nejčastěji uváděným a nejvíce studovaným interferentům patří snadno ionizovatelné prvky (Easily Ionizable Elements EIE) [86, 89, 94, 116, 117, 119, 126, 131, 137] a minerální kyseliny [62, 127, 131, 138-154]. Byl studován také vliv ostatních kationtů a aniontů. Je zde zřejmá souvislost s rozklady vzorků tavením nebo působením kyselin.

8.1 Interference snadno ionizovatelných prvků

Matriční interference alkalických kovů jsou často studovány pro objasnění excitačních mechanismů [86, 89, 94, 116, 117, 119, 126, 137]. Rušivý vliv těchto prvků je výsledkem několika procesů, jejichž míra uplatnění se liší v různých oblastech analytického kanálu. Doposud bylo zjištěno, že EIE se projevují:

- v IRZ hlavně interferencemi ionizačního a excitačního typu

- v NAZ především nespecifickými fyzikálními interferencemi při zmlžování a transportu aerosolu, které jsou důsledkem změn fyzikálních vlastností roztoku vpřítomnosti vysoké koncentrace soli alkalického kovu.

Geometrie plazmové hlavice, frekvence a typ oscilátoru určují, do jaké míry je zóna předávání energie, tj. indukční oblast, ovlivněna vzorkem. Indukované vířivé proudy jsou v důsledku skin-efektu soustředěny v povrchové vrstvě výboje, který si lze představit jako válcový vodič o poloměru R. Pokles proudové hustoty j [A cm-2] směrem k ose výboje je popsán Besselovými funkcemi a lze jej zjednodušeně vyjádřit exponenciálním vztahem

j(r)=j0exp−R−rδ                                                         (43)

kde j0 je proudová hustota při povrchu pláště válcového vodiče (tj. ve vzdálenosti R od osy válce), r je kolmá vzdálenost daného bodu od této osy a δ je skinová hloubka, což je vzdálenost od povrchu výboje směrem k jeho ose, při níž proudová hustota poklesne na hodnotu rovnou 1/e násobku proudové hustoty na povrchu výboje. Ze vztahu (43) lze odvodit, že skinovou vrstvou δ teče 63,21 % z celkového proudu plazmatem, vrstvou plazmatu o tloušťce 2δ teče pak 86,5 % z celkového proudu. S použitím vztahu (43) lze vypočítat, že výkon (úměrný j2(r) ) připadající na jednotku délky válcového vodiče a soustředěný ve skinové vrstvě δ je roven 86,5 % celkového výkonu přes celý průřez vodiče. Ve vrstvě plazmatu tloušťky 2δ je pak soustředěno 98 % celkového výkonu. Průměr plazmové hlavice je proto odvozen od minimálního průměru ICP výboje, který je roven 4 až 4,5 násobku skinové hloubky δ, aby nebyla ovlivněna zóna předávání energie vzorkem [47, 155, 156]. Skinová hloubka je vyjádřena vztahem

δ=0,503μσelf                                                              (44)

kde μ je permeabilita prostředí, σel je měrná vodivost a f frekvence elektromagnetického pole (Hz). Měrná vodivost plazmatu je vyjádřena vztahem

σel=nee2mefc                                                                (45)

kde ne je koncentrace elektronů, e je náboj elektronu, me je hmotnost elektronu a fc je frekvence srážek mezi ionty a elektrony [157]. Tato srážková frekvence je dále přímo úměrná náboji iontů a koncentraci elektronů a nepřímo úměrná Te32, kde Te je teplota elektronů. Skinová hloubka klesá v rozsahu frekvencí ICP generátoru 7 až 100 MHz ze 4 mm na 1 mm [47, 60, 155-158]. Pro nejpoužívanější oblast frekvencí 27 až 50 MHz se pohybuje skinová hloubka v rozsahu 4,3 až 1,6 mm [133]. Plazmové hlavice standardních rozměrů mají vnitřní průměr vnější plazmové trubice 18 mm, průměr plazmatu cca 16 mm a průměr centrálního kanálu se vzorkem 3 až 4 mm při průměru ústí injektoru 2 mm [159]. Vzorek transportovaný do plazmatu v hloubce 2 δ od povrchu může ovlivnit přenos energie od 2 do 13 %, jak vyplývá z výše uvedených teoretických výpočtů.

Zavedením vysokých koncentrací (104 mg l-1) EIE do centrálního kanálu se změní impedance výboje, a tedy i příkon absorbovaný v plazmatu a hustota energie. Tato změna ovlivní excitační mechanismy a v důsledku toho i prostorové rozdělení intenzity emise ve výboji. Protože hloubka skin-efektu klesá s rostoucí frekvencí generátoru, jsou u ICP výbojů s vyšší frekvencí pozorovány menší nespektrální interference. Podobně jako v případě intenzity emise, také u nespektrální interference X je uváděno její axiální a laterální rozdělení.

# 8.1.1 Axiální rozdělení nespektrálních interferencí EIE

Nespektrální interference vyvolané nadbytkem solí EIE se projevují:

- v počáteční zářivé zóně IRZ zvýšením (X > 1) intenzity emise atomových i iontových čar. Toto zvýšení závisí na příkonu, průtoku nosného plynu a výšce pozorování [78, 117, 131 -133]:

- X roste se zvyšováním Fc při dané hodnotě hp a konstantním příkonu P,

- X klesá se zvyšováním P při dané hodnotě Fc a konstantní hodnotě hp,

- X klesá s rostoucí hp při daném Fc a konstantním příkonu P;

- v analytické zóně NAZ mírným snížením (X < 1) intenzity emise iontových čar a mírným zvýšením nebo snížením (cca.± 5% rel.) intenzity emise atomových čar. Interference v NAZ jsou jen málo závislé na Fc, hp a P.

Interference jsou tedy nejvýraznější při velkém průtoku Fc v malé výšce nad cívkou hp. Se zvyšováním Fc se oblast zvýšení, tj. IRZ (X > 1) posouvá k větším výškám pozorování hp. Zatímco v IRZ je zvýšení i několikanásobné (X = 1-10 i více), v NAZ je pozorován pokles u iontových čar při optimálních podmínkách na X = 0,95, extrémně X = 0,75-0,80 (při koncentracích solí EIE cca 50 mg ml-1 a větších).

Z praktického hlediska jsou důležité interference v NAZ, neboť ovlivňují správnost měření:

- Pokles intenzity (X = cca 0.95 až 0.80) iontových čar a případné mírné zvýšení intenzity atomových čar jsou prakticky nezávislé na excitačních energiích čar a ionizačních energiích atomů analytů [130, 131, 162].

- Při stejných molárních koncentracích interferentů Li, Na, K, Rb, Cs, roste jejich vliv (deprese) s klesající ionizační energií interferentu , rozdíly jsou však menší než v IRZ [130, 131, 162].

- Výsledný efekt současného působení několika interferentů je menší než součet efektů jednotlivých interferentů. Odchylka od aditivity nespektrálních interferencí je nejvýraznější pro 2 interferenty, další současně přítomné interferenty už k odchylce od aditivity významně nepřispívají [162].

- Velikost interference v NAZ je úměrná druhé odmocnině z molární koncentrace interferentu [162].

Příklad axiálního rozdělení nespektrální interference X při několika hodnotách Fc je uveden na obr. 16 pro čáru Nd II 430.358 nm v přítomnosti 0,1 M roztoku NaNO3 [130, 131]. Je zřejmé, že při analyticky využívaných průtocích Fc (0,8-1,1 l min-1) jsou interference minimální. V uvedeném příkladu byly použity záměrně i podstatně vyšší hodnoty Fc (až 1,8 l min-1), aby byly zřejmé trendy popsané v předchozím textu.

Závislosti velikosti nespektrální interference X na koncentraci interferentu NaNO3 pro optimalizovaný průtok Fc = 1,06 l min-1 a různé výšky pozorování ukazují na rozdíly mezi velikostí interferencí v IRZ a NAZ (obr. 17) [130, 131].

Pro výklad interferencí EIE bylo navrženo několik mechanismů [90, 96, 97, 100, 101, 163, 164]. Ovlivnění ionizačních rovnováh známé z plamenové a obloukové emisní spektroskopie předpokládá významné zvýšení koncentrace elektronů z ionizace EIE [119]. Při zmlžování roztoku 10 g.l-1 alkalického kovu se koncentrace elektronů v kanálu může zvýšit až o 4×1020 m-3 [57], což je hodnota srovnatelná s koncentrací elektronů pocházejících z ionizace argonu, tj. 4×1020-4×1021 m-3 [101]. Vliv EIE je však pozorován i při koncentracích EIE řádově nižších a dokonce současně při řádově nižších odběrech roztoku vzorku (0.1 ml.min-1) [126]. Na základě posunu ionizačních rovnováh také nelze vysvětlit současné zvýšení intenzity atomové i iontové (II) čáry téhož prvku v IRZ. Předpokládají se zde spíše excitační interference a ovlivnění ambipolární a laterální difúze:

- Zvýšení srážkové excitace [89, 119, 137, 165]: Zvýšení koncentrace elektronů se projeví vzrůstem koncentrace excitovaných iontů analytu X+*, které vznikají srážkami e- s ionty X+ v základním stavu, viz reakce (16). Z nich pak vznikají excitované atomy X* přenosem náboje,

X++Y→X+Y+                                                 (46)

zářivou rekombinací (19), nebo trojnou srážkou (20), aniž se ovlivní koncentrace neutrálních atomů v základním stavu. Tento mechanismus může vést k současnému zvýšení intenzity atomových i iontových čar a je přijatelný, uvážíme-li, že koncentrace elektronů v IRZ je nižší než 1×1020 m-3.

- Ovlivnění ambipolární difúze [81, 166, 119]: Ambipolární difúze páru ion analytu-elektron k rozhraní kanálu a indukční oblasti vzrůstá v přítomnosti EIE, protože se zvyšuje koncentrace elektronů. Tato skutečnost se projeví zvýšením emise iontových čar na rozhraní kanálu a indukční oblasti, neboli zvýšením obou maxim radiálního rozdělení intenzity emise iontových čar.

- Ovlivnění laterální difúze. Nadbytkem soli v roztoku se prodlužuje doba potřebná k odpaření suchého aerosolu, což se projeví snížením intenzity čáry ve středu kanálu a jejím zvýšením na rozhraní kanálu a indukční oblasti [116].

Pro výklad interferencí EIE bylo uvažováno také ovlivnění tzv. iontové redistribuce aerosolu (Aerosol Ionic Redistribution- AIR). AIR spočívá v obohacení částic aerosolu ionty některých prvků ve srovnání s původním složením roztoku přiváděného do zmlžovače [153, 167-172]. Předpokládá se, že toto obohacení je způsobeno adsorpčními procesy v povrchové vrstvě zmlžovaného roztoku, která se přednostně podílí na tvorbě malých částeček aerosolu (cca 1 μm). Adsorpce je závislá na velikosti, hmotnosti a náboji iontů a na složení roztoku. Složení částic aerosolu je závislé na jejich velikosti. Současně však rozdělení velikostí částic aerosolu závisí také na obsahu solí v roztoku. Toto vysvětlení však není zcela uspokojivé, protože zvýšení intenzity čar analytů je pozorováno i při odděleném zmlžování roztoku interferentu a roztoku analytu dvěma zmlžovači [54, 173]. Nad interferencemi AIR převládají další vlivy, neboť jak již bylo řečeno, zvýšení intenzity čar je pozorováno zejména v IRZ, kdežto v NAZ u většiny čar převládá deprese.

#### 8.1.2 Radiální a laterální rozdělení nespektrálních interferencí EIE

Nespektrální interference mají výrazné radiální rozdělení. Intenzita atomových i iontových čar se v IRZ zvyšuje za přítomnosti EIE na rozhraní analytického kanálu a plazmového prstence, kdežto ve středu kanálu klesá [119, 126, 127]. Výsledkem změny radiálního rozdělení intenzity je změna laterálního rozdělení, které je snímáno při měření kolmo k ose výboje (side-on, lateral view). Velikost intenzity v jejím laterálním profilu se v IRZ za přítomnosti EIE zvyšuje v celé šířce kanálu, přičemž uprostřed je minimum. Laterální rozdělení interferencí EIE za optimálních podmínek, tedy v NAZ, je znázorněno na obr. 18 [130, 131, 159].

Výsledky experimentů některých autorů ukazují na souvislost mezi existencí lokální termodynamické rovnováhy a nespektrálními interferencemi v ICP. Bylo zjištěno, že blíží-li se poměr naměřených intenzit čar Mg II 280,270 nm / Mg I 285,213 nm hodnotám mezi 10-13 vypočteným na základě předpokladu LTE, jsou pozorovány v ICP minimální interference snadno ionizovatelných prvků. Tohoto poměru je obecně dosahováno při nižších průtocích nosného plynu, větších průměrech injektoru a vyšších příkonech do plazmatu, tedy při účinném přenosu energie na vzorek [174]. Jelikož doba potřebná k atomizaci vzorku je řádově srovnatelná s dobou pobytu vzorku v plazmatu (několik ms), předpokládá se, že uvedené parametry ovlivňují především účinnost atomizace. Proto se doporučují průtoky nosného plynu 0.6 l.min-1 a nižší, průměr injektoru větší než 2 mm a příkon vyšší než 1.4 kW. Při jiných než takto definovaných podmínkách lze zlepšit účinnost atomizace přídavkem molekulárních plynů, například vodíku [175].

8.2 Vliv kyselin

Vliv kyselin se projevuje převážně snížením signálu atomových i iontových čar, což bývá připisováno těmto příčinám:

- změně rychlosti odběru vzorku při změně viskozity [62, 138, 141, 143, 145, 148],

- změně účinnosti zmlžovače [142] a rozdělení velikostí částic aerosolu vlivem změn povrchového napětí a viskozity [144],

- změně účinnosti transportu aerosolu vyvolané pravděpodobně změnami v rozdělení velikostí částic aerosolu [148],

- změně atomizačních a excitačních podmínek v ICP [139, 150, 151].

Snížení intenzity z důvodu vyšší viskozity se projevuje především při zmlžování H2SO4 [62, 138, 143] a H3PO4 [62, 141, 143, 145, 148], a to i při použití peristaltické pumpy, která zajišťuje konstantní rychlost přívodu vzorku do zmlžovače [139, 145]. Je známo, že viskozita a povrchové napětí roztoku ovlivňují rozdělení velikostí částic primárního aerosolu, tj. aerosolu vystupujícího ze zmlžovače. Snížení signálu analytu v přítomnosti HCl, HNO3 nebo HClO4 však nelze takto beze zbytku vysvětlit, neboť změna viskozity a povrchového napětí roztoků s koncentrací těchto kyselin je velmi malá. Proto se předpokládá také ovlivnění účinnosti transportu aerosolu. Snížení signálu může být vysvětleno:

- změnami množství aerosolu vneseného do plazmatu

- poklesem koncentrace analytu ve frakci aerosolu, která vstupuje do plazmatu.

Rozdělení velikostí částic aerosolu je modifikováno v průběhu jeho transportu přítomností kyselin a změnami jejich koncentrace. V důsledku toho se mění i množství aerosolu vneseného do plazmatu. Význam tohoto vlivu však závisí na koncentračním rozsahu, neboť například v oblasti nízkých koncentrací HCl (<1 % v/v) v rozdělení velikostí částic aerosolu pro destilovanou vodu, 0,001 % HCl a 1 % HCl nebyl zjištěn významný rozdíl [154]. Dále se ukazuje se, že koncentrace analytu v částicích terciárního aerosolu, tj. aerosolu vstupujícího do ICP, je odlišná od jeho koncentrace v původním roztoku a lze tedy předpokládat iontovou redistribuci aerosolu [153, 154]. Při sledování závislosti koncentrace HCl v aerosolu na koncentraci zmlžované kyseliny bylo zjištěno, že při koncentracích nižších než 0,001 % (v/v) HCl je složení aerosolu i zmlžovaného roztoku totožné, kdežto při koncentracích v rozsahu 0,001-1 % (v/v) je koncentrace kyseliny v aerosolu až o 50% nižší [154]. Při koncentracích vyšších než 1% (v/v) je koncentrace HCl v terciárním aerosolu úměrná koncentraci kyseliny ve zmlžovaném roztoku [177].

Zatímco v případě HCl byla pozorována deprese analytického signálu, kyselina chloristá v koncentračním rozsahu 10-4 až 10-2 % (v/v) úměrně zvyšuje intenzitu čar, a to až o 15% při zachování podmínek ionizace a excitace (monitorován konstantní poměr MgII/MgI). V závislosti na koncentraci kyseliny se tedy zřejmě uplatňují dva různé procesy. Tomu odpovídají i odlišné závislosti koncentrace kyseliny v aerosolu na koncentraci kyseliny v původním roztoku. Z uvedených skutečností vyplývá, že při analýze reálných vzorků je nutné věnovat pozornost i oblasti nízkých koncentrací kyselin a rozhodně je třeba se vyhnout přidávání „několika kapek kyseliny“ k neokyselenému analyzovanému roztoku [154, 177]. Efekty tvorby a transportu aerosolu jsou závislé na použitém zmlžovači, zmlžovací komoře a na průtoku nosného plynu. Jejich výběru je proto třeba rovněž věnovat pozornost [138, 176].

Kyseliny však mohou ovlivnit také podmínky ionizace a excitace a jejich vliv je závislý i na typu a frekvenci použitého ICP generátoru [176]. V případě iontových čar byla pozorována závislost mezi velikostí poklesu intenzity a součtem ionizační a excitační energie [150, 152, 176, 177]. V případě atomových čar však závislost poklesu signálu na excitační energii nebyla prokázána [176]. Velikost nespektrální interference X závisí na výšce pozorování a průtoku nosného plynu.

Závislosti poměru X na koncentraci HCl jsou pro čáru Nd II 430,358 nm znázorněny na obr. 19. Eliminaci vlivu kyselin lze provést čtyřmi způsoby a jejich kombinováním:

- Dodržováním stejné koncentrace kyselin v kalibračních i analyzovaných vzorcích.

- Použitím porovnávacího prvku. Tento musí být vybrán tak, aby korigoval právě vliv kyselin [138, 140, 143].

- Korekcí s použitím vodíkové čáry Hβ 486,133 nm [146].

- Optimalizací pracovních podmínek zdroje ICP (příkonu, průtoku plynů, výšky pozorování) s cílem dosažení minimálního efektu kyselin [147].

Ukazuje se, že signál analytu je ovlivňován i vysokou koncentrací různých aniontů, přidávaných v podobě solí [178]. Při neoptimalizovaných podmínkách ICP se uplatňují jako interferenty i jiné kationty než ionty alkalických kovů.

Nespektrální interference v ICP lze obecně minimalizovat vhodnou přípravou analyzovaných vzorků a optimalizací podmínek měření s využitím některého s výše uvedených kritérií (S/B, MgII/MgI). Částečné eliminace systematických chyb lze dosáhnout vhodnou volbou kalibračních roztoků a použitím metody porovnávacího prvku.

### 9 Zavádění vzorků do plazmatu

Vývoj zařízení pro zavádění vzorku do ICP je považován po desítiletí za jedno z nejdůležitějších témat. Doposud platí, že vnášení vzorku do výboje je „Achillova pata“ atomové spektroskopie 187. Tato kapitola je věnována zavádění kapalných a pevných vzorků do ICP. Nejčastější technice zavádění plynných vzorků – technice generování těkavých hydridů – je věnována kapitola v části pojednávající o atomové absorpční spektrometrii, a proto o ní na tomto místě nebude pojednáno.

9.1 Přehled možností zavádění vzorků do ICP

S výjimkou těkavých hydridů a některých dalších těkavých sloučenin je vzorek do ICP výboje transportován v podobě vlhkého či suchého aerosolu. K získání spolehlivých analytických výsledků je třeba, aby technika generování aerosolu vykazovala tyto vlastnosti:

  - nezávislost účinnosti generování aerosolu na vlastnostech vzorku,

  - stejné chemické složení aerosolu a vzorku,

  - dominantní podíl malých částic aerosolu (< 1 μm),

  - stabilitu generování a transportu aerosolu do výboje,

  - dobrou účinnost transportu aerosolu,

  - minimální interference osnovy vzorku.

V následujícím přehledu je uvedena klasifikace zařízení pro zavádění kapalných, pevných a plynných vzorků do výboje. V závorkách je uveden termín v anglickém jazyce a autoři první konstrukce uvedeného typu zařízení pro ICP spektrometrii .

A) Vnášení kapalných vzorků do ICP

- Zmlžování roztoků

- Pneumatické zmlžovače – zmlžování závislé na průtoku nosného plynu (Pro plamenovou spektrometrii zkonstruoval první zmlžovač tohoto typu Gouy v roce 1879)

- Kapilární zmlžovače - se sacím účinkem / bez sacího účinku:

- koncentrický zmlžovač (Concentric nebulizer) se sacím účinkem (Meinhard 1977),

- pravoúhlý zmlžovač (Cross-flow nebulizer) s/bez sacího účinku (Kniseley 1974).

- Zmlžovače na Babingtonově principu - bez sacího účinku (Babington 1973):

- žlábkový (Vee-groove nebulizer; Wolcott a Sobel 1978),

- síťkový (Grid nebulizer; Hildebrand),

- fritový (Fritted disc nebulizer; Apel a Bieniewski 1977).

- Zmlžování nezávislé na průtoku nosného plynu:

- vysokotlaká tryska (Jet-impact nebulizer, Doherty a Hieftje 1984),

- hydraulický vysokotlaký zmlžovač (Hydraulic high-pressure nebulizer; Berndt a Schaldach, 1989, Knauer),

- tepelný zmlžovač - termosprej (Koropchak 1988),

- ultrazvukový zmlžovač (Ultrasonic nebulizer; Dunken a Pforr 1963).

- Elektrotermické vypařování

- Kovové vaporizátory:

- odporově vyhřívané tantalové vlákno (Tantalum filament vaporizer; Nixon, Fassel a Kniseley 1974),

- wolframová páska – jako katoda mikro-oblouku (Tungsten loop – cathode of microarc; Keilson, Deutsch a Hieftje 1983).

- Grafitové vaporizátory:

- grafitová tyčka (Graphite rod; Gunn, Millar a Kirkbright 1978),

- grafitový kelímek (Graphite cup; Ng a Caruso 1982),

- grafitová trubice (Graphite furnace; Aziz, Broekaert a Leis 1982).

- Přímé vsouvání vzorku do ICP spojené s indukčním nebo kontaktním ohřevem (Direct sample insertion device):

- grafitová elektroda (graphite electrode; Salin a Horlick 1979),

- grafitový kelímek (graphite crucible; Sommer a Ohls 1980).

B) Vnášení pevných vzorků do ICP

- Práškové vzorky:

- zmlžování suspenzí (nebulization of slurries; Mohamed, Brown a Fry 1981),

- fluidní lože (Fluidized bed; Nimalasiri, de Silva a Guevermont 1986),

- elektrotermické vypařování (jako v případě roztoků),

- přímé vsouvání vzorku do ICP (Direct sample insertion device, jako v případě roztoků)

- laserová ablace (laser ablation; Abercrombie, Silvester a Stoute 1977).

- Kompaktní vzorky:

- eroze/abraze (ablace) elektrickým obloukem (Dahlquist 1975),

- eroze/abraze (ablace) elektrickou jiskrou (Electric spark erosion/ablation; Human, Oakes, Scott a West 1976),

- laserová ablace.

C) Vnášení plynných vzorků do ICP:

- generování těkavých hydridů (Generation of volatile hydrides: As, Sb, Bi, Se, Te, Ge, Sn; Thompson, Pahlavanpour, Walton a Kirkbright 1978)

- generování dalších těkavých sloučenin (např. β-diketonátů Co, Cr, Fe, Mn, Zn; Black a Browner 1981; dále dithiokarbamátů, fluoroacetonátů),

- organické a organokovové sloučeniny po separaci plynovou chromatografií s ICP-AES detekcí (Cl, Br, I, B, C, S, P, O a N; Windsor a Bonner Denton 1979),

- zavádění vzduchu místo nosného plynu za účelem monitorování jeho čistoty v technologických procesech (Trassy).

9.2 Analýza roztoků

Od zavedení ICP do atomové spektrometrie se stala analýza roztoků převažující aplikací. Nejčastěji je roztok zaváděn do výboje v podobě aerosolu generovaného zmlžovačem umístěným v mlžné komoře. Vlhký aerosol generovaný různými typy zmlžovačů (úhlový zmlžovač 188, koncentrický zmlžovač 189, zmlžovače Babingtonova typu 190-193) je vnášen do ICP výboje proudem nosného argonu. Podrobný přehled věnovaný pneumatickým zmlžovačům a mlžným komorám lze nalézt v práci 194. Kromě těchto „tradičních“ zařízení byly zkonstruovány zmlžovače s vysokou účinností generování aerosolu, jako jsou: ultrazvukový zmlžovač USN 195, hydraulický vysokotlaký zmlžovač HHPN 196, termosprej 197, 198, vysokoúčinný zmlžovač s přímým vstřikováním do plazmatu (direct injection high efficiency nebulizer) - DIHEN 199, a dále různé typy zmlžovačů mikrokoncentrických (MCN) pro zmlžování mikrolitrových objemů (μl/min) 200. Naposledy jmenované zmlžovače se využívají při spojení kapalinové chromatografie, případně kapilární elektroforézy s ICP-MS pro účely prvkové speciace 201. Vývoj zmlžovačů a mlžných komor je zaměřen na zvyšování účinnosti, snižování spotřeby vzorku a zmenšování nespektrálních interferencí. Zmlžovací systémy jsou charakterizovány rozdělením velikosti částic a modifikací aerosolu v průběhu jeho transportu do ICP. Průběžně se objevují snahy o rozlišení nespektrálních interferencí spojených s generováním a transportem aerosolu od nespektrálních interferencí v plazmatu a pokusy o matematické modelování odpovídajících procesů 202. Srovnání několika typů mlžných komor a vysokoúčinných zmlžovačů bylo publikováno v pracích 203-205.

Další techniky zavádění vzorku do ICP se objevují v 70. a 80. letech. Pro analýzu mikrolitrových objemů bylo zkonstruováno zařízení pro elektrotermické vypařování (ETV) do ICP-AES 206-208. V téže době bylo využito generování těkavých sloučenin z roztoku vzorku pro oddělení vybraných prvků od osnovy a jejich zkoncentrování 209-211. Přehled vývoje a současného stavu technik zavádění vzorku do ICP je zachycen v pracích 202, 212-215.

9.3 Přímá analýza pevných vzorků ICP spektrometrií

Ačkoli je většina analyzovaných materiálů k dispozici v pevném stavu, pro analýzu ICP spektrometrií jsou vzorky téměř výhradně převáděny do roztoku. Přímá analýza pevných vzorků má řadu výhod. Ty spočívají ve zkrácení doby analýzy, eliminaci agresivních chemikálií a minimalizaci nebezpečných odpadů. Dále se snižuje zředění vzorku a zmenšuje se riziko kontaminace a ztrát těkavých prvků. Úplný rozklad některých resistentních „high-tech“ materiálů je velmi obtížný. Značné rozšíření ICP spektrometrie v analytické praxi a robustnost ICP výboje z hlediska zavádění vzorku vytvářejí vhodné podmínky pro uplatnění přímé analýzy pevných vzorků pomocí ICP. Eliminace rozpouštění vzorku má pro ICP spektrometrii některé příznivé důsledky. Je známo, že přítomnost tavidel a kyselin v roztocích je příčinou nespektrálních interferencí v procesu zmlžování a transportu aerosolu i při následném vypařování, atomizaci, excitaci a ionizaci v ICP. V případě extrakčního zkoncentrování analytů vyžaduje zavádění organických rozpouštědel odlišné pracovní podmínky zdroje ICP 202, 216. Přítomnost některých kyselin je příčinou vážných spektrálních polyatomických interferencí v ICP-MS 214. Tyto nedostatky odstraňuje zavádění aerosolu generovaného přímo z pevných vzorků. Potřeba překonat problémy související s rozkladem pevných látek byla řešena již v samých počátcích ICP spektrometrie kombinací výboje ICP s různými zařízeními pro vnášení pevných vzorků.

Zmlžování suspenzí do ICP (slurry sampling) je zkoumáno od roku 1981 217, 218. Od té doby se objevila řada publikací zabývajících se základním výzkumem i aplikacemi, zejména pak v analýze geologických materiálů 219-221. Tato technika však vykazuje významné nespektrální interference vzhledem k rozdělení velikosti částic a fázovému složení materiálu. Technika dávkování suspenzí do elektrotermického vaporizátoru ve spojení s ICP-MS byla použita na analýzu vysoce čistých resistentních keramických prášků a kovů 222-229. O technice dávkování / zmlžování suspenzí pojednávají přehledové referáty 212, 213. Elektrotermické vypařování z grafitového vaporizátoru se používá převážně ve spojení s ICP-MS, méně s ICP-AES 230, 231.

Vypařování práškových vzorků z grafitového kelímku vsouvaného axiálně do ICP výboje (Direct Sample Direct Insertion Device - DSID, nebo Sample Elevator Technique - SET) bylo použito poprvé již před více než 20 lety 232-234 a zkoušeno většinou pro analýzu geologických materiálů 235, 236. Variantou DSID je rheniový kelímek nebo rheniové vlákno navinuté do tvaru cívky. Tato technika, označovaná jako „in-torch vaporisation“ (ITV) slouží k odpařování mikrovzorků ve formě suspenzí, roztoků nebo pevných látek 237-242. Přehled zařízení typu DSID ve spojení s ICP-AES a souvisejících aplikací podává referát 243.

Elektricky vodivé materiály nabízejí možnost generování aerosolu elektrickým výbojem, nejčastěji jiskrovým. Tento způsob se označuje jako „electric spark erosion/ablation“ 244-249, případně „electric arc erosion“ 250, 251. Jiskrovým výbojem lze generovat aerosol i z nevodivých práškových materiálů, lisovaných s kovovým práškem 252.

Od roku 1960, kdy byl zkonstruován první laser 253, byly v oboru analytické spektroskopie činěny pokusy generovat laserovým paprskem aerosol (páry) z pevných vzorků. Tato technika vzorkování byla nazvána ablací. V terminologii používané v souvislosti s laserem znamená ablace povrchovou destrukci materiálu, která zahrnuje tavení, vypařování, sublimaci, erozi, explozi, vymršťování makroskopických částic, částicových shluků, fragmentů molekul, atomů, iontů a emise elektronů. Tyto procesy závisejí na vlnové délce laserového záření, plošné hustotě zářivého výkonu v místě interakce paprsku se vzorkem, a dále na vlastnostech vzorku. Systémy generování aerosolu z pevných materiálů laserovou ablací umožňují získání prostorově rozlišených informací o prvkovém složení daného vzorku. Kromě toho umožňují analýzy i velmi malých vzorků, často nepřístupných běžnými analytickými technikami. V současné době existuje několik komerčních systémů LA, avšak vzhledem k doposud ne zcela prozkoumaným procesům interakce laserového paprsku s ozařovaným materiálem existují určitá omezení, která se projevují především ve formě různých interferencí osnovy vzorku a fluktuací tvorby aerosolu. Spojení LA s ICP-AES bylo poprvé realizováno v roce 1978 254, 255, o 7 roků později byla laserová ablace kombinována s ICP-MS 256. Obě techniky plazmové spektrometrie prokázaly vhodné vlastnosti pro stanovení hlavních a vedlejších složek i stopových prvků v pevných materiálech při minimální úpravě vzorků k analýze. LA-ICP-AES je vhodná pro analýzu průměrného složení větších vzorků (bulk analysis), zatímco LA-ICP-MS se uplatňuje zejména při lokální analýze a mikroanalýze s využitím velmi malého množství vzorku odpařeného jednotlivými laserovými impulsy.

9.4 Zmlžování roztoků a transport aerosolu

Účelem zmlžovacího zařízení je vytvořit z analyzovaného roztoku s maximální účinností aerosol, který je tvořen maximálním podílem částic menších než 1 μm. Generování a transport aerosolu do výboje lze rozdělit na tři fáze, při nichž se mění střední velikost částic v důsledku následujících procesů [169].

- Primární proces: generování polydispersního aerosolu ve zmlžovači, při němž se uplatňuje kinetická energie proudícího plynu nebo vibrující destičky. Výsledkem je primární distribuce velikostí částic aerosolu.

- Sekundární procesy: modifikování aerosolu ztrátami nárazem a zmenšování částic tříštěním na pevné překážce (impaktoru) umístěné v mlžné komoře. Výsledkem je sekundární distribuce aerosolu.

- Terciární procesy: další modifikování aerosolu v transportní trase odpařováním rozpouštědla, gravitačním usazováním, ztrátami nárazem na stěny mlžné komory, odstředivými ztrátami a ztrátami v turbulentním toku. Výsledná distribuce aerosolu se označuje jako terciární.

9.4.1 Primární generace aerosolu

Nejpoužívanější prostředky ke generování aerosolu z roztoků jsou pneumatické zmlžovače se zmlžováním závislým na průtoku nosného plynu. Aerosol vzniká účinkem plynu proudícího malým otvorem na kapalinu přiváděnou před tuto trysku. Rychlost proudění plynu je přibližně o 3 řády vyšší než rychlost přívodu kapaliny. Desintegrace proudu kapaliny za tvorby malých částic probíhá ve třech formách v závislosti na rychlosti proudění plynu vzhledem k proudění kapaliny. Při rychlostech do 5 m/s vznikají kapky, při rychlostech do do 50 m/s vznikají strunovité útvary a při vyšších rychlostech ploché a kapsovité útvary (kapalinový film). U pneumatických zmlžovačů pro ICP je pozorován posledně jmenovaný mechanismus, tj. desintegrace kapalinového filmu. Nejběžnější zmlžovače jsou kapilární, vhodné pro zmlžování roztoků bez mechanických nečistot a s nižším obsahem solí.

První zmlžovač s koncentrickým uspořádáním kapilár zkonstruoval pro spektrochemickou analýzu již Gouy 257 v roce 1879, koncentrický zmlžovač podle Meinharda z roku 1977 (obr. 20) je mu podobný 189. Tento zmlžovač, označovaný zkratkou CGN (Concentric Glass Nebulizer) má roztokovou kapiláru o vnitřním průměru 200 až 300 μm a šířku mezikruží v ústí přívodu plynu obvykle 10 až 35 μm. Je vyráběn v několika variantách. Nejběžnější je určena pro analýzu málo koncentrovaných roztoků, jiná pro roztoky s vyšším obsahem solí a další pro zmlžování organických rozpouštědel. Účinnost zmlžovače je nejvýše 5%, maximální přípustný obsah solí je 20 až 40 g/l. Ústí zmlžovače je náchylné k ucpání krystalizujícími solemi. Příčinou je pravděpodobně vznik přesyceného roztoku v ústí zmlžovače při poklesu okolní teploty následkem expanze argonu vytékajícího z trysky. Doporučuje se proto nosný argon před přivedením do zmlžovače zvlhčovat.

Přestože koncentrický zmlžovač vykazuje sací (Venturiho) efekt, dává se přednost čerpání roztoku do zmlžovače peristaltickou pumpou. Odběr roztoku volným sáním závisí totiž na tlaku nosného plynu, viskozitě a hustotě roztoku a výšce hladiny v zásobníku. Sací účinek koncentrického zmlžovače je popsán Hagen-Poiseuillovým zákonem

QL=πr4ΔP8ηL                                                       (47)

kde QL je odběr kapaliny volným sáním (objemový průtok), r je poloměr kapiláry, P je tlakový spád na přívodní kapiláře zmlžovače,  je viskozita roztoku a L je délka kapiláry.

Distribuce velikostí částic aerosolu je charakterizována středním Sauterovým průměrem částic, d0 (m), což je průměr částic pro něž platí, že poměr jejich objemu k povrchu je roven poměru objemu k povrchu veškerého aerosolu. Závislost Sauterova průměru na podmínkách zmlžování koncentrickým zmlžovačem je popsána semiempirickou rovnicí odvozenou autory S. Nukiyamou a Z. Tanasawou 258.

d0=585Δv(σρ)12+597η(σρ)0.50,451000QLQG32                         (48)

kde Δv (ms-1)je rozdíl lineárních rychlostí proudu kapaliny a plynu, σ (Nm-1) je povrchové napětí kapaliny, ρ (g cm-3) je hustota kapaliny, η (N s m-1) je dynamická viskozita, QL a QG (cm3 s-1) jsou průtoky kapaliny a plynu. Vztah (48) byl odvozen pro kapaliny s hustotou 0,8 až 1,2 g cm-3, s povrchovým napětím 310-6 až 7,310-6 N m-1, dynamickou viskozitou 0,1 až 3,0 N s m-1, a pro podzvukovou rychlost proudění plynu. Jak je ze vztahu (48) zřejmé, vliv viskozity se však přesto při zmlžování uplatňuje, neboť prostřednictvím druhého členu rovnice (48) ovlivňuje Sauterův průměr d0.

Pravoúhlé zmlžovače (obr. 21)jsou méně náchylné k zarůstání krystalizujícími solemi než koncentrické 188, neboť vzájemnou polohu a tvar ústí kapilár lze snadněji optimalizovat. Kapiláry fixované v teflonovém bloku jsou obvykle z inertních materiálů (platina, safír), což umožňuje ve spojení s teflonovou mlžnou komorou analýzu roztoků obsahujících kyselinu fluorovodíkovou. Pravoúhlé zmlžovače mohou ale také nemusí vykazovat Venturiho efekt.

Nedostatky kapilárních zmlžovačů, zejména jejich náchylnost k zablokování plynové trysky, se podařilo odstranit konstrukcí pneumatických zmlžovačů pracujících na principu Babingtonova zmlžovače  190. Aerosol zde vzniká narušováním kapalinového filmu stékajícího po kulovém povrchu191 nebo žlábkem tvaru písmene V (obr. 22) 192, 193 Roztoková kapilára o průměru 1 mm umožňuje zmlžování koncentrovaných roztoků (100 g/l) i suspenzí. Plynová kapilára o průměru 100-200 μm je při zmlžování trvale smáčena roztokem a není proto náchylná ke krystalizaci solí a následnému zarůstání.

Originální využití principu Babingtonova zamlžovače představuje síťkový zmlžovač Hildebrandův 259 (obr. 23), u něhož je roztok přiváděn na platinovou síťku s rozměrem ok 100x100 μm. Stékající kapalinový film je tříštěn proudem plynu vytékajícího z trysky o průměru 170 μm. Vzniklý aerosol je vzápětí zjemňován další Pt síťkou. Vzdálenost síťky a trysky lze nastavovat a tím určovat aktuální lineární rychlost a průřez expandujícího proudu plynu v místě interakce a měnit vlastnosti zmlžovače s ohledem na vlastnosti zmlžovaného roztoku.

U fritového zmlžovače 260 je kapalina přiváděna širokou kapilárou na povrch frity s průměrem kapilár 4-8 μm. Zmlžováním roztoku při rychlosti přívodu 10-100 μl min-1 lze dosáhnout účinnosti zmlžení 60-90 %. Nevýhodou fritového zmlžovače je jeho velká paměť a tedy nutnost promývat jej mezi jednotlivými vzorky.

Na principu Babingtonova zamlžovače je založen i Burgenerův zmlžovač 261 s téměř paralelním vedením pracovního plynu a roztoku k ústí. Tento PTFE zmlžovač má vyšší účinnost a lepší stabilitu než některé komerční varianty Babingtonova zmlžovače.

Generování aerosolu pneumatickými zmlžovači je závislé na rychlosti proudění a tedy i objemovém průtoku pracovního plynu, který plní současně funkci plynu nosného. Tato závislost představuje omezení při optimalizaci pracovních podmínek ICP zdroje, a proto byly hledány způsoby, které by umožnily generovat aerosol nezávisle na průtoku nosného plynu.

Jedním z řešení je vysokotlaká tryska (jet impact) 196. Aerosol se tvoří z roztoku vytékajícího vysokou rychlostí z kapiláry do volného prostoru mlžné komory nebo proti nárazové kuličce díky setrvačným účinkům, jež jsou větší než povrchové síly v kapalině. Zmlžovač vyžaduje přívod roztoku vysokotlakou pumpou (HPLC) pod tlakem 10-40 MPa do kapiláry o průměru 10-30 μm.

Tepelný zmlžovač – termosprej 197, 198, využívá k vytváření aerosolu nárazového ohřevu roztoku nad bod varu v nerezové nebo křemenné kapiláře. Při expanzi jeho přehřátých par v kapiláře vnitřního průřezu 150 μm s výtokovým ústím o průměru 25-150 μm vzniká aerosol s účinností až 60%. Roztok je transportován do kapiláry pístovým čerpadlem (HPLC) a vznikající aerosol prochází vyhřívanou desolvatační částí, aby se minimalizoval přísun rozpouštědla do ICP.

Generování aerosolu pomocí ultrazvuku bylo poprvé popsáno v roce 1927 262. Ultrazvukový zmlžovač byl použit pro zmlžování roztoků do mikrovlnného plazmového výboje ve spojení s emisní spektrometrií již začátkem 2. poloviny 20. století 263 a v samotných počátcích ICP spektrometrie 6, 8. Roztok je čerpán peristaltickou pumpou na transduktor tvořený piezoelektrickým krystalem, který je buzen oscilátorem v rozsahu frekvencí 200 kHz – 10 MHz, nejčastěji 1,345 MHz, obr. 24. Podélná stojatá vlna se šíří kolmo k rozhraní kapalina-plyn a tlakové pulsy vyvolávají tříštění kapalinového filmu na jemné částice aerosolu. Vlnová délka  povrchové vlny je dána vztahem

λ=8πσρf213                                                           (49)

kde  je povrchové napětí,  je hustota roztoku a f je frekvence ultrazvuku. Střední průměr částic aerosolu pak závisí na vlnové délce povrchové vlny podle vzorce

D=0,34λ                                                               (50)

Podle způsobu přenosu ultrazvukových kmitů na roztok se rozlišují dva typy zmlžovačů. V prvním případě je transduktor oddělen od agresivního roztoku vzorku kapalinovou lázní 264. Transduktor je opatřen konkávní čočkou, která zaostřuje ultrazvukové vlny přes oddělující vrstvu kapaliny na povrch roztoku vzorku, který je umístěn v nádobce s pružným dnem (mylarová fólie) ponořené do lázně. Ultrazvukové kmity bývají přenášeny také vlnovodem. Jiná konstrukce zmlžovače používá přívod roztoku na transduktor chráněný proti korozi křemennou destičkou 155.

Ultrazvukový zmlžovač produkuje aerosol s malou střední hodnotou průměru částic (1-5 m) a s úzkou distribuční křivkou velikostí. Přiváděný nosný plyn neovlivňuje sice tvorbu aerosolu, avšak řídí rychlost jeho transportu do ICP. Vzhledem k vysoké účinnosti generování byly pozorovány v případě některých prvků až 10 vyšší hodnoty S/B ve srovnání s konvenčním pneumatickým zmlžováním, avšak zlepšení mezí detekce závisí také na šumu systému a nedosahuje v některých případech této hodnoty. Vysoká účinnost tvorby aerosolu způsobuje nadměrnou zátěž výboje rozpouštědlem, projevující se zhasínáním výboje nebo zhoršenými excitačními vlastnostmi. Komerční zmlžovače jsou proto vybaveny desolvatační jednotkou, v níž je aerosol nejdříve vysušen v odporově nebo mikrovlnně vyhřívané trase a posléze jsou páry rozpouštědla odstraněny z transportní trasy kondenzací ve vodním chladiči nebo v potrubí chlazeném Peltierovými články.

Ultrazvukové zmlžovače jsou dodávány většinou výrobců ICP instrumentace. V kombinaci s axiálním pozorováním ICP výboje umožňují v některých případech dosáhnout mezí detekce srovnatelných s ICP-MS. Optimální je použití pro roztoky s nízkým obsahem solí, zejména vzorky povrchových vod nebo mineralizátů některých biologických materiálů, ale i například skel 265. Vyšší obsahy solí se mohou projevit zvýšenými nespektrálními interferencemi osnovy, paměťovým efektem, případně sníženou stabilitou.

9.4.2 Sekundární modifikace aerosolu

Sekundární modifikace aerosolu spočívá v interakci primárního aerosolu s překážkou umístěnou v blízkosti ústí zmlžovače, obvykle ve vzdálenosti do 1 mm, kde se ještě neuplatňuje expanze nosného plynu s následným vytvořením turbulentního pole. V této oblasti je příčná složka rychlosti proudění zanedbatelná vůči axiální složce a prakticky všechny částice aerosolu se nacházejí v balistické fázi pohybu. Částice interagují se stagnujícím tokem plynu a viskózní vrstvou rozhraní na povrchu přepážky. Schopnost částice sledovat proud nosného plynu je určena Stokesovým číslem 169

Stk=ρaKsada2v9μw                                                                  (51)

kde ρa je specifická hmotnost aerosolu a da je průměr částice aerosolu, Ksa je smykový korekční faktor (pro částice  1m je Ksa1), w je průměr obtékané překážky (koule) nebo šířka trubice, kterou částice prochází (síťka Hildebrandova zmlžovače), v je rychlost částice a  je absolutní viskozita plynu. Výpočtem podle vztahu (51) lze ukázat, že částice s da≤1m budou překážku obtékat, částice sda 10 m budou na překážce zachyceny a částice v intervalu 1 m da≤10 m mohou být na nárazovém tělísku buď roztříštěny nebo mohou překážku obtéci. Pro mezní průměr částic schopných obtékat kulovou plochu byl navržen empirický vztah

dc=1,5μwρav                                                           (52)

který poskytuje odhad v dobré shodě s experimentálně zjištěnou hodnotou dc = 2,6 m pro pravoúhlý zmlžovač s kulovým impaktorem (w = 2 mm). Mezní průměr je definován pro 50%-ní ztrátu aerosolu.

5.7.9.4.3 Terciární modifikace aerosolu

K terciární modifikaci aerosolu dochází v mlžné komoře a navazující transportní trase (potrubí).

- Odpařování rozpouštědla je základní proces terciární modifikace aerosolu. Ovlivňuje účinnost a rychlost transportu analytu i rozpouštědla do plazmatu. Odpařování kapek aerosolu se řídí rychlostní rovnicí

dt=3d03−Et)                                                 (53)

kde dt je průměr kapky v čase t uplynuvším od počátku odpařování, d0 je průměr kapky na počátku a E je rychlostní konstanta zvaná odpařovací faktor. Tento faktor závisí na tenzi nasycených par ps rozpouštědla molekulové hmotnosti M o povrchovém napětí , specifické hmotnosti a a s difúzním koeficientem par Dv podle vztahu

E=48DvσpsM2(ρaRT)2                                                     (54)

kde R je univerzální plynová konstanta a T je absolutní teplota.

- Gravitační ztráty se uvažují zejména v horizontálních částech vedení aerosolu a mají význam při generování aerosolu laserovou nebo jiskrovou ablací. Ustálená rychlost klesání vs částice o průměru da a specifické hmotnosti a v laminárním toku plynu absolutní viskozity  dle Stokesova zákona je popsána vztahem

vs=da2ρag18μ                                                             (55)

kde g je tíhové zrychlení. Mezní průměr částic dc, které budou z 50-ti % v trubici zachyceny, je roven

dc=3μwρagt                                                           (56)

kde symboly mají výše uvedený význam. Mezní průměr vypočtený pro Scottovu mlžnou komoru (obr. 25) při zmlžování roztoků je roven 35 m, z čehož při experimentálně zjištěné hodnotě dc = 2,5 m vyplývá, že gravitační ztráty hrají okrajovou úlohu.

- Ztráty nárazem byly již zmíněny v souvislosti se sekundární modifikací aerosolu na impaktorech a jako terciární proces se odehrávají na zakončení mlžné komory. Výpočet, při němž se předpokládá laminární proudění plynu, poskytuje hodnotu mezního průměru 35 m stejně jako v případě gravitačních ztrát. Volně expandující tryska však dává vzniknout turbulentnímu proudění a zjednodušený laminární model je vzdálen realitě.

- Odstředivé ztráty se uplatňují ve větší míře u mlžných komor cyklonového typu a mezní průměr je dán vztahem

dc=9μwi2πnvi(ρa−ρg)                                           (57)

kde wi je průměr vstupu proudu nosného plynu, vi je vstupní lineární rychlost toku plynu a g je specifická hmotnost plynu.

- Ztráty v turbulentním toku se uplatňují většinou jako dominantní mechanismus u válcových a kónických mlžných komor ve spojení s pneumatickými zmlžovači, které vytvářejí postupně se rozvíjející turbulentní tokové pole. Na základě zjednodušujících úvah lze vyjádřit podíl Pa částic průměru da prostupujících turbulentním polem jehož stupeň turbulence je charakterizován faktorem k vztahem

Pa=exp−kda4LQg                                                    (58)

kde L je délka trubice a Qg je objemový průtok plynu.

Z uvedených vztahů i prostého názoru je zřejmé, že v případě dominantního významu turbulentních ztrát bude prostup aerosolu systémem růst s průtokem nosného plynu podobně jako u gravitačních ztrát, na rozdíl od ztrát nárazem a ztrát odstředivými silami, kdy s průtokem ztráty vzrůstají a transportovány jsou jen jemnější částice.

Na základě uvedených mechanismů modifikace aerosolu je patrné, že existují optimální kombinace zmlžovačů a mlžných komor, při nichž je dosaženo nejvhodnějšího rozdělení velikostí částic při zachování dostatečné účinnosti transportu aerosolu do výboje.

10 Izolace a detekce záření

10.1 Spektrální přístroj a jeho součásti

Základy optiky a podrobné informace o konstrukci spektrálních přístrojů lze nalézt například v  monografii [266]. Přehled optických parametrů soudobých spektrometrů a jejich komponent je uveden publikaci [267]. V této kapitole budou shrnuty vztahy a údaje užitečné pro praxi.

Spektrometr slouží k separaci záření podle vlnových délek a k měření emise spektrálních čar. Jako disperzní členy se používají mřížky na odraz. V současné době jsou komerčně vyráběny 3 typy spektrometrů: i) spektrometry s rovinnou mřížkou montáže Czerny-Turner nebo řidčeji Ebert-Fastie; ii) spektrometry s konkávní mřížkou, nejčastěji montáže Paschen-Runge; iii) spektrometry s mřížkou typu echelle a děličem spektrálních řádů (hranol).

Spektrometr s rovinnou mřížkou tvoří tyto  součásti:

- osvětlovací soustava,

- vstupní (primární) štěrbina,

- zrcadlový objektiv kolimátoru

- rovinná mřížka, (u spektrometru s konkávní mřížkou místo rovinné zastává mřížka současně funkci kolimátorového a kamerového zrcadla),

- zrcadlový objektiv kamery,

- výstupní štěrbina,

- detektor.

Osvětlovací soustava je tvořena čočkami a slouží k osvětlení vstupní štěrbiny žádanou součástí zdroje a  k maximálnímu využití světelnosti spektrometru.

Mřížku si lze představit jako soubor štěrbin, na nichž dochází při dopadu monochromatického záření ke vzniku difrakčního obrazu. Tyto štěrbiny jsou reprezentovány u mřížek na odraz vrypy. Při dopadu monochromatického záření na mřížku pod úhlem α se zesiluje interferencí záření odražené pod takovým úhlem β, kdy je dráhový rozdíl paprsků odražených ze sousedních vrypů roven celistvému násobku vlnové délky. Nahradíme-li vzdálenost vrypů d (mřížková konstanta) hustotou vrypů n [mm-1], má tzv. Braggova podmínka tvar

sinα±sinβ=k⋅n⋅λ                                              (59)

kde λ je vlnová délka a k je řád spektra. Znaménko „plus“ se týká úhlů α, β na téže straně normály mřížky, znaménko „minus“ pak úhlů po obou stranách normály (obr.26).

Základní charakteristikou mřížky je její rozlišení (angl. resolution), což je vzdálenost Δλ0 (nm) dvou čar ve spektru, které považujeme podle zvoleného kritéria za rozlišené. Podle tzv. Rayleighova kritéria lze považovat dvě čáry o stejné intenzitě (výšce) za rozlišené, když hlavní maximum jedné čáry leží při vlnové délce 1. difrakčního minima druhé čáry (obr.27) . Mezi oběma maximy čar je zářez, jehož hloubka činí 19% z výšky čáry v maximu. Kromě rozlišení se u mřížky udává charakteristika zvaná teoretická rozlišovací schopnost R (angl. theoretical resolution power). Ta je definována jako poměr vlnové délky λ ku rozlišení při této vlnové délce Δλ0a lze odvodit, že závisí na celkovém počtu vrypů dle vztahu

R=λΔλ0=k⋅n⋅W=k⋅N                                       (60)

kde W je šířka mřížky a N je celkový počet vrypů. Výraz „vryp“ pochází historicky z původního způsobu výroby mřížek rytím. V současné době se mřížky zhotovují převážně interferometricky laserovým paprskem a termín „vryp“ (angl. groove) je nahrazován termínem „čára“ (line).

Ze vztahu (60) je zřejmé, že teoretická rozlišovací schopnost mřížky je pro danou mřížku a daný řád spektra konstantou. Mřížka s vysokou teoretickou rozlišovací schopností R má tedy nízké rozlišení Δλ0. Například při šířce mřížky 140 mm a počtu vrypů 2400 mm-1je teoretická rozlišovací schopnost 672000, což odpovídá při 230 nm ve 2. řádu rozlišení 0,3 pm.

Spektra různých řádů se překrývají. Nejedná-li se o mřížky typu echelle, energie (intenzita) s rostoucím řádem spektra klesá a prakticky se využívá zpravidla nejvýše 3.-4. řádu. Z Braggovy podmínky (59) vyplývá, že pod úhlem β bude odražen například paprsek s λ=600 nm v prvním řádu spektra (k=1) a současně λ=300 nm ve druhém řádu spektra (k=2), λ=200 nm ve 3. řádu atd. Měříme-li v určitém řádu v dané spektrální oblasti, kde se současně promítá spektrum nižšího případně vyššího řádu, vzniká nebezpečí spektrálních interferencí. Případné rušení spektrem 1. řádu v odpovídající oblasti spektra 2. řádu, v níž měříme analytické čáry (a naopak), se odstraňuje vhodným filtrem, který absorbuje v příslušné dlouhovlnné (krátkovlnné) oblasti. Při měření v UV oblasti ve vyšších řádech lze eliminovat viditelné záření z nižších řádů použitím fotonásobiče citlivého jen na UV záření (tzv. solar blind). Energii difraktovaného záření lze soustředit do určité oblasti spektra s použitím mřížek s vrypy skloněnými pod určitým úhlem θ, obr. 28. Dopadá-li na mřížku záření v tzv. Littrowově konfiguraci, α=β=θ, je maximální účinnost odrazu záření při odleskové vlnové délce λB, θ je odpovídající odleskový úhel.

sinα+sinβ=k⋅n⋅λB⋅10−6                                   (61)

2sinθ=k⋅n⋅λB⋅10−6                                            (62)

kde n je v mm-1, λB je v nm. Podle vztahu (62) má mřížka se 2400 čarami /mm a odleskovým úhlem 27,5º maximální zisk energie při λB = 385 nm v 1. řádu spektra, resp. při λB = 192 nm ve 2. řádu.

Mezní vlnová délka, při které ještě dochází k difrakci  je určena počtem čar na mm a odpovídá maximální hodnotě úhlů dopadu a difrakce 90º, potom sinα=sinβ=1:

1+1=sinα+sinβ=k⋅n⋅λmax⋅10−6                                   (63)

λmax=1062k⋅n                                                       (64)

S mřížkou 2400 mm-1 lze dosáhnout teoreticky spektrálního rozsahu do 830 nm, s mřížkou 3600 mm-1 550 nm, s mřížkou 2400 mm-1 ve 2. řádu nebo s mřížkou 4800 mm-1 v 1. řádu 415 nm a s mřížkou 3600 mm-1 ve 2. řádu 275 nm. Ve skutečnosti je úhel dopadu vždy menší než 90º a maximální dosažitelná vlnová délka je kratší než teoretická hodnota.

Mřížka je dále charakterizována úhlovou disperzí dβdλ, což je úhel mezi dvěma paprsky, jejichž vlnová délka se liší o jeden nanometr. Úhlová disperze je vyjádřena v jednotkách [rad/nm].

dβdλ=k⋅n⋅10−6cosβ                                                    (65)

Lineární disperze dxdλje délka spektra v ohniskové rovině připadající na jednotku vlnové délky a je vyjádřena v [mm/nm]. Častěji se používá reciproké lineární disperze dλdxv [nm/mm]

dλdx=106cosβk⋅n⋅f=λ⋅cosβsinα+sinβ⋅f                                     (66)

kde f je ohnisková délka kamery spektrometru a β je difrakční úhel. Nejlepší, tedy nejnižší reciproké lineární disperze je dosaženo pro velké úhly α, β a velkou ohniskovou vzdálenost kamerového objektivu. Pro výpočet reciproké lineární disperze monochromátoru s rovinnou mřížkou vyjádříme nejdříve úhel β. Platí, že rozdíl α - β= 2i je konstantní (obr. 29), pak

β=arcsink⋅n⋅λ2cosi±i                                                       (67)

kde i je úhel sevřený spojnicí středu zrcadla se štěrbinou a spojnicí středu zrcadla se středem mřížky. Znaménko je (+) pokud je mřížka orientována směrem ke vstupní štěrbině (což je případ na obr. 29), znaménko (-) platí, je-li mřížka otočena k výstupní štěrbině. Jako příklad lze uvést, jak se mění reciproká lineární disperse v závislosti na vlnové délce při použití monochromátoru Czerny-Turner s ohniskovou vzdáleností 1 m, mřížkou 3600 mm-1 v 1. řádu spektra: od 170 nm do 300 nm klesá z 0,253 na 0,215 nm/mm, při 400 nm je 0,168 nm/mm a při 500 nm 0,090 nm/mm. Srovnáme-li používané moderní monochromátory, pak při použití mřížek 1800 mm-1 až 4200 mm-1, ohniskových vzdálenostech 0,4 až 1 m a měření v 1. nebo 2. řádu spektra se pohybuje reciproká lineární disperze při vlnové délce 230 nm od 0,1 do 0,7 nm/mm. Vlnová délka 230 nm bývá uváděna jako referenční.

U spektrometru s konkávní mřížkou a montáží Paschen-Runge (obr. 30) je úhel dopadu α konstantní a difrakční úhel β lze tedy snadno vypočítat z Braggovy podmínky. Reciproká lineární disperze při 230 nm v 1. řádu spektra je u těchto spektrometrů obvykle v rozsahu 0,4 – 0,9 nm/mm v závislosti na n a f. Mřížka je nepohyblivá.

Mřížka echelle (obr 31) se vyznačuje malou hustotou vrypů, obvykle 79 – 316 mm-1. Vrypy mají schodovitý tvar, přičemž kratší plocha vrypu svírá s rovinou mřížky úhel θ. Obě plochy vrypu jsou na sebe kolmé. Poměr délky t a výšky s vrypu je obvykle roven dvěma, takže pro úhel θ vyplývá

tanθ=ts=2 ⇒ θ=63°26’                                        (68)

Echelle mřížka je používána v Littrowově konfiguraci. Záření dopadá kolmo na kratší plochu vrypu pod úhlem α = θ vzhledem k normále mřížky a odleskový úhel β = θ. V malém rozsahu difrakčních úhlů blízkých úhlu odleskovému se překrývá větší počet řádů spektra. Výhodou echelle mřížky je skutečnost, že odleskový efekt se uplatňuje i ve vysokých řádech spektra (20. – 170. řád), kde je možno dosáhnout vysoké rozlišovací schopnosti. Braggova podmínka má pro mřížku echelle tvar

k⋅λ=2d⋅sinβ=2t                                              (69)

odtud úhlová disperze je rovna

dβdλ=2tanβλ                                                         (70)

a s rostoucí vlnovou délkou klesá. Reciproká lineární disperze

dλdx=λ2f⋅tanβ                                                      (71)

se s rostoucí vlnovou délkou zvětšuje (tedy zhoršuje) - na rozdíl od monochromátoru s rovinnou mřížkou. Teoretická rozlišovací schopnost echelle spektrometru s rostoucí vlnovou délkou klesá, jak vyplývá ze vztahu získaného dosazením za k·n z Braggovy podmínky do vztahu pro teoretickou rozlišovací schopnost s využitím konkrétní hodnoty difrakčního (odleskového) úhlu

R=Wsinα+sinβλ=2sinβ⋅Wλ=2sin(63°26´)λ=1.79Wλ                        (72)

a rozlišeníΔλ0 se zvyšuje s druhou mocninou vlnové délky

Δλ0=λ21,79W                                                           (73)

Typická hodnota teoretické rozlišovací schopnosti echelle mřížky je blízká 500 000. Mřížka echelle vyžaduje separaci překrývajících se spektrálních řádů. Ze tří existujících možností se v současné době nejčastěji uplatňuje tzv. zkřížená optika (obr 32). Difraktované záření vystupující z echelle mřížky je podrobeno disperzi hranolem ve směru kolmém na disperzi mřížky. V takto získaném dvourozměrném spektru nalezneme v jednom rozměru jediný řád spektra s určitým volným spektrálním rozsahem (pouze několik nanometrů), ve směru na něj kolmém pak jednotlivé spektrální řády. U soudobých spektrometrů převažuje varianta s pevnou mřížkou a hranolem. U sekvenčních přístrojů se pohybuje výstupní štěrbina pomocí počítačem řízeného XY-souřadnicového translátoru a snímá postupně analytické čáry v různých řádech. U simultánních přístrojů je 2D-spektrum zobrazeno na plošný detektor.

Doposud bylo uvažováno pouze teoretické rozlišení mřížky bez ohledu na další části spektrometru. Nízké teoretické rozlišení (vysoká teoretická rozlišovací schopnost) v současnosti používaných mřížek však není rozhodující, protože praktické rozlišení spektrometru je limitováno jeho konstrukcí a vadami optických členů. Tzv. instrumentální šířku spektrální čáry λINSlze vyjádřit jako součet 3 příspěvků

ΔλINS=Δλ02+ΔλSBW2+ΔλAB2 0,5                                            (74)

kde Δλ0je teoretické rozlišení mřížky, ΔλSBWje šířka propouštěného spektrálního pásma a ΔλAB je příspěvek optických aberací (vad) při použití kulových zrcadel.

Šířka propouštěného spektrálního intervalu (pásma), (angl. spectral bandwidth) ΔλSBW, je dána součinem šířky štěrbiny a reciproké lineární disperze dλdx. Šířky vstupní a výstupní štěrbiny nebývají stejné a v případě některých spektrometrů jsou nastavitelné. Kromě toho i v případě, že obě štěrbiny jsou nastaveny na stejnou šířku, nejsou stejné jejich obrazy. Pro výpočet propouštěného spektrálního pásma ΔλSBW

ΔλSBW=sres⋅dλdx                                                      (75)

je proto rozhodující výsledná šířka štěrbiny sres, která představuje větší z obou hodnot

sres=maxsen; sex                                                   (76)

kde sen je šířka vstupní štěrbiny a sex je šířka výstupní štěrbiny. Šířka obrazu vstupní štěrbiny na štěrbině výstupní je dána součinem skutečné šířky vstupní štěrbiny a faktoru zvětšení G, kde

G=cosα/cosβ                                                      (77)

Je-li mřížka natočena směrem ke vstupní štěrbině, je β > α a G >1. Jsou-li obě štěrbiny stejně široké, pak obraz vstupní štěrbiny bude širší a výsledná šířka štěrbiny sresbude záviset na šířce vstupní štěrbiny. Je-li naopak mřížka obrácena k výstupní štěrbině, pak β < α, G <1 a vstupní štěrbina se zobrazuje se zmenšením. Jsou-li přitom obě štěrbiny stejně široké, bude výsledná štěrbina dána štěrbinou výstupní.

Teoretické rozlišení mřížky ve srovnání s propouštěným spektrálním intervalem obvykle představuje významně nižší hodnotu a při výpočtu instrumentální šířky čáry se prakticky neuplatní. Jako příklad lze uvést rovinnou mřížku 2400 mm-1 o šířce 140 mm, která ve druhém řádu poskytuje při vlnové délce 230 nm teoretické rozlišeníΔλ0=0,3 pm. Při použití této mřížky v monochromátoru s ohniskovou vzdáleností 1 m, je hodnota reciproké lineární disperze při 230 nm rovna 0,157 nm/mm a při šířce výstupní štěrbiny 0,015 mm poskytne monochromátor šířku propouštěného spektrálního pásma ΔλSBW= 2,355 pm. Instrumentální šířka čáry λINS vypočtená jako odmocnina ze součtu čtverců teoretického rozlišení a propouštěného spektrálního pásma je potom 2,374 pm, což je nevýznamný rozdíl proti ΔλSBW. Obvyklé šířky ΔλSBW jsou spíše větší, typicky 5-10 pm.

Významný příspěvek k instrumentální šířce čáry představují optické vady (aberace), které jsou způsobeny použitím kulových zrcadel místo parabolických (z ekonomických důvodů). Kulová vada konkávního zrcadla neboli sférická aberace způsobuje, že svazek paprsků rovnoběžných s optickou osou zrcadla se po odrazu neprotíná v jednom bodě, ale na tzv. kaustické ploše. Při zobrazení bodu vzdáleného od optické osy vzniká složitý obrazec v prostoru – tato vada se nazývá koma a projevuje se asymetrickým profilem čáry. Astigmatismus vzniká při šikmém dopadu paprsků na duté zrcadlo, kdy se odražené paprsky protínají ve dvou úsečkách na sebe kolmých, zvaných fokály, které leží ve dvou rovinách. Zklenutí obrazu (soudkovité, polštářovité) vzniká tehdy, jsou li vnější části předmětu zvětšeny více nebo méně než části vnitřní. Uvedenou vadu eliminuje použití eliptických a toroidních zrcadel.

U rovinných mřížek je velikost optických vad závislá na šířce průmětu mřížky do zrcadla L = W·cosβ a na úhlu δ = i/2. Kulová vada, koma, astigmatismus a zklenutí jsou úměrné L3, L2δ, Lδ2 a δ3 v uvedeném pořadí. Velké šířky mřížek proto mají za následek zobrazení bodu jako neostré plochy, která se nachází před ohniskovou rovinou zrcadla. Minimální průměr této plochy vyvolané kulovou vadou je roven

dmin=L3128f2                                                         (78)

Velikost této plochy roste rychle s šířkou mřížky; při L = 60 mm a ohniskové vzdálenosti 1000 mm je dmin pouze 1,7 μm, s šířkou 140 mm je však dmin již 21,4 μm. Vynásobením dmin reciprokou lineární dispersí dostáváme ΔλAB. V případě 140-mm mřížky s 2400 vrypy/mm a reciprokou lineární disperzí 0,157 nm/mm ve 2. řádu spektra dostáváme ΔλAB= 3,30 pm, což představuje významně více než ΔλSBW= 2,36 pm. Výsledná instrumentální šířka λINS je 5,6 pm. Z tohoto hlediska se jeví teoretické rozlišení 0,3 pm jako zbytečně nízké a je naopak vhodnější použít mřížku menší šířky za účelem zmenšení aberací. Jako kompromisní hodnota vychází šířka 90 mm.

Výsledný profil spektrální čáry je kombinací několika příspěvků. Tyto příspěvky mají svůj původ ve fyzikální podstatě spektrálního přechodu, v procesech v plazmatu, které tento přechod ovlivňují, a dále ve vlastnostech spektrálního přístroje. Profil čáry je popsán funkcí (Gaussův, Lorentzův, Voightův profil) a šířkou čáry v polovině její výšky (FWHM = full width at half maximum). Podle uvedených příspěvků rozeznáváme fyzikální šířku čáry ΔλPHYS a instrumentální šířku čáry ΔλINS. Výsledná, tzv. experimentální šířka čáry ΔλEXP je rovna

ΔλEXP=ΔλPHYS2+ΔλINS2 0,5                                           (79)

Fyzikální šířka čáry ΔλPHYS je tvořena příspěvkem přirozené šířky čáry ΔλN a jejím rozšířením ΔλB(line broadening), které je důsledkem procesů probíhajících v plazamtu.

ΔλPHYS=ΔλN2+ΔλB2 0,5                                          (79a)

Přirozená šířka čáry je dána Heisenbergovým principem neurčitosti

ΔEΔt≈h2π                                                       (79b)

kde ΔE je energie termu, Δt je střední doba života excitovaného stavu, h Planckova konstanta.

Odtud plyne, že

ΔE=hΔν=h2πΔt                                                 (79c)

Při dobách života m a n na energetických hladinách Em a En zářivého přechodu Em  En je neurčitost, tedy šířka frekvenčního pásma rovna

ΔνN=12π1τm+1τn                                               (79d)

Pro jednoduchost vyjádření budeme uvažovat dolní hladinu přechodu En jako základní; potom n  ∞ a spektrální šířka přechodu, tzv. přirozená šířka čáry, vyjádřená jako interval vlnové délky, je rovna

ΔλN=A2πcλ2                                                         (79e)

kde A=1/τm je Einsteinův koeficient pravděpodobnosti spontánního přechodu. Hodnota průměrné doby života excitovaného stavu bývá  10-8 s a z ní vyplývající přirozená šířka čáry ΔλN řádu 10-5 nm je vzhledem k ostatním příspěvkům zanedbatelná.

Hlavními příčinami rozšíření čar jsou Dopplerův jev a srážkové (tlakové) rozšíření. . Dopplerův jev je dán pohybem emitujících částic. Je známo, že pohybuje-li se zářič vůči detektoru rychlostí v, bude vyzařovaná spektrální čára posunuta vzhledem k maximu λmax odpovídajícímu spektrálnímu přechodu o rozdíl δλD

δλD=vcλmax                                                             (79f)

kde c je rychlost světla. Ve zdroji, který je v termodynamické rovnováze, se uplatňuje Maxwellovo rozdělení rychlostí s nejpravděpodobněší rychlostí u

u=2RTM=2kTm                                               (79g)

kde R je univerzální plynová konstanta, T je teplota (K) a M je relativní atomová hmotnost. Použijeme-li vztahy (79 f, g) pro výpočet závislosti emise na vlnové délce, dostaneme

Iλ=Iλmaxexp−mc2kT1−λmaxλ2                                               (79h)

kde I je intenzita při vlnové délce , I max je intenzita v maximu, m je hmotnost emitující částice, k je Boltzmannova konstanta a c rychlost světla. Definujeme-li Dopplerovu šířku čáry ΔλD jako vzdálenost dvou vlnových délek, pro něž funkce vyjádřená rovnicí (79h) nabývá hodnot Iλ = 0,5 Iλmax , pak

ΔλD=λc2RTM=7,25×10−7λTM                                            (79i)

Profil spektrální čáry rozšířené Dopplerovým efektem má s použitím vztahů (79h, i) tvar

ID(λ)=Imaxexp−2ln2 λmax−λΔλD2                                     (79j)

a je tedy popsán Gaussovou funkcí.

Dopplerovo rozšíření je nejmenší pro těžké částice emitující v UV oblasti spektra. Jako příklad lze uvést čáry Au II 200.08 nm, Cd I 228.80 nm a Ba II 233.53 nm, jejichž fyzikální šířky vypočítané z Dopplerova rozšíření jsou v ICP 0,8 pm, 1,2 pm a 1.2 pm v uvedeném pořadí. U lehkých částic je dopplerovská šířka podstatně větší, např. Be II 313.11 nm má šířku 5.9 pm. Lze obecně konstatovat, že Dopplerovo rozšíření v se v ICP pohybuje od 0,8 do 6 pm.

Ze srážkových rozšíření se uplatňuje zejména van der Waalsovo v důsledku srážek atomů a iontů analytu s neutrálními atomy argonu. Ve srovnání s fyzikálními šířkami pro Dopplerovo rozšíření jsou celkové fyzikální šířky vypočtené z příspěvků Dopplerova a van der Waalsova rozšíření jen nevýznamně větší, jak vyplývá z následujících hodnot pro Au II 200.08 nm (0,9 pm), Cd I 228.80 nm (1,5 pm) a Ba II 233.53 nm (1,5 pm), a tedy hlavním příspěvkem k fyzikální šířce čáry v ICP je Dopplerovo rozšíření.

10.2 Typy spektrometrů a jejich vlastnosti

Izolace selektivního analytického signálu z bohatého čárového spektra emitovaného v ICP vyžaduje použití spektrálního přístroje s vysokou rozlišovací schopností. S klesající šířkou propouštěného spektrálního intervalu klesá počet a velikost spektrálních interferencí na analytických čarách a současně se zvyšuje poměr signálu k pozadí. Komerčně dostupné spektrometry je možno rozdělit na sekvenční a simultánní.

Sekvenční přístroje jsou monochromátory umožňující postupné nastavení zvolených vlnových délek spektrálních čar a vlnových délek pro měření a korekci pozadí. Nejčastěji se používá optická montáž Czerny-Turner (obr. 29). Záření z budicího zdroje zobrazeného na vstupní štěrbinu umístěnou v ohnisku dutého kolimátorového zrcadla dopadá po odrazu jako rovnoběžný svazek paprsků na rovinnou difrakční mřížku, na níž dochází k jeho spektrální disperzi. Z mřížky vystupují monochromatické svazky paprsků pod odpovídajícími difrakčními úhly. Duté zrcadlo kamery fokusuje monochromatické svazky a ze spektra zobrazeného do roviny výstupní štěrbiny je na detektor propouštěno záření v úzkém spektrálním intervalu, tj. „monochromatické“ záření. Vlnová délka záření dopadajícího na detektor se mění natočením mřížky. Skenující monochromátor umožňuje: a) záznam spektra v širokém rozsahu vlnových délek s krokem o velikosti několika pikometrů (pm); b) měření v maximu spektrální čáry (on-peak) na něž se přímo (bez skenování) nastaví po vyhledání referenční čáry, s následným měřením pozadí v blízkosti čáry za účelem korekce pozadí; c) sekvenční proměření profilu čáry s krokem např. 1 pm s  proložením experimentálních bodů Gaussovou křivkou a vypočtením velikosti maxima a s následným měřením pozadí. Kalibrace vlnových délek se provádí zabudovanou rtuťovou výbojkou nebo měřením čáry prvku trvale přítomného, např. uhlíku (CO2).

Sekvenční spektrometry umožňují flexibilní volbu spektrálních čar, mají obvykle vysokou rozlišovací schopnost a menší pořizovací náklady ve srovnání se simultánními spektrometry. Jejich společným nedostatkem je však relativně dlouhá doba trvání víceprvkové analýzy (několik minut/vzorek) a v důsledku toho vyšší spotřeba argonu. Použití porovnávacího prvku sice umožňuje kompenzaci nespektrálních interferencí, nikoli však zlepšení přesnosti měření, což vyžaduje simultánní měření signálů analytů a porovnávacího prvku. Uvedený nedostatek je řešen u komerčních přístrojů například dvěma monochromátory v jednom spektrometru. Sekvenční spektrometry jsou vhodné pro výzkumné účely a dále pro laboratoře zabývající se analýzou širokého sortimentu vzorků co se týče osnovy i škály analytů. Jejich vysoká rozlišovací schopnost je bezkonkurenční výhodou pro analýzu vzorků s  obsahem prvků vzácných zemin, wolframu a dalších prvků emitujících bohatá spektra potenciálně rušící většinu citlivých analytických čar ostatních prvků.

Simultánní spektrometry umožňují současné měření více spektrálních čar. Podle optické montáže lze rozdělit v současné době používané přístroje na polychromátory s konkávní difrakční mřížkou a na spektrometry s mřížkou echelle. Společným rysem obou typů spektrometrů je skutečnost, že se mřížka nepohybuje. Ostatní optické montáže se používají méně často.

Dutá mřížka plní současně funkci monochromátoru a zrcadel kolimátoru i kamery. Místo tří odrazných ploch potřebných při použití monochromátoru s rovinnou mřížkou, na kterých dochází kromě difrakce a odrazu také k nežádoucímu rozptylu záření zhoršujícímu poměry S/B, se v tomto typu spektrometru uplatňuje jen jedna plocha. Umístíme-li vstupní štěrbinu na obvodu tzv. Rowlandovy kružnice, jejíž průměr je roven poloměru křivosti duté mřížky nacházející se rovněž na obvodu této kružnice, spektrum se bude vytvářet rovněž na obvodu Rowlandovy kružnice. Ze všech optických uspořádání spektrometrů s dutou mřížkou se v současné době používá téměř bezvýhradně montáž podle Paschena a Rungeho s pevnou polohou vstupní štěrbiny, mřížky a sady výstupních štěrbin umístěných v místech difrakce sledovaných vlnových délek spektrálních čar. Optické schéma je na obr. 30.Za každou výstupní štěrbinou je umístěn fotonásobič. V tomto uspořádání bývá polychromátor osazen 30 až 70 kanály. Nevýhodou je nemožnost měřit spektrum současně při vlnové délce v blízkosti každé z osazených analytických čar za účelem korekce pozadí, což je dáno zejména omezenými prostorovými možnostmi vzhledem k rozměrům fotonásobičů. Tento problém se řeší umístěním planparalelní křemenné refrakční destičky za vstupní štěrbinu. Natáčením této destičky okolo osy rovnoběžné se štěrbinou se spektrální čáry posouvají podél Rowlandovy kružnice mimo výstupní štěrbiny, čímž je možno skenovat spektrum v jejich okolí. Podobného efektu je možno dosáhnout také posunem vstupní štěrbiny podél Rowlandovy kružnice. Společným nedostatkem obou přístupů je sekvenční měření čar a pozadí, což prodlužuje analýzu a snižuje korelaci nezbytnou pro účinnou korekci pozadí. Pozice pro měření pozadí kromě toho nelze optimalizovat pro jednotlivé analytické čáry. Značného zlepšení bylo dosaženo využitím světlovodů, které umožňují lepší prostorové využití blízko sebe umístěných štěrbin, případně použití dvou polychromátorů, z nichž jeden je určen pro měření spektrálních čar a druhý pro simultánní měření na optimalizovaných vlnových délkách pro korekci pozadí.

Významným přínosem pro spektrometry s montáží Paschen-Runge je náhrada fotonásobičů řadovými multikanálovými detektory na principu nábojově vázaných obvodů (Charge Coupled Devices, CCD), které nepotřebují ke své činnosti vakuum a vysoké napětí 267-270. Představují složité integrované struktury tvořené fotocitlivými prvky (fotodiodami), obvody pro zpracování signálu a pomocnými obvody (Obr. 33). Záření dopadající na fotodiodu generuje páry elektron-díra v polovodičovém substrátu. Každá z integrovaných fotodiod s rozměry obvykle 0,01 x 2 mm generuje při osvětlení fotoproud úměrný ozáření, který se integruje v kapacitách spojených s diodami, fungujících jako analogové paměti. Náboje akumulované v kapacitách u příslušných diod se postupně čtecími obvody převádějí na vstup zesilovače. Na výstupu operačního zesilovače vznikají napěťové impulsy, odpovídající velikosti nábojů akumulovaných u jednotlivých diod. Celý cyklus je řízen hodinovými obvody a opakuje se 20x až 100 000x za sekundu. Integrační dobou (1-50 ms) je možné přizpůsobit velikost akumulovaného náboje v potenciálové jámě a tím i intenzitě záření dopadajícího na detektor. Chlazením detektoru až na -80C (v současné době realizovaným převážně pomocí Peltierových článků) se významně snižuje proud za temna, což umožňuje zvýšení dynamického rozsahu měření. Fotodiodové řadové detektory tvořené vždy několika tisíci fotodiod jsou uspořádány po obvodu Rowlandovy kružnice a nahrazují současně výstupní štěrbiny i fotonásobiče. Částečné pokrytí obvodu Rowlandovy kružnice několika CCD detektory umožňuje současně měřit řádově vyšší počet spektrálních čar a příslušných pozic pozadí, než je tomu v případě použití fotonásobičů. Při šířce diody 12,5 až 25 m je přitom dosaženo srovnatelného spektrálního rozlišení. Fotodioda představuje obrazový element (pixel) a působí jako výstupní štěrbina. Na rozdíl od skenujícího monochromátoru, kdy každý krok při pořizování profilu čáry přináší v důsledku překrývání obrazu štěrbiny jen částečně novou informaci (např. 20%), obsahuje každý pixel samostatnou, novou spektrální informaci.

Polovodičových detektorů na bázi Charge Transfer Devices (CTD), jejichž variantou je i detektor CCD, využívají zejména simultánní spektrometry s difrakční mřížkou typu echelle (obr. 32). Tato mřížka o malé hustotě čar, relativně velké šířce a s odleskovým úhlem soustřeďujícím energii difraktovaného záření například do 30. až 130. řádu spektra poskytuje v kombinaci s děličem spektrálních řádů v uspořádání tzv. zkřížené disperze dvourozměrné spektrum, které je tvarově i velikostí kompatibilní s dvourozměrným (plošným) multikanálovým polovodičovým detektorem typu CCD velikosti například 13x19 mm. Spektrální interval 160 až 800 nm je rozdělen po úsecích do vysokých řádů spektra, například do 30. až 130. řádu. Tyto řády jsou uspořádány kolmo k disperzi podle vlnových délek. Jako dělič řádů se používá hranol nebo speciální mřížka.

Detektor nemusí být kompletně pokryt fotosensitivními prvky, protože významné analytické spektrální čáry nepokrývají rovnoměrně celý spektrální rozsah 160-800 nm. Nejvýznamnější spektrální čáry se nacházejí v oblasti pod 400 nm. Ve viditelné oblasti mohou být významné jen určité úseky (prvky vzácných zemin, Ca, Sr, Ba, Al, Na, K). Této skutečnosti mohou být CCD detektory přizpůsobeny. Příkladem je tzv. Segmented-array Charge-coupled-device Detector (SCD), který se skládá z 224 vhodně rozmístěných CCD segmentů obsahujících 6400 fotodiod. Segmenty pokrývají přibližně 6% ze spektrálního rozsahu 160-800 nm a jsou potenciálně osvětleny asi pěti tisíci spektrálních čar. Jeden segment se skládá ze 20 až 80 fotodiod (pixelů) a pokrývá spektrální rozsah 0,1 až 0,4 nm. Pro každý ze 72 prvků stanovovaných s ICP-AES tak poskytují segmenty 3-4 nejcitlivější „přednastavené“ analytické čáry, což však nevylučuje měření i dalších čar. Některé detektory jsou naopak záměrně konstruovány tak, aby spektrum pokryly úplně. Příkladem je plošný detektor plně pokrytý fotosensitivními prvky v počtu násobků 106, který ve výše uvedené spektrální oblasti registruje přibližně 9x104 spektrálních čar.

Echelle spektrometry s plošnými polovodičovými detektory a Paschen-Runge spektrometr s řadovými detektory jsou velmi efektivní analytické přístroje. Kombinují flexibilitu monochromátoru s rychlostí měření polychromátoru. Počtem měřených čar a simultánním měřením píku i pozadí předčí polychromátory osazené fotonásobiči. Rozlišení echelle spektrometrů v oblasti vlnových délek do cca 250 nm je srovnatelné s rozlišením kvalitních monochromátorů. Nevýhodou je naproti tomu nízká rozlišovací schopnost v dlouhovlnné oblasti spektra (alkálie), která však postihuje pouze velmi omezený počet analytických čar. Paschen-Runge spektrometr s CCD detekcí se vyznačuje středním rozlišením, konstantním v celém rozsahu spektra, avšak umožňuje prakticky spojitý záznam spektra v jediném řádu. Simultánní spektrometry s polovodičovými detektory jsou optimální pro měření časově závislých signálů při spojení s chromatografickými technikami, laserové nebo jiskrové ablaci a dalších příbuzných technikách.

Významné rozšíření analytických možností ICP-AES představuje využití vakuové UV oblasti spektra (VUV). Měření v oblasti vlnových délek kratších než 190 nm lze provádět s vakuovými spektrometry nebo spektrometry proplachovanými dusíkem či argonem. Dolní hranice spektrálního rozsahu 160 nm umožňuje měření citlivých spektrálních čar síry, fosforu, jodu, bromu, olova, hliníku a některých dalších prvků. Nižší pozadí a méně spektrálních interferencí ve srovnání s analytickými čarami v oblasti nad 190 nm činí tyto čáry atraktivními z hlediska mezí detekce a selektivity (Al, P, Pb). Pro stanovení bromu, jodu a síry jsou spektrální čáry ve VUV oblasti jediným řešením, neboť citlivost analytických čar ve viditelné (síra) a blízké infračervené (Br, I) oblasti je analyticky nevyužitelná. Měření emise při vlnových délkách pod 160 nm vyžaduje náhradu křemenných optických členů materiálem propustným v této oblasti spektra (MgF2). V této oblasti spektra je však prakticky zajímavá pouze citlivá spektrální čára chlóru.

### 11 Analýza kapalných vzorků technikou ICP-AES

Technika ICP-AES je založena na měření emise excitovaných atomů a iontů. V prvním přiblížení lze říci, že signál analytu z ICP nezávisí na jeho speciaci v roztoku vzorku. U většiny analytů lze dále nalézt společné optimální/kompromisní podmínky zdroje ICP pro víceprvkovou analýzu. Tím se metodologie analýzy s ICP-AES podstatně liší od chemických metod, u nichž je většinou třeba pro každý analyt nastavovat specifické podmínky (pH, iontovou sílu, přidávat maskovací činidla) a používat selektivní, případně specifická činidla (molekulová absorpční spektrofotometrie). Tato skutečnost však neznamená, že uvedené metody jsou zcela nahrazeny ICP emisní spektrometrií. Při stanovení hlavních složek se uplatňují významně titrační a gravimetrické metody, neboť poskytují v této koncentrační oblasti výsledky s přesností a správností jen obtížně dosažitelnou při použití ICP-AES. Spektrofotometrie je levnější než ICP-AES a může sloužit jako nezávislá srovnávací metoda pro stanovení zejména doprovodných složek a stopových obsahů.

Při stanovení minoritních a stopových obsahů ICP-AES obvykle splňuje požadavky na přesnost a správnost měření. Stanovení těchto obsahů je tradiční doménou molekulové absorpční spektrofotometrie (spektrofotometrie) a atomové absorpční spektrometrie. Určitá spektrofotometrická metoda je obvykle vypracována pro konkrétní typ materiálu a specializovaný předpis pro rozklad vzorku známého typu a pro přípravu roztoku k analýze zajišťuje, aby obsah analytu ležel uvnitř poměrně úzkého kalibrovaného rozsahu. Široký lineární koncentrační  rozsah ICP-AES naproti tomu klade menší nároky na ředění vzorku a současně umožňuje stanovovat obsah daného analytu v různých typech vzorků s použitím jediné analytické čáry a většinou i stejné metodiky. Při vyšších nárocích na přesnost a správnost měření je však třeba volit vhodný počet bodů na kalibrační přímce a jejich rozložení. Ve srovnání s plamenovou AAS má ICP-AES výhodu v tom, že nevyžaduje přídavky uvolňovacích činidel, spektrochemických tlumičů a ochranných komplexotvorných činidel. Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací umožňuje stanovení stopových koncentrací o jeden až dva řády nižších než ICP-AES. V případě ICP-AES jsou však na druhé straně podstatně častěji pozorovány spektrální interference než v AAS nebo plamenové AES. Se spektrometrií ICP lze jako víceprvkovou metodu srovnávat rentgenovou fluorescenční spektrometrii XRF. Tato nevyžaduje rozpouštění vzorku, i když příprava pevných vzorků k analýze XRF rovněž zahrnuje řadu operací a přídavků látek. Následující úvahy jsou věnovány problematice spojené s velikostí obsahu stanovované složky.

11.1 Přesnost a správnost stanovení hlavních, vedlejších, doprovodných a stopových složek vzorku

Stanovení hlavních složek klade extrémní nároky na kompenzaci matričních interferencí (nespektrálních interferencí osnovy vzorku), instrumentálního driftu i šumu s velkým podílem vyšších frekvencí 272. Podmínky měření s ICP-AES jsou nastaveny tak, aby bylo dosaženo maximální citlivosti (směrnice kalibrační přímky), maximálního poměru signálu k šumu a minimálního matričního efektu (minimální deprese signálu v přítomnosti matričního prvku ve srovnání s čistým roztokem bez matrice). Z instrumentálních parametrů zdroje ICP se nejvíce uplatňuje výška pozorování, průtok nosného plynu a příkon do plazmatu. Pro stabilitu signálu je zásadní, aby jeho změna způsobená odchylkou od nastavení těchto parametrů byla minimální. Obvykle největší měrou se z komponent ICP zdroje uplatňuje zmlžovač a mlžná komora. U vlastního spektrometru je rozhodující reprodukovatelnost nastavení vlnových délek v případě monochromátoru a tepelně-mechanická stabilita polychromátoru. Stanovení hlavních složek vyžaduje kontrolu optimálního nastavení spektrometru pomocí diagnostiky s měřením čar Zn, Mg, Ba a Ar 273-275, kalibrování roztoky s přizpůsobenou osnovou, použití porovnávacího prvku a kontrolu pomocí známého vzorku. Při stanovení vysokého obsahu v materiálu, který obsahuje jen jednu hlavní komponentu (například SiO2 ve sklářském písku), je třeba vypočítat také horní mez stanovitelnosti a obsah vyšší než je tato hodnota určovat odečtením součtu obsahů minoritních složek od 100%. Při kontrole výsledků kompletní analýzy, kdy se stanoví všechny hlavní, vedlejší a doprovodné složky, se obyčejně sečtou všechny výsledky a jejich součet se porovná s teoretickou hodnotou 100%. Jsou-li známy rozptyly pro jednotlivá stanovení, pak je celkový rozptyl součtu všech výsledků vypočítán jako součet rozptylů jednotlivých výsledků a rozdíl součtu výsledků od 100% lze brát jako statisticky významný na dané hladině pravděpodobnosti P = 0,997 jen tehdy, leží-li vně intervalu,

100−3σcnA≤j=1mxj≤100+3σcnA                                        (80)

kde σc je standardní odchylka součtu výsledků j=1mxj.

Dopočítávání výsledků kompletní analýzy do známé sumy (například 100%) používané například v silikátové analýze rentgenfluorescenční spektrometrií nelze v ICP-AES obecně doporučit bez předchozího experimentálního sledování trendů všech analytických signálů v čase, tj. v případě driftu. V závislosti na spektrochemických vlastnostech analytů mohou být tyto trendy u různých analytických čar protichůdné a „korekce na sumu“ způsobuje závažné systematické chyby.

Přesnost stanovení obsahů doprovodných a stopových složek je závislá zejména na velikosti těchto obsahů (koncentrací) vzhledem k mezím detekce příslušných prvků. Hodnota meze detekce je přímo úměrná koncentraci ekvivalentní pozadí (tj. nepřímo úměrná poměru signálu k pozadí) a vzrůstá s rostoucí standardní odchylkou pozadí. Méně se uplatňuje změna směrnice kalibrační přímky v důsledku matriční interference (obvykle je v rozmezí ± 5% RSD) nebo driftu přístroje. Použití porovnávacího prvku přináší proto jen nevýznamná zlepšení. Maximálního poměru signálu k pozadí se obvykle (zejména v případě iontových čar) dosahuje ve stejné výšce pozorování a při stejném průtoku nosného plynu jako v případě minimálních matričních interferencí. Směrodatnou odchylku pozadí (stejně jako směrodatnou odchylku signálu analytu) lze snížit prodloužením doby měření signálu. Doba měření signálu, označovaná u přístrojů s detekcí záření fotonásobiči jako integrační čas a u spektrometrů s  detektory CCD jako vzorkovací čas (sampling time), se obvykle pohybuje od jednotek sekund až do cca 30 s. Relativní standardní odchylka pozadí i signálu analytu je obvykle nepřímo úměrná integrační době nebo její druhé odmocnině. Hodnoty RSD < 1 % se dosahuje při měřicích časech delších než 3 až 5 s. Přesnost a správnost měření je však výrazně ovlivněna zejména spektrálním pozadím a jeho korekcí, a dále přítomností spektrálních interferencí a jejich korigováním. Nekorigovaný, případně chybně korigovaný signál analytu je zatížen systematickou chybou. Korigovaný signál je naopak zatížen náhodnou chybou, která je dána kumulací náhodných odchylek při matematických operacích s korekčním algoritmem. Výsledná chyba vypočítaná podle Gaussova zákona o skládání chyb může být v některých případech tak velká, že korigovaný signál (čistá intenzita čáry analytu) je statisticky nevýznamně odlišný od nuly, i když svou velikostí dostatečně převyšuje signál odpovídající tzv. instrumentální mezi detekce. Instrumentální mez detekce je vyjádřena jako trojnásobek standardní odchylky pozadí při zmlžování destilované vody a představuje ideální minimum, jehož nelze za podmínek rutinní analýzy reálných vzorků dosáhnout. Není vzácností, že reálné meze detekce jsou o jeden až dva řády vyšší než tyto instrumentální meze detekce. Důležitější než mez detekce je však mez kvantifikace (také mez stanovitelnosti), definovaná jako koncentrace, která je stanovena s relativní směrodatnou odchylkou 10 % (případně 5 %). Stejně jako mez detekce i mez kvantifikace je odlišná pro čisté roztoky a reálné vzorky. Aktuální hodnota meze detekce, resp. meze stanovitelnosti, se obvykle mění v čase a pohybuje v určitém intervalu hodnot. Nelze proto spoléhat na hodnotu vypočítanou z jedné série měření a je naopak třeba provádět kontrolu před zahájením analýz. Mez detekce je dále závislá na hodnotě slepého pokusu.

Stanovení obsahu vedlejších složek ICP-AES je méně kritické než stanovení hlavních složek nebo stopových obsahů. Koncentrace vedlejších složek představují hodnoty přibližně 3 až 4 řády nad mezemi detekce a proto vliv pozadí a jeho korekce je málo významný. Povolené tolerance (např. u některých silikátových surovin) jsou v dané koncentrační oblasti příznivější ve vztahu k dosažitelné přesnosti analytického signálu. Kompenzace matričních interferencí, krátkodobých fluktuací i driftu pomocí porovnávacího prvku má větší význam než při stanovení doprovodných nebo stopových složek. Nadbytek hlavní složky (hlavních složek) je nižší než vůči doprovodným a stopovým složkám, a proto i příspěvky případných spektrálních interferencí způsobených hlavními složkami jsou menší a nejistota plynoucí z provedení matematické korekce nepřispívá příliš významně k celkové nejistotě výsledku.

11.2 Použití porovnávacího prvku

Použití porovnávacího prvku („vnitřního standardu“) má ve spektroskopii tradici od poloviny 20. let 20. století. V roztokové analýze s ICP-AES se od porovnávacího prvku očekává: i) zlepšení přesnosti měření, tj. kompenzace šumu vyšších frekvencí; ii) zlepšení správnosti měření kompenzací driftu (nízkofrekvenčního šumu); iii) zlepšení správnosti měření kompenzací nespektrálních vlivů osnovy. Pro správnou funkci porovnávacího prvku musí být současně splněny 4 podmínky 276-278: 1) signály analytu a porovnávacího prvku musí korelovat v závislosti na malé změně pracovních podmínek ICP zdroje (simulace driftu); přičemž korelační koeficient musí být blízký jedničce; 2) poměr relativních směrodatných odchylek b=σP,rσA,rsignálů IP a IA porovnávacího prvku a analytu musí být blízký jedničce; 3) pokud není hodnota pozadí zanedbatelná vzhledem k signálům IP a IA, je nutno provést před výpočtem poměru IA/IP korekci pozadí; 4) šum detekčního systému musí být zanedbatelný vůči šumu zdroje ICP. Zlepšení RP dosažené použitím porovnávacího prvku je definováno vztahem

RP=σA,rσ(AP),r                                                           (81)

kde σA,r a σ(A/P),r jsou relativní směrodatná odchylka signálu analytu IA a relativní směrodatná odchylka podílu I(A/P) = IA/IP . Je-li splněna podmínka 1) a současně b ≠ 1 , lze vypočítat RP podle vztahu

RP=bb−1                                                           (82)

Pro platnost podmínky 2) a r <1 je zlepšení přesnosti dáno vztahem

RP=12(1−r)                                                       (83)

Porovnávací prvek musí splňovat následující podmínky: a) přirozený obsah porovnávacího prvku ve vzorcích musí být nižší než jeho mez detekce metody ICP-AES; b) preparát porovnávacího prvku musí být dostatečně čistý, aby jeho přídavek nezvyšoval slepý pokus pro analyty; c) spektrum porovnávacího prvku nesmí obsahovat příliš mnoho spektrálních čar, aby nedocházelo ke spektrálnímu rušení čar analytů; d) porovnávací čára prvku musí být přiměřeně citlivá, aby koncentrace vnitřního standardu mohla být co nejnižší; e) porovnávací prvek musí být v roztoku stálý, tj. nesmí těkat, tvořit nerozpustné hydrolytické produkty nebo tvořit sraženiny s ionty analytů či se složkami osnovy vzorku.

V normální analytické zóně ICP převažují zejména prvkově nespecifické nespektrální interference (snížení signálu), obvykle interference zmlžování. V takovém případě jediný porovnávací prvek kompenzuje deprese signálů všech analytů. Složitější je otázka driftu parametrů ICP, zejména průtoku nosného plynu a příkonu do plazmatu, protože signály analytů reagují na tyto změny různě podle ionizačních a excitačních energií. Důsledkem je pak často protichůdný trend; intenzita některých čar s časem roste, jiných klesá. Diagnostiku driftu lze provádět měřením čar vybraných prvků (Ba II 455,4 nm, Zn II 206,2 nm, Ar I 404,4 nm, Mg I 285,2 nm, Mg II 280,2 nm) 274. Teoretickým, avšak nikoli příliš praktickým řešením je použití několika vhodných porovnávacích prvků 279-281. Pro rutinní analýzy se nejčastěji jako porovnávací prvek používá skandium nebo ytrium a referenční čára je iontová (II). Porovnávací prvek lze dávkovat buď při přípravě roztoků před doplněním odměrné baňky nebo dodatečně s využitím funkce podavače vzorků.

11.3 Analytické spektrální čáry, korekce spektrálních interferencí a pozadí

Výběr analytických čar pro stanovení v konkrétní osnově vzorku se provádí i) s ohledem na obsah stanovované složky; ii) s uvážením možných spektrálních interferencí.

Při použití spektrometrů s axiálním pozorováním výboje je pravděpodobné, že při stanovení hlavních složek (jako například Si, Al, Ca, Mg, Na v silikátových materiálech) K na citlivých čarách dojde k saturaci detektorů záření. Čáry některých prvků (Mg, Ca) kromě toho vykazují samoabsorpci a kalibrační závislosti pak zakřivení. Kromě použití méně citlivých čar je řešením měření signálů hlavních složek při  radiálním (laterálním) pozorování výboje a měřením signálů stopových obsahů při axiálním pozorování, což umožňují spektrometry označované jako „dual view“.

Spektrální interference lze klasifikovat takto: i) přímá koincidence spektrálních čar nerozlišitelná ve spektrálním přístroji; ii) překryv čar závislý na propouštěném spektrálním intervalu spektrometru; iii) překryv křídlem rozšířené čáry; iv) interference vyvolaná strukturním pozadím; v) rozptýlené záření. Většina prvků má alespoň jednu citlivou analytickou čáru, která není v daném typu vzorku spektrálně rušena.

Nejvýznamnějšími interferenty při analýze geologických surovin jsou pravděpodobně vápník a hořčík. Při analýze se může na zvýšení pozadí významně podílet rozptýlené záření intenzivních čar právě těchto prvků. Příčinu rozptýleného záření lze odstranit pásmovým interferenčním filtrem; například BRF Ca 395 (tzv. band-rejection filter) nepropouští do spektrometru záření nejintenzivnějších čar vápníku Ca II 393.366 nm a Ca II 396.847 nm. Vápník a hořčík vykazují i významná rekombinační kontinua, která mohou značně zhoršit meze detekce. Spojité rekombinační záření vápníku je pozorováno při vlnových délkách okolo 202 nm a dále nad 302 nm. Rekombinační kontinuum hořčíku zaujímá spektrální oblasti pod 162 nm, pod 255 nm a dále v intervalu 257-274 nm. Také hliník vykazuje rekombinační kontinuum kolem 210 nm 282.

Korekce spektrální interference je obvykle kombinací korekce pozadí a korekce překryvu čarou. Při korekci pomocí korekčních faktorů se od nekorigované koncentrace j-tého analytu cxj vypočtené z kalibrační přímky odečítá zdánlivá koncentrace analytu vyjádřená jako součin korekčního faktoru aij a koncentrace ci i-tého rušícího prvku, stanovené na jeho analytické čáře. Pro n interferentů se vypočte korigovaná koncentrace j-tého analytu cj podle vztahu

cj=cxj−i=1nciaij                                                     (84)

Korekční faktor je zdánlivá koncentrace analytu vyvolaná spektrálním rušením za přítomnosti jednotkové koncentrace interferentu. Korekční faktor je tedy poměr citlivostí analytické a rušící čáry při vlnové délce maxima analytické čáry. Tato korekce vychází z předpokladu lineární závislosti signálu na koncentraci analytu i rušících složek. Při víceprvkovém vzájemném ovlivnění se sestaví soustava rovnic (84) pro j = 1 až n-tý analyt , která se po úpravě řeší např. Gauss-Jordanovou eliminační metodou [283]. Bylo navrženo také měření intenzity na odvráceném křídle profilu rušící čáry symetricky vzhledem k poloze rušené čáry. Naměřená intenzita pozadí je pak rovna intenzitě pozadí při vlnové délce maxima analytické čáry [284]. Další postupy pro korekci interferencí jsou založeny na dekonvoluci spekter [285], Kalmanově filtraci [286] a multikomponentním přístupu.

Při korekci pozadí se volí jeden korekční bod v blízkosti čáry v případě, že pozadí nezávisí na vlnové délce, 2 korekční body po obou stranách spektrální čáry v případě, že pozadí lineárně roste nebo klesá s vlnovou délkou. Roste-li pozadí nelineárně monotónně (vliv křídla intenzivní čáry), lze průběh pozadí při vlnové délce maxima rušené čáry vypočítat. V případě strukturního pozadí je jeho průběh obvykle složitý a při jednoduché jednobodové nebo dvoubodové korekci pozadí dochází k překompenzování nebo nedokompenzování pozadí. Systematický rozdíl pak odpovídá absolutnímu úseku na kalibrační přímce.

Spektra spojitě registrovaná v okolí analytické čáry mohou být počítačově dále zpracovávána. Derivační spektrometrie odhaluje přítomnost spektrálních interferencí, které nemusí být v nederivovaném spektru dobře patrné. Integrováním plochy profilu spektrální čáry a porovnáním růstu tohoto integrálu v závislosti na koncentraci analytu s růstem intenzity v maximu čáry lze odhalit samoabsorpci. Odečítání spekter je výhodné při analýze vysoce čistých látek. Spektrální čáry hlavních složek se anulují a objeví se pouze čáry nečistot.

Vybrané prominentní analytické čáry některých prvků  jsou uvedeny v Tabulce 3.

Tabulka 3 Vybrané prominentní analytické čáry některých prvků  cL – mez detekce

| Prvek | s. čára (nm) |  | cL (mg/l) | Prvek | s. čára (nm) |  | cL (mg/l) | Prvek | s. čára (nm) |  | cL (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | I | 251,611 | 0,012 | Zn | I | 213,856 | 0,0018 | Mn | II | 257,610 | 0,0014 |
| Si | I | 212,412 | 0,016 | Zn | II | 202,548 | 0,0040 | Mn | II | 259,373 | 0,0016 |
| Si | I | 288,158 | 0,027 | Zn | II | 206,200 | 0,0059 | Mn | II | 260,569 | 0,0021 |
| B | I | 249,773 | 0,0048 | Cd | II | 214,438 | 0,0025 | Co | II | 238,892 | 0,0060 |
| B | I | 249,678 | 0,0057 | Cd | I | 228,802 | 0,0027 | Co | II | 228,616 | 0,0070 |
| B | I | 208,959 | 0,010 | Cd | II | 226,502 | 0,0034 | Co | II | 237,862 | 0,0097 |
| P | I | 213,618 | 0,076 | Al | I | 309,271 | 0,023 | Ni | II | 221,647 | 0,010 |
| P | I | 214,914 | 0,076 | Al | I | 396,152 | 0,028 | Ni | II | 231,604 | 0,015 |
| P | I | 253,565 | 0,272 | Al | I | 308,215 | 0,045 | Ni | II | 216,556 | 0,017 |
| Na | I | 588,995 | 0,029 | Ti | II | 334,941 | 0,0038 | Cu | I | 324,754 | 0,0054 |
| Na | I | 589,592 | 0,069 | Ti | II | 336,121 | 0,0053 | Cu | II | 224,700 | 0,0077 |
| Na | I | 330,237 | 1,875 | Ti | II | 337,280 | 0,0067 | Cu | I | 327,396 | 0,0097 |
| K | I | 766,491 | 0,20 | Zr | II | 343,823 | 0,0071 | Au | I | 242,795 | 0,017 |
| K | I | 404,721 | 42 | Zr | II | 339,198 | 0,0077 | Au | I | 267,595 | 0,031 |
| K | I | 404,414 |  | Zr | II | 349,621 | 0,010 | Au | I | 197,819 | 0,038 |
| Li | I | 670,784 | 0,003 | Fe | II | 238,204 | 0,0046 | Pt | II | 214,423 | 0,030 |
| Li | I | 610,362 | 0,033 | Fe | II | 239,562 | 0,0051 | Pt | II | 203,646 | 0,055 |
| Li | I | 460,286 | 0,857 | Fe | II | 259,940 | 0,0062 | Pt | I | 265,945 | 0,081 |
| Mg | II | 279,553 | 0,00015 | Cr | II | 205,552 | 0,0061 | Ce | II | 413,765 | 0,048 |
| Mg | II | 280,270 | 0,00030 | Cr | II | 206,149 | 0,0071 | Ce | II | 413,380 | 0,050 |
| Mg | II | 285,213 | 0,0016 | Cr | II | 267,716 | 0,0071 | Ce | II | 418,660 | 0,052 |
| Ca | II | 393,366 | 0,00019 | Pb | II | 220,353 | 0,042 | Pr | II | 390,844 | 0,047 |
| Ca | II | 396,847 | 0,00050 | Pb | I | 216,999 | 0,090 | Pr | II | 414,311 | 0,037 |
| Ca | II | 317,933 | 0,010 | Pb | I | 283,306 | 0,142 | Pr | II | 417,939 | 0,041 |
| Ca | I | 422,673 | 0,010 | Sn | II | 189,989 | 0,025 | Nd | II | 401,225 | 0,050 |
| Sr | II | 407,771 | 0,00042 | Mo | II | 202,030 | 0,0079 | Nd | II | 430,358 | 0,075 |
| Sr | II | 421,552 | 0,00077 | Mo | II | 203,844 | 0,012 | Nd | II | 406,109 | 0,096 |
| Sr | II | 216,596 | 0,0083 | Mo | II | 204,598 | 0,012 | Er | II | 337,271 | 0,010 |
| Ba | II | 455,403 | 0,0013 | V | II | 309,311 | 0,0050 | Er | II | 349,910 | 0,017 |
| Ba | II | 493,409 | 0,0023 | V | II | 292,402 | 0,0075 | Er | II | 323,058 | 0,018 |
| Ba | II | 233,527 | 0,0040 | V | II | 290,882 | 0,0088 |  |  |  |  |

11.4 Postup při vývoji metodiky a závěr pro správnou laboratorní praxi

Při vývoji metodiky stanovení je vhodné postupovat podle určitého schématu. Postup optimalizace měření s ICP může být zachycen v následujících bodech:

- Na základě známého složení typu vzorku se zvolí vhodné spektrální čáry. Kritériem jsou požadované meze detekce, citlivost čar a případné spektrální interference.

- Ověří se linearita kalibrace k vyloučení případné samoabsorpce.

- Pro očekávané koncentrace a koncentrační poměry jednotlivých složek se měřením jednoprvkových roztoků interferentů ověří předpokládané spektrální interference a zvolí se body pro korekci pozadí.

- Optimalizují se parametry ICP: příkon do plazmatu, průtok nosného plynu, rychlost čerpání roztoku do zmlžovače v případě radiálního ICP výška pozorování, v případě axiálního ICP centrování kanálu vůči optické ose. Optimalizace se provede s čistými roztoky s cílem dosáhnout obvykle maximálního poměru signál/pozadí a minimálního poměru signál/šum. Čistým roztokem se rozumí roztok obsahující analyt v prostředí pouze zředěné kyseliny (k zabránění hydrolýze) a odpovídající slepý roztok. Měření se provádí s vypnutou korekcí pozadí, aby se neztratily informace o změnách pozadí, měřeného on-peak při zmlžování slepého roztoku.

- Za optimalizovaných podmínek se ověří vliv kyselin a tavidel používaných k rozkladu vzorku na směrnice kalibračních závislostí. Změří se velikost nespektrální interference osnovy (obvykle deprese signálu ve srovnání s čistými roztoky) a závislost této nespektrální interference na koncentraci tavidel a kyselin v přiměřeném rozmezí. Ověří se linearita kalibračních závislostí pro požadovaný koncentrační rozsah. Vyhodnotí se kompenzace efektu osnovy porovnávacími prvky. Vyvodí se závěry pro přípravu kalibračních roztoků z hlediska obsahu tavidel a kyselin, zejména rozmezí obsahů těchto reagencií, při nichž není pozorována změna analytických signálů.

- Jestliže byly zjištěny podle bodu 2 spektrální interference, které nelze korigovat měřením a odečtem pozadí, změří se hodnoty korekčních faktorů v přítomnosti tavidel a kyselin používaných k rozkladu. Korekční faktory takto zjištěné mají obvykle mírně odlišné hodnoty ve srovnání s hodnotami naměřenými s čistými roztoky. Určí se meze detekce v přítomnosti osnovy.

- Řízenou změnou parametrů ICP v definovaném malém rozmezí (průtoky, příkon, výška pozorování) se změří trendy signálů jednotlivých analytů v úplné osnově (včetně tavidla a kyselin) a zjistí se, zda jsou tyto trendy kompenzovány porovnávacími prvky. Tyto trendy lze pak předpokládat v případě driftu přístroje.

- Vyhodnotí se kompenzace skutečného driftu porovnávacím prvkem v průběhu měření modelového nebo vybraného sériového vzorku v delším časovém úseku. Zvolí se optimální porovnávací prvek. Odhadne se nutný časový interval mezi provedením kalibrací (rekalibrací).

- Zjistí se opakovatelnost měření a shodnost s certifikovanými hodnotami referenčních materiálů případně modelových vzorků, pokud nejsou referenční materiály k dispozici.

Přiměřenou pozornost je třeba věnovat přípravě roztoků pro optimalizaci i kalibračních roztoků a modelových vzorků. Je prokázáno, že nezanedbatelná část problémů měření s ICP je způsobena právě hrubými chybami v této pracovní fázi. Při přípravě multielementárních pracovních roztoků z několika zásobních roztoků mohou proběhnout nežádoucí chemické reakce mezi ionty a ovlivnit tak správnost složení pracovních roztoků. Příkladem může být přídavek zásobního roztoku prvku (Ti, Nb, Ta) obsahujícího malé množství kyseliny fluorovodíkové do skleněné odměrné baňky. Zásobní roztoky obsahující analyty ve formě síranů nejsou vhodné pro přípravu některých multielementárních roztoků.

Při měření je třeba brát v úvahu paměťové efekty. Sérii měřených roztoků je vhodné uspořádat tak, aby byly nejdříve zmlžovány roztoky obsahující stopové koncentrace daného prvku a posléze roztoky obsahující daný prvek jako hlavní složku. Tímto opatřením se podstatně zkrátí čas potřebný pro vypláchnutí hadiček, zmlžovače, mlžné komory, a transportní trasy do ICP.

Závěrem lze konstatovat, že pro zavedení správné laboratorní praxe s ICP-AES je třeba spojit informace chemické a informace fyzikální. Spolehlivých analytických výsledků lze dosáhnout jen se znalostí problematiky reakcí iontů v roztocích a principů činnosti jednotlivých částí ICP analyzátoru.

12 Literatura

[1] Eliezer Y., Eliezer S.: The Fourth State of Matter - An Introduction to the Physics of Plasma. Adam Hilger, Bristol 1989

[2]  Babat G. I.: J. Instr. Electr. Eng. (London) 94, 27 (1947)

[3]  Margoshes M., Scribner B. F.: Spectrochim. Acta 15, 138 (1959)

[4]  Koroljev V. V., Vajnštajn E. E.: J. Anal. Chem. USSR 14, 731 (1959)

[5]  Reed T. B.: J. Appl. Phys. 32, 821 (1961)

[6]  Wendt R. H., Fassel V. A.: Anal. Chem. 37 , 920 (1965)

[7]  Greenfield S., Jones I. L., Berry C. T.: Analyst 89, 713 (1964)

[8]  Dunken H., Pforr G.: Z. Phys. Chem. 230, 48 (1965)

[9]  Bordonalli C., Biancifiori M. A.: Metallurgia Italiana 8, 631 (1967)

[10] Mermet J. M., Robin J.: Proc. 14th Coll. Spectrosc. Intern., Debrecen 1967, vol. 2, 715, Hilger, London (1968)

[11] Kleinmann I., Svoboda V.: Anal. Chem. 41, 1029 (1969)

[12] Kleinmann I., Čajko J.: Spectrochim. Acta 25 B, 657 (1970)

[13] Kleinmann I., Polej B.: Chem. listy 65, 1 (1971)

[14] Houk R. S., Fassel V. A., Flesh G. D., Svec H. J., Gray A. L., Taylor C. E.: Anal. Chem. 52, 2283 (1980)

[15] Nixon D. E., Fassel V. A., Kniseley R. N.: Anal. Chem. 46, 210 (1974)

[16] Dahlquist R. L.: US Patent, 3 832 600, Aug. 27, 1974

[17] Dahlquist R. L.: ICP Inf. Newslett. 1, 15 (1975)

[18] Gunn A. M., Millard D. L., Kirkbright G. F.: Analyst 103, 1066 (1978)

[19] Aziz A., Broekaert J. A. C., Leis F.: Spectrochim. Acta 37B, 369 (1982)

[20] Human H. G. C., Scott R. H., Oakes A. R., West C. D.: Analyst 101, 265 (1976)

[21] Scott R. H.: Spectrochim. Acta 33B, 123 (1978)

[22] Aziz A., Broekaert J. A. C., Leis F., Laqua K.: Spectrochim. Acta 39B, 1091 (1984)

[23] Ohls K., Sommer D.: Fresenius Z. Anal. Chem. 296, 241 (1979)

[24] Abercrombie F. N., Silvester M. D., Stoute G. S.: ICP Inf. Newslett. 2, 309 (1977)

[25] Thompson M., Goulter J. E., Sieper F., Analyst 106, 32 (1981)

[26] Carr J. W., Horlick G.: Spectrochim. Acta 37B, 1 (1982)

[27] Salin E.D., Horlick G.: Anal. Chem. 51, 2284 (1979)

[28] Sommer D., Ohls K.: Fresenius Z. Anal. Chem. 304, 97 (1980)

[29] Kirkbright G. F., Walton S. J.: Analyst 107, 276 (1982)

[30] Lerner C.: Int. Winter Conf. Developments in Atomic Plasma Spectrochemical Analysis, San Chuan, Puerto Rico, 7.-11.1., 1980, Abstr. 69.

[31] Fuller C. W., Hutton R. C., Preston B.: Analyst 106, 1266 (1981)

[32] Wolcott J. F., Sobel C. B.: Appl. Spectrosc. 32B, 591 (1978)

[33] Broekaert J. A. C., Leis F.: Fresenius Z. Anal. Chem. 300, 22 (1982)

[34] Sommer D., Ohls K., Koch A .: Fresenius Z. Anal. Chem. 306, 372 (1981)

[35] Pickford C. J.: Analyst 106, 464 (1981)

[36] Fassel V.A., in: Inductively Coupled Plasma Analytical Atomic Spectrometry, ed.: Montaser A., Golightly D. W.: VCH Publishers, New York 1992

[37] Chen F. F.: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha 1984

[38] Decker R. J.: Spectrochim. Acta 35B, 19 (1980)

[39] Meyer G. A.: Winter Conf. on Plasma Spectrochemistry 2.- 8.1.1986, Kailua - Kona, Hawaii

[40] Bollo - Kamara A., Codding E. G.: Spectrochim. Acta 36B, 973 (1981)

[41] Moisan M., Leprince P., Beaudry C., Bloyet E.: U.S. Patent 4 049 940 (1977)

[42] Hubert J., Moisan M., Richard A.: Spectrochim. Acta 33, 1 (1979)

[43] Abdallah M. H., Coulombe S., Mermet J.-M., Hubert J.: Spectrochim. Acta 37B, 583 (1982)

[44] Feuerbacher H.: ICP Inf. Newsl. 6, 571 (1981)

[45] Dahmen J.: ICP Inf. Newsl. 6, 576 (1981)

[46] Otruba V., Sommer L.: Emisní spektrometrie se zvýšeným rozlišením ve vysokoteplotních plamenech, in: Sommer a kol.: Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu a vysokoteplotních plamenech, Pokroky chemie 24, Academia, Praha, 1992

[47] Scott R. H., Fassel V. A., Kniseley R. N., Nixon D. E.: Anal. Chem. 46, 75 (1974)

[48] Buttler C. C., Kniseley R. N., Fassel V. A.: Anal. Chem. 47, 825 (1975)

[49] Fassel V. A., Peterson C. A., Abercrombie F. N., Kniseley R. N..: Anal. Chem. 48, 516 (1976)

[50] Olson K. W., Haas W. J. Jr., Fassel V. A.: Anal. Chem. 49, 632 (1977)

[51] Winge R. K., Fassel V. A., Kniseley R. N., de Kalb E., Haas W. J. Jr.: Spectrochim. Acta 32B, 327 (1977)

[52] Abdallah M. H., Diemiaszonek R., Jarosz J., Mermet J.-M., Robin J., Trassy C.: Anal. Chim. Acta 84, 271 (1976)

[53] Abdallah M. H., Mermet J.-M., Trassy C.: Anal. Chim. Acta 87, 329 (1976)

[54] Boumans P. W. J. M., de Boer F. J., Dahmen J. F., Hoelzel H., Meier A.: Spectrochim. Acta 30B, 449 (1975)

[55] Boumans P. W. J. M., de Boer F. J.: Spectrochim. Acta 31B, 355 (1976)

[56] Boumans P. W. J. M., de Boer F. J.: ICP Inf. Newsl. 3, 228 (1977)

[57] Boumans P. W. J. M., de Boer F. J.: Spectrochim. Acta 32B, 365 (1977)

[58] Boumans P. W. J. M.: Fresenius' Z. Anal. Chem. 229, 337 (1979)

[59] Dagnall R. M., Smith D. J., West T. S., Greenfield S.: Anal. Chim. Acta 54, 397 (1971)

[60] Greenfield S., Jones I. L., Mc Geachin M. McD., Smith P. B.: Anal. Chim. Acta 74, 225 (1975)

[61] Greenfield S.: ICP Inf. Newsl. 2, 167 (1976)

[62] Greenfield S., Mc Geachin M. McD., Smith P. B.: Anal. Chim. Acta 84, 67 (1976)

[63] Greenfield S.: Anal. Chim. Acta 100, 101 (1978)

[64] Greenfield S., Burns D. T.: Anal. Chim. Acta 113, 205 (1980)

[65] Broekaert J. A. C.: Spectrochim. Acta 36B, 563 (1981)

[66] Broekaert J. A. C., Leis F., Laqua K.: Talanta 28, 745 (1981)

[67] Broekaert J. A. C.: Spectrochim. Acta 37B, 69, 359, 727 (1982)

[68] Brenner I. B., Watson A. E., Steel T. W., Jones E. A., Gonvalves M.: Spectrochim. Acta 36B, 785 (1981)

[69] Ohls K.: ICP Inf. Newsl. 4, 532 (1979)

[70] Chan S. K., Montaser A.: Spectrochim. Acta 40B, 1467 (1985)

[71] Meyer G. A., Thompson M. D.: Spectrochim. Acta 40B, 195 (1985)

[72] Meyer G. A., Barnes R. M.: Spectrochim. Acta 40B, 893 (1985)

[73] Kovačič N., Meyer G. A., Liu-Ke Ling, Barnes R. M.: Spectrochim. Acta 40B, 943 (1985)

[74] Montaser A., Fassel V. A.: Appl. Spectrosc. 36, 613 (1978)

[75] Montaser A. Montazavi J.: Anal. Chem. 52, 255 (1980)

[76] Montaser A., Fassel V. A., Zalewski J.: Appl. Spectrosc. 35, 292 (1981)

[77] Mermet J. M., Poussel E.: Stage GAMS, Spectrométrie d'émission plasma, Université Claude Bernard, Lyon, 11-14 Mai 1993

[78] Montaser A., Goligthly D. W.: Inductively Coupled Plasma Analytical Atomic Spectrometry, VCH Publishers, New York 1985

[79] Boumans P. W. J. M.,Lux-Steiner M. Ch.: Spectrochim. Acta 37B, 97 (1982)

[80] Ripson P. A. M., de Galan L.: Spectrochim. Acta 38B, 707 (1983)

[81] Gross B., Gryc B.: Technika plazmatu, SNTL, Praha 1976

[82] Lochte-Holtgreven V.: Metody issledovanija plazmy (ruský překlad), Mir, Moskva 1971

[83] Boumans P. W. J. M.: Theory of Spectrochemical Excitation, Wiley, New York 1968

[84] Bull. Českoslov. Spektroskop. Společnosti 13 (1973)

[85] Bull. Českoslov. Spektroskop. Společnosti 35 (1981)

[86] Furuta N., Horlick G.: Spectrochim. Acta 37B, 53 (1982)

[87] Matooka J. M., Mosier E. L., Sutley S. J., Viets J. B.: Appl. Spectrosc. 33, 456 (1979)

[88] Raaijmakers I. J. M. M., Boumans P. W. J. M., van der Sijde B., Schramm D. C.: Spectrochim. Acta 38B, 697 (1983)

[89] Gunter W. H., Visser K., Zeeman P. B.: Spectrochim. Acta 40B, 617 (1985)

[90] Alder J. F., Bombelka R., Kirkbright G. F.: Spectrochim. Acta 35B, 163 (1980)

[91] Gunter W. H., Visser K., Zeeman P. B.: Spectrochim Acta 38B, 15 (1983)

[92] Faires L. M., Palmer B. A., Engelman R., Niemczyk T.: Spectrochim. Acta 39B, 819 (1984)

[93] Blades M. W., Caughlin B. L., Spectrochim. Acta 40B, 579 (1985)

[94] Kawaguchi H., Ito T., Mizuike A.: Spectrochim. Acta 36B, 615 (1981)

[95] Capelle B., Mermet J., M., Robin J.P.: Appl. Spectrosc. 36, 102 (1982)

[96] Kornblum G. R., de Galan L.: Spectrochim. Acta 32B, 455 (1977)

[97] Webb B. D., Denton M. B.: Spectrochim. Acta 41B, 361 (1986)

[98] Mills J. W., Hieftje G.: Spectrochim. Acta 39B, 859 (1984)

[99] Blades M. W., Hieftje G.: Spectrochim. Acta 37B, 191 (1982)

[100] Blades M. W.: Spectrochim. Acta 37B, 869 (1982)

[101] Furuta N. Nojiri Y., Fuwa K.: Spectrochim. Acta 40B, 423 (1985)

[102] Furuta N.: Spectrochim. Acta 41B, 115 (1986)

[103] de Galan.: Spectrochim. Acta 39B, 537 (1984)

[104] Schramm D. C., Raaijmakers I. J. M. M., van der Sijde B., Schenklaars H. J. W., Boumans P. W. J. M.: Spectrochim. Acta 38B, 1549 (1983)

[105] Houk R. S., Svec H. J., Fassel V. A.: Appl. Spectrosc. 35, 380 (1981)

[106] Green J. M., Webb C. E.: J Phys. B, 7, 1698 (1974)

[107] Polak L. S., Slovetskii D. I.: Opt. Spectrosc. 36, 618 (1974)

[108] Mermet J. M., Trassy C.: Rev. Phys. Appliqué 12, 1219 (1977)

[109] Uchida H., Tanabe K., Nojiri Y., Haraguchi N., Fuwa K.: Spectrochim. Acta 35B, 881 (1980)

[110] Nojiri Y., Tanabe K., Uchida H., Haraguchi N., Fuwa K., Winefordner J. D.: Spectrochim. Acta 38B, 61 (1983)

[111] Mermet J. M.: C. R. Acad. Sci. Paris, 281 B, 273 (1975)

[112] Boumans P. W. J. M.: Spectrochim. Acta 37B, 75 (1982)

[113] Lovett J. R.: Spectrochim. Acta 37B, 969 (1982)

[114] Hieftje G. M., Rayson G. D., Olesik J. V.: Spectrochim. Acta 40B, 167 (1985)

[115] Boumans P. W. J. M., de Boer F. J.: Spectrochim. Acta 30B, 309 (1975)

[116] Blades M. W., Horlick G.: Spectrochim. Acta 36B, 861 (1981)

[117] Koirtyohann S. R., Jones J. S., Jester P. C., Yates D. A.: Spectrochim. Acta 36B, 49 (1981)

[118] Edmonds T., Horlick G.: Appl. Spectrosc. 22, 68 (1977)

[119] Blades M. W., Horlick G.: Spectrochim. Acta 36B, 881 (1981)

[120] Alkemade C. Ph.: Spectrochim. Acta 38B, 1395 (1983)

[121] Kornblum G. R., de Galan L.: Spectrochim. Acta 29B, 249 (1974)

[122] Danielsson A.: ICP Inf. Newslett. 4, (1978)

[123] Danielsson A., Lindblom P.: Appl. Spectrosc. 30, 151 (1976)

[124] Eckert U. H., Danielsson A.: Spectrochim. Acta 38B, 15 (1983)

[125] Walters P. E., Long. G. L., Winefordner J. W.: Spectrochim. Acta 39B, 69 (1984)

[126] Gunter W. H., Visser K., Zeeman P. B.: Spectrochim. Acta 37B, 571 (1982)

[127] Kawaguchi H., Ito T., Ota K., Mizuike A.: Spectrochim. Acta 35B, 199 (1980)

[128] Horlick G., Blades M. W.: Appl. Spectrosc. 34, 2 (1980)

[129] Dubé G., Boulos M. J.: Can. J. Spectrosc. 22, 68 (1977)

[130] Kanický V.: Kandidátská disertace, Masarykova universita, Brno, 1990

[131] Kanický V., Toman J., Otruba V., Sommer L.: Coll. Czech. Chem. Commun. 58, 1013 (1993)

[132] Kanický V., Toman J., Maleček M.: 7. československá spektroskopická konference a VIII. CANAS, České Budějovice 1984, Abstract of Papers, Poster 49.

[133] Boumans P. W. J. M.: Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy, Part I, John Wiley & Sons, New York 1985

[134] Anderson T. A., Burns D. W., Parsons M. L.: Spectrochim. Acta 39B, 559 (1984)

[135] Larson G. F., Fassel V. A., Scott R. H., Kniseley R. N.: Anal. Chem. 47, 238 (1975)

[136] van der Plas P. S. S., de Galan L.: Spectrochim. Acta 39B, 1169 (1984)

[137] Veillon C., Margoshes M.: Spectrochim. Acta 23B, 503 (1968)

[138] Dahlquist R. L., Knoll J. W.: Appl. Spectrosc. 32, 1 (1978)

[139] Maessen F. J. M. J., Balke J., de Boer J. L. M.: Spectrochim. Acta 38B, 115 (1983)

[140] Myers S. A., Tracy D. H.: Spectrochim. Acta 38B, 1227 (1983)

[141] Shen Xi-en, Chen Qi-lang: Spectrochim. Acta 38B, 115 (1983)

[142] Ishii H., Satoh K.: Talanta 30, 111 (1983)

[143] Zadgorska Z., Nickel H., Mazurkiewicz M., Wolff G.: Fresenius' Z. Anal. Chem. 314, 356 (1983)

[144] Wandt M. A. E., Pougnet M. A. B., Rodgers A. L.: Analyst 109, 1071 (1984)

[145] Imbert J. L., Mermet J.-M.: Analusis 12, 209 (1984)

[146] Botto R. I.: Spectrochim. Acta 40B, 397 (198)

[147] Belchamber R. M., Betteridge D., Wade A. P., Cruickshank A. J., Davison P.: Spectrochim.Acta 41B, 503 (1986)

[148] Farino J., Miller J. R., Smith D. D., Browner R.F.: Anal. Chem. 59, 2303 (1987)

[149] Longerich H. P.: J. Anal. Atom. Spectrom. 4, 665 (1989)

[150] Yoshimura E., Suzuki H., Yamazaki S., Toda S.: Analyst 115, 167 (1990)

[151] Goldwasser A., Mermet J. M.: Spectrochim. Acta 41B, 725 (1986)

[152] Marichy M., Mermet M., Murillo M., Poussel E., Mermet J. M.: J. Anal. Atom. Spectrom. 4,  209 (1989)

[153] Borowiec J. A., Boorn A. W., Dillard J. H., Cresser M. S., Browner R. F., Matheson M. J.:Anal. Chem. 52, 1054 (1980)

[154] Marichy M., Mermet M., Mermet J. M.: Spectrochim. Acta 45B, 1195 (1990)

[155] Boumans P. W. J. M., de Boer F. J.: Spectrochim. Acta 27B, 391 (1972)

[156] Weiss A. D., Savage R. N., Hieftje G. M.: Anal. Chim. Acta 124, 245 (1981)

[157] Heald M. A., Wharton J. B.: Plasma Diagnostics with Microwaves, Wiley, New York (1965)

[158] Drešvin S.V.: Physics and Technology of Low Temperature Plasmas, Atomizdat Moskva (1972)

[159] Kanický V., Otruba V.: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 24, (Chemistry), 19 (1994)

[160] Rybarczyk J. P., Jester C. P., Yates D. A., Koirtyohann S. R.: Anal. Chem. 54, 2162 (1982)

[161] Faires L. M., Apel C. T., Niemczyk T. M.: Appl. Spectrosc. 37, 558 (1983)

[162] Maessen F. J. M. J., Balke J., de Boer J. L. M.: Spectrochim. Acta 37B, 517 (1982)

[163] Houk R. S., Olivarez J. A.: Spectrochim. Acta 39B, 575 (1984)

[164] Caughlin B. L., Blades M. W.: Spectrochim. Acta 40B, 1539 (1985)

[165] Prell L. J., Monnig C., Harris R. E., Koirtyohann S. R.: Spectrochim. Acta 40B, 1401 (1985)

[166] Aeschbach F.: Spectrochim. Acta 37B, 987 (1982)

[167] Browner R. F., Black M. S., Boorn A. W.: ICP Inf. Newslett. 6, 365(1980)

[168] Kornahrens H., Cook K. D., Armstrong D. W.: Anal. Chem. 54, 1325 (1982)

[169] Browner R. F., Boorn A. W., Smith D. D.: Anal. Chem. 54, 1411 (1982)

[170] Cresser M. S., Browner R. F.: Spectrochim. Acta 39B, 85 (1984)

[171] Gustavsson A.: Spectrochim. Acta 39B, 743 (1984).

[172] Gustavsson A.: Anal. Chem. 55, 94 (1983)

[173] Horlick G., Blades M. W.: Appl. Spectrosc. 34, 229 (1980)

[174] Mermet J. M.: Spectrochim. Acta 44B, 1109 (1989)

[175] Mermet J. M.: Anal. Chim. Acta 250, 85 (1991)

[176] Chudinov E. G., Ostrouchova I. I., Varvarina G.: Fresenius J. Anal. Chem. 335, 25 (1989)

[177] Fernandez A., Murillo M., Carion N., Mermet J. M.: J. Anal. Atom. Spectrom.

[178] Novotný I., Farinas J. C., Wan J. L., Poussel E., Mermet J. M.: Spectrochim. Acta, Part B, 51, 1517 (1996).

[183] Rezaaiyan R., Hieftje G. M., Anderson K., Kaiser H., Meddings B.: Appl. Spectrosc. 36, 627 (1982)

[184] Rezaaiyan R., Olesik J. W., Hieftje G. M. : Spectrochim. Acta 40B, 73 (1985)

[185] Ng R. C., Kaiser H., Meddings B.: Spectrochim. Acta 40B, 1457 (1985)

[186] Angleys G., Mermet J. M.: Appl. Spectrosc. 38B, 647 (1984)

[187] Browner R., Boorn A.: Anal. Chem. 56, 786A-798A (1984).

[188] Kniseley R. N., Amenson H., Butler C. C., Fassel V. A.: Appl. Spectrosc. 28, 285–286 (1974).

[189] Meinhard J. E.: ICP Inf. Newsl. 2, 163–165 (1976).

[190] Babington R. S.: U.S. Patents: 3,421,692; 3,421,699; 3,425,058; 3,425,059; 3,504,859 (1969).

[191] Garbarino J. R., Taylor H. E.: Appl. Spectrosc. 34, 584-590 (1980).

[192] Wolcott J. F., Sobel C.: Appl. Spectrosc. 32, 591-593 (1978).

[193] Suddendorf R. F., Boyer K. W.: U.S. Patent 4,206,160 (1980).

[194] Sharp B. L.: J. Anal. At. Spectrom. 3, 613-652; 939-963 (1988).

[195] Dunken H., Pforr G.: Z. Phys. Chem. 230, 48 (1965).

[196] Berndt H., Schaldach B.: Fresenius Z. Anal. Chem. 335, 367-369 (1989).

[197] Koropchak J. A., Aryamanya-Mugisha H., Winn D. H.: J. Anal. At. Spectrom. 3, 799-802 (1988).

[198] Convers T. S., Yang J. F., Koropchak J. A.: Spectrochim. Acta, Part B, 52, 8, 1087-1104 (1997).

[199] Wiederin D. R., Smith F. G., Houk R. S.: Anal. Chem. 63, 219-225 (1991).

[200] Debrah E., Beres S. A., Gluodenis T. J., Thomas R. J., Denoyer E. R.: At. Spectrosc. 16, 5, 197-202 (1995).

[201] Vanhaecke F., Van Holderbeke M., Moens L., Dams R.: J. Anal. At. Spectrom. 11, 8, 543-548 (1996).

[202] Gustavsson A. G. T.: in Montaser A. Golightly D. W. (Eds.): Inductively coupled plasmas in analytical atomic spectrometry, 2nd ed. WCH Publishers, New York, Weinhem, Cambridge, 1992, s. 679-720.

[203] Maestre S., Mora J., Todoli J. L., Canals A.: J. Anal. At. Spectrom. 14, 1, 61-67 (1999).

[204] Todoli J. L., Maestre S., Mora J., Canals A., Hernandis V.: Fresenius’ J. Anal. Chem. 368, 8, 773-779 (2000).

[205] Todoli J. L., Mermet J. M.: J. Anal. At. Spectrom. 16, 5, 514-520 (2001).

[206] Nixon D. E., Fassel V. A., Kniseley R. N.: Anal. Chem. 46, 210-213 (1974).

[207] Gunn A. M., Millard D. L., Kirkbright G. F.: Analyst 103, 1066-1073 (1978).

[208] Aziz A., Broekaert J. A., C. Leis F.: Spectrochim. Acta, Part B, 37, 369-379 (1982).

[209] Thompson M., Pahlavanpour B., Walton S. J., Kirkbright G. F.: Analyst 103, 568-579 (1978).

[210] Pickford C. J.: Analyst 106, 464-466 (1981).

[211] Black M. S., Browner R. D.: Anal. Chem. 53, 249-253 (1981).

[212] Evans E. H., Chenery S., Fisher A., Marshall J., Sutton K.: 14, 997-1004 (1999).

[213] Hill S. J., Chenery S., Dawson J. B., Evans E. H., Fisher A., Price W. J., Smith C. M. M., Sutton K. L., Tyson J. F.: J. Anal. At. Spectrom. 15, 763-805 (2000).

[214] Montaser A., Minnich M. G., Liu H., Gustavsson A. G. T., Browner R. F.: in Montaser A. (Ed.): Inductively coupled plasma mass spectrometry, Wiley-VCH, New York, USA, 1998, s. 335-420.

[215] Greenfield S. Montaser A.: in Montaser A., Golightly D. W. (Eds.), Inductively coupled plasmas in analytical atomic spectrometry, 2nd ed. WCH Publishers, New York, Weinhem, Cambridge, 1992, s. 220-247.

[216] McLeod C. W., Routh M. W., Tikkanen M. W.: in Montaser A., Golightly D. W. (Eds.), Inductively coupled plasmas in analytical atomic spectrometry, 2nd ed. WCH Publishers, New York, 1992, s. 721-780.

[217] Lerner C.: Abstract 69, International Winter Conference “Developments in Atomic Plasma Spectrochemical Analysis”. San Juan, Puerto Rico, 7.-11. 1. 1980.

[218] Fuller C., W. Hutton R. C., Preston B.: Analyst 106, 913-920 (1981).

[219] Halicz L., Brenner I. B.: Spectrochim. Acta, Part B, 42, 1-2, 219-225 (1987).

[220] Long G. L., Brenner I. B.: J. Anal. At. Spectrom. 5, 495 (1990).

[221] Halicz L., Brenner I. B., Yoffe O.: J. Anal. At. Spectrom. 8, 3, 475-480 (1993).

[222] Barth P., Krivan V.: J. Anal. At. Spectrom. 9, 7, 773-777 (1994).

[223] Hauptkorn S., Krivan V., Gercken B., et al.: J. Anal. At. Spectrom. 12, 4, 421-428 (1997).

[224] Barth P., Hauptkorn S., Krivan V.: J. Anal. At. Spectrom. 12, 12, 1351-1358 (1997).

[225] Barth P., Hauptkorn S., Krivan V.: J. Anal. At. Spectrom. 12, 12, 1359-1365 (1997).

[226] Schaffer U., Krivan V.: Anal. Chem. 70, 3, 482-490 (1998).

[227] Lucic M., Krivan V.: Fresenius J. Anal. Chem. 363, 1, 64-72 (1999).

[228] Schaffer U., Krivan V.: Anal. Chem. 71, 4, 849-854 (1999).

[229] Friese K. C., Krivan V.: Fresenius J. Anal. Chem. 364, 1-2, 72-78 (1999).

[230] Kántor T., Gücer S.: Spectrochim. Acta, Part B, 54, 763-772 (1999).

[231] Kántor T.: Spectrochim. Acta, Part B, 55, 431-448 (2000).

[232] Salin E. D., Horlick G.: Anal. Chem. 51, 2284-2286 (1979).

[233] Sommer D., Ohls K.: Fresenius Z. Anal. Chem. 304, 97-103 (1980).

[234] Kirkbright G. F. Walton S. J.: Analyst 107, 276-281 (1982).

[235] Brenner I. B., Lorber A., Goldbart Z.: Spectrochim. Acta, Part B, 42, 1-2, 207-217 (1987).

[236] Plško E.: CANAS 93, Universität Leipzig, Proceedings (Ed. Dittrich K., Weltz B.), pp. 741-746 (1993).

[237] Karanassios V., Wood T. J.: Appl. Spectrosc. 53, 2, 197-204 (1999).

[238] Badiei H. R., Karanassios V.: J. Anal. At. Spectrom. 14, 4, 603-605 (1999).

[239] Karanassios V., Grishko V., Reynolds G. G.: J. Anal. At. Spectrom. 14, 4, 565-570 (2000).

[240] Badiei H. R., Karanassios V.: 15, 9, 1057-1062 (2000).

[241] Wood T. J., Karanassios V.: Can. J. Anal. Sci. Spect. 45, 2, 48-52 (2000).

[242] Van der Wilp W., Karanassios V.: Fresenius J. Anal. Chem. 368, 7, 734-736 (2000).

[243] Sing R.: Spectrochim. Acta, Part B, 54, 411-441 (1999).

[244] Human H. G. C., Scott R. H., Oakes A. R., West C. D.: Analyst 101, 265-271 (1976).

[245] Scott R. H.: Spectrochim. Acta, Part B, 33, 123-125 (1978).

[246] Aziz A., Broekaret J. A., C. Laqua K., Leis F.: Spectrochim. Acta, Part B, 39, 1091-1103 (1984).

[247] Ohls K. Sommer D.: Fresenius Z. Anal. Chem. 296, 241-246 (1979).

[248] Slickers K.: Automated atomic emission spectroscopy, Brühlsche Universitätsdruckerei, s 124-127, Giessen, 1993.

[249] Günther D., Jackson S. E., Longerich H. P.: Spectrochim. Acta, Part B, 54, 381-409 (1999).

[250] Jones L. J., Dahlquist R. L., Hoyt R. E: Appl. Spectrosc. 25, 628-631 (1971).

[251] Dahlquist R. L., Knoll J. W., Hoyt, R. E.: Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, paper reprint from Applied Research Laboratories (1975).

[252] Brenner I. B., Zander A., Kim S., Holloway C.: Spectrochim. Acta, Part B, 50, 565-582 (1995).

[253] Maiman T. H.: Nature, 187, 493 (1960).

[254] Abercrombie F. N., Silvester M.,D., Murray A. D., Barringer A. R.: in Applications of ICP to emission spectrometry, ed. Barnes R. M. Franklin Institute Press, Philadelphia, 1978, pp. 121-145.

[255] Thompson M., Goulter J. E., Sieper F.: Analyst 106, 32-39 (1981).

[256] Gray A. L.: Analyst 110, 551-556 (1985).

[257] Gouy C. L: Ann. Chim. Phys. 18, 5-110 (1879).

[258] Nukiyama S., Tanasawa R.: Trans. Soc. Mech. Eng. 4, 86 (1938); ibid 5, 63 (1939).

[259] Firemní literatura Pye-Unicam, PU 7450, 1992

[260] Apel C. T., Bieniewski T. M., Cox L. E., Steinhaus D. W.: ICP Inf. Newslett. 3, 1 (1977).

[261] Burgener Research, Inc., Mississauga, Ont., Kanada, firemní materiály.

[262] Wood W. R., Loomis A. L.: Phil. Mag. Ser. VII, 4, 417-436 (1927).

[263] Dunken H., Pforr G., Mikkeleit W., Geller K.: Spectrochim. Acta, Part B, 20, 1531 (1954).

[264] Hoare H. C., Mostyn R. A.: Anal. Chem. 39, 1153 (1967).

[265] Catterick T., Hickmann D. A.: Analyst 104, 516 (1979).

[266] Havelka B., Keprt E., Hansa M.: Spektrální analysa 1, Nakladatelství ČSAV, Praha 1957.

[267] Mermet J. M.: Spectrochim. Acta, Part B, 1657-1672 (2001).

[268] Sweedler J. V. Bilhorn R. B. Epperson P. M. Sims G. R. Denton M. B.: Anal. Chem. 60, 4, 282A-291A, (1988).

[269] Sweedler J. V. Bilhorn R. B. Epperson P. M. Sims G. R. Denton M. B.: Anal. Chem. 60, 5, 327A-335A, (1988).

[270] Barnard T. W, Crockett M. I. Ivaldi J. C. Lundberg P. I.: Anal. Chem. 65, 1225-1230 (1993).

[271] Barnard T. W, Crockett M. I. Ivaldi J. C. Lundberg P. I. Yates D. A. Levine P. A. Sauer D. J.: Anal. Chem. 65, 1231-1239 (1993).

[272] Doerffel K., Eckschlager K.: Optimální postupy chemické analýzy, SNTL Praha, 1985

[273] Poussel M., Mermet J. M., Samuel O.: Spectrochim. Acta, Part B, 48, 743 (1993)

[274] Carré M., Poussel E., Mermet J.-M.: J. Anal. Atom. Spectrom. 7, 791 (1992)

[275] Mermet J. M.: Anal. Chim. Acta 250, 85 (1991)

[276] Belchamber R. M., Horlick G.: Spectrochim. Acta, Part B, 37, 1037 (1982)

[277] Myers S. A., Tracy D. H.: Spectrochim. Acta, Part B, 38, 1227 (1983)

[278] Belchamber R. M., Horlick G.: Spectrochim. Acta, Part B, 37, 17 (1982)

[279] Lorber A. Goldbart Z.: Anal. Chem. 56, 37 (1984)

[280] Lorber A., Goldbart Z.: Eldan M.: Anal. Chem. 56, 43 (1984)

[281] Ramsey M. H., Thompson M.: Analyst 109, 1625 (1984)

[282] G. F., Fassel V. A.: Appl. Spectrosc. 33, 592 (1979).

[283] Kalivas J. H., Kowalski R.: Anal. Chem. 53, 2207 (1985)

[284] Plško E.: Chemia Analityczna, 35, 237 (1990)

[285] van Veen E.: Appl. Spectrosc. 43, 96 (1989).

[286] van Veen E.: Spectrochim. Acta, Part B, 45, 313 (1990).