TURBIDIMETRIE A NEFELOMETRIE

Rozptyl – koloidní roztoky, suspense (Tyndallův efekt)

- lom a odraz na částicích

- λ se nemění, ale ovlivňuje intensitu rozptylu

- světlo se polarizuje

Prošlé světlo se zeslabí jak absorpcí (nemusí být žádná), tak rozptylem (Σ Eo = Σ Ep + Σ Er + Σ Ea)

Ir = f (ν4)	Rayleigh

modré se rozptyluje víc – bílé světlo mění barvu

Turbidimetrie – měření prošlého světla

turbidance	T = log (I0/I) = k . c . l . d3 / (d4 + α. λ4)

k – povaha částic, způsob měření, d – průměr částic, α – závisí na metodě

Obdoba L-B zákona (parametry konstantní), odchylka k ose c není-li monochromatické světlo.

Měření spektrofotometry – vysoká citlivost, obtížná reprodukovatelnost.

Nefelometrie – měření rozptýleného světla – jednoduché vs. složité provedení (určování velikosti a tvaru částic)