# Úloha č. 3

# plynová rozdělovací chromatografie (GLC)

Seznámení s metodou, stanovení acetonu v rozpouštědle

CÍLE ÚLOHY

- kvantitativně stanovit obsah acetonu v rozpouštědle pomocí plynové rozdělovací chromatografie.

Důležité pokyny (čtěte prosím pozorně!!!):

- otevírání plynů zleva!

- dávat si pozor na červenou kontrolku Ready!

- metoda nástřiku - vymývat stříkačku destilovanou vodou, nasát požadované množství vzorku + ještě asi 2 µl vzduchu - nástřik provést co nejrychleji (hrot směřuje mírně k přednímu panelu)!

- stříkačka jde zasunout do přístroje hůře, proto nepoužívat násilí, ale šikovnost!

- uzavírání plynů zprava!

- plynový chromatograf můžete vypnout až teploty detektoru (DET 1) a nástřikového prostoru (INJ 1) klesnou pod 100 °C!!!

ÚKOLY:

  - Seznámení s metodou GC

  - Příprava vzorků k měření

  - Stanovení jednotlivých vzorků

  - Ukončení a vhodnocení analýzy

3.1. SEZNÁMENÍ S METODOU GLC

PRINCIP:

Plynová chromatografie (GC) je vysoce účinná metoda pro separaci a stanovení plynných látek nebo látek, které lze zplynit. Hnací silou je proud inertního plynu (mobilní fáze). V tomto cvičení budete provádět analýzu rozpouštědla a stanovovat množství acetonu ve vzorku.

nosný plyn

regulátor

průtoku

injekce

detektor

zapisovač

kolona

- kvalitativní charakteristikou látky je retenční čas tr, popř. redukovaný retenční čas tr´

- kvantitativní charakteristikou látky je výška píku hmax, popř. plocha píku A

- počet efektivních teoretických pater Nef je mírou účinnosti kolony:

kde: t0 je mrtvý čas

w je příslušná délka základny píku (trojúhelníku),

(tr - t0) je redukovaný retenční čas tr´

- rozlišení Rs je mírou separace dvou píků. Při Rs = 1,5 považujeme píky za kvantitativně odseparované:

Pracovní podmínky:

- plynový chromatograf YL 6100 GC

NASTAVENÍ podmínEK PRO METODU 3:

- metoda 3 - rozpouštědla:

- detektor - plamenově ionizační (FID):

- teplota detektoru: 240 °C

- průtok: H2 30 ml, vzduch 300 ml, Makeup 20 ml

- kolona:

- typ: CARBOWAX, délka 30 m, vnitřní průměr 0,25 mm, tloušťka sorbentu 0,25 µm

- tepelný program kolony: 40 °C (4 minuty), 40 °C/min, 180 °C (0 minut) ≈ 7,5 minut

+ 6 minut chlazení; celkový čas cyklu ≈ 13,5 minut

- průtok nosného plynu přes kolonu: 1ml/min

- rozdělovací poměr nástřiku: 1/70

- nástřikový prostor:

- teplota nástřikového prostoru: 200 °C

3.2. PŘÍPRAVA VZORKŮ K MĚŘENÍ

Popis vzorků a roztoků:

  - Vzorek rozpouštědla:

- vzorek zředíte 100x - do odměrné baňky na 10 ml napipetujete 100 µl neznámého vzorku

a doplníte destilovanou vodou po rysku; vzorky je vždy nutné ultrazvučit

  - Kalibrační roztoky:

- obsah acetonu: 0,02 ; 0,04 ; 0,06 ; 0,08 ; 0,10 % (v/v) - do 100 ml odměrné baňky napipetujete

postupně 20, 40, 60, 80 a 100 µl acetonu a doplníte destilovanou vodou po rysku

  - Roztok pro stanovení acetonu v rozpouštědle metodou přídavku standardu:

- do odměrné baňky na 10 ml napipetujete 100 µl neznámého vzorku, přidáte 20 µl acetonu

a doplníte destilovanou vodou

3.3. MĚŘENÍ

3.3.1. základy plynové chromatografie:

- Za dohledu vyučujícího si prohlédnete součásti plynového chromatografu (kolonový prostor, detektor, nástřikový prostor, atd)

3.3.2. Stanovení množství acetonu ve vzorku, URČENÍ MRTVÉHO času:

metoda kalibrační křivky:

a) určení MRTVÉHO ČASU:

- Pomocí hlavních ventilů otevřete postupně všechny plyny (! POZOR: první otevřete dusík – první tlaková láhev vlevo!)

- Spustíte PC a tiskárnu

- Vzadu zapnete plynový chromatograf a na počítači spustíte program YLClarity

- Kliknete na ikonu Login pod nápisem Instrument 1, po otevření okna vyberete možnost Student, zadáte heslo Slivovice a kliknete OK

Objeví se vám následující okno:

- Kliknete na File → Open method... → metoda 1 - start.met → OK

- Poté kliknete na ikonku Control (Přímé řízení GC/LC) → Apply → OK (metoda se tímto způsobem pošle do GC a přístroj začne pracovat)

- Kliknete na File → Open method... → metoda 2 - vyhrivani.met → OK

- Po rozsvícení červené kontrolky Ready na předním panelu přístroje GC kliknete na ikonku Control (Přímé řízení GC/LC) → Apply → OK

- Kliknete na File → Open method... → metoda 3 - rozpouštědla.met → OK (! POZOR: před posláním metody do GC a před provedením nástřiku vždy vyčkáte na rozsvícení červené kontrolky Ready!)

- Po rozsvícení červené kontrolky Ready na předním panelu přístroje GC kliknete na ikonku Control (Přímé řízení GC/LC) → Apply → OK

- Během čekání na rozsvícení červené kontrolky Ready si připravte požadované roztoky

- Kliknete na ikonu Single Analysis (Jednotlivá analýza Start/Stop) a vypíšete informace ke vzorku do kolonek Sample ID (vaše jméno a příjmení), Sample (stručný popis vzorku), Inj. Volume (objem nástřiku) a do pole Counter napíšeme 1

- Před prvním nástřikem provedete kontrolu funkčnosti detektoru: nad detektor přiložíte sklíčko, pokud se zarosí, vše je v pořádku a pokračujete dále dle návodu, pokud se sklíčko nezarosí, zavoláte na pomoc vyučujícího

- Provedete nástřik asi 1 µl plynu, který nasajete z ventilu v laboratoři (! POZOR: první nástřik za dohledu vyučujícího!) a na GC stisknete „ihned“  tlačítko Start (na GC se rozsvítí zelená kontrolka Run)

- Průběh chromatografie můžete sledovat po kliknutí na ikonu Data Acquisition (Sledování analýzy) - je vhodné nastavit rozsah cca od 0 do 1000 mV (může se lišit)

- V následném okně chromatogramu kliknete na ikonku  a vyřadíte nepotřebné píky ve vybraném intervalu z integrace

- V horizontální nástrojové liště kliknete na ikonku  , potvrdíte tisk a po vytištění chromatogramu zavřete okna chromatogramu a sledování analýzy

b) VYTVOŘENÍ KALIBRAČNÍ ZÁVISLOSTI a určení množství acetonu ve vzorku:

- Kliknete na ikonu Single Analysis (Jednotlivá analýza Start/Stop) a vypíšete informace ke vzorku do kolonek Sample ID, Sample a Inj. Volume

- Provedete nástřik 1 µl 1. kalibračního vzorku

- Rozsah cca od 0 do 1000 mV (může se lišit)

- V nástrojové liště chromatogramu kliknete na ikonku a vyřadíte nepotřebné píky ve vybraném intervalu z integrace (označený zůstane pouze pík acetonu)

- Zavřete chromatogram (potvrďte případnou otázku programu na změnu chromatogramu)

- Provedete nástřik 1 µl 2. kalibračního vzorku

- Rozsah cca od 0 do 1000 mV (může se lišit)

- V nástrojové liště chromatogramu kliknete na ikonku a vyřadíte nepotřebné píky ve vybraném intervalu z integrace (označený zůstane pouze pík acetonu)

- Zavřete chromatogram (potvrďte případnou otázku programu na změnu chromatogramu)

- Stejným způsobem provedete nástřik i 3., 4. a 5. kalibračního roztoku

- Provedete nástřik 1 µl zředěného (1:100) neznámého vzorku

- Rozsah cca od 0 do 2000 mV (může se lišit)

- V nástrojové liště chromatogramu kliknete na ikonku a vyřadíte nepotřebné píky ve vybraném intervalu z integrace (označený zůstane pouze pík acetonu)

- Zavřete chromatogram (potvrďte případnou otázku programu na změnu chromatogramu)

- Kliknete na ikonu Calibration Window (Tvorba kalibračních křivek) a v kalibračním okně kliknete na File → New

- Kliknete na ikonu , ve složce Data si naleznete chromatogram kalibračního roztoku č.1 a kliknete OK

- V horizontální liště kalibračního okna kliknete na ikonu a levým tlačítkem na myši kliknete na pík acetonu

V tabulce se vám objeví přibližně takový popis:

- Do políčka Compound Name napíšete Aceton a do políčka Amount zadáte hodnotu 0,02

- Kliknete na ikonu , ve složce Data si naleznete chromatogram kalibračního roztoku č. 2 a kliknete OK

- V horizontální liště kalibračního okna kliknete na ikonu a levým tlačítkem na myši kliknete na pík acetonu

- Do políčka Amount nyní zadáte hodnotu 0,04

- Stejným způsobem postupujete i s kalibračními roztoky č. 3, 4 a 5

- V horizontální nástrojové liště kliknete na ikonku Calibration Options a v následném okně zadáte do políčka Compound %:

- Kliknete na ikonu , ve složce Data si naleznete chromatogram 100x zředěného vzorku rozpouštědla a kliknete OK

- V horizontální liště kalibračního okna kliknete na ikonu a levým tlačítkem na myši kliknete na pík acetonu

- V levém dolním rohu kliknete na podokno s názvem Aceton

Objeví se vám následující okno:

- U vzorku rozpouštědla (prvních pět řádků patří standardům) odškrtnete políčko ve sloupci Used (na obrázku je to řádek 4) a pomocí vhodně zadaného přibližného množství do sloupce Amount graficky určíte polohu vzorku (v grafu se vám vzorek zobrazí jako kolečko - viz předchozí obrázek)

- Kalibrační okno vytisknete a přesnou polohu vzorku určíte z rovnice

- Kalibrační okno zavřete a změny neukládáte!!!

metoda přídavku standardu:

- metoda předpokládá linearitu kalibrační závislosti

a) určení množství ACETONU ve vzorku:

- Kliknete na ikonu Single Analysis (Jednotlivá analýza Start/Stop) a vypíšete informace ke vzorku do kolonek Sample ID, Sample a Inj. Volume

- Provedete nástřik 1 µl zředěného (1:100) vzorku rozpouštědla

- Rozsah cca od 0 do 2000 mV (může se lišit)

- V nástrojové liště chromatogramu kliknete na ikonku a vyřadíte nepotřebné píky ve vybraném intervalu z integrace (označený zůstane pouze pík acetonu)

- Takto upravený chromatogram vytisknete

- Kliknete na ikonu Single Analysis (Jednotlivá analýza Start/Stop) a vypíšete informace ke vzorku do kolonek Sample ID, Sample a Inj. Volume

- Provedete nástřik 1 µl zředěného vzorku rozpouštědla s přídavkem standardu

- Rozsah cca od 0 do 2000 mV (může se lišit)

- V nástrojové liště chromatogramu kliknete na ikonku a vyřadíte nepotřebné píky ve vybraném intervalu z integrace (označený zůstane pouze pík acetonu)

- Takto upravený chromatogram vytisknete

- Podle následujícího vzorce vypočítáte koncentraci neznámého vzorku:

kde: 	c1 ... koncentrace neznámého analytu

cs ... koncentrace standardu

V1 ... objem vzorku

Vs ... objem roztoku standardu

A1 ...plocha píku analytu o neznámé koncentraci c1

A2 ... plocha píku analytu o neznámé koncentraci c1 po přídavku standardu o známé

koncentraci cs

3.3.4. UKONČENÍ ANALÝZY

- Požádejte vyučujícího o kontrolu vaší práce

- Kliknete na File → Open method... → metoda 4 - ukonceni.met → OK

- poté kliknete na ikonku Control (Přímé řízení GC/LC) → Apply → OK

- na ploše počítače kliknete na Počítač → Systém (C:) → YLClarity → Koralka → Data

- Vytvoříte si složku se svým jménem a přesunete do ní všechny vaše chromatogramy!!!

- Než se přístroj ochladí, vypnete PC, tiskárnu a uklidíte pracovní stůl

- ! POZOR: Před vypnutím GC zavoláte vyučujícího!

- ! POZOR: Uzavřete postupně ventily všech plynů - zprava!

3.4. VYHODNOCENí:

Do protokolu uvedete tyto výpočty:

- Pro aceton určete počet teoretických pater

- Stanovíte rozlišení mezi plynem z ventilu a acetonem

- Zjistíte procentuální množství acetonu ve vzorku rozpouštědla pomocí metody kalibrační křivky a metody přídavku standardu

- Porovnejte mezi sebou obě metody a zdůvodněte možné rozdíly ve stanovení acetonu.

5.	Odpovězte na otázky k diskuzi dle zadání vyučujícího