## Slide 1: Úvod do elektronové mikroskopie, TEM
Bi8920 Pokročilé mikroskopické metody
Josef Jaroš
Ústav histologie a embryologie
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

## Slide 2: Srovnání rozměrů a rozlišení
Atom vodíku = 0,529-10 m = 0,05 nm
Jádro atomu = 10-15 m = 1 fm

## Slide 3: Co je elektronová mikroskopie
EM je diagnostický nástroj , který umožňuje unikátní vhled do
  morfologie vzorku
    tvar a velikost částic (TEM)
  topologie
    povrchové vlastnosti (SEM)
  struktury, uspořádání
    krystalografické vlastnosti (Elektronová difrakce)
  složení materiálů
    prvkové složení (Analytická EM)
Elektronová mikroskopie, spolu s využitím rentgenového záření a dalších technik, významně podpořila vznik oboru molekulární biologie.

## Slide 4: Mikroskop musí poskytnout
Rozlišení
  Schopnost přenést informaci o jemných detailech ze vzorku do obrazu
Kontrast
  Rozdíly v obrazu mezi hlavním prvkem a pozadím
Zvětšení
  Vytvořit obraz dostatečné velikosti, aby byly okem rozeznatelné podrobnosti.

## Slide 5: Rozlišovací schopnost lidského oka
Rozlišovací schopnost d je minimální vzdálenost pro rozlišení dvou bodů – „mravenců“).
Čočkou, či soustavou čoček lze objekty a tuto vzdálenost zvětšovat, čili je pak možné rozlišit body, které jsou si blíž.
d
d
Oko je schopno rozlišit 2 objekty – „mravence“
Oko není schopné rozlišit 2 objekty
Rozlišovací schopnost však pro optické systémy souvisí s vlnovou délkou světla λ. Abbe odvodil rovnici, ze které vyplývá, že R.S. ≈ 0,5 λ. Čili pro modré světlo (400 nm) platí, že ani silnější světelný mikroskop neumožní rozlišit body vzdálené méně než 200 nm.

## Slide 6: Proč elektrony?
Elektron má náboj – negativní
Elektron je velmi lehký - 1800x lehčí než jaderné částice
Je výrazně jednodušší elektrony uvolnit z orbitalů
=> je možné elektrony urychlit v elektrickém poli
Když se uvolní elektrony z atomů ve vakuu, chovají se jako světlo
Napětím lze regulovat délku vlny elektronu
Při 100 kV je vln délka 0,0038 nm.
Ačkoliv v současnosti jsou TEMy využívány s rozlišením 0,1 nm. Vyšší rozlišení znamená technické obtíže.
Atom vodíku = 0,529-10 m = 0,05 nm
Jádro atomu = 10-15 m = 1 fm
Proton
Neutron
Elektron

## Slide 7: Vlnové vlastnosti
V roce 1924 de Broglie postuloval dualitu částice a vlnění, tzn. každá částice se může projevovat jako vlnění a naopak.
Veškerá pohybující se částice má vlastnosti vlny s vln. délkou λ, která je nepřímo úměrná momentu hybnosti částice p.
(h - Planckova konstanta; m - hmotnost; v - rychlost)
Myšlenku duality částic a vlnění zavedl v roce 1905 Albert Einstein pro objasnění fotoelektrického jevu. Později byla experimentálně potvrzena i v souvislosti s jinými jevy.
https://cs.dbpedia.org/page/Dualita_%C4%8D%C3%A1stice_a_vln%C4%9Bn%C3%AD
https://www.wikiskripta.eu/w/Vlnov%C4%9B-korpuskul%C3%A1rn%C3%AD_dualismus
Doplňkové informace

## Slide 8: Jak je rozlišovací schopnost ovlivněna vlnovou délkou
dlouhá vlna
krátká vlna

## Slide 9: Zdroj elektronů (elektronové dělo)
Zdrojem elektronů je ohnutý vodič-vlákno, kterým protéká proud – to je katoda
  Nejčastější materiály vlákna
    Wolfram (W)
    Thermionin (LaB6)
    Schottky (ZrO/W)
  Rozdíly jsou v ceně a vlastnostech – zejména jasu
Elektrony v ohybu vypadávají, proletují štěrbinou a následně jsou urychleny směrem k anodě
Shottkyho
vlákno

## Slide 10: Směřování elektronového paprsku
kondenzorová „čočka“ (elektromagnetická cívka) soustředí svazek elektronů na preparát
„čočky“ objektivu a projektivu (další elektromagnetické cívky) směřují elektrony, které prošly preparátem, na fluorescenční stínítko nebo speciální kameru, kde se vytváří obraz.
Stínítko umožňuje převedení elektromagnetického vlnění na světlo.
Kondenzorová
čočka
Vzorek
Řez tkáně
Čočka
objektivu
Čočka
okuláru
Čočka
projekční
Zdroj elektronů
Zdroj světla
(lampa)
Fluorescenční
stínítko
nebo/a kamera
Oko nebo kamera

## Slide 11: Elektrony dopadají na vzorek
Schémata interakce elektronů s hmotou po jejich dopadu
Pro TEM musí být preparát dostatečně tenký, aby elektrony prošly
Elektrony, která vzorkem projdou – ale nereagují s ním, vytváří na fluorescenčním stínítku / kameře světlé body
1
2
3
1
Elektronový svazek
(primární elektrony)
E0 = 0,1-30 keV
Vzorek
Rozptyl elektronů
Sekundární elektrony
E ≤ 50 eV
Odražené elektrony
50 eV < E ≤ E0
Auger/Rentgen/
Katodoluminiscence
+
-
-
-
-
-
-
Atom vzorku
Primární elektrony
Neelastický rozptyl
elektronů
(malý úhel)
E= E0 -dE
Elastický rozptyl
elektronů
(velký úhel)
E= E0
Průchod elektronů
bez rozptylu
E0

## Slide 12: Elektrony dopadají na vzorek
Schémata interakce elektronů s hmotou po jejich dopadu
Pro TEM musí být preparát dostatečně tenký, aby elektrony prošly
Elastický rozptyl ohybem dráhy v blízkosti jádra způsobí odklonění elektronů – žádná energie není z elektronu přenesena do vzorku – el. nedopadnou na stínítko a jsou registrovány jako tmavá místa vzorku – tento rozptyl je pro TEM zásadní
2
Elektronový svazek
(primární elektrony)
E0 = 0,1-30 keV
Vzorek
Rozptyl elektronů
Sekundární elektrony
E ≤ 50 eV
Odražené elektrony
50 eV < E ≤ E0
Auger/Rentgen/
Katodoluminiscence
1
2
3
+
-
-
-
-
-
-
Atom vzorku
Primární elektrony
Neelastický rozptyl
elektronů
(malý úhel)
E= E0 -dE
Elastický rozptyl
elektronů
(velký úhel)
E= E0
Průchod elektronů
bez rozptylu
E0

## Slide 13: Elektrony dopadají na vzorek
Schémata interakce elektronů s hmotou po jejich dopadu
Pro TEM musí být preparát dostatečně tenký, aby elektrony prošly
Neelastický rozptyl elektronů – reakce s elektrony vzorku
  způsobuje malý odklon elektronu a tyto vytváří v obraze vzorku nespecifické rozmazání – pro TEM je nežádoucí
  navíc část energie z elektronu je přenesena do vzorku, tzn.
  změní se vlnová délka elektronu
3
1
2
3
+
-
-
-
-
-
-
Atom vzorku
Primární elektrony
Neelastický rozptyl
elektronů
(malý úhel)
E= E0 -dE
Elastický rozptyl
elektronů
(velký úhel)
E= E0
Průchod elektronů
bez rozptylu
E0
Elektronový svazek
(primární elektrony)
E0 = 0,1-30 keV
Vzorek
Rozptyl elektronů
Sekundární elektrony
E ≤ 50 eV
Odražené elektrony
50 eV < E ≤ E0
Auger/Rentgen/
Katodoluminiscence

## Slide 14: Druhy signálů vznikající při interakci pevné látky se svazkem urychlených elektronů, informace které poskytují a metody, kterými je možné je zachytit a analyzovat
Doplňkové informace
https://www.luolangli.com/microscopy

## Slide 15: TEM vzorku kosti (tkáň byla kontrastována těžkými kovy)
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/mikroskopicky_atlas/web/index.html
Většina eletronů prošla tímto místem až na stínítko
V místě membrány buňky je vyvázán těžký kov, který způsobil odklon většiny elektronů, nebo jeho pohlcení

## Slide 16: Skenovací elektronový mikroskop (SEM)
Kondenzor
Vzorek
Řez tkáně
Čočka
objektivu
Čočka
okuláru
Čočka
projekční
Zdroj elektronů
Zdroj světla
(lampa)
Kondenzor
Vychylovací
Cívka
(Usměrňovač svazku)
Fotonásobič a detektor
odražených elektronů
Čočka
objektivu
Zpětně
odražené
elektrony
Stínítko
nebo kamera
Oko
nebo kamera
Pokovený vzorek

## Slide 17: Směřování paprsku u SEM
kondenzorová „čočka“ (elektromagnetická cívka) soustředí svazek elektronů do malého místa (méně než 4 nm v průměru) na preparátu
směřování svazku elektronů je regulováno usměrňovačem svazku, což umožňuje skenování preparátu řádek po řádku
z povrchu pozorovaného objektu jsou vyráženy sekundární elektrony, které jsou zaznamenávány detektorem elektronů a zesilovány fotonásobičem
obraz povrchu pozorovaného objektu vzniká podobně jako u skeneru – rastrováním povrchu elektronovým svazkem

## Slide 18: Srovnání TEM a SEM
 | TEM | SEM
Elektronový svazek | široký, statický | fokusovaný do bodu, vychylovaný řádek po řádku
Urychlovací el. napětí | v rozsahu 60-300.000 voltů | Urychlovací napětí mnohem nižší, netřeba penetrovat vzorek (100 V)
Interakce elektronů | Vzorek musí být velmi tenký (50 nm) | Možné skenovat široké spektrum vzorků - jednoduchá příprava
Snímání | Elektrony musí projít skrze vzorek | Potřebná informace je získána v blízkosti povrchu vzorku
Vyobrazení | Svazek elektronů je zaostřený na stínítko čočkou objektivu a zvětšeny k vytvoření obrazu | Obraz je vytvářen v průběhu rastrování (řádkování) povrchu vzorku

## Slide 19: Elektronová mikroskopie buňky
Skenovací
Transmisní
2 μm
50 μm

## Slide 20: 1934 - první TEM
1934 první TEM
Ernst Rask -University of Berlin
1938 – první obrázek viru
1986 – Nobelova cena
Rozlišení 100 nm

## Slide 22: 2020 – TEM – Titan FEI
Precizně nastavitelné parametry pro specifická vlákna, řízení vakua, napětí
Zpřesnění manipulace se svazkem elektronů – kolimátory, redukce sférické a chromatické aberace
Digitální kamery, fotonásobiče
Rozlišení 0,05 nm

## Slide 23
Animated gif
spusť prezentaci „shift+F5“
Obtaining 3D structures at atomic resolution in a liquid. The schematic shows a liquid sample contained between two sheets of graphene. Nanoparticles in the liquid freely rotate while a TEM takes thousands of images of the nanoparticles. The images are then analyzed to determine the location of every atom in each nanoparticle.
3D images of platinum particles between 2-3 nm in diameter shown rotating in liquid under an electron microscope. Each nanoparticle has approximately 600 atoms. White spheres indicate the position of each atom in a nanoparticle. Scale bar 1 nm.
https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/was.00020045
2020 - TEM detects critical differences in nanoparticles

## Slide 24
Coronavirus particles (black) attempting to enter the cytoplasm of the cell. [Debora F Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz]
The virus (black blob) as it entering the nucleus membrane. [Debora F Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz]
TEM and COVID-19
100 nm
Notes: https://gizmodo.uol.com.br/coronavirus-tem-cura-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/was.00020044

## Slide 25
"To the best of our knowledge, this is the first report from India detecting the SARS-CoV-2 virus using TEM directly in a throat swab specimen confirmed by PCR,” says Basu. “Although TEM imaging was limited by particle load in the specimen, we could still detect morphologically identifiable intact particles in stored clinical sample without initial fixation."
“This finding emphasizes the merit of the use of conventional negative-stained TEM imaging in clinical samples along with other diagnostic tests in parallel,” he adds.
https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/was.00020038
TEM jako diagnostický nástroj

## Slide 26
A Chinese research team obtained biological samples from clinical Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pneumonia cases. For the first time, the true morphology of Covid-19 after inactivation was observed using a cryo-electron microscope, providing an important ultra-microscopic imaging basis for the identification, identification and clinical research of Covid-19.

## Slide 27
Molecular structure of the 2019-nCoV spike protein
https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/was.00020009

## Slide 28: Metody přípravy biologického materiálu pro TEM
Standardní metody:
ultratenké řezy
metoda negativního kontrastování
imunoznačení
freeze fracture and etching (mrazové lámání a leptání)
stínění kovem
Specializované metody:
kryo- transmisní elektronová mikroskopie

## Slide 29: Příprava vzorků pro TEM
Vzorek musí být velmi tenký a pro elektrony prostupný
Nejčastěji se připravuje zaléváním do pryskyřice a poté se upravuje krájením řezů o požadované tloušťce, které se „dobarvují“ těžkými kovy, či protilátkami s navázanými nanočásticemi kovu (Au, Ag)

## Slide 30: Příprava vzorků pro TEM
Fixace - aldehydy (glutaraldehyd, formaldehyd) - cílem je stabilizovat preparát co nejblíže nativnímu stavu
Postfixace - OsO4 – šetrně a jemně gelifikuje intracytoplazmatické proteiny, dobře zachovává strukturu biologických membrán a nadto stabilizuje a kontrastuje lipidy - vysoce toxická látka
Odvodnění - vzestupná řada alkoholu, aceton
Prosycení a zalévání - rostoucí koncentrací pryskyřice. Dle typu tkáně a použité techniky snímání.
na epoxidové bázi – e.g. Durcupan
na akrylátové bázi – e.g. LR White
na polyesterové bázi - Vestopal W
Nejčastěji LRW.
Polymerace – teplem nebo ozářením UV světlem
vzorek zalitý v pryskyřici
Ultratenké řezy

## Slide 31: Příprava vzorků pro TEM
Krájení – vzorku v pryskyřici ultramikrotomem na hladinu dH2O.
Přenesení – Na síťky potažené formvarovou blánou se naberou z hladiny ultratenké řezy.
(Pozitivní) Kontrastování ultratenkých řezů Ultratenké řezy mají minimální kontrast. Ten zvýšíme navázáním těžkých kovů na buněčné struktury.
Provádí se nakápnutím roztoku na mřížku se vzorkem. Protože těžké kovy blokují a rozptylují tok primárních elektronů, místa, kde se navázaly jsou tmavá.
Nosné mřížky (síťky)
Ultratenké řezy

## Slide 32: Příprava vzorků pro TEM
Mřížka
Držák mřížky-vzorku
Držák mřížky-vzorku
Ultratenké řezy
Notes: pdf

## Slide 33: Příprava vzorků pro TEM – video
https://www.youtube.com/watch?v=Ad5VGbA-_vk
Adelaide University
Ultratenké řezy
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=6CY4Zcw8qIY
https://youtu.be/6CY4Zcw8qIY?t=135

## Slide 34
Oxid osmičelý – lipidy (membrány)
Ferokyanid
Octan uranylu - nukleové kyseliny a proteiny
Citrát olova – (precipitát, zrna) – membrány, nukleové kyseliny, glykogen
Kontrastovací látky
Bez
s kontrastováním
Ultratenké řezy
Notes: https://www.leica-microsystems.com/science-lab/brief-introduction-to-contrasting-for-em-sample-preparation/

## Slide 35: Imunoznačení pro TEM
lokalizace antigenu na vzorku probíhá navázáním specifické primární protilátky a následně označený pomocí sekundární protilátky značené těžkým kovem (ferritin, částice koloidního zlata, stříbra. aj.)
Značeny jsou ultratenké řezy – vzorky fixovány, odvodněny a zality do hydrofilních pryskyřic
velikost částic 3-40 nm
Primární protilátka anti-aktin produkovaná v myši
Anti-myší sekundární protilátka značená částicemi koloidního zlata
Imunoznačení v EM
Vzorek tkáně - Lidská buňka
Aktin
Jádro

## Slide 36: Imunocytochemie
Imunoznačení zlatem - lokalizace specifického antigenu pomocí částic koloidního zlata (5-40 nm) navázaných na sekundární protilátku
Immunolabeling of the periplasmic space in ultrathin cryosections of Escherichia coli with a protein A gold conjugate. Courtesy M. de Jong
Immunogold staining of sample of Rotavirus-like particles in transduced cellsRVLPs using a polyclonal anti-rotavirus serum and a secondary antibody coupled to 12 nm colloidal gold. Scale bar = 100 nm.
Notes: http://www.microscopy.cz/html/2141.html
https://www.emsdiasum.com/microscopy/products/immunogold/immunogold.aspx

## Slide 37: Negativní kontrastování
Je určena pro pozorování vzorků jejichž velikost je hluboko pod tloušťkou ultratenkých řezů, např. různých biologických makromolekul (proteinů, lipoproteinů, polysacharidů, nukleoproteinových komplexů), isolovaných buněčných organel (mitochondrie, membránové systémy) a celých buněk (bakterie, viry).
Smíchání vzorku vroztoku s fixačním roztokem
  kyselina wolframová
  uranyl acetát, etc.
Nanesení na mřížku, zaschnutí, pozorování
Rychlá metoda
Kontrastovací látka obalí a zčásti penetruje vzorek. Díky rozdílu hustoty ve vrstvě kontrastovací látky na vzorku a v okolí se pak částice jeví v některých oblastech transparentní. Okolo částic je charakteristické tmavé ohraničení způsobené vzlínáním kontrastovací látky

## Slide 38: Freeze fracturing and etching Mrazové lámání a leptání
Fixace, nahrazení části vody v preparátu kryoprotektivem (PEG)
Zmrazení v tekutém freonu (-160°C), přenesení do tekutého dusíku (-196°C)
Lom vzorku (aparatura pro mrazové lámání, vakuum, -190°C)
Odsublimování části vody z lomné plochy při (etching, -100°C)
Pokovení lomné plochy: Pt (pod úhlem 45°) a C (pod úhlem 90°) - vytvoření tzv. uhlíkové repliky (20 nm)
Čištění replik - odstranění veškerého biologického materiálu kyselinami
Přenos řezů na nosné síťky s formvarovou blánou, pozorování
Metoda pro zobrazování povrchu lomných ploch membránových struktur
http://www.tobiasrose.co.uk/mrbevis/ebpf.html

## Slide 39
Platinum
Carbon

## Slide 40: Freeze fracturing and etching Mrazové lámání a leptání
Chlamydomonas (měřítko 1 µm)

## Slide 41: Freeze fracturing and etching - výsledný obraz
Kvasinka Saccharomyces cerevisiae
jádro
cytoplasma
mitochondrie
póry v jaderné membráně

## Slide 42: Freeze fracturing and etching - výsledný obraz
Leukemická buněčná linie HL-60
detailního pozorování povrchu jaderné membrány

## Slide 43: Srovnání ultratenkého řezu a repliky z freeze-etching
živočišná buňka - freeze-etching
živočišná buňka - ultratenký řez

## Slide 44: Stínění kovem
Stínování spočívá v pokrývání preparátu tenkou vrstvou kovu. Při pokovování je preparát nakloněný, což zajistí zvýraznění jemných fibrilárních struktur a detailů malých makromolekul, např. kolagenu, DNA, RNA, ribozomů nebo buněčné stěny.
pokovování se provádí ve vakuu (10-4 Pa)
pokovovačka s komorou pro vytvoření podtlaku

## Slide 45: Stínění kovem - výsledný obraz
DNA
Polio virus
Notes: https://www.alamy.com/stock-photo-polio-virus-tem-134945580.html

## Slide 46: 3D elektronová mikroskopie TEM tomografie
Nakláněním (otáčením) vzorku v mikroskopu a následným prosvěcováním eletronovým svazkem, je získána série obrazů, ze kterých je zpětnou projekcí vytvořena 3D morfologie objektu. Technika poskytuje vysoké rozlišení, ale je limitována velikostí analyzovaných objektů. Řádově desítky nm. Proto se využívá pro analýzy struktury molekul, proteinů, krystalů. Zejména pro krystalografii má své výhody vzhledem k tomu, že lze vynechat nezbytný krok krystalizace vzorku.
Při využití technik kontrastování biologických vzorků dochází ke vzniku množství artefaktů. Proto se v současnosti technika tomografie využívá nejvíce v souvislosti s Cryo-eletronovou mikroskopií, při které je vzorek pozorován za nízkých teplot (-180oC) bez nutnosti kontrastování. Viz následující přenášky.
Notes: https://www.researchgate.net/figure/Flowchart-of-electron-tomography-The-specimen-is-tilted-incrementally-along-an-axis_fig3_230569000

## Slide 47: 3D elektronová mikroskopie TEM tomografie
Example of an electron tomography image: synaptic vesicles docking at release sites in the neuromuscular junction. (A) Two-dimensional TEM images used in the ET volume reconstruction. Scale bar, 50 nm. (B) Three-dimensional surface-rendered, docked vesicles, and presynaptic membrane that allow the shape, size, and associations of different components to be examined.
3D elektronová mikroskopie TEM tomografie
Notes: Harlow, M.L., et al. (2001). The architecture of active zone material at the frog’s neuromuscular junction. Nature: Macmillan Publishers Ltd.

## Slide 48: 3D elektronová mikroskopie Array tomography
https://www.youtube.com/watch?v=nvXuq9jRWKE&feature=youtu.be&t=40
Příprava vzorku je obdobná jako pro transmisní EM, avšak řezy jsou kladeny na fólii jeden za druhým. Z milimetru tkáně je získáno vice než 10 tisíc vzorků. Tyto jsou následně skenovány pomocí SEMu a z obrazů je vytvořena 3D rekonstrukce.
Notes: https://www.jeol.co.jp/en/applications/detail/1695.html

## Slide 49: Využití EM
Věda (biologie, chemie – např. ke kvantitativní
prvkové analýze, geologie ...)
Lékařství (studium bakterií a virů ...)
Soudní lékařství (forensní EM)
Metalurgie (studium vlastností materiálů)
V mikroelektronice (studium čipů, mikroprocesory)
Notes: https://docplayer.cz/23452724-M-i-k-r-o-s-k-o-p-i-e.html

## Slide 50: Nevýhody EM
Drahý a prostorově náročný přístroj
Pozorování jen ultratenkých řezů (náročné na
přípravu preparátů)
Umístění preparátu ve vakuu znemožňující
pozorování živých organismů

## Slide 51: Příklady využití elektronové mikroskopie v medicíně (užíváno jako doplňková metoda upřesnění diagnózy)
Diagnostika nemocí ledvin – detekce strukturních změn glomerulu, detekce depozit imunokomplexů
Diagnostika svalových onemocnění
Diagnostika poruch metabolismu
Detekce virů
TEM of Zika Virus. Virus particles are 40 nm in diameter, with an outer envelope and an inner dense core. Courtesy of Cynthia Goldsmith, CDC.
Lupu nephiritis of kidney imaged with TEM
Renal biopsy of diseased kidney tissue
Notes: https://www.thermofisher.com/cz/en/home/electron-microscopy/life-sciences/pathology-research.html

## Slide 52: Reference
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/mikroskopicky_atlas/web/index.html
http://triton.paru.cas.cz/old-lem/book/index.html
http://www.fei.com/introduction-to-electron-microscopy/
http://www.nanotechftm.tmf.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/lecture_book_em_school/aleksandra%20korac.pdf