Polarimetr Krüss P 3001/P3002 RS

Návod k použití

Měření

1. Zasuňte síťový kabel do zásuvky 220V

2. Přístroj zapněte hlavním síťovým vypínačem (1). Vyčkejte 15 minut do vytemperování a stabilizace přístroje.

3. Po temperaci je lampa přístroje vyhřátá a je možné ji zapnout stiskem vypínače (2). Po cca 5 minutách je pak lampa připravena k měření.

4. Do měřicí komory (7) dejte polarimetrickou kyvetu, naplněnou destilovanou vodou.

5. Zapněte měření vypínačem (3) a vyčkejte až se hodnota na displeji ustálí +/-0.01 stupně.

6. Stiskněte jedno z tlačítek (4) na cca 2sec. Hodnota na displeji se po stisku tlačítka vychýlí a po uvolnění tlačítka se vrací zpět.

7. Stejně použijte i druhé tlačítko (4). Hodnota na displeji by se měla v tomto i předcházejícím případě vracet na přibližně stejnou hodnotu. Je-li tomu tak, stiskněte nulovací tlačítko (5). Na displeji se ukáže 0.000 a přístroj je přípraven k měření vzorku.

8. Do měřicí komory vložíme nyní polarimetrickou kyvetu s měřenou kapalinou.

9. Přístroj začne automaticky pracovat a na displeji nabíhají čísla. Jakmile je naměřená hodnota konstantní, odečtěte otáčivost vzorku ve stupních na displeji .

10. Následně je možno do měřicí komory vložit další vzorek.

11. Pokud není delší dobu (více jak 5 min) prováděno žádné další měření, vypněte mechaniku přístroje tlačítkem (3). Je-li třeba přístroj vypnout zcela, vypněte postupně tlačítka (3), (2), (1).

## Legenda:

1. Hlavní síťový vypínač Power

2. Vypínač sodíkové lampy Light

3. Vypínač měření Test

4. Klávesa pro běh vlevo a vpravo L-Check R-Check

5. Klávesa pro nastavení nuly Zero

6. 5ti místný digitální displej

7. Krytka měřící komory

8. Držák pojistek

9. Síťová zásuvka

10. Rozhraní

Poznámka k déletrvajícím měřením:

Měřící cela není temperována.  Je proto vhodné sledovat teplotu roztoku a údaj si zapisovat.

## Výpočty

Ke stanovení koncentrace roztoku se používá následující vzorec:

C = koncentrace roztoku v g / 100 ml

á = úhel otáčení roztoku při teplotě 20 °C

1 = délka polarimetrické kyvety v dm

(á) = specifická otáčivost

Odstranění závad

Je-li roztok příliš silný, tj. má otáčivost přes 45°, narazí otočný karusel polarizátoru na koncový spínač. Motor pohonu se vypne.

Pro nápravu postupujte následovně:

1. Vyjměte vzorek z měřicí komory.

2. Krátce stiskněte resetovací tlačítko v měřicí komoře (viz obr. níže).

3. Otočný karusel se vrátí zpět do střední polohy.

Upozornění: Nejprve vyjměte vzorek a pak teprve stiskněte resetovací tlačítko v měřicí komoře.