ÚLOHA Č.4:   PLAMENOVÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE

Téma praktika:

a)   Seznámit se s konstrukcí a funkcí plamenového fotometru

b)  Ověřit případnou existenci rozdílu výsledku koncentrace Na, K stanovené

plamenovou fotometrií a ISE.

c)  Ověřit linearitu a měřící rozsah plamenového fotometru

Přístroje a pomůcky:

Plamenový fotometr FLM 3 - Radiometer

Kontrolní sérum s deklarovanou hodnotou koncentrace Na a K

3 vzorky normálního séra

1 sérum s vysokou koncentrací bílkoviny

1 sérum chylózní

Úkoly:

Změřit koncentraci Na a K v kontrolních vzorcích

Změřit koncentraci Na a K ve vzorcích sér a moče plamenovou fotometrií

Výsledky zapsat do tabulky, přidat hodnoty naměřené pomocí ISE  a komentovat.

Pracovní postup:

- plamenová fotometrie

zapnutí plamenového fotometru (viz pracovní návod)

kalibrace sérum (blank-nastavit nulu, vnitřní standard nastavit Na 140,0 mmol/l; K 5,0 mmol/l; cal)

změření kontrolních vzorků

změření vzorků séra

kalibrace moč  (blank-nastavit nulu, vnitřní standard nastavit Na 100,0 mmol/l; K 100 mmol/l; cal)

změření vzorků moče

promytí vodou

|  | sodík |  | draslík |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vzorky | plamen. fotom. | ISE | plamen. fotom. | ISE |
| sérum 1 |  |  |  |  |
| sérum 2 |  |  |  |  |
| sérum 3 |  |  |  |  |
| sérum s vys. CB |  |  |  |  |
| sérum chylózní |  |  |  |  |

Komentář.:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky kontrolní analýzy.

| použité kontrolní sérum | plamen. fotometrie |  | deklarovaná hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na | K | Na | K |

Komentář:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)  Ověřit linearitu a měřící rozsah plamenového fotometru a ISE modulu

Přístroje a pomůcky:

Plamenový fotometr FLM 3 Radiometer

ISE modul automatického biochemického analyzátoru HITACHI 911

NaCl p.a. (mol.hm.  58,44)

KCl p.a.   (mol.hm.  74,56)

Analytické váhy Mettler

Deinozovaná voda

Pipety, odměrné baňky

Úkoly:

- Vypočítat navážku na přípravu zásobního roztoku (100 ml) o koncentraci Na; K 200 mmol/l

- Ředěním základního roztoku připravit vzorky o koncentraci 40,0….80,0……120,0…..160,0……200,0 mmol/l (Na; K)

- Zapnutí a kalibrace plamenového fotometru; Na 100 mmol/l; K 100 mmol/l

- Stanovit koncentraci Na; K v naředěných vzorcích (ověření měřícího rozsahu; linearity)

Vyhodnotit zjištěné výsledky.

|  | koncentrace | sodík | draslík |
| --- | --- | --- | --- |
| vzorky |  |  |  |
| 1. řed. |  |  |  |
| 2. řed. |  |  |  |
| 3. řed. |  |  |  |
| 4. řed. |  |  |  |
| 5. řed. |  |  |  |

Komentář:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________