## Stanovení vodivosti silného a slabého elektrolytu

Dojde-li ve vodě či jiném rozpouštědlu R k rozpuštění látky HA, může tato látka disociovat na ionty H+ a A-. V roztoku se ustaví termodynamická rovnováha:



HA RH+ + A-       KA≃H+⋅A−HA	(6.1)

Popis toho, zda je rovnováha posunuta ve prospěch disociovaných iontů či výchozí látky udává disociační stupeň:

α=cHA−HAcHA 	(6.2)

Z tohoto vztahu lze odvodit (pokud zanedbáme disociaci rozpouštědla):

HA=cHA⋅1−α    a    H=A−=cHA⋅α	(6.3)

O hodnotě disociačního stupně α nerozhodují pouze vlastnosti látky HA, ale zejména solvatační schopnost rozpouštědla vůči rozpouštěné látce. Je li disociační stupeň blízký hodnotě (α→0), pak látka HA zvyšuje výchozí vodivost rozpouštědla velmi málo a nazývá se slabým elektrolytem (například vodné roztoky slabých organických kyselin, většiny organických látek, H2S, H3PO4, NH3). Pokud je disociační stupeň blízký hodnotě (α≃1), pak ionty vzniklé z látky HA zvyšují vodivost roztoku velmi výrazně a rozpuštěnou látku v daném prostředí nazýváme silným elektrolytem (například vodné roztoky silných anorganických kyselin a zásad: HCl, NaOH, většina solí: KCl, AgNO3, ).

Koncentrace disociovaných iontů v roztoku má výrazný vliv na jeho celkovou elektrickou vodivost G (konduktivita, jednotka Simens [S]=[Ω-1]), která je převrácenou hodnotou elektrického odporu R [Ω]. Vodivost roztoků měříme konduktometrem, jehož součástí je vodivostní sonda tvořená dvěma platinovými elektrodami ponořená do sledovaného elektrolytu. Podobně jako u kovů lze i pro roztoky zjistit specifický odpor ρ [Ω cm], ale výhodnější je sledovat specifickou vodivost roztoků κ [S cm-1], která je převrácenou hodnotou ρ. Specifickou vodivost roztoku κ vypočteme z jeho vodivosti G naměřené vodivostní sondou se známou odporovou konstantou C [cm-1]. podle vztahu:

k=C.G	(6.4)

Geometrickou konstantu vodivostní sondy C nejjednodušeji zjistíme naměřením vodivosti roztoku o známé specifické vodivosti κ. Obvykle se používá vodný roztok KCl o známé koncentraci. Specifickou vodivost 0,01 M KCl, tj.κ0,01M KClv [S cm-1] v závislosti na teplotě τ ve ºC vypočteme dle polynomického rozvoje:

κ0,01M KCl=a1+a2⋅10−5τ+a3⋅10−8τ2

kde: a1 =7,728·10-4 ; a2 =2,345.10-4 ; a3 =7,816.10-8	(6.5)

Velmi důležitou charakteristikou roztoků je molární vodivost, kterou vypočteme ze specifické vodivosti k  podle vztahu:

λ=κc	(6.6)

kde c je molární koncentrace roztoku. Molární vodivost extrapolovaná k nulové koncentraci (na mezním zředění) se nazývá limitní molární vodivost λ0 a je součtem iontových limitních molárních vodivostí iontů λi0:

λ0=νi⋅λ0i	(6.7)

kde vi je počet iontů, na které rozpuštěná látka v roztoku disociuje.

Předpokládáme-li, že se disociované ionty neovlivňují pak můžeme pro silný i slabý elektrolyt vypočítat disociační stupeň:

α=κc⋅λ0=λλ0	(6.8)

Disociační konstantu slabých jednosytných kyselin stanovíme podle Ostwaldova zřeďovacího zákona (odvozeno dosazením vztahu (6.8) do (6.3) a do (6.1)):

KA=c.λ2λ0λ0−λ	(6.9)

Úpravou Ostwaldova zřeďovacího zákona dostaneme linearizovaný tvar vhodný pro grafické stanovení disociační konstanty Ka a limitní molární vodivostiλ0:

1λ=c.λKAλ02+1λ0	(6.10)

Úkol: Stanovte disociační stupeň α kyseliny chlorovodíkové a octové v závislosti na jejich koncentraci ve vodě za teploty 25˚C. Rozhodněte, zda jsou silným či slabým elektrolytem. Pro obě látky porovnejte experimentálně naměřenou hodnotu λ0 s hodnotou tabelovanou. V případě kyseliny octové vypočtěte její disociační konstantu KA.

?

Potřeby: konduktometr, vodivostní nádobka a sonda, termostat, 14 odměrných baněk (100 ml), 1pipeta (50 ml), 5.10-2M kyselina chlorovodíková, 5.10-2M  kyselina octová, 0,01M KCl, redestilovaná voda k přípravě roztoků.



Postup: Nejprve si ověříme vodivost redestilované vody. Touto vodou důkladně propláchneme temperovanou měřící nádobku termostatu i s vodivostní sondou. Pak sledujeme teplotu a vodivost vody (za teploty 25˚C by neměla být vyšší nežli 2mS). Není-li známá geometrická konstanta sondy C, změříme stejným způsobem (včetně proplachování) také vodivost roztoku 0,01M KCl .



Během předchozího měření si začneme připravovat do 100 ml odměrných baněk roztoky  kyseliny chlorovodíkové a octové o sedmi koncentracích zahrnujících i koncentrace kyseliny chlorovodíkové a octové a ze zásobních roztoků. Roztoky připravujeme postupným zřeďováním koncentrovanějšího roztoku vždy 1 : 1 redestilovanou vodou.

Temperovanou nádobku se sondou dobře propláchneme vodou a také prvním nejkoncentrovanějším roztokem HCl. Po dosažení teploty roztoku 25˚C vodivost odečteme. Všechny připravené roztoky kyseliny chlorovodíkové a octové proměříme stejným způsobem. jako první roztok HCl . Roztoky měříme od nejvyšších k nejnižším koncentracím.

Protokol: odporová konstanta nádobky C. Tabulka 1: pro obě kyseliny naměřené a vypočtené hodnoty: c, G,  ,  , 1/  , λ⋅c, . Společný graf 1: pro obě kyseliny: závislost   na c. Společný graf 2: pro obě kyseliny: závislost   na . Společný graf 3: pro obě kyseliny závislost 1/  na součinu cλ (u kyseliny octové doplnit regresní přímku). Dále: pro sledovanou teplotu měření experimentální a teoretická (viz vztah (6.7) a Tabulka XI) hodnota o kyselin. Pro kyselinu octovou experimentální hodnota KA z parametrů regresní přímky a teoretické hodnoty o .



Tabulka XI: Mezní iontové vodivosti při 25o C

| Ion | H+ | Na+ | OH− | CH3COO− | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o [cm2Smol−1] | 349,8 | 50,1 | 198,0 | 40,9 | 76,3 |

Orientační značky:

	Úvod k skupině laboratorních úloh

	Teorie a vztahy k vyhodnocení úlohy

?	Úkol (otázka na níž odpovídá závěr laboratorní úlohy)

	Přístroje, potřeby a chemikálie potřebné k provedení úlohy

	Důležitá informace nebo upozornění

	Pracovní postup

	Způsob vyhodnocení

	Co nezapomenout uvést v protokolu (viz obecná osnova v kap. 13)