## Slide 1: Karel Souček & Radek Fedr Biofyzikální ústav AV ČR, Masarykova Univerzita, FNUSA-ICRC
Průtoková cytometrie a sorting

## Slide 2: Tyto částice mají něco společného …
Algae
Chromosomes
Blood cells
Protozoa
… určité parametry těchto částic mohou být měřeny pomocí průtokové cytometrie.
Notes: 1

## Slide 3: Komerční zařízení a vývoj

## Slide 4: Cytometry Publications/Year
Data taken from

## Slide 5: Co je průtokový cytometr?

## Slide 6: Signal processing
time
analog signal intesity
VOLTAGE
FSC ~ cell size
FL-1 (530/30nm) ~ green fluo.
FL-2 (585/42nm) ~ red fluo.
Analog/digital
conversion
Height
Width
Area ( ∫ )
FL- (H, W, A)
FL-1 (H)
FL-2 (H)
dot plot
0
1000
1000
Zesílení signálu (!)
lin nebo log
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 7: Co můžeme analyzovat pomocí průtokové cytometrie?
Počítat částice v suspenzi
Oddělit živé částice od neživých
Hodnotit 10*5 až 10*6 částic za méně než 1 minutu
Kvantifikovat rozptyl světla, a intenzitu fluorescence pro jednotlivé buňky (částice)
Fyzicky separovat jednotlivé částice (populace) pro další analýzu
Upraveno podle J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 8: new automatic cell cloning assay (ACCA) for determination of clonogenic capacity of CSCs
single cell/well
up to 384 well plate
re-culture after sorting (2D, 3D)
analysis: CyQuant, ATP, xCelligence, microscopy

## Slide 9
Jaké jsou principy?
Rozptyl světla (Light scatter) pomocí laseru nebo UV lampy
Detekce specifické flurescence
Hydrodynamicky zaostřený proud částic
Elektrostatická separace částic
Možnost multivariační analýzy dat
Upraveno podle J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 10: Stain Your Own Cell

## Slide 11: Historie barvení biologických materiálů
Až do poloviny 19. století – byly používány pouze přírodní barviva
Anton van Leeuwenhoek použil v roce 1719 šafrán na obarvení svalových buněk
www.euronet.nl/users/warnar/leeuwenhoek.html

## Slide 12: Rozptyl světla
Hmota rozptyluje světlo vlnových délek které není schopna absorbovat
Viditelné spektrum je 350-850 nm proto malé částice a molekuly (< 1/10 ) spíše viditelné světlo rozptylují
Pro malé částice byl popsán tzv. Rayleightův rozptyl (scatter) jehož intenzita je ~ stejná všemi směry
Rozptyl větších částic charakterizuje tzv. Mieův rozptyl. Jeho množství je větší ve směru v jakém dopadá světlo na ozářenou částici  na tomto principu je založeno měření velikosti částic pomocí průtokového cytometru
Shapiro p.106
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atmos/blusky.html

## Slide 13
George Gabriel Stokes (1819 – 1903)
Anglický fyzik a matematik
působící na univerzitě v Cambridge
http://www.nndb.com/people/131/000097837/
1852 – popsal fluorescenci
Název vznikl z anglického slova fluospar (fluorit, kazivec = nerost CaF2)
- ke svému pozorování použil roztok chininu, jako zdroj světla sluneční paprsky, jako excitační filtr sloužilo tmavě modré okenní sklo a jako emisní filtr byla použita sklenice bílého vína
G. C. Stokes „On the Change of Refrangibility of Light“ Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1852, vol. 142, p. 463.)
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 14
Fluorescenční spektra
Fluorescenční proces je cyklický.
Kromě fluorochromu nevratně zničeného (photobleaching - „vysvícení“) může být opakovaně excitován.
Excitation of a fluorophore at three different wavelengths (EX 1, EX 2, EX 3) does not change the emission profile but does produce variations in fluorescenceemission intensity (EM 1, EM 2, EM 3) that correspond to the amplitude of the excitation spectrum.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 15
Detekce fluorescence
Vybavení pro fluorescenci
(1) zdroj excitace
(2) fluorochrom
(3) vlnové filtry pro izolaci emitovaných fotonů od excitovaných
(4) detektory pro registraci emitovaných fotonů
Fluorescenční přístroje
- spektrofluorometer měří průměrné vlastnosti objemu vzorku v kyvetě.
- fluorescenční mikroskop popisuje fluorescenci jako jev v prostorovém systému souřadnic
- flow cytometer měří fluorescenci v proudícím toku, umožňuje detekovat a kvantivikovat subpopulace uvnitř velkého vzorku
Fluorescenční signál
- spektrofluorometer je flexibilní, umožňuje měřit
v kontinuálním spektru excitačních a emisních
vlnových délek
- flow cytometr potřebuje fluorescenční značky
excitovatelné
určitou vlnovou délkou.
Fluorescence pozadí
- endogení složky - autofluorescence
- nenávazané nebo nespecificky vázané značky
= reagenční pozadí
Vícebarevné značení
- dvě a více značek, zároveň monitoruje různé funkce
- nutné: vhodně zvolit značky zdroj excitace a separační filtry
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 16
Fluorescence Output of Fluorophores
Comparing Different Dyes
F-actin ~
BODIPY FL phallacidin
anti-ß tubulin ~
Texas Red
goat anti–mouse IgG
DNA ~
DAPI
Mouse 3T3
l Hind III
POPO-1
BOBO-1
YOYO-1
TOTO-1
JOJO-1
POPO-3
LOLO-1
BOBO-3
YOYO-3
TOTO-3
propidium iodide
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 17
Technické součásti
Zdroje světla
Detekční systémy
Fluidní systém
Separace
Sběr dat
Analýza dat
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 18: Wallace Coulter
Wallace Coulter - Coulter orifice - 1956 -
(patent 1953) – měření změny vodivosti během průchodu buněk v suspenzi malým otvorem
Originální patentová aplikace W.Coultera 1953
Photo by J.Paul Robinson
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 19: Jak počítat buňky?
Hemocytometer (Bürkerova komůrka) byla standardem pro počítání buněk do ~ 1950
Rozměry jsou 3x3x0.1 mm. Obvykle jsou červené krvinky (1 x 106/mm3 )počítány po naředění 1:200
Leukocyty (5x103/mm3) jsou ředěny 1:10 v roztoku lyzujícím červené krvinky
Statistická chyba:
  koeficient variance (CV) je při 500 spočítaných buňkách 4.4%
  chyba pipetování a ředění je ~ 10%
Upraveno podle J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 20: Roche Innovatis Cedex

## Slide 21: Coulter Counter
První komerční verze CC

## Slide 22: Coulter Counter
© CC

## Slide 23: Beckman Coulter
Multisizer™ 3&4 COULTER COUNTER®

## Slide 24: Roche Innovatis CASY TT

## Slide 25
Cytograph. Stolní přístroj schopný měřit rozptyl světla He-Ne laseru (1970).

## Slide 26
Technické součásti
Detekční systémy
Fotonásobiče (Photomultiplier Tubes (PMTs))
      dříve 1-2
      nyní 4-8 (12-18)
Diody
    detekce rozptylu světla (light scatters)
Zdroje světla
Lasery (350-363, 420, 457, 488, 514, 532, 600, 633 nm)
    Argon ion, Krypton ion, HeNe, HeCd, Yag
    UV (Arc) Lampy
    Mercury, Mercury-Xenon
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 27: Mack Fulwyler- sorter
Mack Fulwyler - sorter 1965 - Los Alamos National Labs – jeho sorter separoval částice na základě elektronicky měřeného objemu (stejný princip jako Coulter counter) a separoval pomocí elektrostatického vychýlení.
Cílem bylo sortrovat červené krvinky,protože u nich byla naměřena bimodální distribuce buněčného objemu. Princip separace byl založen na principu inkoustové tiskárny Richarda Sweeta ze Stanfordu (1965)
Po té co bylo objasněno, že bimodalita červených krvinek je artefakt byla tato skupina schopna separovat neutrofily a lymfocyty z krve.
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 28: Richard Sweet
Richard Sweet vyvinul elektrostatickou inkoustovou tiskárnu jejíž princip využil Mack Fulwyler pro svůj buněčný sorter.
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 29
Mack Fulwyler- sorter

## Slide 30: Mack Fulwyler- sorter
K. Souček

## Slide 32
K čemu to všechno je… například…

## Slide 33: K čemu to všechno je… například…
43 miliónů lidí na světě je infikováno virem HIV (WHO)
ročně zemře ~ 2 miliónu lidí na HIV/AIDS (v Africe je ~ 11 miliónu AIDS sirotků)
kvantifikace CD4 T lymfocytů je klíčový parametr při monitorování léčby
Průtoková cytometrie je „zlatý standard“
Optimalizované postupy a zařízení pro levné (< 3 EUR / vzorek) a rychlé detekce (250 vzorků / den)
Aydogan Ozcan: „Kill the cost, safe live“

## Slide 37: Způsoby pro zobrazení dat
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 38: Vícebarevné analýzy generují mnoho dat…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 color
4 color
5 color
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
upraveno podle J.P.Robinson

## Slide 40: Cell tracking and proliferation

## Slide 42: Approaches
Cell cycle analysis
DNA synthesis analysis
Cell tracking

## Slide 43: Buněčný cyklus

## Slide 45
One of the oldes application of flow cytometry, analysis of the cells in cell cycle phases based on the quantification of DNA
flow cytometry is convenient method for quick and relatively precise determination of cell cycle
DNA is simply labeled using fluorescent dye specific for DNA
  Propidium iodide
  4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)
- fluorescence increases after binding to DNA. Membranes have to be permeabilized.
  Hoechst 33342
  Vybrant® DyeCycle™
  DRAQ5
  Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBAs)
I. Slaninova, J. Slanina and E. Taborska, "Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids--novel cell permeant and red fluorescing DNA probes," Cytometry A, vol. 71, no. 9, pp. 700-708, 2007.
- labeling of live cells (possible cytotoxicity)
Cell cycle analysis

## Slide 46
G2
M
G0
G1
s
0
200
400
600
800
1000
G0
G1
s
G2
M
DNA Analysis
DNA content
Count
2N
4N
Normal Cell Cycle
Purdue University Cytometry Laboratories
- propidium iodide
- DAPI
- Hoechst 33342
- 7-AAD

## Slide 47: Cell cycle histogram: how to analyze?
It is not recommended to statistically analyze it using simple gating in the histogram
It is necessary to use software tolls for modeling of distribution of cell cycle phases

## Slide 49
Analysis of synchronized cells

## Slide 50
Analysis if BrdU incorporation
Bromodeoxyuridin (BrdU) is incorporated into DNA instead of thymidine during S-phase
BrdU is detected using specific antibody after the fixation and partial denaturation of DNA (acid, DNAse)
DNA can be stained in the last step

## Slide 51
Analysis if BrdU incorporation

## Slide 52: Click azide/alkyne reaction

## Slide 53: Click-IT (Invitrogen) applications analysis of DNA synthesis (EdU - 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine)

## Slide 54
Tritiated (3H) thymidine
3H-thymidine

## Slide 55
Original method for measuring cell proliferation
Radioactive
Not compatible for multiplexed analyses
3H-thymidine

## Slide 56
BrdU (5-bromo-2'-deoxyuridine)
BrdU
Br
Br
Br
Br

## Slide 57
Br
Br
Br
Br
BrdU

## Slide 58
Acid or DNase
Br
Br
Br
Br
BrdU

## Slide 59
Br
Br
Br
Br
BrdU

## Slide 60
Br
Br
Br
Br
BrdU
Non-radioactive
Multiplex compatible but, strand separation requirement for anti-BrdU access, can affect:
  Ability for other antibodies to bind
  Morphology
  Ability for dyes that require dsDNA to bind efficiently, i.e., cell cycle dyes

## Slide 61
EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine)
Click-iT™ EdU

## Slide 62
Click-iT™ EdU

## Slide 63
Click-iT™ Edu
Non-radioactive
No DNA denaturation required
Simplified protocol
Small molecule detection
Multiplex compatible, including
  Other antibodies
  Dyes for cell cycle analysis

## Slide 64: Flow cytometry most common application
Viability assays (propidium iodid, CalceinAM, …)
Proliferation (BrdU, EdU, mitosis - pH3)
DNA damage ( yH2AX,…)
Cell Death analysis (AnnexinV, Cleaved Caspase3, …)
Cell Cylcle (DNA content, Cell cycle modulation after treatment)
Immunophenotype characterisation of the cells
(CSCs markers, differentiation, …)

## Slide 65: Example of final set-up
Parametr | Marker | Fluorochrome
Cell Surface Marker | CD44 | APC/Cy7
Cell Surface Marker | Trop-2 | AF488
Viability | LIVE/DEAD kit | Yellow
DNA synthesis | Click-iT EdU | AF647
Cell Cycle | DNA content | PO-PRO-1
DNA damage | yH2AX | PE
Apoptosis | Cleaved Caspase 3 | AF494

## Slide 66: Example of final results (DU-145)
Viability and Immunophenotype
Cell cycle and Proliferation

## Slide 67: Example of final results
DNA damage and Apoptosis

## Slide 68: The Nobel Prize in Chemistry 2008
"for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP"
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/

## Slide 69: Fluorescent proteins
bioluminescence resonance energy transfer (BRET)
  Aequorea victoria - jellyfish
  Blue bioluminescence. Ca2+ interacts with aequorin photoprotein.
  Blue light excites green fluorescent protein.
  Renilla reniformis – coral
  luminescence appears after degradation of coelenterazine in the presence of luciferase enzyme.
  Blue light excites green fluorescent protein
Renilla reniformis "Sea Pansy"
http://www.mbayaq.org/efc/living_species/default.asp?hOri=1&inhab=440
Aequorea victoria “Crystal jelly “
http://www.whitney.ufl.edu/species/seapansy.htm

## Slide 70: Fluorescent proteins
Osamu Shimomura
  1961 discovered GFP and aequorin
http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/GFP-ww/GFP2.htm

## Slide 71
Science. 1994 Feb 11;263(5148):
Green fluorescent protein as a marker for gene expression.
Chalfie M, Tu Y, Euskirchen G, Ward WW, Prasher DC.
Department of Biological Sciences, Columbia University, New York, NY 10027.
A complementary DNA for the Aequorea victoria green fluorescent protein (GFP) produces a fluorescent product when expressed in prokaryotic (Escherichia coli) or eukaryotic (Caenorhabditis elegans) cells. Because exogenous substrates and cofactors are not required for this fluorescence, GFP expression can be used to monitor gene expression and protein localization in living organisms.
Fluorescent proteins
Douglas Prasher
Martin Chalfie

## Slide 72: Fluorescent proteins
http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/GFP-ww/GFP2.htm

## Slide 73: Roger Tsien
~ 2002 – mutated FP = wide spectrum of colors
http://www.tsienlab.ucsd.edu/

## Slide 74
Analysis of synchronized cells

## Slide 75: Fucci (fluorescent ubiquitination-based cell cycle indicator) cells
Nature Methods - 5, 283 (2008)
Ubiquitin E3 ligase complexes
G1 - APCCdh1
S, G2, M- SCFSkp2

## Slide 77: Fucci
http://cfds.brain.riken.jp/Fucci.html

## Slide 78: Summary
DNA analysis
  Require fine sample preparation, debris elimination, sw tool for precise analysis of histograms
  It is possible to combine with analysis of other parameters e.g. DNA synthesis
Cell division enumeration
  Mostly for synchronized populations
Fluorescent proteins
  Fucci – elegant tool for in vitro a in vivo experiments

## Slide 79: Trendy: instrumentace

## Slide 80: Spectral flow cytometry J.P. Robinson, Purdue University

## Slide 81: Spectral flow cytometry

## Slide 82: Conventional vs. spectral analysis

## Slide 84: Single Cell Mass Cytometry
Cells were covalently labeled with a bifunctional compound, maleimido-mono-amide-DOTA (mDOTA). This compound can be loaded with a lanthanide(III) isotope ion, and reacts covalently with cellular thiol groups through the maleimide moiety.

## Slide 85: Single Cell Mass Cytometry
Seven unique lanthanide isotopes were used to generate 128 combinations, enough to barcode each sample in a 96-well plate. The seven lanthanide isotopes, their masses and their locations on the 96-well plate are shown.

## Slide 86: Personální systémy

## Slide 87: Trendy: Reagencie

## Slide 88: PrimeFlow™ RNA Assay

## Slide 89: Briliant Violet polymers

## Slide 90: Shrnutí přednášky
průtoková cytometrie:
nabízí široké spektrum aplikací;
rychlý způsob analýzy a separace heterogenních populací;
separace populací;
multiparametrové analýzy