# A L K A L I M E T R I E  A  K O N D U K T O M E T R I E

- ALKALIMETRICKÉ TITRACE

13.1. 	Standardizace 0,01M roztoku NaOH

Roztok dvojsytné kyseliny šťavelové H2C2O4.2H2O se titruje do druhého stupně odměrným roztokem NaOH na  indikátor fenolftalein při pH ~ 9.

H2C2O4+2NaOH→Na2C2O4+2H2O

Příprava vzorku:

Navážku H2C2O4.2H2O (m = cca 630 mg) rozpustit v kádince v cca 50 ml dest. H2O, převést do V0 = 100 ml, doplnit dest. H2O

↓

pipetovat 10 ml do vysoké kádinky na 150 ml + teflonové míchadlo + 90 ml dest. H2O

Postup stanovení koncentrace H2C2O4.2H2O  pomocí titrátoru TitroLine Easy:

- Zapnout titrátor TitroLine Easy tlačítkem ON/OFF (umístěný vzadu na přístroji)

- Kádinku se vzorkem umístit na magnetickou míchačku, ponořit elektrodu do roztoku (cca 2,5 ml tak, aby byla ponořena i její referentní část) a spustit míchání.

- Dlouze podržet tlačítko F3 na kontrolním panelu, dokud se nedostaneme do hlavní nabídky nastavení konfigurace.

- Krátce podržet tlačítko F3 na kontrolním panelu, dokud se nedostaneme do nabídky výběru metody stanovení (parameters sets) → pomocí šipek (F4 / F5) na panelu vybrat metodu „pH exact weak“ (titrace slabé kyseliny). Výběr potvrdit tlačítky F1 a Stop.

- Krátkým stiskem tlačítka F3 na kontrolním panelu změnit způsob titrace na EP (automatická titrace do koncového bodu) a pomocí šipek (F4 / F5) nastavit hodnotu koncového bodu pH = 8.8 (fenolftalein)

- Stisknout START. Titraci provést 3x.

- Z displeje opsat spotřebu (Vekv).

Výpočet přesné koncentrace 0,1M NaOH: 		M(H2C2O4.2H2O) = 126,07 g/mol

c(NaOH)⋅Vekv=n(NaOH)=2⋅n(H2C2O4)

13.2.	Stanovení HCl

HCl+NaOH→NaCl+H2O

Příprava vzorku:

Vzorek v odm.baňce (V0 = 100 ml) doplnit po rysku dest. H2O

↓

pipetovat 10 ml do vysoké kádinky na 150 ml + teflonové míchadlo + 90 ml dest. H2O

Postup stanovení množství HCl  v neznámém vzorku

- Dlouze podržet tlačítko F3 na kontrolním panelu, dokud se nedostaneme do hlavní nabídky nastavení konfigurace.

- Krátce podržet tlačítko F3 na kontrolním panelu, dokud se nedostaneme do nabídky výběru metody stanovení (parameters sets) → pomocí šipek (F4 / F5) na panelu vybrat metodu „pH exact strong“ (titrace silné kyseliny). Výběr potvrdit tlačítky F1 a Stop.

- Krátkým stiskem tlačítka F3 na kontrolním panelu změnit způsob titrace na EP (automatická titrace do koncového bodu) a pomocí šipek (F4 / F5) nastavit hodnotu koncového bodu pH = 11,6

- Spustit program TL chart v PC.

- Stisknout START.

- Po ukončení měření stiskem tlačítka DATA v programu TL chart převést naměřená data z titrace do počítače a tlačítkem SAVE AS je uložit. Titraci provést 3x

- Hodnoty uložené v PC převést do souboru v Excelu, sestrojit titrační křivku, vyhodnotit ji pomocí „ metody tří rovnoběžek“ a  současně určit bod ekvivalence z druhé derivace titrační křivky.

Výpočet množství HCl v neznámém vzorku: 			M(HCl) = 36,461 g/mol

m(HCl)=c(NaOH)⋅Vekv⋅M(HCl)⋅V0Vpip

  - Stanovení H3BO3

Kyselina boritá je ve vodě velmi slabou jednosytnou kyselinou a proto s vizuální indikací nelze titraci provést a při přímé potenciometrické titraci je obtížné přesně určit inflexní bod na titrační křivce:

H3BO3+NaOH→HB(OH)4+H2O		(pKa = 9,24)

Titrace se provádí až po přidání organických polyhydroxysloučenin (glycerinu, příp. manitou), vznikající komplexní sloučenina (kyseliny glycerino-boritáú má disociační konstantu o 3 řády vyšší než kyselina boritá:

HBOH4+2L(OH)2→B(LO2)2−+H++4H2O

Přibližnou hodnotu pKa kyseliny borité získáme z titrační křivky. Vycházíme z výpočtu pKa ze vzorce:

pH=pKa+logH+[OH−]  , přičemž  logH+[OH−]=0

→ pro výpočet pKa použijeme vztah pKa = 1/2 Vekv ~ pH, zhledem k tomu, koncentrace kyseliny a zásady jsou stejné

Příprava vzorku:

Vzorek v odm.baňce (V0 = 100 ml) doplnit po rysku dest. H2O

↓

- pipetovat 10 ml do vysoké kádinky na 150 ml + teflonové míchadlo + 90 ml dest. H2O

- pipetovat 10 ml do vysoké kádinky na 150 ml + teflonové míchadlo + 90 ml 20% glycerinu

Postup stanovení množství H3BO3  v neznámém vzorku:

- Dlouze podržet tlačítko F3 na kontrolním panelu, dokud se nedostaneme do hlavní nabídky nastavení konfigurace.

- Krátce podržet tlačítko F3 na kontrolním panelu, dokud se nedostaneme do nabídky výběru metody stanovení (parameters sets) → pomocí šipek (F4 / F5) na panelu vybrat metodu „pH exact weak“. Výběr potvrdit tlačítky F1 a Stop.

- Krátkým stiskem tlačítka F3 na kontrolním panelu změnit způsob titrace na Manual Titration Mode (manuální titrace).

- Postupně dávkovat pomocí levého tlačítka myši odměrný roztok po 0,5 ml přídavcích a zaznamenávat změnu pH na displeji přístroje. Titraci ukončit po přídavku 20 ml odměrného roztoku. Pravé tlačítko myši slouží k naplnění titrátoru odměrným roztokem. Každou titraci provést 1x.

- Získané hodnoty vyhodnotíme početní Granovou transformací (v tabulkovém procesoru MS Excel),  titraci v prostředí glycerinu také metodou grafickou a pomocí druhé derivace.

Výpočet množství H3BO3 v neznámém vzorku:			M(H3BO3) = 61,81 g/mol

m(H3BO3)=c(NaOH)⋅Vekv⋅M(H3BO3)⋅V0Vpip

- KONDUKTOMETRICKÉ TITRACE

Konduktometrické titrace jsou založeny na měření změn vodivosti v průběhu titrace.

  - Stanovení  H3PO4

Titrace do 1.stupně:		H3PO4+NaOH→NaH2PO4+H2O

Titrace do 2.stupně:		NaH2PO4+NaOH→Na2HPO4+H2O

Příprava vzorku:

Vzorek v odm.baňce (V0 = 100 ml) doplnit po rysku dest. H2O   (M(H3PO4) = 97,9953 g/mol)

↓

pipetovat 5 ml do kádinky na 250 ml + teflonové míchadlo + cca 200 ml dest. H2O

Postup stanovení množství H3PO4  v neznámém vzorku pomocí konduktometru Lutron CD-4303 a programu LabView:

- Připojit konduktometr Lutron CD-4303 přes připojovací modul (černá krabička) přes USB k PC.

- Vodivostní elektrodu ponořit do roztoku vzorku, zapnout míchání.

- Zapnout konduktometr tlačítkem POWER, nastavit rozsah měřené vodivosti.

- Spustit program Konduktometrie → Konduktometrie_program LabView → Konduktometrie.

- V Nastavení rozkliknout Konduktometr (zelený rámeček) → Refresh →COM4.

- V Nastavení rozkliknout Titrátor (zelený rámeček) → Refresh →COM1.

- Spustit program kliknutím na ikonu bílé šipky v levém horním rohu .

- Zadat hodnotu jednotlivého přídavku odměrného roztoku Vtitr (ml) = 0,1 ml a celkový objem odměrného roztoku Vcelk (ml) =12 ml

- Spustit titraci stlačením tlačítka Titrovat. Titraci je možné ukončit po zobrazení předpokládaných inflexních bodů tlačítkem ve žlutém rámečku Ukončit titraci předčasně.

- Během měření kontrolovat konduktometr, aby se předčasně nevypnul (ihned znovu zapnout) a také nastavené rozsahy měření.

- Po ukončení titrace přepnou do záložky Vyhodnocení titrace na horní liště.

- Pomocí tlačítka Načíst titrační křivku zobrazit titrační křivku (tlačítko se vysvítí zeleně) a pomocí kurzoru najít přibližný bod ekvivalence (zobrazí se v horním žlutém rámečku).

- Tuto hodnotu zapsat do pole Přibližný bod ekvivalence (Vekv) a sepnout tlačítko Zobrazit přímky → zobrazí se dvě zelené přímky, které slouží k určení lineární směrnice proložených titračních větví. Pomocí tlačítka Vyloučit vzdálené body upravit jednotlivé titrační větve.

- Tlačítkem Zobrazit prodloužené titrační větve se zobrazí dvě černé přímky, které se protínají, současně se zobrazí rovnice regrese v displejích Rovnice přímky před bodem ekvivalence a Rovnice přímky před bodem ekvivalence.

- Sepnout tlačítko Zobrazit bod ekvivalence Vekv → zobrazí se červená kolmice a hledaný bod ekvivalence.

- Pro nalezení dalších inflexních bodů opakujeme celý postup od bodu 12.

- Pro vyhodnocení přepnou do záložky Vyhodnocení analýzy  na horní liště.

- V okně Organické kyseliny nebo Anorganické kyseliny vybrat titrovanou kyselinu. Vypsat pole Molární hmotnost (g/mol), bod ekvivalence Vekv, koncentraci odměrného činidla c(OR) (mol/dm3), V baňky (ml) (V0 = 100 ml), V pip (ml) (Vpip = 5 ml) a změnit Jednotku hmotnosti na mg → stlačit Vyhodnotit analýzu.

- V záložce Uložení a ukončení na horní liště → Editovat data k uložení → data se načtou do okna k uložení. Uložit data pomocí tlačítka Uložit na disk → postupně stlačit „žlutou ikonu Soubor“ a poté „žlutý rámeček Uložit data na disk“.

- Titrační křivku ve formě grafu uložit pomocí Uložit graf vyhodnocení titrace → opět postupně stlačit „žlutou ikonu Soubor“ a poté „žlutý rámeček Uložit graf vyhodnocení titrace“.

- Po uložení dat i grafů ukončit program tlačítkem Ukončit program v červeném rámečku. Pokud ukončíme program předčasně, přijdeme o možnost vyhodnocení měření.

Výpočet množství H3PO4 v neznámém vzorku:

Titrace do 1.stupně: 		m(H3PO4)=c(NaOH)⋅Vekv1⋅M(H3PO4)⋅V0Vpip

Titrace do 2.stupně:	   m(H3PO4)=c(NaOH)⋅(Vekv2−Vekv1)⋅M(H3PO4)⋅V0Vpip

  - Stanovení  CH3COOH

Příprava vzorku:

Vzorek v odm.baňce (V0 = 100 ml) doplnit po rysku dest. H2O

↓

pipetovat 5 ml do kádinky na 250 ml + teflonové míchadlo + cca 200 ml dest. H2O

Výpočet množství CH3COOH v neznámém vzorku: 	M(CH3COOH) = 60,053 g/mol

m(CH3COOH)=c(NaOH)⋅Vekv⋅M(CH3COOH)⋅V0Vpip

Postup stanovení množství CH3COOH  v neznámém vzorku pomocí konduktometru Lutron CD-4303 a programu LabView:

viz. Stanovení H3PO4