## Slide 1: Buňky a biosensory
buňky jako biorekogniční element
studium vlastností buněk pomocí biosensorových technologií

## Slide 2: Buněčný systém
buňky jsou schopné velmi citlivě reagovat na různé podněty z okolí, zejména na přítomnost různých chemikálií
biologický a biomedicínský výzkum
farmaceutický vývoj nových léčiv
detekce nových nebo neznámých toxických látek v podezřelých vzorcích – pokud nemáme k dispozici (nebo neznáme) konvenční biorekogniční molekuly (enzym, protilátka, DNA, …)
hlavní motivace = jaký je účinek testované látky na živý organismus

## Slide 3: Výhody buněčných sensorů
biochemická složka v aktivním životním stavu - jedná se o mikrobiální, rostlinné nebo živočišné buňky nebo jejich subcelulární elementy (organely) nebo celé tkáně či orgány
biokomponenta je v přirozeném prostředí - příznivé pro její aktivitu a stabilitu
místo jediného enzymu lze použít celé metabolické reakční sekvence, optimalizované přirozenou cestou
nejsou nutné izolační a purifikační kroky (nízká cema)
pokud jsou zachovány životní podmínky - spontánní obnova využívané enzymové aktivity

## Slide 4: Mikrobiální sensory
historicky - měření metabolitů (glukosa a další sacharidy, laktát) - dnes již překonáno
speciální kmeny Pseudomonas - exotické aktivity, možnost detekovat aromatické uhlovodíky (benzen) i vysloveně toxické látky - fenol (dezinfekční prostředek)
stanovení BSK (BOD, biochemical oxygen demand) - míra znečištění (odpadních) vod organickými polutanty
  klasické měření trvá 5 dnů (BSK5)
  biosensor - O2 sensor s imobilizovaným mikrobem (Trichosporon cutaneum, Bacillus subtilis a licheniformis
  měří se rychlost respirace po přídavku vzorku, potřebná doba je přitom pouze několik minut
  kalibračními substráty jsou obvykle směs glukosy a kyseliny glutamové

## Slide 5: Mikrobiální sensory
bakterie, sinice či kvasinky, imobilizované buď na povrchu převodníku (membránový typ) nebo ve formě předřazeného reaktoru
problém - existence řady enzymových systémů v buňce; zlepšení selektivity:
  indukce = přídavek potenciálního analytu = substrátu vyvolá zvýšenou tvorbu komponent metabolické dráhy
  inhibice = potlačí se funkce nežádoucích aktivit
imobilizace
  zachycení buněk přefiltrováním přes vhodnou membránu ve formě „pasty“ nebo filmu uvnitř pórů membrány (filtrační papír, polyamid, celulosa). Dynamické vlastnosti výsledného sensoru budou záviset na tloušťce a porozitě membrány a vlastnostech buněčné stěny mikroba.
  stabilnější je zachycení buněk uvnitř gelu při jeho tvorbě. Nelze použít příliš drastické podmínky - agar, kolagen, želatinu, polyakrylamid nebo polyvinylalkohol.
  kovalentní vazba buněk nevhodná - dojde ke zničení buněčné stěny.
mikrobiální složku je nejčastěji možné spojit s kyslíkovou elektrodou, dále pak se sensory pro CO2 nebo amoniak, je možné použití mediátorů přenosu elektronů (ferrikyanid)
peroxid vodíku obvykle není produkován (toxický pro buňky)

## Slide 6: Tkáňové řezy
tenký řez vhodné části rostliny se uchytí pomocí síťky před vlastní sensor

## Slide 7: Buněčný systém - komplexnost
vstupní signály růstové faktory, antigeny/protilátky, hormony, adhezní faktory, teplota, pH, …
výstupní signály pH, ionty (Na+, K+, Ca2+, Cl-), regulační látky (NO, glutamát, ...), obranné (ROS - peroxid vodíku, superoxid. radikál), adheze, morfologie, CO2, membr. potenciál, …
receptory
modulátory
metabolismus
pH
pH-
regulace
vesikulární
transport
O, glukosa, léčiva
2
adheze a morfologie
proliferace
enzymové kaskády
cytostatika

## Slide 8: Buněčný biosensor
přiblížení se in vivo stavu (sterilita, zajištění přísunu živin, biokompatibilita, …)
chemické/
fyzikální
sensory
signály
sběr
údajů
vstupy
cell(s)
Testovaný vzorek
výstupy
fyziologické
vstupy
(O2,glukosa,
růstové faktory,
T, pH, ..)
…
H+,
CO2,
adh.,
meta-
bol., ..
…
neinvazivní, on-line záznam
multiparametrický charakter
čím více parametrů se podaří sledovat paralelně a současně, tím lépe se porozumí složitým buněčným odezvám

## Slide 9: Měřící systém
acidifikace – pH ISFET
kyslík – Clarkův sensor
adheze – IDE (impedance)
ionty – ISFETy
teplota – Pt100
bioelektrické děje –mikroelektrody
CMOS technologie – miniaturizace, standardizace, kombinace sensorů a vyhodnocovací elektroniky na témž čipu – integrace, paralelizace

## Slide 10: Bionas

## Slide 11: Ukázka záznamu z biočipu
Acidifikace
Respirace
Adheze
vliv paracetamolu na kulturu fibroblastů
Triton X-100 detergent

## Slide 12: Konfigurace
kompaktní systém, buňky kultivovány přímo na povrchu (elektrochemických) sensorů, vhodné kombinovat i s fluorescenčním měřením
buňky separovány od měřících sensorů pomocí vhodné membrány (kultivace na membránových insertech)

## Slide 13
References:
- Vörös, J. et al. “Optical Grating Coupler Biosensors”,
Biomaterials 23 (2002) 3699-3710
Szekacs, A. et al
Madarasz, E. et.al
-
Signál
(Impedance, Resistance, Resonance, …)
Cell shape:
nástřik, sedimentace
výchozí kontakty
rozprostírání,
uvolňování matrix proteinů
pasivní sedimentace
6 – 30 min
10 µm
10 μm
adhezivní
neadhezivní
60 min
latence
Kontakt buněk s povrchem

## Slide 14: Normální vs. apoptické buňky
pohodlné sledování morfologických změn a adheze pomocí piezoelektrických sensorů - viskoelastické procesy

## Slide 15: Adheze – impedanční měření
firma Roche – systém exCELLigence
změna impedance Z v reálném čase

## Slide 16: Vazba buněk
jednotlivé fáze
paralelní sledování mikroskopem

## Slide 17: Neurony
intracelulární záznam
extracelulární záznam
buňky s elektrickou aktivitou

## Slide 18: Neuročip
Akční potenciál - 8x CPFET a 64x microelda
pH – 2x ISFET
teplota – dioda
integrovaná elektronika – filtry, zesilovače, multiplexer, I2C sběrnice, stimulační obvody

## Slide 19: Měřící systém

## Slide 20: Buněčné biosensory
značný potenciál do budoucna v oblasti výzkumu (šíření nervových vzruchů, umělá paměť, rozpoznávací a vyhodnocovací funkce, „učení“, ...)
náhrada testů toxicity nových či podezřelých látek - dosud se provádí pomocí experimentálních zvířat
vyhledávání a testování nových druhů léčiv
komplikace
  velmi komplexní systém, náchylný na poškození, není snadné udržovat v optimálním stavu
  obtížné uchovávání a transport (musí se připravit in situ)
  komplexní odezvy, informace bývá skryta v napohled chaotických datech - úloha chemometrie a software

## Slide 21
síla
čas
drug
rychlost tepů
AFM hlava
CMs
Nano-biosensing s kardiomyocyty (CM)
sledování tepání kardiomyocytů je snadné (mikroskop, video)
nanomechanický převodník – kantilevr z AFM systému – síla tepů - mechanokardiogram
efekty testovaných látek v reálném čase
klinický buněčný model – studium srdečních poruch: Duchennova svalová dystrofie, arytmie, Fabryho nemoc, …
Biosensors and Bioelectronics 85 (2016) 751–757; 124-5 (2019) 129-135

## Slide 22
Výchylka kantilevru v čase pro různé testované látky
kontrola (medium)
isoproterenol (aktivátor)
metoprolol (betablokátor)
kofein

## Slide 23: Vliv vápníku
‘heart on chip’

## Slide 24: Síla a elektrický potenciál
CMs zachyceny na povrchu pole mikroelektrod
synchronní záznam síly tepu a iniciace změnou el. potenciálu