## Slide 1: ICP-MS
ICP hmotnostní spektrometrie

## Slide 2: Iontové zdroje pro prvkovou analýzu
ICP
Nízkotlaké plazma HC, Grimmova výbojka
Mikrovlnná plazmata
VF a SS jiskra
Iontový nebo elektronový paprsek
Korona, Towsendův výboj
Elektrospray, termospray

## Slide 3: Indukčně vázané plazma

## Slide 4: ICP-MS kvadrupólový spektrometr

## Slide 5: Analytické přednosti ICP-MS
Rychlá multielementární analýza
Nízké detekční limity
Rychlá semikvantitativní analýza
Izotopová analýza
Extrémně široký pracovní rozsah koncetrací analytu (až 9 řádů)
Jednoduchá spektra

## Slide 6: Analyzátory
Statické – nutná kombinace elektrického a magnetického pole
a) Sektorové analyzátory (ICP-MS obsahů ppt – ppq)
b) Spektrometry s dvojí fokuzací (Mattauch-Herzog)
Dynamické – dostačuje elektrické pole
a) Selektivní urychlovače (palletron, Bennetův sp.)
b) Průletové (time-of-flight)
Systémy se stabilní drahou – kritické parametry:
a) Rychlost (Smythe-Mattauch)
b) Fáze (Farvitron)
c) Specifický náboj (kvadrupólový filtr)

## Slide 7: Detektory
Měření střední hodnoty iontového proudu
Plate detector
Faraday cup (do 10-15A)
Počítání iontů
iontový násobič
Channeltron
Multichannel plate detector (MCP)
Postakcelerační detekce elektronů
Scintilátor + fotonásobič

## Slide 8: Vakuový systém
Vývěvy
transportní
sorpční
Vysokovakuová aparatura
rotační + difúzní vývěva
membránová + turbo-molekulární vývěva

## Slide 9: Turbomolekulární vývěvy
Gaedeho molekulární vývěva
Mezní tlak 0,0001Pa
Malá čerpací rychlost
Turbomolekulární vývěva

## Slide 10: ICP iontový zdroj
Většina prvků je ionizována z >90%
(pouze As z 52%; Se z 33%; S z 14% a
F z 0,001%)
V argonovém ICP plazmatu vznikají přednostně jednou nabité pozitivní ionty
Malá disperze kinetické energie iontů – vhodné pro kvadrupólový filtr

## Slide 11: Interface ICP - MS
musí splňovat tyto požadavky:
  Vzorkovat ionty v místě jejich vzniku, tj. v analytickém kanále ICP.
  Převést ionty z oblasti atmosférického tlaku do vakua.
  Zachovat stechiometrii analytů při transportu iontů.

## Slide 12: Interface

## Slide 13: PE Plasmalok Interface

## Slide 14: Sampler ICP-MS Hilger

## Slide 15: Interface ICP-MS Hilger

## Slide 16: Funkce iontové optiky
Extrakce iontů z neutrálních specií
Fokusace iontů do úzkého kolimovaného paprsku
Minimální závislost na hmotnosti iontů
Musí odstranit neutrální atomy, molekuly a fotony

## Slide 17: Analyzátory pro ICP-MS
Statické analyzátory jsou iontově optickou analogií světelného optického spektrometru (hranol + čočka) a označují se také jako spektrometry deflexní.
  Ionty zvoleného poměru m/z jsou přivedeny na centrální dráhu kombinací statických polí – použití zejména pro
    spektrometrii vysokého rozlišení (s dvojí fokusací)
    měření izotopových poměrů
Dynamické analyzátory:
  stabilní dráhy iontu m/z mezi zdrojem a detektorem je dosaženo s využitím radiofrekvenčního pole (kvadrupólový filtr)
  rozdělení iontů podle m/z se určí z doby jejich letu mezi zdrojem a detektorem (analyzátor z doby letu)

## Slide 18: Rozlišovací schopnost
Rozlišovací schopnost R:
R = ΔM/M
M se měří při 50% (FWHM, Full Width at Half Maximum) nebo 10% maximální výšky píku
M
M
Ie

## Slide 19: Potřebná rozlišovací schopnost pro eliminaci interferencí
analyt | interferent | rozlišovací schopnost
56Fe | 40Ar16O | 2500
75As | 40Ar35Cl | 8000
80Se | 40Ar40Ar | 9700

## Slide 20: Lorentzova síla
F = qE + q(v x B)
kde
F je Lorentzova síla působící na náboj q
E je intenzita elektrického pole
B indukce magnetického pole
v je rychlost částice

## Slide 21: Statické analyzátory
Odchylka dráhy iontu de v elektrickém a db v magnetickém poli:
de~e/(mv2)
db ~e/(mv)
Ze soustavy těchto rovnic je možné stanovit m a v. Pro separaci iontů různých hmot a rychlostí je tedy nutné použít vychylování jak elektrickým, tak magnetické polem
dB
dE
m
v
m=konst.
v=konst.
½mv2=konst.
mv=konst.

## Slide 22: Mattauch-Herzog sektorový spektrograf
focal plane
electrostatic sector
magnetic sector
ions

## Slide 23: Nier-Johnson sektorový analyzátor
+
+
+
-
-
elektrostatický sektor
magnetický sektor
Zaostření dle energie
Zaostření m/z
Dvojitá fokusace
ionty

## Slide 24: Rozlišení
Iontový
paprsek
Štěrbina
detektoru
400
10 000
Rozlišení
Vstupní
štěrbina
Profil píku
Nízké rozlišení
Vysoké rozlišení

## Slide 25: Propustnost vs. rozlišení (Axiom)

## Slide 26: Separace Fe/ArO

## Slide 27: Multikolektor
Faraday cups
electron
multiplier
Zoom

## Slide 28: Kvadrupólový hmotový filtr
Je to základní hmotový filtr
Propouští pouze ionty o určitém poměru m/z
Propouštěná hmotnost (resp. m/z) je lineárně závislá na elektrickém potenciálu elektrod

## Slide 29: Princip kvadrupólového filtru
U + V cost
-(U + V cos t)
r0
+
+
-
-
y
x
z

## Slide 30: Kvadrupólové pole +

## Slide 31: Kvadrupólové pole -

## Slide 32: Kvadrupól (Thermo Elemental)

## Slide 33: Animace ICP-MS

## Slide 34: Průletové analyzátory - TOF

## Slide 35: Time-of-flight hmotnostní spektrometr s orthogonální extrakcí
detector
acceleration zone
(U: acceleration voltage)
slit
tube (L: length)
repelling plate
ion extraction

## Slide 36: TOF s iontovým zrcadlem (reflectron)
focal plane
Reflectron
Detector
Ion of mass X, slightly slower (less kinetic energy)
Ion of mass X, slightly faster (more kinetic energy)

## Slide 37: ICP-TOF-MS
HF generator
ion optics
Torche
detector
extraction
reflectron
ion gate

## Slide 38: ICP-TOF-MS

## Slide 39: Interference izobarické překryvy
Interferent
analyt
korekce
48Ca+
48Ti+
44Ca+
58Fe+
58Ni+
56Fe+
64Ni+
64Zn+
60Ni+

## Slide 40: Polyatomické interference
Ar: monomer a dimer, kombinace mezi izotopy 36 (0,33%), 38 (0,06%) a 40 (99,6%).
voda: O, OH, kombinace s Ar
vzduch: N2, N2H, NO, O2
kyseliny, Cl, S, kombinace s Ar, O, H
Stabilní oxidy, LaO, CeO,….

## Slide 41: Izobarické interference na bázi argonu
m/z | Molekulové ionty | analyt
40 | Ar | Ca
42 | ArH2 | Ca
52 | ArC | Cr
54 | ArN | Fe, Cr
55 | ArNH | Mn
56 | ArO | Fe
57 | ArOH | Fe
75 | ArCl | As
77 | ArCl | Se
80 | ArAr | Se
91 | ArOCl | Zr
93 | ArOCl | Nb

## Slide 42: Potlačení spektrálních interferencí
Použitím lepšího spektrálního rozlišení
Použitím « cold » podmínek v ICP pro snížení tvorby iontů s argonem.
Použitím reakční cely pro disociaci rušících iontů
Použitím kolizní cely pro odstranění rušících iontů

## Slide 43: Rušení 40Ar16O+ vs. 56Fe+
Cold plasma:
  Snížení tvorby Ar+ a tedy i ArO+
High resolution:
  Separace píků ArO+ and Fe+
Reakce v plynné fázi/kolize v cele:
  ArO+ + NH3  ArO + NH3+

## Slide 44: Podmínky „studeného (cold, cool)“ ICP
Nízký příkon, vysoký průtok nosného plynu.
Vhodné pro roztoky s malým obsahem rozpuštěných látek.
Eliminuje interference Ar+, ArO+, ArH+, ArCl+, ArC+, C2+.
Zvyšuje úroveň MO+ z <1% až na >20%.
Významné matrix efekty (nerobustní podmínky v ICP).

## Slide 45: Rozlišení polyatomických interferencí
Analyt 56Fe+ | Interferent 40Ar16O+ | Požadované rozlišení 2500 | 
28Si+ | 14N2+ | 960 | 
32S+ | 16O2+ | 1800 | 
51V+ | 35Cl16O+ | 2570 | 
52Cr+ | 40Ar12C+ | 2370 | 
80Se+ | 40Ar2+ | 9640 | 
39K+ | 38Ar1H+ | 5700 | 
40Ca+ | 40Ar+ | 199000 | 
75As+ | 40Ar35 Cl+ | 8000 | 

## Slide 46: Separace signálů analytu a interferentu
Kvadrupólový ICP-MS
ICP-MS s vysokým rozlišením
AMU
56Fe/ArO
ArN/54Fe
ArOH/
57Fe

## Slide 47: Reakční (kolizní) cely
Reakce v radiofrekvenční kvadrupólové cele (DRC, dynamic reaction cell, PE 6100),
Kolize v radiofrekvenční-hexapólové (oktopólové) cele (Micromass Platform, TJA ExCell).

## Slide 48: Perkin Elmer ELAN 6100DRC
sampler
skimmer
lens
reaction cell
prefilter
mass analyzer
detector
vent

## Slide 49: Kolizní cela, Micromass
hexapole
quadrupole
Daly PMT
pre-filters
conversion dynode
250 L/s
Turbo pump
70 L/s
Turbo pump
He, H2, Xe
70 L/s
Turbo pump
10-4 mbar
10-5 mbar
intermediate
ion lens
exit lens

## Slide 50: Hexapól
Iron
Argon
Oxygen
Helium

## Slide 51: Detektory
Faraday cup (lower sensitivity and long time constant) for intense ion signals
Continous dynode electron multiplier (CEM), such as the channeltron.
Discrete dynode electron multiplier.
Scintillator + photomultiplier

## Slide 52: Faraday cup

## Slide 53: Channeltron
- 3 kV
Ion
preamplifier
secondary
electrons

## Slide 54: Microchannel plate detector (MCP)
Mikrokanálková deska je vyrobena z vysoce odporového materiálu obvykle 2 mm silného s pravidelnou řadou drobných trubek nebo štěrbin (microchannels) s průměrem přibližně 10µm. Každý mikrokanálek je kontinuální dynoda, tedy elektronový násobič, ve kterém probíhá násobení působením silného elektrického pole.

## Slide 55: Elektronový násobič
Analog
Pulse
-2kV
Gate
+230v
Deflector

## Slide 56: Scintilátor + fotonásobič

## Slide 57: Dynamický rozsah
Zvýšení dynamického rozsahu kombinací čítání pulsů a analogového měření.
Použití dvoustupňového elektronového násobiče

## Slide 58: Použitelné koncentrace rozpuštěného vzorku (solnost)
Prakticky použitelné limitní koncentrace
  0.1% AlCl3
  0.3% NaCl
  20% ve vodě rozpustné organiky
Postupné blokování kónusů způsobuje drift; lze jej ovlivnit:
  Minimalizovat vhodnou délkou proplachu zmlžovače
  Kompenzovat porovnávacím prvkem
  Eliminovat použitím flow injection

## Slide 59: Izotopové poměry
QMS je sekvenční, kdežtoTOF-MS a multikolektor SFMS jsou simultánní.
Nejlepší RSD:
    ICP-QMS: < 0.1%
    ICP-TOFMS: < 0.1%
    ICP-MC-SFMS: < 0.01%

## Slide 60: Meze detekce pro Ni

## Slide 61: Zhodnocení instrumentace
ICP-QMS je „workhorse“: spolehlivý, relativně levný, víceúčelový, cold plasma, kolizní / reakční cela.
ICP-SFMS:
Při nízkém RP: bezkonkurenční LOD
Při vysokém RP: řešení polyatomických interferencí
Multikolektor:
Nejpřesnější izotopové poměry.
ICP-TOFMS:
Ideální pro transientní signály.

## Slide 62: Limitující faktory ICP/MS
roztoky o vysoké koncentraci solí (mořská voda, krev…), které způsobují blokování vstupních kónusů a mění energetické podmínky v plazmatu (nespektrální interference)
tvorba polyatomických částic, která může v neznámých vzorcích působit falešné pozitivní signály u analyzovaných prvků (spektrální interference).
nespektrální interference lze obvykle redukovat nebo zcela eliminovat díky extrémní citlivosti techniky vhodným naředěním.
U spektrálních interferencí polyatomických částic je jejich odhalení a eliminace závislá především na zkušenosti analytika, který by měl před analýzou zcela nového typu vzorků provést důkladný průzkum majoritních složek a posoudit eventuální příčiny vzniku nečekaných polyatomických iontů.

## Slide 63: Biologie a medicína
Vzorky organických tkání nebo tělních tekutin jsou prakticky ideálními typy, neboť obsahují převážně při tlakové mineralizaci snadno odstranitelné prvky jako C, O a N, které se převedou na plyny nebo vodu. Zároveň se stále se prohlubujícími znalosti o mechanizmu působení stopových prvků v metabolismu živých organismů a sledování jejich distribuce v jednotlivých tělních tkáních nebo dokonce i buňkách vede k neustále snaze tyto znalosti rozšiřovat především hledáním jejich biologické aktivity v závislosti na fyzikálně chemické formě jejich výskytu (speciaci). Výsledky sledování specií a jejich aktivity může v řadě případů napomoci k odhalení příčin nemocí nebo různých alergií, přičemž lze často jako vzorek použít nepatrné části orgánů. Často je tak možno analyzovat archeologické vzorky.

## Slide 64: Životní prostředí
Obsah toxických kovů v životním prostředí je velmi důležitým parametrem pro posouzení jeho kvality, popřípadě vlivu lidské činnosti na jeho stav. Díky vysoké citlivosti lze analyzovat části rostlin (houby, mechy, lišejníky aj. – tzv. hyperakumulátory) nebo těl živočichů (ulity, lastury mořských měkkýšů, tkáně korálů, drobných savců a ryb) schopné akumulovat těžké kovy z okolního prostředí a sledovat změny časové i prostorové distribuce prvků u jednoho jedince. Například sledování obsahu rtuti v jednotlivých vrstvách sedimentů může poskytnout představu u postupných změnách v období řádu desítek až stovek let. Podobně jsou v rámci kontaminace potravních řetězců nejvíce vypovídající skupinou predátoři, neboť v jejich tkáních (především játra, ledviny aj.) se bioakumulací hromadí těžké kovy více než u býložravců.

## Slide 65: Geologie
Vysoká citlivost techniky ICP/MS hraje významnou roli při stanovení velmi málo zastoupených prvků (např. drahé kovy, lanthanoidy, uran aj.) v geologických materiálech nebo stanovení obsahu jodu v podzemních vodách. Porovnání vzájemných poměrů jednotlivých prvků vzácných zemin ve vzorcích je používáno k určení geologické historie hornin, neboť jsou přirozenou součástí prakticky všech hornin. Díky podobnosti chemických vlastností je jejich poměr zachován i po roztavení a zpětné krystalizaci nebo po tuhnutí v amorfní podobě, takže si jej hornina nese jako otisk prstu. Jejich vzájemné poměry tak mohou podat informaci o místě vzniku zkoumané horniny nebo o jejím transportu v zemské kůře či na povrchu Země. Významnou aplikací je také lokální mikroanalýza ve spojení s laserovou ablací.

## Slide 66: Izotopové poměry
Většina prvků se v přírodě vyskytuje ve formě několika stabilních izotopů. V přírodě se setkáme i s izotopy nestabilními, jejichž původ je obvykle rovněž přirozený (vznikají na př. působením kosmického záření nebo jadernými reakcemi v zemské kůře). Vedle toho přibývá i počet uměle vyrobených izotopů. Při zjišťování poměru izotopů je nutno dosáhnout velké přesnosti a správnosti získaných dat, neboť koncentrační rozdíly jsou obvykle v řádu jednotek nebo desetin procenta. Pro tyto účely jsou používány sektorové spektrometry v uspořádání s multikolektorem. Jako příklad praktického použití lze uvést např. sledování izotopového zastoupení olova nebo uranu.
V přírodě se běžně setkáváme pouze s přirozeným izotopem 204Pb s průměrným zastoupením 1,4% a třemi produkty jaderného rozpadu uranu nebo thoria – izotopy 206Pb (24,1 %), 207Pb(22,1%) a 208Pb (52,3 %). Díky tomu se nepatrně liší vzájemné poměry zmíněných izotopů v závislosti na tom, jaké geologické složení měly dávné horniny.
Nejvíce zastoupeným izotopem přírodního uranu je 238U s výskytem přibližně 99,28 %, dále známe 235U (asi 0,72%). Technika ICP/MS umožňuje prokázat původ zvýšeného množství uranu v určitých lokalitách (státy bývalé Jugoslávie, Kuvajt nebo Irák), kde díky dělostřeleckému ostřelování došlo v určitých lokalitách k výraznému zvýšení výskytu izotopu 238U.

## Slide 67: Speciace
Pro stanovení fyzikálně-chemických forem existence daného prvku (specií) se nejčastěji uplatňuje kombinace nechromatografických separačních technik (mikrokolonové separace, membranové (barierové) separace, extrakční techniky (l)/(l), (l)/(s) aj., extrakce pevnou fází (SPE), (ko-)precipitace, filtrace a další. Podstatně výhodnější jsou však kombinace ICP/MS a chromatografických a elektromigračních technik (tzv.hyphenated techniques) jako např. IC-ICP/MS, LC-ICP/MS), CE-ICP/MS a další. Významnou výhodou těchto technik je především vysoká citlivost detekce, snadné propojení a možnost snímání přechodových signálů.