## Slide 1: Doutnavý výboj (GD-OES - Glow Discharge Optical Emission Spectrometry).
Vítězslav Otruba

## Slide 2
Doutnavý výboj je samostatný výboj se studenou katodou. V katodovém prostoru
probíhají elementární procesy, ve kterých vznikají nosiče náboje především iontovým impaktem a fotoemisí. Tepelná ionizace se neuplatňuje. Tlak plynu 10 Pa – 10 kPa, teplota elektronů desítky tisíc Kelvina, atomů nízká.
Katodový prostor – největší úbytek potenciálu. Astonův tmavý prostor – malá
energie elektronů, nedochází k excitaci. Katodová svítící vrstva – spektrum je
dáno plynovou náplní a materiálem elektrod, katodicky rozprašovaném do
výboje – analytické aplikace.
Kladný sloupec – malý a konstantní potenciálový spád – především analýza plynů.

## Slide 3: Dutá katoda
Provozní napětí 200 - 1000V
napájení ze zdroje konstantního proudu
(záporná odpor výboje – se zvyšujícím
se proudem klesá napětí výboje!)
Provozní proud 1- 50 mA (chladná katoda),
do 1A při horké duté katodě, kdy se
mimo odprašování uplatní odpařování
materiálu.
Aplikace: Vyšší koncentrace
(0,1 – 10 ppm), excitace i P, S, F…
Př.: stanovení F v UO2
Pouze chladná dutá katoda: jemná
struktura čar (chlazení N2 liq.),
izotopové složení.
Horká dutá katoda (do 2000°C)
obsahy 0,01 – 1 ppm

## Slide 4: Dutá katoda + grimmova výbojka
Konstrukce pro provozní analýzu v duté katodě i Grimmově výbojce
Provozní podmínky:
  I = 10 – 1000 mA
  U ≅ 1000 V
  p = 50 – 1000 Pa
  pracovní plyn Ar, He, Ne
průměr anody 5 – 12 mm
vzdálenost anoda – katoda ≈ 0,2 – 0,8 mm

## Slide 5: fanes
Furnance Atomization Nonthermal Excitation Spectrometry využívá excitace atomů analytu, odpařených v grafitové kyvetě, doutnavým výbojem.
Výhody: vysoká účinnost excitace, malé pozadí spektra
Meze detekce: min.
0,01 pg Ag, max. 500 pg Se.
Bylo použito i pro AAS.

## Slide 6: Analýza plynů – Geisslerovy trubice
Pro analýzu plynů se měří emise kladného sloupce doutnavého výboje, tlak plynu 1 -1000 Pa.
Rušivé vlivy:
  reakce plynů s elektrodami a výbojkou
  vliv matrice je velmi značný
  v nerovnovážném plazmatu je elektronová teplota určována především atomy s nejnižším ionizačním potenciálem

## Slide 7: Analýza plynů – VF kapacitní buzení
VF výboj kapacitně vázaný pomocí vnějších elektrod odstraní vliv elektrod u Geisslerových výbojek. Pracuje se s výkony 50 - 300 W na frekvencích desítek MHz.
Možnost analýzy i velmi malých množství plynu – např. vzorky exosféry Země , kdy se odebírá vzorek o tlaku 10 Pa a objemu cca 500 ml. Detekční limity se pohybují okolo desetin pg.

## Slide 8: Co je GD-OES (Grimmův výboj)
Optická emisní spektrometrie s buzením v doutnavém výboji, "GD-OES" je zkratka z anglického označení Glow Discharge Optical Emission Spectrometry
Je jedna z nejvýznamnějších metod pro analýzu chemického složení kovových materiálů
Je možné ji použít pro prvkovou analýzu např. nitridů, karbidů, oxidů, s použitím vysokofrekvenčního doutnavého výboje i pro analýzu nevodivých látek
Mimo analýzy objemového složení homogenních vzorků ("bulk"), umožňuje i analýzu hloubkových koncentračních profilů různých povlaků, tenkovrstvých struktur a povrchově modifikovaných materiálů (QDP, z anglického "Quantitative Depth Profiling").

## Slide 9: Grimmova výbojka
vzorek se umístí do excitačního zdroje tak, že je vodivě spojen s katodou a zároveň odděluje vnitřní prostor výbojky od atmosféry
pracovní tlak plynu (Ar) je v řádu stovek Pa
pracovní napětí typicky 700-1200 V, proud 0,2-0,4 A/cm2
v dutině anody vznikne doutnavý výboj, ve kterém analyzovaný vzorek plní funkci katody

## Slide 10: Elementární pochody
ionty argonu z plazmatu jsou urychlovány elektrickým polem k povrchu vzorku a vyrážejí atomy vázané v krystalové mřížce vzorku.
atomy se dostávají do oblasti plazmatu s velkou koncentrací volných elektronů, zde jsou ve srážkách s elektrony excitovány a při deexcitaci emitují atomové spektrum prvků přítomných ve vzorku.

## Slide 11: Analytická stopa doutnavého výboje
Snímek dokumentuje rovnoměrnost odběru vzorku. Buzení poskytuje reprezentativní plochu nutnou na provedení správné a přesné objemové či profilové analýzy.
Grimmova výbojka umožňuje proces katodového odprašování s možností řízení elektrického napětí, proudu a tlaku argonu na povrchu vzorku.
Snížení interference jednotlivých čar vede k lineární závislosti kalibračních křivek.
Vyšší přesnost a nižší spotřeba kalibračních standardů ve srovnání s jiskrou jsou přednostmi GDS.

## Slide 12: Profil kráteru
Typický profil kráteru, materiál zinek na oceli, výbojka JY RF-BOSS-DVS pro minimalizaci redepozice materiálu na hranách kráteru. Rovinnost dna kráteru je kritická pro měření hloubkových profilů.

## Slide 13: Spektrometr GD-OES
Popsaný způsob atomizace vzorku se nazývá katodové rozprašování (sputtering), kde povrchové vrstvy vzorku jsou odbourávány postupně. Registrujeme-li tedy signál na jednotlivých detektorech jako funkci času, dostáváme informaci o rozložení příslušného prvku v závislosti na hloubce pod povrchem.
Lze tedy změřit hloubkový koncentrační profil všech prvků přítomných ve vzorku. Typické rozprašovací rychlosti jsou v řádu několika mikrometrů za minutu

## Slide 14: Výhody doutnavého výboje
Oddělení odprašování a buzení vzorku
Lineární kalibrační křivky s širokým dynamickým rozsahem
Malá samoabsorbce a redepozice materiálu
Většina energie je využita na výhradní buzení atomárních čar
Snížení interferencí díky úzkým a přesně definovaným čarám
Nezávislost na metalurgické historii
Méně standardů na kalibrace
Minimální paměťový efekt umožňující rychlý přechod na jinou matrici
Nízká spotřeba argonu (cca 1 litr na analýzu)

## Slide 15: objemová analýza (bulk)
GDS může analyzovat tenké plechy, špony, lisované práškové materiály apod. U drátů je možná analýza již od průměru 0,3 mm.
Při použití chlazení lze analyzovat plechy již od tloušťky 0,05mm.
Vysoká přesnost stanovení makrosložek i stopových obsahů (0,001-100%), RSD až 0,2% pro makrosložky.

## Slide 16: objemová analýza (bulk)
Nízkolegované až vysokolegované oceli
Litiny (bílá a šedá litina)
Hliník a jeho slitiny i s vysokým obsahem křemíku
Zinek a slitiny zinku
Měď a slitiny mědi (bronzy a mosazi)
Niklové slitiny a slitiny kobaltu
Slitiny nízkotavitelných kovů, pájky (Pb, Zn)
Titan a slitiny titanu
Wolfram
Hořčík a jeho slitiny
Slinuté karbidy, prášková metalurgie

## Slide 17: Objemová analýza
mosaz
Titanové slitiny
Číslo měření | Cu % | Zn %
1 | 63,96 | 36,05
2 | 63,89 | 36,10
3 | 63,88 | 36,11
4 | 64,01 | 35,98
5 | 63,98 | 36,01
obsah | 63,93 | 36,06
RSD | 0,062% | 0,061%
variační koef. | 0,10% | 0,17%
analyt | obsah % | korel. koef.
Al | ∼ 0,3 – 6,8 | 0,999 74
V | ∼ 0,1 – 5,6 | 0,999 98
Mo | ∼ 0,2 – 4,0 | 0,999 99
Sn | ∼ 0,1 – 2,1 | 0,999 30
Fe | ∼ 0,05 – 0,4 | 0,999 38
Cu | ∼ 0,05 – 0,4 | 

## Slide 18: objemová analýza

## Slide 19: Objemová analýza oceli Ni-CR-Co

## Slide 20: Řešení profilové analýzy (Quantitative depth Profiling)
QDP je ideální metoda na rychlou hloubkovou profilovou analýzu od desítek nanometrů až po stovky mikronů. Společně s vysokou odprašovací rychlostí (0,5 – 30 mikronů/min.) poskytuje GDS během několika minut informace o úplném chemickém složení (ppm-100%) od povrchu vzorku až po jeho substrát. Všechny zastoupené elementy jsou měřeny simultánně během jedné analýzy
Povlak nitridu titanu na ocelovém substrátu
v atomových procentech. QDP analýza
kontroluje stechiometrii vrstvy TiN

## Slide 21: Analýza vrstevnatých povrchů
QDP analysis of multilayer sample, including conductive and nonconductive
layers. Example of TiN, TiCN, Al O , TiN, and TiCN on cemented carbide. Display of Atomic % vs. Depth for stoichiometry check.

## Slide 22: Reprodukovatelnost analýzy
Three replicate QDPs of the surface of a hard disk exhibiting seven resolved
layers at a depth of 100 nanometers.

## Slide 23: Aplikace VF doutnavého výboje
V případě nevodivých materiálů se používá vf výboj s kapacitní vazbou mezi budící elektrodou a vodivou oblastí plazmatu, přičemž nevodivá část vzorku plní funkci dielektrika. V důsledku rozdílné pohyblivosti volných elektronů a kladných iontů ve výboji se povrch vzorku nabíjí na vysoké záporné napětí vůči plazmatu, co do velikosti srovnatelné s amplitudou budícího vysokofrekvenčního signálu. V potenciálovém spádu mezi plazmatem a povrchem vzorku se urychlují kladné argonové ionty a rozprašují povrch vzorku podobně jako při stejnosměrném buzení.
Analýza galvanicky pochromovaného
ocelového plechu s organickým nátěrem

## Slide 24: Technologie - Žárově zinkovaná ocel
U vzorku jde o "klasickou" technologii žárového zinkování (tavenina Zn obsahuje cca 0.3% Al). Jeho hloubkový koncentrační profil je na obr. vlevo. Pro srovnání je tento povlak zobrazen na příčném výbrusu pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (v tomto případě je zinková vrstva vpravo, substrát vlevo).

## Slide 25: Technologie - Žárově zinkovaná ocel
Vzorek s velmi tlustou vrstvou vytvořenou nevhodnou technologií žárového zinkování (bez přídavku hliníku). Od hloubky cca 20 m zde byla nalezena difúzní mezivrstva s obsahem železa 9-10% a na obrázku struktury jsou jasně patrné krystaly fází bohatých na železo, rostoucí do zinkové vrstvy. Zajímavé a netypické jsou hloubkové profily minoritních prvků Pb, Sn, Ni vzniklé reaktivní difúzí ve vrstvě.