## Slide 1: Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Vítězslav Otruba

## Slide 2: Princip atomové emisní spektrometrie
AES je založena na produkci a detekci čarových spekter emitovaných při zářivém přechodu elektronů z energeticky vyššího excitovaného stavu do nižšího základního stavu
Tyto elektrony jsou ve vnějších vrstvách atomů a nazývají se optické elektrony
AES je multielementární metoda
Disperzní systém přístroje rozkládá spektrum do prostoru a umožňuje výběr vhodných analytických čar

## Slide 3: CHLOR – UV čáry

## Slide 4: ANALYTICKÝ PŘÍSTROJ
signal isolation
signal production
signal detection
sample introduction/ presentation
data processing
software
sample pretreatment sample preparation sample storage sampling
editing

## Slide 5: ICP

## Slide 6: Principiální schéma

## Slide 7: Indukčně vázané plazma
Základní aplikace ICP
Schéma plazmové hlavice
Excitační zdroj pro atomovou emisní spektrometrii (ICP-AES), excitace M a M+
Ionizační zdroj pro anorganickou hmotnostní spektrometrii (ICP-MS), 90%-ní ionizace: M+
Atomizační prostředí pro atomovou fluorescenční spektrometrii (ICP-AFS), dokonalá atomizace

## Slide 10: Schema ICP výboje

## Slide 12: Vnášení vzorku do plazmatu
Vzorky
Kapalné (mokrý nebo suchý aerosol)
Pevné (suchý aerosol, přímé vypařování vzorku)
Požadavky na vlastnosti aerosolu
Účinná tvorba aerosolu nezávisla na vlastnostech vzorku
Dobrá účinnost transportu aerosolu
Minimální paměťový efekt
Stabilita tvorby a transportu aerosolu
Identické složení vzorku a aerosolu
Dominantní zastoupení jemných částic aerosolu

## Slide 13: Typy zmlžovačů kapalin
Koncentrický zmlžovač se sacím efektem (Meinhard)
Úhlový zmlžovač (Kniseley)
V-drážkový zmlžovač (Volcott+Sobel)
Mřížkový zmlžovač (Hildebrand)
Fritový zmlžovač (Apel+Bienewski)
Jet-impact zmlžovač (Doherty+Hieftje)
Hydraulický vysokotlaký zmlžovač (Knauer)
Thermostray
Ultrazvukový zmlžovač (Dunken+Pforr)

## Slide 14
Meinhard Concentric Glass Nebulizer (CGN)
Self-aspirating (Venturi effect)
Carrier Ar
0.7-1 L/min
Free uptake
by self-aspiration
1-3 mL/min
Annular gap 10-35 μm
Aerosol
Nebulization efficiency  5%
Maximum salt conc. 20-40g/L
Capillary clogging
Ar humidifier improves tolerance
to dissolved solids
Pumping eliminates influence of solution properties
and level height. “Starving” nebulizer - pump delivers less
than suction uptake  good signal stability
65 mm

## Slide 15: V-groove nebulizer = high solids nebulizer = maximum dissolved solids nebulizer
V-groove
Pumped solution
Argon
No Venturi effect
1-mm solution capillary diameter
0.1 mm gas capillary diameter
No clogging
Concentrated soln. 100g/L
Slurry nebulization
Aerosol
Suddendorf & Boyer 1980
Wolcott & Sobel 1978

## Slide 16
Ar
Solution
Drain
Scott double-pass spray chamber
Scott, Fassel, Kniseley Nixon (1974)

## Slide 17: Vnášení plynných vzorků
Generování těkavých hydridů (As, Sb, Bi, Se, Te, Ge, Sn)
Generování dalších těkavých prvků a sloučenin: Cl, Br, I, SO2, karboxylů V, Ni, Fe..
Těkavých dithiokarbamátů, fluoroacetonátů, diketonů (Cr, Co, Fe, Mn, Zn)
Plynová chromatografie organických látek s ICP detekcí: Cl, Br, I, B, C, S, P, O, N
Zavádění vzduchu pro stanovení nečistot v ovzduší

## Slide 18: Hydride generation (HG-ICP)
Historically - Marsh reaction in Gutzeit test for As
3 Zn + 6 H+  3 Zn2+ + 6H*
AsO33- + 6 H* + 3 H+  AsH3 + 3 H2O
2 H*  H2
Since 1972:
2 NaBH4 + 2 H+  B2H6 + 2 Na+
B2H6 + 3 H2O  2 H3BO3 + 6 H*
AsO33- + 6 H* + 3 H+  AsH3 + 3 H2O
2 H*  H2

## Slide 19: Vnášení pevných vzorků
Zmlžování suspenzí
Elektrotermická vaporizace
Fluidní lože
Zařízení pro vsunutí pevného vzorku do plazmatu
Laserová ablace
Erose elektrickým obloukem (ablace obloukem)
Erose elektrickou jiskrou (jiskrová ablace)

## Slide 20: Elektrotermická vaporizace

## Slide 21: Jiskrová ablace
Jiskrová ablace vodivých materiálů (nevodivé jsou lisovány např. s měděným prachem) produkujepři použití jiskry s vysokým napětím aerosol velmi jemných částic. Při generaci větších částic (použití vyšších výkonů jiskry) mohou nastávat rozdíly ve složení jednotlivých frakcí aerosolu vzorku, zejména u supereutektických slitin. Současně se pak zvyšuje výstřelový (flicker) šum.

## Slide 22: Instrumentace LA-ICP spektrometrie
Ar
laser
kamera
zrcadlo
čočka
ablační
komora
vedení
pohyb vzorku x-y-z
vzorek
zoom
ICP

## Slide 23: Analytické vlastnosti ICP-AES
Stanovení 73 prvků včetně P, S, Cl, Br, I
Simultánní a rychlé sekvenční stanovení
Vysoká selektivita (rozlišení spektrometru)
Nízké meze detekce (0.1-10 ng/ml)
Lineární dynamický rozsah 5-6 řádů
Minimální interference osnovy (< ± 10 % rel.)
Přesnost (0.5 - 2 % rel.)
Správnost ( 1 % rel.)
Vnášení kapalných, plynných a pevných vzorků
Běžné průtoky (ml/min) i mikrovzorky (l/min)
Rychlost stanovení 102 - 103 /hod.
Automatizace provozu

## Slide 24: Laterální a axiální pozorování
Iontové čáry
Atomové čáry
Tailflame (chvost)
Initial Radiation Zone
(počáteční zářivá zóna)
Preheating Zone
(předehřívací zóna)
Normal Analytical Zone (anal. zóna)
Výška pozorování
Laterální
pozorování
Axiální pozorování

## Slide 25: Měření intenzity emise
Sekvenční spektrometry – odečte se intenzita v maximu čáry ze skenu – vysoký šum (krátká integrace) nebo se proměří okolí vrcholu čáry a několika body se proloží vhodná funkce (parabola, Gaussova..) a z ní se odečte maximum emise.
Simultánní spektrometry – jednotlivými kanály se proloží vhodná funkce a z ní se odečte hodnota emise a pozadí. Integrační doba je u všech kanálů detektoru stejná a dostatečně dlouhá
Průběh intenzity ve zvoleném spektrálním okně s maximem čáry a body pro korekci pozadí

## Slide 26: Spektrální interference
Velké množství čar vybuzených v ICP znamená vysokou pravděpodobnost překryvu atomových a iontových čar. V oblasti 200 – 400 nm je to asi 200 000 čar.
Eliminace:
  Velká rozlišovací schopnost spektrometru (100 000 – 500 000)
  Výběr vhodné čáry podle atlasu čar (např. NIST) nebo podle seznamu čar a jejich relativních intenzit v programu ICP spektrometru, zde bývají uvedeny i pravděpodobné interference
  Matematické korekce podle modelových vzorků interferentů – není optimálním řešením, ale u vzorků s matricí s vysokým počtem čar (Fe, W, Mo, U, Th, REE….) nutné. Mnohdy je nutné přejít na jinou metodiku (např. ICP-MS)
Interference s molekulovými pásy, jejichž složky, i když slabé, mnohdy pokrývají celé spektrum
  Molekulové pásy ICP plazmatu: Ar, OH, NH, …
  Molekulové pásy z matrice vzorku: CO, CN, NH, …..

## Slide 27: Nespektrální interference
Interference zmlžování - složení a distribuci velikosti částic aerosolu ovlivňuje:
  Povrchové napětí roztoku vzorku
  Hustota roztoku vzorku
  Typ zmlžovače
Interference snadno ionizovatelných prvků ve vysokých koncentracích (větší než 1 – 10 g/l)
  Snižují excitační teplotu
  Ovlivňují stupeň ionizace analytu
  Snižují koncentraci atomů v metastabilním stavu (Ar*)

## Slide 28: Spektrální čára
S
RSD
B
zero
S
B

RSD
Koncentrace ekvivalentní pozadí je koncentrace, pro kterou platí S=B (Background Equivalent Concentration, BEC)

## Slide 29: Výsledky měření
Systematická
chyba
správná (certifikovaná)
hodnota
experimentální hodnota
přesnost
koncentrace

## Slide 30: Pracovní parametry zdroje ICP
Frekvence generátoru f
Příkon do plazmatu P
Průtoky plynů F:
  vnější plazmový Fp
  střední plazmový Fa
  nosný aerosolu Fc
Průtok roztoku vzorku v
Výška pozorování h nebo axiální pozorování
Integrační doba ti

## Slide 31: Srovnání základních metod atomové spektrometrie

## Slide 32: Disperzní moduly
Prvním disperzním prvkem byl hranol. V současnosti se používá ve specifických konstrukcích (např. zkřížená diperze)
Difrakční mřížka z periodických paralelních vrypů či linií na rovném nebo konkávním podkladu způsobující periodické změny amplitudy a fáze dopadají světelné vlny je základním difrakčním prvkem dnešních spektrometrů.

## Slide 33: Disperzní prvky

## Slide 34: Spektrální přístroj
Spektrometr slouží k separaci záření podle vlnových délek a k měření emise spektrálních čar. Jako disperzní členy se používají mřížky na odraz. V současné době jsou komerčně vyráběny 3 typy spektrometrů:
spektrometry s rovinnou mřížkou montáže Czerny-Turner nebo řidčeji Ebert-Fastie;
spektrometry s konkávní mřížkou, nejčastěji montáže Paschen-Runge;
spektrometry s mřížkou typu echelle a děličem spektrálních řádů (hranol).

## Slide 35: Součásti spektrometru s rovinnou mřížkou
osvětlovací soustava,
vstupní (primární) štěrbina,
zrcadlový objektiv kolimátoru
rovinná mřížka, (u spektrometru s konkávní mřížkou místo rovinné zastává mřížka současně funkci kolimátorového a kamerového zrcadla),
zrcadlový objektiv kamery,
výstupní štěrbina,
detektor

## Slide 37: Mřížky
V současnosti se používá několik typů mřížek:
Rovinné mřížky s vysokým počtem vrypů:
monochromátory s otáčivou mřížkou a pevnými vstupními a výstupními štěrbinami
Duté mřížky s vysokým počtem vrypů:
monochromátory s pohyblivou výstupní štěrbinou a detektorem a polychromátory s pevnými výstupními štěrbinami nebo s plošným detektorem
Echelle mřížky s nízkým počtem vrypů:
monochromátory nebo polychromátory

## Slide 38: Optická mřížka
Paprsky jdoucí ze štěrbin difrakční mřížky ke vzdálenému bodu P jsou přibližně rovnoběžné. Dráhový rozdíl mezi každými dvěma sousedními paprsky je dsinΘ, kde Θ je úhel, vyznačený na obrázku. Pro maxima(čáry) platí:
dsinΘ=mλ, m=0,1,2...
Rozlišovací schopnost
R=mN

## Slide 39: ICP spektrometr s monochromátorem Czerny Turner (rovinná mřížka)

## Slide 40: GD (ICP) spektrometr s PM detekcí a dutou mřížkou

## Slide 41: ICP OES Spectro Cirros
19 CCD
K 766 nm
Li 670 nm
Na 589 nm
second grating
2400 tr/mm
primary grating
2924 tr/mm
460 nm
125 nm
Entrance slit
virtual entrance slit

## Slide 42: Mřížka echelle
Tato mřížka tvoří přechod mezi Michelsonovou stupňovou mřížkou („echelon“) a mřížkou „echelette“, která soustřeďuje světlo do úhlu, ve kterém leží jen spektrum určitého řádu.
Rozlišovací schopnost: R=mN, m=2t´/λ
Př.: λ=500 nm, N=500, t´=0,05 mm →R=100 000

## Slide 43: Překrývající se řády ve spektru mřížky echelle

## Slide 44: Zkřížená disperze a echelle mřížka

## Slide 45: Echellogram
wavelength
order

## Slide 46: Echellogram
132
29
100
order
60
Ti 368.5
Pb 220.3
Cu 221.4
Al 167.0

## Slide 47: Sluneční spektrum (mřížka echelle se zkříženou disperzí)

## Slide 48: Echelle spektrometr PU 7450

## Slide 49: Fotonásobič (PM)
Je vakuová fotonka
kombinovaná se zesilovacím
prvkem založeném na
sekundární emisi elektronů
z dynod. Proti fotonce se
dosahuje lepšího poměru
signál/šum a nezávislost
na kmitočtu do stovek MHz.
PM je schopen detekovat
jednotlivé fotony (viz čítače fotonů) a pracovat v
širokém rozsahu intenzity
vstupního záření.

## Slide 50: Fotodiody
Fotodiody se realizují nečastěji
jako PIN diody z křemíku, příp.
dalších polovodičů. V polovodiči
vzniká při absorpci fotonu dvojice
nosičů nábojů (elektron-díra),
které difundují k příslušným
elektrodám. Důležitou roli hraje
závislost absorpce na vlnové délce
záření.
Přednosti fotodiod:
Velký dynamický rozsah, až 11 řádů
Vynikající poměr signál/šum pro
vysoké signály
Technologie výroby integrovaných
obvodů v pevné fázi
Možnost integrace až
milionů diod do jednoho
elektronického celku

## Slide 51: Nábojově vázané obvody (charge couples devices, CCD)
Každá z integrovaných diod
generuje fotoproud, úměrný
ozáření diody. Tento se integruje v kapacitách, spojených s diodami. Kapacity fungují jako analogové paměti. Akumulované náboje se postupně čtecími obvody převádí na vstup operačního zesilovače, na jehož výstupu dostáváme postupně
napěťové impulzy odpovídající
velikosti náboje u jednotlivých diod. Celý cyklus se opakuje 10 – 100 000 x za vteřinu.