## Slide 1: Spektrografie
Klasická spektrální analýza

## Slide 2: Budící zdroje spekter
Jako budící zdroj slouží plazma elektrického výboje, kdy se výkon generátoru mění v plazmatu na teplo, ionizační a budící práci a zářivou E.
V praxi se spektrografie používá v „hutní analytice“ – analýza železa, ocelí, slitin apod.
Budící zdroje:
  Elektrický oblouk: střídavý nebo stejnosměrný.
  Elektrická jiskra: nízko či vysokonapěťová.
  Laserové buzení.
  Výboje za sníženého tlaku (např. doutnavý výboj).

## Slide 3: Obloukový výboj (AD - Arc Discharge)
Stabilní elektrický výboj s vysokou proudovou hustotou (2-30A);
T ≈ 3-8 kK.
Teplotu je možno regulovat přídavkem spektrálního pufru, který současně zlepšuje rovnoměrnost těkání vzorku.
Stejnosměrný oblouk probíhá 1 výboj o napětí 50-100 V.
Střídavý oblouk – přerušován asi 100x za s, napětí 2-5000V, aby při změnách polarizace elektrod docházelo znovu k zažehnutí oblouku.
Dochází ke značnému transportu vzorku do výboje ⇒ vyšší koncentrace prvků v plazmatu ⇒ vyšší citlivost.
Stabilita výboje je nízká ⇒ horší opakovatelnost ⇒ vhodný pro kvalitativní a semikvantitativní analýzu.
Elektrody grafitové (výborná vodivost, bez kontaminací).
Vzorek rozemletý na prášek smíchán s C.
Roztoky se budí nasáklé v porézních hmotách nebo ve formě odparků v grafitovém prášku.

## Slide 4: Obloukový generátor

## Slide 5: Stejnosměrný oblouk - grafit

## Slide 6: Jiskrový výboj (SD – Spark Discharge)
Přerušovaný střídavý výboj s vysokým napětím a relativně nízkou průměrnou proudovou hustotou. V iniciační fázi proudy 100-1000 A a T ≈ 30000 K (elektrody však zůstávají studené).
Z pracovní elektrody se při výboji odpaří nepatrné množství vzorku, který se ve výboji atomizuje a excituje.
Vykazuje velmi dobrou stabilitu a opakovatelnost. Citlivost je nižší vzhledem k nižší koncentraci prvků ve výboji. Jiskrový výboj je vhodnější pro kvantitativní analýzu.
SD je standardní metoda pro analýzu kovových vzorků, vzorek je elektrodou, protielektroda z W nebo C.
Napětí: NN jiskra 300-500 V, VN jiskra10-20 kV.
V Ar atmosféře možná analýza ve vzdálené UV oblasti a stanovení P, S, C, B, H, O, N.

## Slide 7: Feussnerův jiskrový generátor

## Slide 8: Časový průběh I, U v jiskře
C = 10 μF, L = 10 μH,
R = 1 Ω, U =1 kV

## Slide 9: Řízený oblouk
Řízený oblouk se řadí k SD): elektronicky stabilizovaný oblouk s řízenou opakovací frekvencí 10 - 1000 Hz. Nejrozšířenější buzení spojující výhody obloukového a jiskrového výboje.
Cf
Cp
Ty
R
L
Jiskřiště
Uz
Up = 100 – 1000V, R = 0 – 20Ω, Cp = 10 – 100 μF,
Uz = 5 – 15 kV, t = 1 – 10 μs, f = 50 – 1000 Hz
Up

## Slide 10: Uspořádání emisních spektrografů
Hranolový spektrograf Q-24 Zeiss
1 – vstupní štěrbina, 2 – kolimátor,
3 – hranol, 4 – objektiv,
5 – spektrální deska
Mřížkový spektrograf PGS-2 Zeiss
1 – vstupní štěrbina, 2 – pomocné zrcátko, 3 – kolimační a fokuzační zrcadlo, 4 – mřížka, 5 – fotografická deska

## Slide 11: Fotografická detekce
Celé spektrum je snímáno na fotografickou desku nebo film, které je nutno chemickou cestou vyvolat a pak vyhodnocovat.
Záření dopadající na citlivou foto vrstvu vyvolává fotochemickou reakci AgBr přítomného ve vrstvě.
Výhody: nízká cena, simultánní záznam (současně probíhá i integrace signálu), data trvale k dispozici, extrémní záznamová kapacita (až 80 GB na jedné desce), možnost dlouhé expozice ⇒ je možné měřit i nízké intenzity záření.
Nevýhody: časová náročnost – vyvolávání, použitelnost pouze pro kvalitativní a semikvantitativní analýzu, rozdílná citlivost
pro různé vlnové délky:
  Pro λ < 240 nm přídavek luminiscenčních činidel.
  Pro λ > 500 nm přídavek barviv do fotografické emulze.

## Slide 12: Fotografická deska
Zčernání spektrální čáry D= Φ0/ Φ, kde Φ0 – zářivý tok procházející neexponovanou částí emulze, Φ – zářivý tok procházející emulzí v místě čáry
Hodnota D závisí na osvětlení desky E a na době působení záření t.
1 – oblast podexpozice
2 – normální osvit
3 – oblast přeexpozice

## Slide 13: Pracovní elektrody - oblouk
Grafitové elektrody: C sublimuje až při vysoké teplotě ⇒ ve zdroji nezpůsobuje interference kromě výskytu CN pásů při analýze na vzduchu. Při analýze v Ar nebo CO2 atmosféře je bez interferencí.

## Slide 14: Kyanové pásy
Při práci ve vzduchu s grafitovými elektrodami je v oblasti
350 – 425 nm obtížná, nebo i nemožná analýza. Je možné
použít ochrannou atmosféru nebo elektrody z jiného
materiálu s pokud možno jednoduchým spektrem
(Cu, Ag, Al…)
uspořádání pro
ofukování elektrod
proudem oxidu
uhličitého

## Slide 15: Kvalitativní spektrální analýza
Identifikace spektrálních čar
  změření vlnové délky z polohy čáry na fotografické desce komparátorem a porovnání s atlasem spekter (až 100 000 tabelovaných čar – Harrison). Kalibrace vlnových délek spektrem etalonu (obvykle Fe).
  Vyhodnocovací šablony s nasnímaným spektrem etalonu a zakreslenými polohami nejintenzivnějších čar prvků pro obloukové a jiskrové spektrum.
  Spolehlivý důkaz prvku při nalezení alespoň tří čar dokazovaného prvku.
Meze detekce 1 ng – 1 mg prvku v elektrodě.
Současný důkaz cca 60 prvků.

## Slide 16: Generátor FF20 Projektor spekter SP2

## Slide 17: Funkenspektren von 29 Elementen

## Slide 18: Spektrální atlas

## Slide 19: Semikvantitativní spektrální analýza (RSD 20-50%)
Metoda posledních čar
  pro řádové odhady obsahu prvků podle identifikace posledních čar pro různé koncentrace prvku ve vzorku (%, ppm…)
Metoda přímého porovnání spektra
  porovnání se spektry standardů se známými obsahy stanovovaných prvků v podobné matrici jako má vzorek
  používá se řada standardů s obsahy analytu odstupňovanými v poměru 1:2 až 1:10

## Slide 20: Semikvantitativní spektrální analýza (RSD 10-20%)
Metoda homologických párů
  převážně pro analýzu kovových slitin, kdy se spektrum stanovovaného prvku vztahuje ke spektru vnitřního standardu (obvykle matriční prvek).
  dvojice čar matričního a stanovovaného prvku se stejnou intenzitou pro danou koncentraci se nazývá homologický pár.
  homologické páry pro různé slitiny jsou tabelovány.
  ze spektra je možné přímo určit koncentraci analytu bez standardů.

## Slide 21: Schnellphotometer

## Slide 22: Kvantitativní spektrální analýza
Závislost intenzity spektrální čáry na koncentraci popisuje Lomakinův vztah:
I = a.cb; log I = log a + b.log c
a … souvislost mezi c prvku ve vzorku a výboji, b … popisuje samoabsorpci. Lomakinův vztah v logaritmické formě poskytuje závislost, která je v určitém rozsahu koncentrací lineární (tzn. že faktory a a b jsou v tomto rozsahu koncentrací konstantní).
Závislost intenzity spektrální
čáry Iλ o vlnové délce λ na
koncentraci c stanovovaného
prvku

## Slide 23: Kvantitativní analýza
Pro eliminaci fluktuace signálu se používá častěji poměrových intenzit ΔY, kdy se intenzita příslušné čáry vztahuje k intenzitě matričního prvku nebo vnitřního standardu. Obdoba Lomakinova vztahu v logaritmické formě má pak tvar:
kde Ix, cx je intenzita čáry, resp. koncentrace analytu, IR, cR je intenzita čáry, resp. koncentrace standardu, k1 a k2 jsou konstanty a c´ je relativní koncentrace analytu

## Slide 24: Faktory ovlivňující emisi (Iλ, Y)
Přechod pevná – plynná fáze
  vazba prvků v matrici vzorku, struktura vzorku, těkavost matrice
  různá těkavost prvků (Cd…Ta)
  spektrochemické přísady, např. halogenidy (tvorba těkavých sloučenin), dusičnany (tvorba netěkavých oxidů)….
  destilační metody (Hg, Se)
  teplota výboje a elektrod
Excitace a ionizace
  složení matrice
  spektrální tlumiče (snížení teploty, ionizace, excitace) – alkalické kovy
  parametry budících zdrojů (oblouk, jiskra…)
Snížení ovlivnění
  metoda spektrálních energií:
  metoda vnitřního standardu

## Slide 25: Výběr vnitřního standardu (srovnávacího prvku) z k analytu x
Stejná těkavost z a x v dané matrici
Malý rozdíl atom. hmotnosti y a x
Čáry stejného typu (atomové, iontové)
Podobné budící a ionizační potenciály
Vlnové délky čar z a x blízko sebe
Podobný vliv budících podmínek na z a x
Metody výběru srovnávacího prvku:
  rozptylové diagramy
  vypařovací křivky
  integrální vztahové křivky
  vliv vnějších podmínek

## Slide 26: Spektrální interference
interference čar (matrice, dalších prvků)
  výběr vhodné instrumentace
  výběr spektrálních čar
interference s molekulovými pásy
  ochranná atmosféra nosné elektrody (grafit)
  změna materiálu elektrod (Cu, Ag, Al…)
  zvýšení disperze
vliv pozadí
  snížení teploty,
  zvýšení disperze (intenzita čáry klesá lineárně se zvyšováním disperze, spojité pozadí s druhou mocninou disperze)
kolísání podmínek buzení
  elektronicky řízené generátory