# Parní osmometr – termodynamický popis

Parní osmometr je přístroj používaný ke stanovení osmomolarity roztoků, molární hmotností polymerů a ke stanovení aktivitních koeficientů. Základní schéma je uvedeno na Obr. 2.

Obr. 1: Parní osmometr: TK…temperovaná komora. S…termistor R1 s kapkou čistého rozpouštědla, S+A…termistor R2 s kapkou roztoku látky A v rozpouštědle S. O…odpařovač částečně ponořený do čistého rozpouštědla.

Přístroj se skládá z komory na jejímž dně se nachází rozpouštědlo S (nejčastěji voda). Do rozpouštědla je ponořen odpařovač (speciální papír s dobrou vzlínavostí), jehož základní funkcí je udržovat v komoře stálý nasycený tlak par rozpouštědla v plynné fázi pSG. Komora je termostatována na teplotu T, celkový tlak p v komoře je roven atmosférickému. Na stropě komory je umístěna dvojice termistorů R1 a R2. Na termistory se zavěšují injekčními stříkačkami: kapka čistého rozpouštědla a kapka sledovaného roztoku S+A (kapalná fáze L). Podmínkou úspěšného měření je, že rozpuštěná látka nesmí být těkavá.

Tlak par rozpouštědla pSL v kapalné fázi roztoku S+A je snižován rozpuštěnou látkou A. V komoře nad čistým rozpouštědlem je rovnovážný tlak par plynné fáze pSG vyšší, proto dochází ke kondenzaci rozpouštědla v kapalné fázi (na povrchu kapky s roztokem). Při kondenzaci par se uvolňuje latentní výparné teplo rozpouštědla ΔHSm a ohřívá kapku. Je-li odvod tepla přívody termistoru zanedbatelný, pak se teplota roztoku TL zvyšuje. Vzrůst teploty roztoku způsobuje vzrůst tlaku par rozpouštědla pSL. Po určité době se tlak páry rozpouštědla pSL vyrovná tlaku pSG a současně pozorujeme rozdíl v teplotě obou kapek ΔT. Dojde k ustavení rovnováhy, pro kterou platí rovnost chemického potenciálu rozpouštědla S ve všech fázích pozorované soustavy. Tj. v kapalné fázi kapky roztoku na termistoru a R2 (μSL), v plynné fázi komory (μSG), v rozpouštědle na dně komory i v kapce čistého rozpouštědla zavěšené na termistoru R1. Platí tedy diferenciální podmínka fázové rovnováhy pro rozpouštědlo:

μSL=μSG		(6.1)

Rozpustíme-li v kapce s roztokem (fáze L) nekonečně malý přídavek látky A rovnováha v osmometru se naruší. Fáze L se ohřeje a rozpuštění vyvolá malou změnu chemického potenciálu rozpouštědla dμSL , která musí být kompenzována změnou potenciálu rozpouštědla v plynné fázi dμSG:

dμSL=dμSG		(6.2)

K vyjádření změn potenciálu si nejprve uvědomíme, že termodynamický potenciál jakékoliv látky i, která je složkou sledované fáze f, závisí na teplotě T, tlaku p i složení fáze xif (obecně: μif=fp,T,xif). V případě roztoku S+A fáze L stačí sledovat závislost jen na koncentraci rozpouštědla neboť platí: 1=xSf+xAf. Jak se změní funkce více proměnných vlivem malých změn těchto proměnných lze zjistit pomocí totálního diferenciálu funkce.

Pro totální diferenciál chemického potenciálu rozpouštědla S v roztoku L zavěšeném na termistoru R2 platí:

dμSLp,T,xSL=∂μSL∂pT,xSLdp+∂μSL∂Tp,xSLdT+∂μSL∂xSLT,pdxSL	(6.3)

kde dp=0, protože tlak p v komoře je konstantní.

Pro totální diferenciál chemického potenciálu rozpouštědla S v plynné fázi platí, že :

dμSGp,T,xSG=∂μSG∂pT,xSGdp+∂μSG∂Tp,xSGdT+∂μSG∂xSGT,pdxSG	(6.4)

kde opět dp=0 a dxSG=−dxAG=0 protože látka A je netěkavá a složení plynné fáze tedy neovlivňuje.

Sloučíme-li rovnice (6.2), (6.4) a (6.3) získáme výraz:

∂μSL∂Tp,xSLdT+∂μSL∂xSLT,pdxSL=∂μSG∂Tp,xSGdT		(6.5)

pro parciální derivace z termodynamiky platí [1]:

∂μSL∂Tp,xSLdT=−SSL	∂μSG∂Tp,xSGdT=−SSG	(6.6)

∂μSL∂xSLT,pdxSL=RT⋅dlnaSL	SSL−SSG=HSLTL−HSGTG≃ΔHST	(6.7)

kde SSL (HSL) a SSG (HSG) je parciální molární entropie (resp. entalpie) rozpouštědla v kapalné L a plynné G fázi, R je univerzální plynová konstanta a ΔHS výparné teplo rozpouštědla v jednotkách [J/mol]. aSL je aktivita rozpouštědla v roztoku.

Spojením vztahů (6.5), (6.6) a (6.7) získáme:

dlnaSL=ΔHSRT2⋅dT		(6.8)

Předpokládáme, že výparné teplo ΔHS je pro malé změny teploty konstantní a provedeme integraci v mezích popisujících výchozí stav (bez rozpuštěné látky aSL=1 za teploty T) a konečný stav po přídavku rozpuštěné látky (aSL=aSa zvýšená teplota T'):

1aSdlnaS=ΔHSR⋅TT'dTT2….tj.:….lnaS=−ΔHSR⋅1T'−1T=−ΔHSR⋅T−T'T⋅T'	(6.9)

předpokládejme, že teploty T a T' jsou ve jmenovateli výrazu přibližně stejné a T−T'=ΔT, pak:

lnaS=−ΔHSR⋅ΔTT2		(6.10)

Pro aktivitu platí aS=γ⋅xS, kde xS je molární zlomek rozpouštědla roztoku zavěšeného na termistoru R2 a γ je aktivitní koeficient rozpouštědla v roztoku. Pro velmi zředěné roztoky (tj. xS≃1 a xA≃0) platí γ=1 a lnaS=lnxS+lnγ≃lnxS=ln1−xA≃−xA. Výraz (6.10) se tím zjednoduší a lze ho dále jednoduše upravit:

ΔT=RT2ΔHS⋅xA=RT2ΔHS⋅nAnS+nA≃RT2ΔHS⋅nAnS=RT2ΔHS⋅nAV/VSm	(6.11)

kde nA a nS je počet molů rozpuštěné látky a rozpouštědla tvořících kapku o objemu . Počet molů rozpouštědla nS v kapce jsme získali podělením objemu V molárním objemem rozpouštědla VSm.

Pro objem kapky platí V=m/ρ, kde ρje hustota rozpouštědla a m hmotnost rozpouštědla. S použitím tohoto vztahů dále upravujeme:

ΔT=RT2VSmΔHS⋅nAV=RT2ρ⋅VSmΔHS⋅mA=KS⋅mA		(6.12)

Tento vztah ukazuje, že teplotní rozdíl mezi kapkou roztoku a kapkou rozpouštědla zavěšených na termistorech závisí na molalitě rozpuštěné látky mA tj. na počtu molů rozpuštěných částic A v 1 kg rozpouštědla S a na latentním teple rozpouštědla ΔHS včetně jeho dalších vlastností (ρ,VSm). Vlastnosti rozpouštědla je proti vhodné spojit do konstanty KS , kterou je možné také získat kalibrací na dobře definovaný standardní roztok známé koncentrace mA.

Vztah (6.12) platí pro ideální roztoky a velmi jednoduše umožňuje, známe-li koncentrací rozpuštěné látky cA v jednotkách [g/kg rozpouštědla] stanovit její molární hmotnost Mr[g/mol]:

ΔT=KS⋅mA=KS⋅cA⋅MR      tj.  MR=ΔTKS⋅cA⋅	(6.13)

Tímto způsobem za použití parního osmometru a vhodné volby rozpouštědla lze snadno stanovit molární hmotnosti Mr nedisociujících netěkavých látek včetně polymerů. Problém neideality roztoku řešíme extrapolací experimentálních hodnot k nekonečnému zředění, kdy je aktivitní koeficient rozpuštěné látky γA=1 . Navíc, metodu můžeme použít pro stanovení aktivitních koeficientů známe-li Mr cA , ΔT a KS:

γA=cA⋅MRΔT⋅KS		(6.14)

Při sledování roztoků látek parním osmometrem může být měření významně ovlivněno disociací rozpuštěné látky v roztoku, při které z jednoho molu látky vzniká i=1−α+να molů částic (αje disociační stupeň, ν je počet částic, na něž se látka A rozpadá). Pokud uvážíme i tento faktor, pak platí:

ΔT=KS⋅i⋅γAmA=KS⋅OsmA		(6.15)

kde OsmA je tzv. osmomolarita roztoku. Z uvedeného tedy plyne, že parmím osmometrem měříme stejnou veličinu jako membránovým osmometrem. Výhodou parního osmometru je však jednodušší a rychlejší měření. Jedinou podmínkou je správná kalibrace, kterou provádíme na roztoky látky se známou osmomolaritou. Nejčastěji se kalibrace provádí na roztoky NaCl jehož vlastnosti jsou velmi dobře definovány a stálé (viz Tabulka I).

Tabulka I: Osmotické vlastnosti chloridu sodného [2]

| ### Osm=i⋅γAmA [mol/kg] | Koncentrace [g NaCl/kg H2O] | Molalita: mNa++CL− [mol (Na++Cl-)/kg H2O] | γ=OsmmNa++CL− | Tání vodného roztoku NaCl [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,100 | 3,09 | 0,1056 | 0,947 | -0,1858 |
| 0,200 | 6,24 | 0,2133 | 0,938 | -0,3716 |
| 0,300 | 9,45 | 0,3231 | 0,929 | -0,5574 |
| 0,400 | 12,69 | 0,4338 | 0,922 | -0,7432 |
| 0,500 | 15,94 | 0,5450 | 0,917 | -0,929 |
| 0,600 | 19,18 | 0,6557 | 0,915 | -1,1148 |
| 0,700 | 22,45 | 0,7675 | 0,912 | -1,3006 |
| 0,750 | 24,10 | 0,8239 | 0,910 | -1,395 |
| 1,200 | 38,76 | 1,3251 | 0,906 | -2,23 |
| 1,800 | 58,01 | 1,9832 | 0,908 | -3,35 |
| 2,500 | 79,97 | 2,7340 | 0,914 | -4,65 |
| 3,000 | 95,40 | 3,2615 | 0,920 | -5,58 |

Použitá literatura

[1]	Viz Atkins.

[2]	Návod k parnímu osmometru Knauer K-7000.